Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat do dializoterapii – 2 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie wcześniej niż 2022

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry oceniane | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat do hemodializy wersja jednogłowicowa ( jedna Pompa krwi) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do hemodializ o szerszych możliwościach terapeutycznych – z dwoma pompami krwi, umożliwiających wykonanie zabiegów zarówno z wykorzystaniem tylko jednej pompy krwi (w trybie na dwie igły lub w trybie na jedną igłę - tak jak jest wymagane w parametrze nr 4) jak i dwóch pomp krwi – zabieg w trybie SN, na jedną igłę Zgodnie z odpowiedziami z dnia 12.01.2023 | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Hemodializa standard: dwuwęglanowa | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Stosowanie ogólnie dostępnych koncentratów płynnych oraz możliwość wytwarzania składnika wodorowęglanowego z suchych kapsuł na 1 zabieg hemodializy | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Hemodializa na dwie igły z możliwością wykonania dializy na jedną igłę | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne profilowanie, każdy parametr osobno, niezależnie: ultrafiltracji, sodu, wodorowęglanu Zamawiający dopuszcza także funkcjonalność profilowania sodu, ultrafiltracji i regulowania wodorowęglanu w ramach skorelowanych ze sobą programów Zgodnie z odpowiedziami z dnia 12.01.2023 | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego w przedziale min. 300-500 ml/ min | TAK, podać | 300 do 500 ml/min- 0 pkt Szerszy zakres - 10 pkt |  |
|  | Regulacja przepływu pompy krwi: 0 oraz minimum w zakresie 20 do 500 ml/min | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Możliwość stosowania linii krwi od różnych producentów w okresie gwarancji i po gwarancji – do potwierdzenia w załączonych warunkach gwarancji | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Regulowana okluzja- regulowany docisk rolek pompy krwi | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Ultrafiltracja sekwencyjna ( sucha bez dializatu) | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Ciągły, kontrolowany pomiar ultrafiltracji metodą elektromagnetyczną lub objętościową | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Bateria podtrzymująca pracę aparatu w przypadku braku zasilania z sieci przez minimum 15 min | TAK, podać | 16-20 min - 5 pkt powyżej 20 min -10 pkt |  |
|  | Program dezynfekcji chemicznej i dezynfekcji termicznej | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Dezynfekcja termiczna aparatu w temperaturze min 83°Celsjusza | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Zasilanie wodne ( ciśnienie wody wejściowej) min 1,5-6 bar Zgodnie z odpowiedziami z dnia 12.01.2023 | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Możliwość współpracy z centralnym systemem komputerowym | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja i komunikacja w języku polskim | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Przeszkolenie personelu pielęgniarskiego w siedzibie Zamawiającego | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna pompa heparyny z możliwością podania bolusa | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna dezynfekcja ssawek podczas dezynfekcji aparatu Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z automatyczną dezynfekcją ssawek podczas dezynfekcji aparatu z wyjątkiem dołączanych bagnetów Zgodnie z odpowiedziami z dnia 12.01.2023 | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Filtr płynu dializacyjnego, minimum 1szt. | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Możliwość wielokrotnej (dwukrotnej i więcej) dezynfekcji filtru płynu dializacyjnego programem dezynfekcyjnym za pomocą środka na bazie podchlorynu. | TAK, podać | od 2 do 10 razy -0pkt >10 razy -10pkt |  |
|  | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dni robocze: serwisu nie dłużej jak do 48 godz. od otrzymania informacji o awarii, | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK, podać | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja czyszczenia / dezynfekcji urządzenia – dostarczona przy dostawie | TAK, podać | Bez oceny |  |
| B | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | Bez oceny |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane | Bez oceny |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo