Szczecin, 1 lipca 2021 r. 
Sygnatura: ZP/220/07/21 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa ureterorenoskopów jednorazowych giętkich oraz laryngoskopów jednorazowych dla SPSK-2 w Szczecinie.”

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE ZADANIA NR 2
	Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24, dalej „PZP”) dokonał rozstrzygnięcia postępowania, jak poniżej.

Zadanie nr 2 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 1: AKME Pałejko spółka jawna ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa  
oferta nr 2: AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski spółka jawna ul. Przyrodników 1C 80-298 Gdańsk  
oferta nr 4: Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Majowa 2 71-374 Szczecin

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono dwie oferty: 
1.	oferta nr 2: AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski spółka jawna ul. Przyrodników 1C 80-298 Gdańsk  
Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5) – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: 
−	wykonawca złożył ofertę na zadanie nr 2, obejmujące dostawę laryngoskopów jednorazowych, na które w poz. 1 składa się rękojeść do łyżek światłowodowych, a w poz. 2 łyżka do laryngoskopu;
−	złożone przez wykonawcę próbki zostały sprawdzone w toku badania i oceny oferty w formule „spełnia/nie spełnia”               pod kątem zgodności oferowanego wyrobu z wymogami, określonymi w SWZ - szczegółowy opis parametrów wymaganych wobec tych wyrobów zamawiający zawarł w formularzu „Parametry wymagane” (zał. 3 do SWZ);
−	badanie wykazało, że oferta wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia w następującym zakresie:
1.	pozycja II.7 formularza (dla łyżki): wymagany był wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie rękojeści; badanie wykazało, że na skutek nie dość ścisłego dopasowania fabrycznego, łyżka po osadzeniu w rękojeści zachowuje ruchomość i możliwe jest jej przesunięcie w płaszczyźnie poziomej                                   – tym samym nie można uznać mocowania za trwałe; 

2.	pozycja II.8 formularza (dla łyżki): wymagana była podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki                         do uchwytu po użyciu; badanie wykazało, że znajdujący się u podstawy łyżki króciec jest zbyt krótki, by zapobiec                 stykaniu się łyżki z rękojeścią – łyżka po użyciu opada swobodnie, dotykając końcówką rękojeści – tym samym nie można uznać systemu za skutecznie zapobiegający stykaniu się tych dwóch elementów.   

Zamawiający na żadnym etapie postępowania nie odstąpił od wymogów opisanych powyżej, nie wnioskowali o to również wykonawcy, co zdaniem zamawiającego wyraźnie świadczy o tym, że wymagania zostały określone w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wobec powyższego, odrzucenie oferty AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski spółka jawna jest w pełni uzasadnione i konieczne.

2.	oferta nr 4: Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Majowa 2 71-374 Szczecin
Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5) – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: 
−	wykonawca złożył ofertę na zadanie nr 2, obejmujące dostawę laryngoskopów jednorazowych, na które w poz. 1 składa się rękojeść do łyżek światłowodowych, a w poz. 2 łyżka do laryngoskopu;
−	złożone przez wykonawcę próbki zostały sprawdzone w toku badania i oceny oferty w formule „spełnia/nie spełnia”               pod kątem zgodności oferowanego wyrobu z wymogami, określonymi w SWZ - szczegółowy opis parametrów wymaganych wobec tych wyrobów zamawiający zawarł w formularzu „Parametry wymagane” (zał. 3 do SWZ);
−	badanie wykazało, że oferta wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia w następującym zakresie:
1.	pozycja II.7 formularza (dla łyżki): wymagany był wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie rękojeści; badanie wykazało, że na skutek nie dość ścisłego dopasowania fabrycznego, łyżka po osadzeniu w rękojeści zachowuje ruchomość i możliwe jest jej przesunięcie w płaszczyźnie poziomej                                   – tym samym nie można uznać mocowania za trwałe; 
2.	pozycja II.8 formularza (dla łyżki): wymagana była podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki                         do uchwytu po użyciu; badanie wykazało, że znajdujący się u podstawy łyżki króciec jest zbyt krótki, by zapobiec                 stykaniu się łyżki z rękojeścią – łyżka po użyciu opada swobodnie, dotykając końcówką rękojeści – tym samym nie można uznać systemu za skutecznie zapobiegający stykaniu się tych dwóch elementów;
3.	pozycja I.6 formularza (dla rękojeści) oraz pozycja II.11 formularza (dla łyżki): wymagany był wyrób bez zawartości lateksu (z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym); badanie wykazało, że żaden z wyrobów nie został oznaczony zgodnie z tym wymogiem.
   
Zamawiający na żadnym etapie postępowania nie odstąpił od wymogów opisanych powyżej, nie wnioskowali o to również wykonawcy, co zdaniem zamawiającego wyraźnie świadczy o tym, że wymagania zostały określone w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wobec powyższego, odrzucenie oferty Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group jest w pełni uzasadnione i konieczne.

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

d) Spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 1: AKME Pałejko spółka jawna ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa  
cena oferty: 352.080,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1 jest jedyną ważną złożoną ofertą. 

e) Streszczenie oceny, porównanie złożonych ważnych ofert, punktacja w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
OF. NR	WYKONAWCA	KRYT. 1 – 60%	KRYT. 2 – 20%	KRYT. 3 – 20%	SUMA	
1	AKME PAŁEJKO SPÓŁKA JAWNA	60,00	20,00	20,00	100,00	

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na platformie zakupowej SPSK-2 w Szczecinie. 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z zapisami SWZ pkt XXIV.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE