## Załącznik 3b do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - URZĄDZENIE DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM
NAZWA URZĄDZENIA
TYP / MODEL
PRODUCENT
ILOŚĆ |  | 2
KRAJ POCHODZENIA
ROK PRODUKCJI
DYSTRYBUTOR W POLSCE
Lp. | WARUNKI DO SPEŁNIENIA | PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU | INFORMACJE PODANE PRZEZ FIRMĘ
PARAMETRY I CECHY
1 | Waga nie przekraczająca 2 kg (wraz ze zbiornikiem) | Tak, podać
2 | Ciśnienie pracy przynajmniej w zakresie: -30 mmHg – 180 mmHg | Tak, podać
3 | Tryb pracy ciągły | Tak
4 | Tryb pracy przerywany | Tak
5 | Czas pracy naładowanbego akumulatora przynajmniej 15 godzin | Tak, podać
6 | Zbiornik z utwardzaczem mały, o pojemności 300 ml | Tak
7 | Zbiornik bez utwardzacza duży, o pojemności przynajmniej 750 ml | Tak, podać
8 | Moc przepustowości dla zbiornika 300 ml w zakresie 80mmHg: 5,9 l/m | Tak, podać
9 | Moc przepustowości bez zbiornika przynajmniej 11 l/m | Tak, podać
10 | Filtry węglowe | Tak
11 | Alarmy dla wysokiego i niskiego podciśnienia | Tak
12 | Alarmy operacyjne w tym: wycieku, pełnego zbiornika, blokady, awarii urządzenia, nieaktywności itp. | Tak, podać
13 | Czytelne oznaczenia na zbiornikach | Tak
14 | Czytelny wyświetlacz z dotykowym ekranem | Tak
15 | Dziennik terapii pacjenta | Tak
16 | Alarm niskiego lub krytycznego naładowania poziomu akumulatra lub jego awarii | Tak
17 | Kontrola szczelności na przepływomierzu oraz mierniku ściągania | Tak
18 | Możliwość regulacji częstości ściągania przynajmniej w zakresie: niski, średni, wysoki stopień kompresji | Tak, podać
19 | Możliwość regulacji głośności alarmów | Tak
20 | Komendy na wyświetlaczu w języku polskim | Tak
21 | Możliwość zablokowania i zabezpieczenia ustawień przed ich zmianą przez inną osobę niż uprawniony użytkownik | Tak
22 | Wewnętrzny akumulator, którego czas ładowania nie przekraczającza 3 h | Tak
23 | Zabezpieczenia urządzenia: klasa II, typ BF, IP22 | Tak
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
24 | Torba do bezpiecznego transportu urządzenia | Tak
25 | Zasilacz 100-240 VAC oraz przewód zasilający w zestawie | Tak
WYPOSAŻENIE DODATKOWE - 1 zestaw
26 | Zbiornik z utwardzaczem mały, o pojemności 300 ml - 15 sztuk | Tak
27 | Zbiornik bez utwardzacza duży, o pojemności przynajmniej 750 ml - 15 sztuk | Tak
28 | Filtry węglowe, zapas - 2 szt. | Tak
29 | Zestawy opatrunkowe z pianką rozmiar S, 35 szt. Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej . Skład zestawu: - jałowy opatrunek - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii - folia samoprzylepna okluzyjna 1x | Tak
30 | Zestawy opatrunkowe z pianką rozmiar S, 35 szt. Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej . Skład zestawu: - jałowy opatrunek - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii - folia samoprzylepna okluzyjna 2x | Tak
31 | Zestawy opatrunkowe z pianką rozmiar S, 35 szt. Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej . Skład zestawu: - jałowy opatrunek - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii - folia samoprzylepna okluzyjna 3x | Tak
32 | Zestaw opatrunku pierwszorazowego (w tym gąbka, folia, wężyk), 20 szt. | Tak
33 | Zestaw gąbek z foliami, 40 szt. | Tak
34 | Zestaw wężyków do podłączania stosowanych po wymianie opatrunku, 40 szt. | Tak