Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-38/2022

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet  1 – Tor wizyjny z zestawem laparoskopowo-urologicznym wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 zestaw

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Tor wizyjny z zestawem laparoskopowo-urologicznym wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 zestaw. Urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022 |
| I. | Monitor operacyjny - 1 szt. |
| 1 | Przekątna ekran min. 30" |
| 2 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli |
| 3 | Cyfrowe wejścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI |
| 4 | Cyfrowe wyjścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI |
| 5 | Mocowanie VESA |
| II. | Sterownik kamer do głowicy kamery FULL HD – 1 zestaw |
| 1 | Zestaw sterownika kamery do podłączenia oferowanej głowicy kamery FULL HD ze skanem progresywnym |
| 2 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 cyfrowe wyjście wideo w standardzie 3G-SDI |
| 3 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 cyfrowe wyjścia wideo w standardzie DVI-D |
| 4 | Format sygnału wyjściowego nie mniejszy niż: 1920 x 1080p, 50Hz/60Hz |
| 5 | Dostępne min. 2 gniazda USB w sterowniku kamery do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki, pedału |
| 6 | W zestawie zewnętrzna, zmywalna klawiatura USB |
| 7 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do połączenia i komunikacji z insuflatorem CO2 typu Endoflator posiadanym przez Zamawiającego |
| 8 | Funkcja wyświetlania aktualnej wartości ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego |
| 9 | Funkcje zmiany ciśnienia i przepływu CO2 w insuflatorze poprzez menu sterownika kamery |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |
| 11 | Poruszanie się po menu obsługowym poprzez przycisk głowicy kamery jak również poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |
| 12 | Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery |
| 13 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamiane zapisu poprzez menu sterownika kamery |
| 14 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG |
| 15 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 |
| 16 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery |
| 17 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 3 poziomy regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery |
| 18 | Funkcja obrotu obrazu o 180° |
| 19 | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego |
| 20 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego |
| 21 | Dostępny tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia |
| 22 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła |
| 23 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji |
| 24 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: |
| 25 | - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, |
| 26 | - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. |
| 27 | Zapis min. 10 indywidualnych profili użytkowników |
| 28 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive |
| 29 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery |
| 30 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D |
| 31 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideoendoskopu z wbudowaną kamerą |
| III. | Głowica kamery FULL HD – 1 szt. |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |
| 2 | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD |
| 3 | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x |
| 4 | Głowica kamery wyposażona w przyciski do poruszania się w menu i wywoływania funkcji sterownika kamery w tym co najmniej 2 przyciski programowalne |
| 5 | Możliwość sterylizacji |
| IV. | Mini PCNL – 1 zestaw |
| 1 | Nefroskop do minimalnie inwazyjnych procedur mini PCNL, rozmiar tubusu 12 Fr., kąt patrzenia 12°, długość 21-23 cm, autoklawowalny, wyposażony w min.: |
| a | - okular skośny, |
| b | - osiowy kanał roboczy o rozmiarze min. 6,5 Fr. wyposażony w zdejmowany port z dwoma wejściami do wprowadzania instrumentów oraz podłączenia drenu napływowego; łączenie portu z nefroskopem poprzez szybkozłącze; jedno z wejść portu wyposażone w uszczelkę dwustopniową o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu gdy instrument znajduje się w kanale oraz gdy jest wyjęty z kanału, drugie wejście portu wyposażone w przyłącze LUER-Lock z kranikiem. |
| 2 | W zestawie z nefroskopem: |
| a | - przyłącze do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu podczas mycia w myjni automatycznej |
| b | - uszczelki do kanału instrumentowego – 10 szt. |
| c | - wkładka pomagająca wprowadzanie włókna do kanału instrumentowego poprzez uszczelkę – 1 szt. |
| 3 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 16,5 Fr. |
| 4 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 21 Fr. |
| 5 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 16,5 / 17,5 Fr., długość 17-19 cm |
| 6 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 21 / 22 Fr., długość 17-19 cm |
| 7 | Kleszcze chwytające, bransze trójramienne, ząbkowane, uchwyt sprężynowy, rozmiar 5 Fr., długość 35-37 cm |
| 8 | Kleszcze chwytające, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 39-41 cm |
| 9 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, średnica 3,5 mm, długość min. 220 cm |
| 10 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±10 mm) |

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet  2 – System monitorowania EKG metodą Holtera; dostawa rejestratorów wraz z uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz ich adaptacją do systemu użytkowanego przez Zamawiającego

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | System monitorowania EKG metodą Holtera - cyfrowy rejestrator EKG metodą Holtera szt.12; urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; Współpraca (programowanie, odczyt i analiza danych, raportowanie) zaoferowanych rejestratorów z posiadanym przez Zamawiającego systemem analizy zapisu EKG metodą Holtera: Zymed Holter 860292 |
| 1 | Zasilanie z jednej baterii AA lub AAA 1,5V |
| 2 | Masa rejestratora (bez baterii i kabla EKG) max. 100 g |
| 3 | Rejestrator z wbudowanym ekranem do kontroli zapisu podczas podłączania elektrod, możliwość podłączenia rejestratora bez korzystania ze stacji analizy |
| 4 | Prezentacja schematu podłączenia elektrod na ekranie rejestratora |
| 5 | Automatyczny test podczas uruchomienia rejestratora, sprawdzający stan baterii, funkcjonowanie układów elektronicznych oraz karty pamięci |
| 6 | Możliwość wczytania danych pacjenta do rejestratora przed rozpoczęciem rejestracji |
| 7 | Rejestracja zapisu EKG przy zastosowaniu 5 elektrod |
| 8 | Czas rejestracji dla szt.9 min.24h |
| 9 | Czas rejestracji dla szt.3 min. 48h |
| 10 | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina) |
| 11 | Częstość próbkowania minimum 170 próbek/sekundę/kanał |
| 12 | Rozdzielczość próbkowania minimum 10 bitów |
| 13 | Rejestracja danych bez kompresji |
| 14 | Detekcja impulsów stymulatora |
| 15 | Kable do rejestratorów o długości do 90 cm min. 20 szt. |
| 16 | Pokrowce na rejestratory z szelkami min. 30 szt. |
| 17 | Stacja dokująca dwudrożna szt.4 |
| II. | Komputer PC 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: procesor klasy i7 lub równoważny; RAM min.8 GB; HDD min. 512GB; oprogramowanie win 10 Pro |
| 19 | Ekran o przekątnej min. 21 cali kolorowy 16:9 |
| III. | Drukarka czarno biała – 1 szt. |

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Pakiet  3 – Diatermie chirurgiczne wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Diatermia wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 2 szt. - jedna na wózku z przystawką argonową i urządzeniem do oddymiania - druga z urządzeniem do oddymiania Urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022 |
| 1 | Diatermie pełniące rolę centralnej jednostki sterującej zestawu elektrochirurgicznego z kolorowym wyświetlaczem do obsługi parametrów i ustawień całego zestawu. Diatermie pracujące w trybach monopolarnym i bipolarnych z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku. Urządzenie z automatyczną regulacją mocy z precyzyjnym dozowaniem mocy dostosowanym do parametrów tkanki. Urządzenie z trybem zamykania naczyń krwionośnych. Komunikacja z urządzeniem za pomocą kolorowego ekranu w języku polskim. Kompatybilna z urządzeniem do odprowadzania dymu z pola operacyjnego. |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej minimum 10", oprogramowanie urządzenia w języku polskim |
| 3 | Możliwość zapamiętania min. 80 programów i zapisania ich po nazwą użytkownika lub procedury |
| 4 | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocą kombinacji przycisków oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany co najmniej 3 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia |
| 5 | Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody neutralnej |
| 6 | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie dozujące moc i inne parametry prądu w sposób automatyczny, tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy |
| 7 | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń |
| 8 | Możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznika nożnego i rękojeści |
| 9 | Przystawka argonowa (1 komplet) obsługiwaną z ekranu diatermii z reduktorem i niezbędnym osprzętem |
| 10 | Automatyczna regulacja przepływu argonu z możliwością ręcznej zmiany tego parametru |
| 11 | Możliwość współpracy z modułem do preparowania tkanek strumieniem wody |
| 12 | Możliwość używania jednocześnie - jednoczasowo 2 instrumentów monopolarnych |
| 13 | Moc cięcia monopolarnego min 300W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych |
| 14 | Moc koagulacji monopolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych |
| 15 | Cięcie bipolarne z mocą min 300W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych |
| 16 | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych |
| 17 | Moc trybu zamykania naczyń min. 350W |
| 18 | Moc cięcia argonowego min. 300W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych |
| 19 | Moc koagulacji argonowej min. 120W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych |
| 20 | Automatyczne ustawienie parametrów pracy dla cięcia i koagulacji po podłączeniu elektrod argonowych |
| 21 | Tryby pracy bipolarnej przeznaczone do cięcia i koagulacji w środowisku soli fizjologicznej |
| 22 | Urządzenia do odprowadzania dymu z pola operacyjnego (2 sztuki) z wyposażeniem do operacji otwartych i laparoskopowych |
| 23 | Urządzenia do odprowadzania dymu z pola operacyjnego pracujące w trybie automatycznego uruchomienia z diatermiami różnych typów i różnych producentów |
| 24 | Ustawienie różnych czasów działania oraz różnych intensywności odsysania w urządzeniu do odprowadzania dymu |
| 25 | Urządzenie do odprowadzania dymu z wielorazowym min. 5-segmentowym filtrem typu ULPA o skuteczności filtracji cząstek o średnicy 0,1 µm |
| 26 | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego, min 4 rodzaje koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać regulację min. 5 elektów tkankowych |
| 27 | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. |
| 28 | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnym rozstawie bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. |
| 29 | Osprzęt i akcesoria wzajemnie kompatybilne |
| 30 | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych |
| 31 | Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej w diatermii oraz min. 1 gniazdo w przystawce argonowej |
| 32 | Diatermia z przystawką argonową i urządzeniem do oddymiania (1 komplet) zamocowane na wózku z blokadą kół i miejscem na wyposażenie dodatkowe oraz schowkiem na butle argonową |
| 33 | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt. do każdej diatermii |
| 34 | Zestawienie pozostałego osprzętu i akcesoriów do dwóch diatermii: |
| 35 | Rączka z przyciskami do systemu oddymiania zinegrowana z drenem i przewodem dł. 3m z osadzoną elektrodą szpatułkową – 20szt |
| 36 | Przedłużka rączki do systemu oddymiania z mozliwością stosowania elektrod dł. 10cm – 25szt |
| 37 | Dren laparoskopowy systemu oddymiania – 10szt |
| 38 | Filtr wstępny systemu oddymiania – 15szt |
| II. | Diatermia wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022 |
| 1 | Diatermia pełniąca rolę centralnej jednostki sterującej zestawu elektrochirurgicznego z kolorowym wyświetlaczem do obsługi parametrów i ustawień całego zestawu. Diatermia pracująca w trybach monopolarnym i bipolarnych z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku. Urządzenie z automatyczną regulacją mocy z precyzyjnym dozowaniem mocy dostosowanym do parametrów tkanki. Urządzenie z trybem zamykania naczyń krwionośnych do 7mm. Komunikacja z urządzeniem za pomocą kolorowego ekranu w języku polskim. Kompatybilna z urządzeniem do odprowadzania dymu z pola operacyjnego. |
| 2 | Urządzenie otwarte z możliwością podłączenia i rozbudowy o dodatkowe urządzenia i moduły oraz oprogramowanie |
| 3 | Oprogramowanie do obsługi zestawu w języku polskim |
| 4 | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji |
| 5 | Podstawowa częstotliwość pracy urządzenia 350 kHz (+/-10 kHz) |
| 6 | Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody |
| 7 | Optyczny wskaźnik pracy urządzenia z możliwością bezpośredniego odczytu mocy szczytowej i średniej po każdej aktywacji |
| 8 | Gniazda przyłączeniowe zestawu do różnych typów przewodów: monopolarne, bipolarne, wielofunkcyjne, elektrody biernej |
| 9 | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. |
| 10 | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnym rozstawie |
| 11 | Minimum dwa gniazda podłączenia włączników nożnych |
| 12 | Dowolne (do każdego gniazda) przyporządkowanie włącznika nożnego możliwość rozdziału między funkcje monopolarne i bipolarne |
| 13 | Komunikacja za pomocą jednego kolorowego wyświetlacza do ustawień parametrów pracy |
| 14 | Moduł do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7mm z funkcją automatycznego zatrzymania oraz współpracujący z narzędziami wielokrotnego i jednokrotnego użytku |
| 15 | Moc funkcji zamykania naczyń regulowana automatycznie w zakresie do 300W |
| 16 | Koagulacja monopolarna kontaktowa: (delikatna, intensywna, osuszająca, precyzyjna) |
| 17 | Koagulacja monopolarna bezkontaktowa typu spray |
| 18 | Koagulacja bipolarna: delikatna i intensywna |
| 19 | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał nożny i automatycznie |
| 20 | Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych z ustawieniem czasu opóźnienia z dokładnością do 0,1s |
| 21 | Funkcja automatycznego przerwania działania po skończonym procesie koagulacji bipolarnej |
| 22 | Czas działania funkcji wyłączającej koagulację bipolarną regulowany automatycznie przez urządzenie i uzależniony od właściwości i parametrów tkanki |
| 23 | Pamięć minimum 40 programów i zapisanie ich w języku polskim |
| 24 | Możliwość zmiany programu (kompletu nastaw) i ustawień urządzenia za pomocą przycisku na włączniku nożnym |
| 25 | Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej, pincety i kleszczyków do zamykania naczyń |
| 26 | Trzy podstawowe rodzaje cięcia monopolarnego |
| 27 | Co najmniej po 7 efektów hemostazy dla każdego z podstawowych rodzajów cięcia monopolarnego |
| 28 | Moc wyjściowa cięcia monopolarnego 300 W (+/10 W) |
| 29 | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej kontaktowej 200 W (+/10 W) |
| 30 | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej bezkontaktowej typu spray 120 W (+/10 W) |
| 31 | Moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej 120 W (+/10 W) |
| 32 | Automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonego osprzętu |
| 33 | Specjalny dodatkowy rodzaj koagulacji monopolarnej przeznaczonej do cięcia tkanek z mocą wyjściową 200 W (+/10 W) |
| 34 | Przełącznik nożny trzyprzyciskowy z możliwością zmiany za jego pomocą parametrów pracy |
| III. | Diatermia wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022 |
| 1 | Diatermia pełniąca rolę centralnej jednostki sterującej zestawu elektrochirurgicznego z wyświetlaczem do obsługi parametrów i ustawień oraz oddzielnymi wyświetlaczami mocy dla cięcia i koagulacji. Diatermia pracująca w trybach monopolarnym i bipolarnych z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku. Urządzenie z automatyczną regulacją mocy z precyzyjnym dozowaniem mocy dostosowanym do parametrów tkanki. Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu w języku polskim i wyświetlaczy. Kompatybilna z urządzeniem do odprowadzania dymu z pola operacyjnego |
| 2 | Urządzenie otwarte z możliwością podłączenia i rozbudowy o dodatkowe urządzenia |
| 3 | Oprogramowanie do obsługi zestawu w języku polskim |
| 4 | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji |
| 5 | Podstawowa częstotliwość pracy urządzenia 350 kHz (+/-10 kHz) |
| 6 | Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody |
| 7 | Gniazda przyłączeniowe zestawu do różnych typów przewodów: monopolarne, bipolarne, elektrody biernej |
| 8 | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych |
| 9 | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnym rozstawie |
| 10 | Dwa gniazda podłączenia włączników nożnych |
| 11 | Dowolne (do każdego gniazda) przyporządkowanie włącznika nożnego; możliwość rozdziału między funkcje monopolarne i bipolarne |
| 12 | Komunikacja za pomocą wyświetlacza do ustawień parametrów pracy oraz oddzielnych wyświetlaczy mocy i intensywności dla cięcia i koagulacji z niezależną regulacją tych parametrów bezpośrednio na panelu sterowania urządzenia |
| 13 | Koagulacja monopolarna kontaktowa: (intensywna, preparująca, klasyczna) |
| 14 | Koagulacja monopolarna bezkontaktowa typu spray |
| 15 | Koagulacja bipolarna: delikatna i z automatycznym zatrzymaniem |
| 16 | Aktywacja funkcji bipolarnej: przełącznik nożny i automatycznie |
| 17 | Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych bez użycia przełącznika nożnego |
| 18 | Funkcja automatycznego przerwania działania po skończonym procesie koagulacji bipolarnej |
| 19 | Czas działania funkcji wyłączającej koagulację bipolarną regulowany automatycznie przez urządzenie i uzależniony od właściwości i parametrów tkanki |
| 20 | Pamięć min. 8 programów i zapisanie ich w języku polskim |
| 21 | Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej, pincety lub innych narzędzi bipolarnych |
| 22 | Dwa rodzaje cięcia monopolarnego |
| 23 | Po minimum 7 efektów hemostazy dla każdego z rodzajów cięcia monopolarnego |
| 24 | Moc wyjściowa cięcia monopolarnego 300 W (+/10 W) |
| 25 | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej kontaktowej 120 W (+/10 W) |
| 26 | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej bezkontaktowej typu spray 120 W (+/10 W) |
| 27 | Moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej 120 W (+/10 W) |
| 28 | Specjalny dodatkowy rodzaj koagulacji monopolarnej przeznaczonej do cięcia tkanek z mocą wyjściową 200 W (+/10 W) |
| IV. | Diatermia wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022 |
| 1 | Diatermia pełniąca rolę centralnej jednostki sterującej zestawu elektrochirurgicznego z wyświetlaczem do obsługi parametrów i ustawień oraz oddzielnymi wyświetlaczami mocy dla cięcia i koagulacji. Diatermia pracująca w trybach monopolarnym i bipolarnych z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku. Urządzenie z automatyczną regulacją mocy z precyzyjnym dozowaniem mocy dostosowanym do parametrów tkanki. Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu w języku polskim i wyświetlaczy. Kompatybilna z urządzeniem do odprowadzania dymu z pola operacyjnego |
| 2 | Urządzenie otwarte z możliwością podłączenia i rozbudowy o dodatkowe urządzenia |
| 3 | Oprogramowanie do obsługi zestawu w języku polskim |
| 4 | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji |
| 5 | Podstawowa częstotliwość pracy urządzenia 350 kHz(+/-10 kHz) |
| 6 | Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody neutralnej o niezależnej orientacji z odseparowanym pierścieniem potencjału |
| 7 | Gniazda przyłączeniowe zestawu do różnych typów przewodów: monopolarne, bipolarne, elektrody biernej |
| 8 | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. |
| 9 | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnym rozstawie bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. |
| 10 | Dwa gniazda podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii |
| 11 | Dowolne (do każdego gniazda) przyporządkowanie włącznika nożnego możliwość rozdziału między funkcje monopolarne i bipolarne |
| 12 | Komunikacja za pomocą wyświetlacza do ustawień parametrów pracy oraz oddzielnych wyświetlaczy mocy i intensywności dla cięcia i koagulacji z niezależną regulacją tych parametrów bezpośrednio na panelu sterowania urządzenia |
| 13 | Koagulacja monopolarna kontaktowa: (intensywna, delikatna) |
| 14 | Koagulacja bipolarna: delikatna i z automatycznym zatrzymaniem |
| 15 | Aktywacja funkcji bipolarnej: przełącznik nożny i automatycznie |
| 16 | Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych bez użycia przełącznika nożnego |
| 17 | Funkcja automatycznego przerwania działania po skończonym procesie koagulacji bipolarnej |
| 18 | Czas działania funkcji wyłączającej koagulację bipolarną regulowany automatycznie przez urządzenie i uzależniony od właściwości i parametrów tkanki |
| 19 | Pamięć min. 8 programów i zapisanie ich w języku polskim |
| 20 | Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej, pincety lub innych narzędzi bipolarnych |
| 21 | Cięcie monopolarne, minimum 7 efektów hemostazy dla cięcia monopolarnego |
| 22 | Moc wyjściowa cięcia monopolarnego 200 W (+/10 W) |
| 23 | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej kontaktowej 120 W (+/10 W) |
| 24 | Moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej 120 W (+/10 W) |

Załącznik nr 2.4 do SWZ

Pakiet  4 – Wózek transportowy, przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Wózek transportowy, przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej - 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
| 1 | Minimum dwusegmentowy; bezpieczna konstrukcja kolumnowa |
| 2 | Maksymalne obciążenie robocze powyżej nie mniejsze niż 225 kg . |
| 3 | Konstrukcja z profili stalowych odpornych na promieniowanie RTG, uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących |
| 4 | Hydrauliczna regulacja funkcji Anty- i Trendelenburga przy użyciu dźwigni nożnych w zakresie nie mniejszym niż 12° |
| 5 | Duże koła o średnicy większej lub równej 200 mm |
| 6 | Układ jezdny z blokadą centralną o podwyższonych właściwościach jezdnych - piąte koło |
| 7 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie nie gorszym niż 30 cm. Wysokość leża nie więcej niż 60 cm przy maksymalnym opuszczeniu; nie mniej niż 88 cm przy maksymalnym uniesieniu leża . |
| 8 | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową. |
| 9 | Leże przezierne dla promieniowania RTG |
| 10 | Listwy odbojowa zabezpieczające wózek i ściany przed uderzeniami i otarciami |
| 11 | 4 krążki odbojowe w narożnikach zabezpieczające wózek i ściany przed uderzeniami i otarciami |
| 12 | Barierki boczne składane wzdłuż leża na wysokość górnej wysokości materaca lub poniżej |
| 13 | Całkowita długość wózka w zakresie od nie mniej niż 2050 mm do nie więcej niż 2150 mm |
| 14 | Długość leża w zakresie od nie mniej niż 1900 mm do nie więcej niż 1950 mm |
| 15 | Całkowita szerokość wózka w zakresie od nie mniej niż 750 mm do nie więcej niż 850 mm |
| 16 | Szerokość leża w zakresie od nie mniej niż 600 mm do nie więcej niż 650 mm |
| 17 | Na wyposażeniu co najmniej: uchwyty do pchania/ciągnięcia zarówno od strony nóg i głowy; materac z pianki poliuretanowej z pokryciem zmywalnym typu skaj; miejsce na butlę tlenową i rzeczy osobiste pacjenta; składany wieszak na kroplówkę. |

Załącznik nr 2.5 do SWZ

Pakiet  5 – Mobilny aparat RTG do badań sródoperacyjnych z ramieniem C – wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Mobilny aparat RTG do badań sródoperacyjnych z ramieniem C – 1 szt; urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022 |
|  | Generator |
| 1 | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz |
| 3 | Moc generatora Min. 2,0 kW |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz |
| 5 | Prąd skopii impulsowej min. 20mA |
| 6 | Radiografia cyfrowa |
| 7 | Prąd radiografii cyfrowej min.20 mA |
| 8 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60% |
| 9 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii nie gorszy niż 40-120 kV |
| 10 | Automatyka doboru parametrów skopii |
| 11 | Skopia pulsacyjna (ograniczenie dawki względem skopii ciągłej) min. 20 pulsów/s |
| 12 | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40ms |
|  | Lampa RTG |
| 13 | Lampa ze stacjonarną anodą -jednoogniskowa |
| 14 | Totalna filtracja min 4,2 mm Al |
| 15 | Ognisko max. 0,6 mm |
| 16 | Pojemność cieplna anody min 85 kHU |
| 17 | Pojemność cieplna kołpaka min 1,1 MHU |
| 18 | Szybkość chłodzenia anody min 600W |
| 19 | Kolimator typu IRIS |
| 20 | Kolimator szczelinowy z rotacją |
| 21 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania |
|  | Wózek z ramieniem C |
| 22 | Waga wózka z ramieniem C max. 350 kg |
| 23 | Głębokość ramienia C min. 65 cm |
| 24 | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) min. 85 cm |
| 26 | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm |
| 27 | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 40 cm |
| 28 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej min. 20° |
| 29 | Zmotoryzowany ruch pionowy |
| 30 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. ±220° |
| 31 | Zakres ruchu orbitalnego min. 145° |
| 32 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji |
| 33 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody |
| 34 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu |
| 35 | Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z minimum 5 trybami pracy z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny wyzwalania promieniowania |
| 36 | Uchwyt na detektorze obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu |
|  | Cyfrowy detektor obrazu |
| 37 | Wymiary, detektor płaski Min. 20,5 cm x 20,5 cm |
| 38 | Ilość pól detektora obrazu min 3 |
| 39 | Rozdzielczość detektora CMOS min. 2000 x 2000 |
|  | Monitor i tor wizyjny na jednym wózku |
| 40 | Monitory HD medyczne umieszczone na ramieniu C rozdzielczość min.1280x1024 |
| 41 | Monitor o przekątnej min 19” |
| 42 | Kąt widzenia ( obrazu min. 175°) |
| 43 | Wyjście do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. |
| 44 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów |
| 46 | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 100 000 obrazów |
| 47 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. |
| 48 | Archiwizacja obrazów |
| 49 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) lub równoważna |
| 50 | Automatyka parametrów fluoroskopii |
| 51 | ZOOM min. x4 |
| 52 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze |
| 53 | Obraz lustrzany |
| 54 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania |
| 56 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. |
| 57 | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C kolorowy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live, monitor obrotowy względem podstawy |
| 58 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu wzmacniacza i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu |
| 59 | Funkcja automatycznego obniżania częstotliwości skopii w przypadku przegrzania aparatu zamiast obniżania parametrów wiązki (kV i mA) celem zachowania jakości obrazu i jednoczesnego chłodzenia aparatu |
|  | Wyposażenia dodatkowe |
| 63 | Pakiet DICOM (min.Storage, Worklist) |
| 64 | Wskaźnik laserowy w detektorze |
| 65 | Drukarka na papier termoczuły wbudowana w aparat |
| 66 | Ochrona radiologiczna. Komplet 10 szt. Fartuchów/garsonek z kryzą |

Załącznik nr 2.6 do SWZ

Pakiet  6 – Aparat (zestaw urządzeń) do kruszenia złogów metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej ESWL - 1 zestaw

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Aparat (zestaw urządzeń) do kruszenia złogów metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej ESWL – 1 zestaw; urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
|  | Zestaw składający się z litotryptora, stołu zabiegowego, ultrasonografu, aparatu RTG z ramieniem C; podwójny system lokalizacji złogów (USG, RTG); Lokalizacja ultrasonograficzna in-line (kierunek rozchodzenia się promieni fal USG zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali uderzeniowej); w oferowanym systemie do kruszenia złogów mineralnych musi być zapewniona możliwość odłączania od zestawu min. ultrasonografu, aparatu RTG z ramieniem C; współpraca aparatu ESWL z dowolnym aparatem RTG z ramieniem C, bez ponoszenia dodatkowych kosztów; konsola umożliwiająca zdalną obsługę litotryptora, aparatu RTG z pomieszczenia sterowni |
| I. | LITOTRYPTER |
| 1 | System wyposażony w elektromagnetyczne źródło fali uderzeniowej do rozkruszania złogów |
| 2 | Średnica głowica terapeutycznej min. 165 mm |
| 3 | Kąt krzywizny głowicy terapeutycznej powyżej 600 |
| 4 | Maksymalna częstotliwość impulsów fali uderzeniowej min. 0,5-4 Hz |
| 5 | Głębokość penetracji fali uderzeniowej w zakresie nie mniejszym niż 0 – 150 mm |
| 6 | Gęstość energii w ognisku min. 1,0 mJ/mm² |
| 7 | Ciśnienie fali kruszącej min 70 MPa |
| 8 | Wymagana maksymalna szerokość ogniska (-6dB) maks. 8mm |
| 9 | Wymagana maksymalna długość ogniska (-6dB) maks. 70mm |
| 10 | Możliwość pracy głowicy terapeutycznej nad i pod stołem zabiegowym z wychyleniem głowicy pod kątem 45° |
| 11 | Sterowanie za pomocą dotykowego panelu sterowania min. 8” znajdującego się przy litotryptorze umożliwiającego: - sterowanie generatorem - sterowaniem głowicą USG |
| 12 | Menu i obsługa w języku polskim za pomocą dotykowego panelu sterowania |
| II. | STÓŁ ZABIEGOWY |
| 13 | Zmotoryzowany ruch blatu w trzech osiach (ze sterowaniem elektrycznym lub hydraulicznym) |
| 14 | Wymagany zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu (oś x) min. 200 mm. |
| 15 | Wymagany zakres ruchu poprzecznego blatu stołu (oś y) min. 100 mm |
| 16 | Wymagany zakres ruchu pionowego blatu stołu (oś z) min. 200 mm |
| 17 | Wymagane obciążenie stołu (bez ograniczeń ruchowych) min. 175 kg. |
| 18 | Stół z możliwością ustawienia w pozycji Trendelenburga ±15° |
| 19 | Blat stołu zabiegowego przepuszczalny dla promieni rtg |
| III. | APARAT USG DO LOKALIZACJI ZŁOGÓW |
| 20 | Aparat USG w pełni cyfrowy, ogólnodiagnostyczny |
| 21 | Częstotliwość pracy aparatu min. 1 -12 MHz |
| 22 | Praca w trybie B-Mode, M-Mode |
| 23 | Głowice typu convex pracująca w trybie In-line (głowica ultrasonograficzna umiejscowiona centrycznie w głowicy terapeutycznej, kierunek rozchodzenia się fal ultradźwiękowych głowicy USG zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali uderzeniowej). |
| 24 | Częstotliwość pracy głowicy min. 2- 6 MHz |
| 25 | Możliwość obracania głowicy bez utraty kalibracji |
| 26 | Monitor o przekątnej min. 12” |
| IV. | APARAT RTG Z RAMIENIEM C DO LOKALIZACJI ZŁOGÓW |
| 27 | Generator w.n. wysokiej częstotliwości o mocy pow. 2 kW |
| 28 | Zmotoryzowany ruch pionowy min. 40 cm |
| 29 | Wielkość ogniska maksymalnie 0,6 mm |
| 30 | Głębokość ramienia C min. 65 cm |
| 31 | Wolna przestrzeń ramienia C min. 75 cm |
| 32 | Zakresy warunków ekspozycyjnych dla fluoroskopii min. 40 - 110 kV, min 16 mA, 25 obr/sek. |
| 33 | Zakresy warunków ekspozycyjnych dla radiografii cyfrowej: Min. 40 – 110 kV min. 20 mA |
| 34 | Pojemność cieplna anody min. 48 kHU |
| 35 | Pojemność cieplna kołpaka min. 1,1 MHU |
| 36 | Rozdzielczość kamery CCD min. 1024 x 1024 pikseli |
| 37 | Monitor LCD mocowany na ramieniu C o przekątnej min, 25” (1920 – 1080 pixeli) |
| V. | KONSOLA STEROWNICZA W STEROWNI |
| 38 | Konsola sterująca umożliwiająca sterowanie litotryptorem z zewnętrznego pomieszczenia |
| 39 | Dotykowy monitor min. 9” służący do obsługi systemu umożliwiający: - sterowanie generatorem litotryptera - sterowaniem stołem zabiegowym |
| 40 | Sterowanie generatorem: - licznik strzałów - zerowanie licznika ilości strzałów - regulacja mocy impulsów - regulacja częstości impulsów |
| 41 | Monitor LCD o przekątnej min. 25” do podglądu obrazu z ramienia C |
| 42 | Dotykowy monitor do sterowania parametrami aparatu RTG z ramieniem C |

Załącznik nr 2.7 do SWZ

Pakiet  7 – Zakup mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG do badań pediatrycznych  – wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Mobilny przyłóżkowy aparatu RTG do badań pediatrycznych – wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 szt. ; urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022 |
| I. | Teleskopowe zawieszenie lampy RTG |
| 1 | Minimalny ruch poprzeczny lampy min. 45cm (od osi kolumny) |
| 2 | Maksymalna wysokość ogniska lampy min. 200cm |
| 3 | Pochylenie lampy (oś pozioma) min.+ 90° do - 10° |
| 4 | Obrót lampy (oś pozioma) min.+ 180° do - 135° |
| 5 | Obrót kolumny (oś pionowa) min.+/- 270° |
| II. | Lampa RTG |
| 6 | Zakres napięć pracy nie gorszy niż 40-150kV |
| 7 | Ogniska lampy 0,6 oraz 1,2mm |
| 8 | Pojemność cieplna anody Min. 300kHU |
| 9 | Pojemność cieplna kołpaka Min. 1MHU |
| 10 | Kolimator |
| 11 | Obrót kolimatora +/- 90° |
| 12 | Wbudowany DAP |
| 13 | Panel dotykowy LCD do sterowania parametrami ekspozycji i podglądem badań |
| III | Generator RTG |
| 14 | Generator typ HF |
| 15 | Częstotliwość kluczowania min. 100kHz |
| 16 | Moc wyjściowa min. 30 kW |
| 17 | Zakres prądów min. 25-400mA |
| 18 | Zakres napięć nie gorszy niż 40-150kV |
| 19 | Zakres ekspozycji min. 0,1-320mAs |
| 20 | Zasilanie 230V/ 50Hz |
| IV | Wózek transportowy |
| 21 | Szerokość wózka maks. 60cm |
| 22 | Długość wózka maks.130cm |
| 23 | Wysokość transportowa maks. 140cm |
| 24 | Waga maks. 600kg |
| 25 | Zasilanie akumulatorowe |
| 26 | Prędkość jazdy min. 5km/h |
| 27 | Zabezpieczenie przed przeszkodą |
| 28 | Sloty do oferowanych detektorów |
| V | Detektor przenośny WiFi duży |
| 29 | Aktywny obszar min. 35x42cm |
| 30 | Rozdzielczość min. 2500x3000 pikseli |
| 31 | Rozmiar piksela <160um |
| 32 | Scyntylator CsI |
| 33 | Głębokość bitowa generowanego obrazu min. 16 bitów |
| 34 | DQE (ok. 0 cykli/mm) min. 65% |
| 35 | Wymiar fizyczny zgodny z ISO 4090 35x43cm |
| 36 | Waga <3,5kg |
| 37 | Obciążenie min. 150kg na całej powierzchni |
| 38 | Odporność na zalanie |
| VI | Detektor przenośny WiFi mały do zastosowań pediatrycznych |
| 39 | Aktywny obszar min. 25x30cm |
| 40 | Rozdzielczość min. 2500x3000 pikseli |
| 41 | Rozmiar piksela <130um |
| 42 | Scyntylator CsI |
| 43 | Głębokość bitowa generowanego obrazu min. 16 bitów |
| 44 | DQE (ok. 0 cykli/mm) min. 65% |
| 45 | Wymiar fizyczny zgodny z ISO 4090 25x30cm |
| 46 | Waga <2,5kg |
| 47 | Obciążenie min. 150kg na całej powierzchni |
| 48 | Odporność na zalanie |
| VII | Stacja technika (wbudowana) |
| 49 | Komputer |
| 50 | Monitor dotykowy min. 17” |
| 51 | Oprogramowanie konsoli aparatu |
| 52 | Zgodność Dicom 3.0 |
| 53 | Komunikacja z siecią szpitalną WiFi lub kabel ¦(Ethernet) |
| 54 | Analiza zdjęć odrzuconych |
| 55 | Oprogramowanie w języku polskim |
| 56 | Procedury zdefiniowane w języku polskim |
| 57 | Standardowe wbudowane narzędzia do obróbki obrazowej |
| 58 | Eksport obrazów |
| 59 | Oprogramowanie kratki wirtualnej |
| 60 | Oprogramowanie pediatryczne |
| VIII | Akcesoria dodatkowe |
| 61 | Pilot zdalnej ekspozycji |
| 62 | Obudowy pediatryczne |
| 63 | Ładowarka do akumulatorów oraz po 2 akumulatory na detektor |
| 64 | Uchwyt na detektor duży bez kratki |
| VIII | Integracja mobilnego aparatu RTG z systemem HIS, RIS, PACS oraz dostawa licencji Eskulap - DICOM dla urządzenia; Konfiguracja węzła DICOM na aparacie RTG do systemu teleradiologii |