Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Aparat RTG cyfrowy Przyłóżkowy dla potrzeb Oddziału COVID19 – 1 szt.

| Nazwa aparatu / model / typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Dostawca sprzętu: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Lp. | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
|  | INFORMACJE OGÓLNEI |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy wyposażony w detektor, nie dopuszcza się ucyfrowienia detektorem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji 2021, nie dopuszcza się powystawowych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | GENERATOR |  |  |  |
|  | Moc generatora | ≥30kW |  | ≥32kW – 20 pkt 30-31kW– 0 pkt |
|  | Napięcie generatora | ≥40-125kV Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość pracy generatora | ≥ 50 kHz Tak,podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres nastaw mAs co najmniej 0,4 -300 mAs | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | Bez punktacji |
|  | KOLUMNA Z LAMPĄ RTG. |  |  |  |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,7 mm |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 250 kHU |  | ≥ 300 kHU – 10 pkt 250-299 KHU – 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 900 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Miernik dawki DAP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ≥ +/-90° |  | ≥ 120° - 10 pkt 110°- 119° - 5 pkt 90°-109° – 0 pkt. |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu. | TAK/NIE podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu bez konieczności ich doładowania do określonego poziomu) | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą | ≥ 60 - 200 cm |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość aparatu | ≤ 60 cm |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość aparatu podczas transportu | ≤ 195cm |  | ≤ 150cm – 5 pkt 151 -195 cm – 0 pkt |
|  | Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska) | ≥ 120 cm |  | Bez punktacji |
|  | Obrotowe ramię z lampą – obrót wokół pionowej osi w zakresie | ≥ 180° |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przemieszczania systemu przy całkowicie rozładowanych akumulatorach aparatu (zwolnienie blokady) | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | W szufladzie akumulator detektora jest doładowywany min. podczas postoju (w przypadku odpowiedzi „NIE” należy dostarczyć dodatkową, zewnętrzną ładowarkę do akumulatorów detektora z min. jednym zapasowym akumulatorem) | TAK/NIE, podać |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk ekspozycyjny na kablu, długości min. 2,5 m | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji, zasięg min 4 m | TAK/NIE podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | DETEKTOR |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42x43cm |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość | ≥ 3,6lp/mm |  | ≥ 4.0 lp/mm – 20pkt < 4.0 lp/mm – 0pkt |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 130 µm |  | < 130µm – 20pkt 130µm - 0pkt |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) | ≥ 150 kg |  | Bez punktacji |
|  | Waga panelu | ≤ 3.0kg podać |  | < 3.0kg -10pkt 3.0kg - 0 pkt |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI/a-Si) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowany uchwyt do detektora z kratką przeciwrozproszeniową | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | STACJA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK/NIE |  | Język polski -10pkt Inny język- 0pkt |
|  | Monitor min. 19”, kolorowy, z ekranem dotykowym do obsługi aparatu | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Podgląd zdjęcia rtg max po 5 s od zakończenia ekspozycji | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | DICOM, min.: • DICOM Send, • DICOM Print • DICOM Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne min.70 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Odbiór listy pacjentów z systemu HIS/RIS (Zamawiający posiada oprogramowanie AMMS i SOFTMED ORION) oraz możliwość rejestracji ręcznej pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna (windowing) • wyostrzenie krawędzi • obróbka obrazu z wyostrzeniem kontrastu i redukcją szumów • wyświetlanie znaczników | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do aparatu | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Przewodowa i bezprzewodowa transmisja obrazów do sieci szpitalnej w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fartuch ochronny dla technika 0.35mmPb | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fartuch ochronny dla pacjenta (koc ołowiowy) 0.5mmPb | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia w przyszłości do współpracy z dodatkowymi detektorami oraz detektorami o innych wymiarach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i testów specjalistycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji dla całej zaoferowanej konfiguracji (z lampą rtg) na okres min. 24 miesięcy | TAK podać |  | 48 mies. – 20 pkt. 36 mies. – 10 pkt. 24 mies. – 0 pkt. |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; czas przystąpienia do napraw maks. 24 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych (min. 15 osób) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kontroli testów podstawowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych izolatki na oddziale COVID 19 | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy