Sprawa nr 118/2023 Dostawa wózków do przewożenia pacjentów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do przewożenia pacjentów zgodnie z AIT | 4 |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot spełnia wymagania, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych

Okres gwarancji na cały asortyment  …………………………………… miesiące / miesięcy (min 24 miesiące).

Arkusz Informacji Technicznej (AIT) – wózek transportowy -4szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany- podać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem) | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania pionowego uchwytu na butlę z tlenem montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | TAK |  |
|  | Waga całkowita wózka bez materaca do 120 kg | TAK |  |
|  | Długość całkowita wózka max 2200 | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami max 750 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami: max. 800 mm | TAK |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 190 cm, szerokość min. 60 cm | TAK |  |
|  | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600) | TAK |  |
|  | Min. 4 cm prześwit między platformą leża, a wyprofilowaną ramą wózka, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń). | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | TAK |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | TAK |  |
|  | Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 15 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 65 – 90 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. | TAK |  |
|  | Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0(-90(. | TAK |  |
|  | Możliwość uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK |  |
|  | Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm, | TAK |  |
|  | Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacja wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. Obciążenie minimum do 18 kg. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wózek | Min. 24 miesiące |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
|  | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu | TAK |  |