Załącznik nr 5.2.2 do SWZ

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **CHŁODZIARKA LABORATORYJNA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Producent…………………………………**  **Model………………………………………**  **Rok produkcji…………………………….** | |
| L.p. | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane**  (podać dokładne wartości )  Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE: | | |
|  | Chłodziarka laboratoryjna 300l przeznaczona do przechowywania odczynników i podłoży mikrobiologicznych. |  |
| 1. PARAMETRY TECHNICZNE: | | |
|  | Chłodzenie powietrzem obiegowym; |  |
|  | Jedna komora o pojemności nie mniejszej niż 300 l ±5%; |  |
|  | Regulowany zakres temperatury co najmniej od +3°C do + 16°C (±1°C); |  |
|  | Regulacja temperatury co 0,1°C; |  |
|  | Stabilność temperatury ±3°C; |  |
|  | Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury; |  |
|  | Drzwi pełne; |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne LED; |  |
|  | Materiał komory: tworzywo sztuczne; |  |
|  | Materiał obudowy: stal kolor biały; |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne ± 5%:   * wysokość 1890 mm; * szerokość 600 mm; * głębokość 655 mm; |  |
|  | Półki druciane z regulowanym położeniem prowadnic; |  |
|  | Ilość półek nie mniej niż 6; |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki nie mniejsze niż:  10 kg; |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 60 kg; |  |
|  | Otwór do zewnętrznego wprowadzania czujnika temperatury; |  |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi; |  |
|  | Samoczynnie zamykanie drzwi przy kącie 90°; |  |
|  | Zawiasy drzwiowe z możliwością zmiany strony; |  |
|  | Kółka jezdne z blokadą; |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz; |  |
|  | Przewód zasilający nie krótszy niż 3 m; |  |
|  | Waga urządzenia: maksymalnie 80 kg. |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

**Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.**

………..…………………………… ..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis)