

UE-01/27/KPO/24 Balice, 14.05.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup urządzeń chłodniczych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Część 2**

**Pytanie nr 1**

Ile sztuk koszy do próbek wymaga Zamawiający?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach do SWZ\_1\_14.05.2024 (Pytanie nr 10) dokonał zmiany zapisu w załączniku nr 7 opis przedmiotu zamówienia – Część 2 do SWZ, określonego w wymaganiach dodatkowych jako:

,,kosze do próbek o podstawie o wymiarach co najmniej 60x60 cm, pasujących do sekcji komory chłodniczej”

na poniższą treść:

„co najmniej 2 kosze do próbek o podstawie o wymiarach co najmniej 60x60 cm, pasujących do sekcji komory chłodniczej, do przechowywania produktów o ciężarze od 200 g do 1 kg każda”

**Część 3**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie temperatur -10 do -25"C?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza. Planowane jest wykorzystanie nastawy -30°C.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści przyciski membranowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dopuszcza również przyciski membranowe.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści alarm awarii zasilania aktywowany w momencie awarii zasilania? Jaki sens ma alarm zasilania, gdy awaria już ustąpiła?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dopuszcza również alarm awarii zasilania aktywowany w momencie awarii zasilania.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt bez mechanizmu otwierającego?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie dopuszcza. Uchwyt z mechanizmem otwierającym normalizuje procedury obsługi i gwarantuje prawidłowe wykonywanie czynności związanych z otwieraniem i zamykaniem drzwi.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści półki druciane?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie dopuszcza. Półki rusztowe nie posiadają równej, gładkiej powierzchni, a mniejsze opakowania mogą zaczepiać o druty i wpadać w szczeliny. W związku z tym taki rodzaj półek nie zapewnia oczekiwanej funkcjonalności.

II. Zamrażarka niskotemperaturowa do przechowywania próbek w laboratorium Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh)

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z dwoma kompresorami pracującymi w układzie kaskady?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający nie dopuszcza. Podwójny układ chłodzenia to cecha o kluczowym znaczeniu, która zapewnia ochronę przechowywanego materiału w przypadku wystąpienia jednej z najczęstszych usterek zamrażarki niskotemperaturowej tj. awarii sprężarki. W systemie kaskadowym awaria tego rodzaju skutkuje krytycznym wzrostem temperatury i wyłącza z eksploatacji całe urządzenie.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z filtrem skraplacza, ale do którego wyczyszczenia nie są potrzebne żadne narzędzia?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamrażarki wyposażone w filtr powietrza wymagają wykonywania regularnych czynności konserwacyjnych polegających na oczyszczaniu filtra. Nakłada to na personel dodatkowe obowiązki, których zaniedbanie może prowadzić do awarii, wzrostu temperatury w komorze urządzenia i uszkodzenia przechowywanych prób.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez trybu pracy ekonomicznej?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający nie dopuszcza. Funkcja ta umożliwia zredukowanie zużycia energii elektrycznej, a tym samym redukcję kosztów eksploatacyjnych urządzenia.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB