## Arkusz1
Aparat do wspomagania oddechu
LP. | Opis parametrów | Kryteria
1 | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów | TAK
2 | Może być stosowany u wcześniaków o wadze <700g, dzieci i dorosłych | TAK
3 | W pełni zintegrowany system (w jednym aparacie), nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych - gwarantuje pełną i płynna regulację przepływu, stężenia tlenu, temperatury. | TAK
4 | Redukcja oporu wdechowego (pracy oddechowej) poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu. | TAK
5 | Zapewnia efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej - dwutlenku węgla (CO2). | TAK
6 | Stosowanie kaniul nosowych nie wymagających specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. | TAK
7 | Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu | TAK
8 | Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. | TAK
9 | Gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie <5 min., łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury. | TAK
10 | Wbudowany system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów | TAK
11 | Stały poziom nawilżenia gazów oddechowych na poziomie 44 mg H2O/L w całym zakresie przepływu | TAK
12 | Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci jasnych i zrozumiałych liczb i symboli, gwarantujący dobrą widoczność z dużej odległości. | TAK
13 | Możliwość współpracy z aparatem do podaży tlenku azotu oraz nebulizatorem | TAK
14 | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | TAK
15 | Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 15 minut pracy | TAK
16 | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze | TAK
17 | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 4-85 psi | TAK
18 | Waga aparatu max. 5.5 kg | TAK
19 | Wbudowany port komunikacji | TAK
Parametry regulowane
20 | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie: | TAK
21 | - wysoki przepływ : 5-40 l/min ze skokiem co 1 l/min | TAK
22 | - niski przepływ: 1-8 l/min ze skokiem co 0,5 l/min | TAK
23 | (automatyczne ograniczenie zakresu przepływów, uniemożliwiające nastawę powyżej opisanego progu przepływu)
24 | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie | TAK
25 | Temperatura 33-39ºC co 1 ºC | TAK
Alarmy
26 | Aparat wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne: | TAK
27 | Przekroczenia temperatury | TAK
28 | Wysokiego ciśnienia (zatkania przewodu) | TAK
29 | Uszkodzenia układu pacjenta | TAK
30 | Czujnika tlenu | TAK
31 | Braku wody | TAK
32 | Niskiego poziomu naładowania baterii | TAK
33 | Zasilania gazowego | TAK
Układ pacjenta
34 | Jednorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. | TAK
35 | Oddzielny układ dla wysokich przepływów oraz niskich przepływów. | TAK
36 | Czas użycia układu jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta | TAK
37 | Kaniule nosowe dostępne w różnych rozmiarach przeznaczonych dla noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK
38 | Dostępna kaniula z jedną końcówką donosową umożliwiającą skuteczną terapię pacjentów o wadze <1100 g lub w przypadku zbyt wąskiej wewnętrznej średnicy nozdrzy pacjenta | TAK
39 | Konstrukcja dostępnych kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych. | TAK
Wyposażenie
40 | Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną, | TAK
41 | Przewody do zasilania powietrzem oraz tlenem o dł. min. 3m, | TAK
42 | Moduł automatycznej podaży tlenu bazujący na pomiarze saturacji pacjenta współpracujący z oferowanym aparatem do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów | TAK
43 | Utrzymuje pozom saturacji pacjenta w prawidłowym zakresie (automatycznie regulując stężenie tlenu przy pomocy zaawansowanego algorytmu) z możliwością programowania jego progu – górny/dolny. | TAK
44 | Technologia pomiarowa Masimo Set lub Nellcor | TAK
45 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 5” | TAK
46 | Zapis trendów z ostatnich min. 72 godzin | TAK
GWARANCJA I SERWIS
47 | Gwarancja oraz obsługa serwisowa na pełen okres min. 24 miesiące | TAK
48 | Certyfikaty poświadczające o możliwości uzytku w jednostkach ochrony zdrowia w Polsce | TAK