## Arkusz1
Tabela A – Aparat USG - dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1.	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy.	nie dotyczy
2.	Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000	nie dotyczy
3.	Min. 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych	nie dotyczy
4.	Monitor kolorowy LCD, min. 19” o rozdzielczości min. 1920x1080 px., umieszczony na wysięgniku regulacja: pochył, obrót	nie dotyczy
5.	Panel dotykowy min. 10” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie)	Większa przekątna – 5 pkt
6.	Możliwość zduplikowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych	nie dotyczy
7.	Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację płożenia góra/dół oraz obrót min. +/- 160° z pozycji środkowej	nie dotyczy
8.	Min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC	nie dotyczy
9.	System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. 2 z nich	nie dotyczy
10.	Funkcja pozwalającą na uzyskanie obrazu diagnostycznego USG „na żywo” na min. 85% wielkości monitora	nie dotyczy
11.	Waga aparatu max. 85 kg	nie dotyczy
12.	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund	nie dotyczy
13.	Dynamika aparatu min. 320 dB	nie dotyczy
14.	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB	nie dotyczy
15.	Nagrywarka DVD-R/RW oraz min. 4 porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG	nie dotyczy
16.	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 18.0 MHz
17.	Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 20 cm	nie dotyczy
18.	Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu	nie dotyczy
19.	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	nie dotyczy
20.	Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania	nie dotyczy
21.	System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania.	nie dotyczy
22.	Poziom szumu (głośność) aparatu w czasie pracy do max. 42 dB	nie dotyczy
25.	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika – min. 40 dla każdej głowicy	nie dotyczy
OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
1.	Zakres głębokości penetracji do min. 30 cm	większy zakres – 5 pkt
2.	Obrazowanie harmoniczne	nie dotyczy
3.	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy)	nie dotyczy
4.	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 Hz	nie dotyczy
5.	Funkcja post-processingu 2D z regulacją min.: wzmocnienia, kontrastu, powiększenia, z funkcją zmiany mapy szarości.	nie dotyczy
6.	Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych	nie dotyczy
7.	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD); rejestr. prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) w zakresach min.: od -9m/s do 0m/s oraz od 0 do +9 m/s	większy zakres – 5 pkt
8.	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego od 1 do min. 23 kHz	nie dotyczy
9.	Wielkość bramki Dopplerowskiej (SV), min. 0,5 mm - 20 mm	większy zakres – 5 pkt
10.	Funkcja korekcji kąta w zakresie co najmniej ±88°	nie dotyczy
11.	Uchylność bramki PWD co najmniej ±20°	nie dotyczy
12.	Funkcja post-processingu PWD z regulacją min.: położenia linii bazowej, odwrócenia spektrum, korekcji kąta bramki, wzmocnienia spektrum, regulacji skali czasu	nie dotyczy
13.	Tryb Doppler Kolorowy (CD); rejestrowane prędkości co najmniej w zakresach: od -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s [cm/s]	nie dotyczy
14.	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego od 150 Hz do min. 21,6 kHz	nie dotyczy
15.	Uchylność bramki co najmniej ±20° [°]	nie dotyczy
16.	Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na min. 1 głowicy liniowej min. 21 kątów do badań naczyniowych	nie dotyczy
17.	Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji kolor Doppler, min. 2000	nie dotyczy
18.	Funkcja post-processingu dla Dopplera Kolorowego z regulacją min.: linii bazowej koloru, odwrócenia kolorów, zmiany oraz ukrycia mapy kolorów, powiekszenia.	nie dotyczy
19.	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w Trybie Dopplera Kolorowego	nie dotyczy
20.	Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) rejestr. prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) w zakresach min.: od -25,0 m/s do 0m/s oraz od 0 do +25,0 m/s	nie dotyczy
21.	Funkcja korekcji kąta w zakresie co najmniej ±88° [°]	nie dotyczy
22.	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera	nie dotyczy
23.	Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu	nie dotyczy
24.	Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD)	nie dotyczy
25.	Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s.	nie dotyczy
26.	Tryb 2D + M	nie dotyczy
27.	Tryb Power Doppler (PD)	nie dotyczy
28.	Tryb Kierunkowy Power Doppler (oznaczenie kierunku przepływu)	nie dotyczy
29.	Tkankowy Doppler Spektralny	nie dotyczy
30.	Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: / naczyniowych (w tym TCD) małych narządów, układu mięśniowo-szkieletowego, brzucha	nie dotyczy
31	Rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali.	nie dotyczy
32.	Narzędzie do oceny ilościowej stopnia stłuszczenia wątroby umożliwiające dokładną i powtarzalną ocenę tłumienia sygnału przez tkanki wątroby oraz pomiar wskaźnika wątrobowo-nerkowego w celu wspomagania standardowego badania ultrasonograficznego wątroby.	nie dotyczy
33.	Elastografia typu Shear Wave do oceny stopnia zwłóknienia wątroby na głowicy konweksowej, umożliwiająca wykonanie min. 10 pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów. Pomiary sztywności pełnego obszaru ROI elastogramu. Pomiary sztywności dostępne na obrazach zapisanych w pamięci aparatu oraz zaimporownych ze szpitalnej bazy obrazów Pomiary sztywności pełnego obszaru ROI elastogramu.	nie dotyczy
FUNKCJE UŻYTKOWE
1.	Co najmniej 16-krotne, bezstratne powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego	nie dotyczy
2.	Funkcja automatycznej optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)	nie dotyczy
3.	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego	nie dotyczy
4.	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy oraz poprawiające rozdzielczość kontrastową	nie dotyczy
5.	Automatyczny obrys spektrum (PW Doppler) i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR)	nie dotyczy
6.	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)	nie dotyczy
7.	Funkcja automatycznej optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
8.	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spectrum Dopplera	nie dotyczy
9.	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach	nie dotyczy
10.	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów	nie dotyczy
11.	Pomiar obwodu, pola, powierzchni, objętości	nie dotyczy
12.	Cyfrowe wyjście obrazu: HDMI lub Display Port	nie dotyczy
GŁOWICE ULTRADŹWIEKOWE
1.	Głowica liniowa, szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 250; długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	nie dotyczy
2.	Głowica convex wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens. Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz., min. 300 elementów akustycznych, kąt widzenia min. 111° , obrazowanie harmoniczne , tryb obrazowania z kontrastem, możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	nie dotyczy
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY
1.	Możliwość rozbudowy o głowica sektorowa do badań kardiologicznych wykonana w technologii matrycowej, wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens. / • Głowica sektorowa, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 0,5 MHz) / • Liczba elementów akustycznych min. 80 / • Pole widzenia min. 90 stopni / • Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, TDI	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
2.	Możliwość rozbudowy o głowice sektorową pediatryczną szerokopasmową, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz -8.0 MHz; / obrazowanie harmoniczne; / pole widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) / tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
3.	Możliwość rozbudowy o głowice sektorową, noworodkową, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 - 12.0 MHz. / obrazowanie harmoniczne / kąt widzenia min. 90° / ilość elementów min. 96 / tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
7.	Możliwość rozbudowy o głowice liniową szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 12.0 MHz / min. 500 elementów akustycznych / długość czoła głowicy (FOV) min. 48 mm / elastografia typu Strain / tryb obrazowania z kontrastem / obrazowanie harmoniczne / możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
10.	Możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowa wykonana w technologii matrycowej / zakres częstotliwości pracy min. 2,0 -7,0 MHz (+/- 1 MHz), / kąt pola obrazowania min. 90° / ilość elementów akustycznych min. 2500 / obrazowanie harmoniczne / zastosowania w badaniach przezprzełykowych dorosłych: pacjenci >30 kg / głowica kompatybilna z posiadanym przez szpital echokardiografem Epiq firmy Philips	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
12.	Możliwość rozbudowy o głowice convex, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 6.0 MHz. / min. 380 elementów akustycznych / kąt widzenia min. 160° / obrazowanie harmoniczne / tryb obrazowania z kontrastem / możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
13.	Możliwość rozbudowy systemu o specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min: / kardiologicznych dziecięcych, fetal echo, pediatryczne obrazowanie ogólne, urologicznych / kardiologicznych u osób dorosłych, położniczych, ginekologicznych	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
14.	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne 2D dla głowic liniowych, konweksowych i brzusznych	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
15.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do echokardiograficznych prób wysiłkowych Stress Echo	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
16.	Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparatach, w których nie jest, wg. opisu powyżej dostarczane, min.: / a) Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu / b) Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości / c) Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczania objętości lewej komory bazujące na technologii speckle tracking / d) Oprogramowanie do obrazowania Live 3D (3D/4D)	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
17.	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D z „wolnej ręki”	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
18.	Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory serca oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D, tzw. Speckle tracking. Oprogramowanie oparte o automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
20.	Możliwość rozbudowy o funkcje automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
21.	Możliwość rozbudowy urządzenia o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
23.	Możliwość rozbudowy o elastografię z pełną kwantyfikacją ilościową (możliwość wyznaczania wartości strain ratio) oparta na technologii strain na głowicy liniowej	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
24.	Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
25.	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz przełącznik nożny	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
26.	Możliwość rozbudowy o fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia w celach transportowych lub w przypadku awarii zasilania, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30 s oraz przewożenie systemu w stanie uśpienia, bez konieczności wyłączania aparatu. Pozwalające ponadto na regulację konsoli po odłączeniu od prądu	Tak-5pkt ; Nie-0pkt
DODATKOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1.	Aparat podłączony do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami	Tak-10 pkt: Nie – 0pkt
2.	Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne.	Tak-10 pkt: Nie – 0pkt

	Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie (niepunktowany)

	Tabela B– Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	A	B
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwa i producent oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	cena jednostkowa netto (wartość netto)	VAT w %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E	F=D*1,08
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	zestaw	1