## Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ
40/24 Komplementarny system do leczenia złamań i spondyloz kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Komplementarny system do leczenia złamań i spondyloz kręgosłupa
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
I | Proteza trzonu kręgowego: odcinek piersiowo - lędźwiowy | x | x | x | x | x | x | x
1. | Implant tytanowy Dwie średnice (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa) i dodatkowo różne kąty nachylenia płytek granicznych o dowolnej mozliwości montażu do protezy (min. 3 kąty). Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. Blokada implantu wymagająca stosowania dodatkowego elementu blokującego - śrubki. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi. Możliwość płynnej powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu. Rozszerzenie implantu dzałające na zasadzie "śruby rzymskiej" . W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu. Proteza trzonu dokręcona do instrumentarium tak, aby po ich połaczeniu nie było możliwości ruchu tych elementów względem siebie. |  |  |  | zestaw |  | 1 | 0
II | System do leczenia złamań i spondyloz kręgosłupa | x | x | x | x | x | x | x
2. | Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia przedniego typu ACIF (anterior cervical interbody fusion) Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, Co najmniej dwie podstawy wszczepów 12x14mm i 14x17mm, oraz dwa stopnie skosu 6 i 10, wysokość od 5 do 9 mm co 1 mm w zależności od lordozy i wielkosci podstawy. Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny,Implant posiadający w swojej strukturze trzy rodzaje porów Mikro, Mezo i Makropory. Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem się implantu wynosi 6.2 GPa. Chropowatość na powierzchni tytanu warunkująca prawidłową kolonizację komórek kostnych wynosząca 8 μm W zestawie podajnik, przymiary oraz rowieracz do rzestrzeni dyskowej |  |  |  | szt. |  | 40 | 0
3. | Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu PLIF (posterior lumbar interbody fusion) Parametry techniczne: Implant w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, Co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28 mm), wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11mm oraz dwa różne stopnie skosu (0, 60), Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem się implantu wynosi 6.2 GPa, Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny, W zestawie narzędzia takie jak retraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów. |  |  |  | szt. |  | 65 | 0
4. | System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym. Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17mm do 99mm Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. W skład kompletu wchodzi: śruba – 4 szt., bloker –– 4 szt., pręt – 2 szt., poprzeczka –– 1 szt. |  |  |  | kpl. |  | 150 | 0
| 4 a śruba |  |  |  | szt. |  | 1
| 4 b bloker |  |  |  | szt. |  | 1
| 4 c pręt |  |  |  | szt. |  | 1
| 4 d poprzeczka |  |  |  | szt. |  | 1
5. | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w OSTEOPOROZIE i w NOWOTWORACH - małoinwazyjny, sterylny, jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do plastyki trzonów kręgosłupa - w zestawie owalne, rozprężalne implanty do anatomicznej repozycji trzonów dostępne w trzech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu, dostarczane sterylne; - w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki do wprowadzenia cementu o poj. min. 10 cc; - zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją. |  |  |  | kpl |  | 2 | 0
| 5 a Zestaw preparacyjny 4,2mm 5mm i 5,8mm |  |  |  | szt. |  | 1
| 5 b Implant 4,2mm, 5mm i 5,8mm |  |  |  | szt. |  | 1
| 5 c Podajnik cementu sterylny 4,2 mm 5 mm |  |  |  | szt. |  | 1
| 5 d Zestaw do mieszania i podania cementu |  |  |  | szt. |  | 1
| 5 e Igła przeznasadowa |  |  |  | szt. |  | 1
| 5 f Cement HV |  |  |  | szt. |  | 1
6. | Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa. Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16mm i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. |  |  |  | szt. |  | 2 | 0
[5 empty] | Razem: |  |  | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)