## zadanie nr 1
Zadanie Nr 1 - klatki szyjne, lędzwiowe plif/tlif
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Wprowadzane z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego na poziomie od C3 do C7, wykonane w technologii druku 3D (SLM) z wysoce biozgodnego stopu tytanu, posiadają przestrzenną strukturę umożliwiającą samoistny przerost tkanką kostną (brak potrzeby wypełnienia implantów substytutem kości lub materiałem autogenicznym) bardzo wysoka osteointegracja ząbkowanie górnej i dolnej powierzchni zwiększa stabilność osadzenia implantów oraz zapobiega ich migracji, dwie odmiany kształtowe w przekroju strzałkowym: kątowa oraz wypukła (anatomiczna) dla jak najlepszego dopasowania i ułożenia na powierzchniach granicznych trzonów kręgów szyjnych. kształt klatek w płaszczyźnie poprzecznej trapezoidalny, dopasowany do geometrii powierzchni trzonów trzy odmiany gabarytowe (S x G): 13x11mm, 15x12mm, 17x13mm, odmiany z kolcami, dodatkowo zabezpieczającymi przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej, dostępne w 7 rozmiarach wysokości (w zakresie od 4 do 10mm) dla każdej z odmian, bardzo dobra widoczność w obrazowaniu RTG, trwałe oznakowanie implantów w celu łatwej identyfikacji, jedno instrumentarium dla klatek wykonanych ze stopu tytanu (w technologii druku 3D SLM) i z polimeru PEEK w opcji implanty wykonane z PEEK wypełnienie do klatek PEEK dostarczane w wersji sterylnej. | szt. | 40
2 | klatki międzytrzonowe typu TLIF, wsuwane z dostępu transforaminalnego (tylno-bocznego); wykonane w technologii druku 3D (SLM) z wysoce biozgodnego stopu tytanu; posiadają przestrzenną strukturę umożliwiającą samoistny przerost tkanką kostną (brak potrzeby wypełnienia implantów substytutem kości lub materiałem autogenicznym); otwarta budowa zapewniająca wysoką osteointegracja; zakrzywiony (nerkowy) profil klatek w widoku wzdłużnym dostępne trzy długości: 26mm, 30 i 35mm; wysokości implantów w zakresie od 7 do 16 mm ze skokiem co 1mm; klinowo ukształtowany dziób ułatwiający wprowadzenie implantu i dystrakcję kręgów; specjalny promieniowy kształt zębów znajdujących się na powierzchniach kontaktu implantu z powierzchniami granicznymi trzonów, ułatwia wprowadzanie nadając odpowiedni kierunek, a zarazem zabezpiecza przed wysunięciem kształt implantu w widoku poprzecznym prostokątny lub lordotyczny (pochylenie 5°) klatka wyposażona w zintegrowany, obrotowy łącznik, pozwalający na połączenie z aplikatorem i na rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym w zakresie do 85°; gwintowe połączenie aplikatora z obrotowym łącznikiem implantu w celu zapewnienia pewnego, silnego mocowania; bardzo dobra widoczność w obrazowaniu RTG, jedno instrumentarium dla klatek wykonanych ze stopu tytanu (w technologii druku 3D SLM) i z polimeru PEEK implanty trwale oznakowane; w opcji implant wykonany z PEEK wypełnienie do implantu PEEK dostarczane w wersji sterylnej. | szt. | 50
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## zadania nr 2
Zadanie Nr 2 - klatki szyjne, łączniki, zestawy do stabilizacji, itp..
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Klatka szyjna | 100 | kpl
| Klatka | 1 | szt.
| Wypełnienie | 1 | szt.
2 | Łączniki do łączenia stabilizacji | 10 | kpl
| Łącznik | 1 | szt.
| Bloker łącznika | 2 | szt.
3 | Zestaw do stabilizacji w odcinku piersiowo lędźwiowym | 200 | kpl
| Śruba | 4 | szt.
| Śruba biodrowa | 2 | szt.
| Śruba SAS | 2 | szt.
| Hak | 1 | szt.
| Bloker | 6 | szt.
| Pręt dogięty | 2 | szt.
| Pręt prosty | 1 | szt.
| Konektory "off-set" | 1 | szt.
4 | Zestaw do małoinwazyjnej stabilizacji kręgosłupa | 60 | kpl
| Śruba | 8 | szt.
| Bloker | 8 | szt.
| Igła dostępowa | 1 | szt.
| Pręt | 2 | szt.
| Drut prowadzący | 8 | szt.
5 | Implant międzytrzonowy tytanowy TLIF | 300 | kpl
| Implant międzytrzonowy | 1 | szt.
6 | Implant międzytrzonowy tytanowy PLIF | 50 | kpl
| Implant międzytrzonowy | 1 | szt.
7 | Śruba do stawu krzyżowo-biodrowego | 30 | kpl
| Śruba | 1 | szt.
| Igła dostępowa | 1 | szt.
| Drut prowadzący | 1 | szt.
Razem

## zadanie nr 3
Zadanie Nr 3 Igły do zabiegów termolezji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar (długość, ilość, itp..) | Opcja do rozmiaru | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Suma netto | Suma brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy | Nr EAN | Nr UDA- jeśli dotyczy
1 | Kaniula zakrzywiona i tępa RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT1100 (używanym przez Zamawiającego) | 100mm,20G, 10mm tip | 100mm,20G,10mm tip | 150 | szt.
2 | Kaniula prosta i ostra RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT1100 (używanym przez Zamawiającego). | 100mm, 20G, 5mm tip | 100mm, 20G, 5 mm tip | 600 | szt.
3 | Kaniula zakrzywiona i ostra RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT1100 (używanym przez Zamawiającego) | 100mm, 20G, 10mm tip | 100mm, 20G, 10mm tip | 1500 | szt.
|  | 150mm, 20G, 10mm tip | 150mm, 20G, 10mm tip | 300 | szt.
|  | 50mm, 22G, 5mm tip | 50mm, 22G, 5mm tip | 1200 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 | 0

## zadanie nr 4
Zadanie nr 4 - Cement kostny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru). Cement PMMA o czasie zastygania - 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Brak fazy ciekłej. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°). Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Cement przechowywany w temperaturze pokojowej | szt. | 30
2 | Igły do podawania cementu diamentowe i skośne w rozmiarach od 10G, 11G, 13G i 15G | szt. | 60
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## zadanie nr 5
Zadanie nr 5 - Płyta Vectra
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Dynamiczna płyta szyjna Podstawowy zestaw: 1 płytka, 4 śruby. Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. W rozmiarach 23-100 mm. Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. Śruby długości 12 -18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 - 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami) Dostępne śruby samogwintujące w długościach 18mm – 26mm. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (do 28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami do 2,5mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). | szt. | 50
2 | Sruby do płyty | szt. | 300 |  |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## zadanie nr 6
Zadanie nr 6 - Klatka Szyjna Peek plus wypełnienie
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylne. Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI. Klatki z znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej. Klatki z otworem centralnym do wypełnionym biomateriałem . Klatki odtwarzające lordozę szyjną. W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione. Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm. W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. Biomateriał do wypełnienia: Syntetyczny porotyczny substytut przeszczepu kostnego Zestaw 1 klatka + 1 substytut przeszczepu kostnego 1cc | szt. | 40
2 | Wypełnienie Bioszkło 100% 1cc | szt. | 1 |  |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## zadanie nr 7
Zadanie nr 7 - Klatki Szyjne tytan komórkowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Klatki Szyjne tytanowe Klatki międzytrzonowe do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa bez wypełnienia. Wykonane z tytanu komórkowego. Klatki o kształcie anatomicznym, przerastające kością Klatki z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Klatki pozwalające na kontakt z blaszką graniczną trzonów na całej górnej i dolnej powierzchni klatki, powierzchnia styku identyczna z rozmiarem podstawy klatki Dodatkowe znacznik radiologiczne. Możliwe jest wykonanie badania MRI, bez ryzyka zakłócenia obrazu Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4 – 10 mm, ze skokiem co 1 mm; dostępne w dwóch rozmiarach: dużym (18 x 14mm ) i małym (16 x 12 mm) i dwóch kątach nachylenia 4° lub 8° stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy szyjnej. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzia do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. | szt. | 30
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## zadanie nr 8
Zadanie nr 8 - Proteza trzonu Szyjna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Implant wykonany z PEEK , sterylny. Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji. Wysokości implantu 17-70 mm. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. Blokada implantu wykonana z PEEK. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. | szt. | 10
2 | blokada | szt. | 20
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## zadanie nr 9
Zadanie nr 9 - Kaniule do zabiegów termolezji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Kaniula prosta RF 100mm 20G, 5 mm tip | szt. | 600
2 | Kaniola zakrzywiona RF 100mm, 20G, 10mm tip | szt. | 1500
3 | Kaniula zakrzywiona RF 150mm, 20G, 10mm tip | szt. | 300
4 | Kaniula zakrzywiona RF 50mm, 22G, 5mm tip | szt. | 1200
5 | Elektroda Simplicity III | szt. | 1
RAZEM