## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Introducery zbrojone
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Introducer zbrojony |  |  | szt. | 270
1.1 | Introducer naczyniowy - do dostępu kontrlateralnego. | Tak
1.2 | Introducer zbrojony - konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
1.3 | Umożliwia dostęp kontrlateralny | Tak
1.4 | introducer zbrojony typu „crossover” | Tak
1.5 | długości: 40-45 cm (fabrycznie zagięta – cross over i prosta, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy), dopuszcza się zaoferowanie większej ilości długości, jednak długość 40-45 cm również musi być zaoferowana | Tak
1.6 | średnica 4F, 5F, 6F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | Tak
1.8 | fabrycznie taperowany | Tak
1.9 | zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
2.0 | Introducery zbrojony |  |  | szt. | 200
2.1 | Introducer naczyniowy - do dostępu kontrlateralnego. | Tak
2.2 | Introducer zbrojony - konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
2.3 | długości: 90 - 100 cm | Tak
2.4 | do wybory prosta oraz zagięta końcówka (różne krzywizny) | Tak
2.5 | średnica 4F, 5F, 6F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.6 | kompatybilna z prowadnikiem 0.035” | Tak
2.7 | fabrycznie taperowana | Tak
2.8 | zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
2.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
3.0 | Introducery zbrojony |  |  | szt. | 140
3.1 | Introducer naczyniowy - do dostępu kontrlateralnego. | Tak
3.2 | Introducer zbrojony - konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
3.3 | długości: 40-45 cm | Tak
3.4 | końcówka prosta oraz zagięta końcówka (różne krzywizny) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.5 | koszulka zagięta pozwalająca na bezpieczne przeprowadzenie przez rozwidlenie aorty | Tak
3.6 | średnica 7Fr, 8Fr | Tak
3.7 | kompatybilna z prowadnikiem 0.035” | Tak
3.8 | Dilatator wewnątrz cewnika pozwalający na atraumatyczne wprowadzenie po prowadniku do naczynia i przeprowadzenie przez rozwidlenie aorty | Tak
3.9 | zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
3.10 | marker na końcu koszulki widoczny w obrazie RTG. | Tak
3.11 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Introducery zbrojone, długie o dużej średnicy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Introducery - zbrojony |  |  | szt | 50
1.1 | Introducer - zbrojony 80 – 90 cm. | Tak
1.2 | długości: 80 - 100 cm | Tak
1.3 | do wyboru prosta oraz zagięta końcówka (różne krzywizny) | Tak
1.4 | konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
1.5 | średnica 10F, 12F | Tak
1.6 | kompatybilna z prowadnikiem 0.035” | Tak
1.7 | fabrycznie taperowana | Tak
1.8 | zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej |  |  | szt | 330
1.1 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej | Tak
1.2 | Krótka koszulka z ETFE | Tak
1.3 | średnice 4-7 Fr | Tak
1.4 | długości 7 cm i 10 cm | Tak
1.5 | w zestawie miniprowadnik 0,025'', 0,021'', 0,018'' o długości 45 cm z prostą końcówką | Tak
1.6 | w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywalny jedną ręką | Tak
1.7 | atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszrzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza | Tak
1.8 | boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik | Tak
1.9 | silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym | Tak
1.10 | lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | Tak
1.11 | ucho do szwu chirurgicznego | Tak
1.12 | igła z krótkim ostrzem 22G x 35 mm, 21G x 35 mm, lub 20G x 35 mm | Tak
1.13 | dostępne koszulki z powłoką hydrofilną w rozmiarze 5Fr i 6Fr | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## Pakiet Nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do punkcji tętnicy stopy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do punkcji tętnicy stopy |  |  | szt | 10
1.1 | Nożny zestaw wprowadzający | Tak
1.2 | Nożny zestaw wprowadzający: zestaw zawiera 4 cm echogeniczną igłę 21G, nitynolowy prowadnik 0,018", 7cm koszulkę wprowadzającą 4-5 Fr oraz zawór hemostatyczny Check-Flo, zawór hemostatyczny mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwala na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej ze średnicą wewnętrzną 2,9Fr. | Tak - całość według opisu
1.3 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik hydrofilowy (podstawowy)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik hydrofilowy (podstawowy) |  |  | szt. | 400
1.1 | Prowadnik hydrofilowy (podstawowy) | Tak
1.2 | średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” | Tak
1.3 | dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper): 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm | Tak
1.4 | końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia | Tak
1.5 | rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej | Tak
1.6 | w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe na całej długości | Tak
1.7 | trwała powłoka hydrofilna na całej długości | Tak
1.8 | atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu | Tak
1.9 | dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej | Tak
1.10 | długości: 220, 260 oraz 300 cm | Tak
1.11 | Wszystkie prowadniki pochodzą od jednego producenta, kartoniki - opakowania takiej samej wielkości | Tak
1.12 | Osłonka prowadnika z logiem lub nazwą producenta, średnicą, rodzajem prowadnika | Tak
1.13 | Opakowanie bezpośrednie z otworkiem umożliwiającym zawieszenie | Tak
1.14 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik obwodowy sztywny
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik obwodowy sztywny |  |  | szt | 150
1.1 | Prowadnik obwodowy sztywny | Tak
1.2 | prowadnik sztywny i ultra sztywny typu AMPLATZ, Lunderquist | Tak
1.3 | wykonany ze stali nierdzewnej z miękką, sprężynowa końcówką. | Tak
1.4 | prowadnik pokrywany teflonem lub oplotem stalowym. | Tak
1.5 | dostępne rozmiary: 0.035'' – średnica oraz długości: 145, 180, 260 i 300 cm. | Tak
1.6 | końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | dostępny atraumatyczny temperowany koniec rdzenia prowadnika w różnych długościach od 1.5 do 7 cm | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik obwodowy interwencyjny hybrydowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik obwodowy interwencyjny hybrydowy |  |  | szt | 5
1.1 | Prowadnik interwencyjny hybrydowy | Tak
1.2 | prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | Tak
1.3 | długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm | Tak
1.4 | proksymalna część prowadnika extra sztywna | Tak
1.5 | dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035” | Tak
1.6 | dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” | Tak
1.7 | długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik obwodowy sztywny
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik obwodowy sztywny |  |  | szt | 100
1.1 | Prowadnik zabiegowy sterowalny | Tak
1.2 | sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0.035” | Tak
1.3 | z taperowaną końcówką 0.025” o długości 17 cm | Tak
1.4 | długość prowadnika od minimum 180 do min 300 cm (należy zaoferować przynajmniej obie skrajne długości do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy) | Tak
1.5 | z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary | Tak
1.6 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadniki 0.014
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik |  |  | szt | 10
1.1 | prowadnik naczyniowy, obwodowy | Tak
1.2 | prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm. | Tak
1.3 | sztywność końcówek 3g i 6g do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
1.4 | powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi). | Tak
1.5 | srednica 0.014” (0,37mm) | Tak
1.6 | długości: 182 i 300cm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | kształtowalna końcówka: prosta i zagięta do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
1.8 | dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm | Tak
1.9 | stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej. | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadniki 0.018
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik |  |  | szt | 10
1.1 | prowadnik naczyniowy, obwodowy | Tak
1.2 | prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa. | Tak
1.3 | średnica 0.018” | Tak
1.4 | długości 110/150/200/300cm. | Tak
1.5 | kształtowalny koniec o długości 2cm. | Tak
1.6 | dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. | Tak
1.7 | sztywności końcówek 6g i 8g. | Tak
1.8 | rdzeń ze stali nierdzewnej. | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik obwodowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik obwodowy |  |  | szt | 120
1.1 | Prowadnik do angioplastyki | Tak
1.2 | Prowadnik naczyniowy stalowy z powłoką hydrofilną i hydrofobową | Tak
1.3 | Średnice prowadnika: 0.014'', 0.018'', 0.035'' | Tak
1.4 | Długości prowadnika: 145 cm, 190 cm, 195 cm, 300 cm | Tak
1.5 | Dostępne końcówki prowadnika typu "J", proste i taperowane, możliwość kształtowania końcówki przez operatora, nitinolowe lub stalowe | Tak
1.6 | Prowadniki o różnym pokryciu hydrofilnym i hydrofobowym | Tak
1.7 | Prowadniki o sztywności końcówki w zakresie 1,5g-30,0g | Tak
1.8 | Sztywny prowadnik 0,035'' z miękką taperowaną do średnicy 0,025'' końcówką o długości 17 cm | Tak
1.9 | Dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik diagnostyczny angiograficzny zbrojony
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik diagnostyczny angiograficzny zbrojony |  |  | szt. | 730
1.1 | Cewnik naczyniowy do diagnostyki selektywnej | Tak
1.2 | cewnik o średnicy 4, 5, 6 F i świetle 0,035”/0,038” | Tak
1.3 | cewnik zbrojony drutem w celu lepszej wizualizacji końcówki | Tak
1.4 | końcówka atraumatyczna | Tak
1.5 | długości cewników 65 – 125 cm | Tak
1.6 | przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec | Tak
1.7 | wiele rodzajów krzywizn końcówki minimum 25 do wyboru | Tak
1.8 | w tym: HK, MPA, SIM, J-Curve, DAV, MAN, , TIPS, VSC, VTK,VERT, PIG, BERN | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik hydrofilny, superselektywny
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik hydrofilny, superselektywny |  |  | szt | 20
1.1 | Cewnik hydrofilny, superselektywny | Tak
1.2 | średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” | Tak
1.3 | długości: do wyboru w zakresie 40 - 120 cm | Tak
1.4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,038” | Tak
1.5 | duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr | Tak
1.6 | atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) | Tak
1.7 | dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości conajmniej 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe | Tak
1.8 | kontrola trakcji 1:1 | Tak
1.9 | duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi | Tak
1.10 | dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza | Tak
1.11 | 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) | Tak
1.12 | 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | Tak
1.13 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik wspomagający do trudnych przejść
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik wspomagający do trudnych przejść |  |  | szt | 30
1.1 | Cewnik wspomagający do trudnych przejść | Tak
1.2 | Cewnik wspierający kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 0,018” 0,035”, | Tak
1.3 | Odporny na zginanie i łamanie. | Tak
1.4 | Dystalny koniec taperowany. | Tak
1.5 | Wyposażony w markery ułatwiające jego lokalizację (min 3 markery). | Tak
1.6 | Marker dystalny w odległości 2 mm od końca cewnika. | Tak
1.7 | Długości cewników: 65, 90, 135 i 150 cm. | Tak
1.8 | Pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm. | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik podpierający
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik podpierający |  |  | szt | 40
1.1 | cewnik współpracyjący z prowadnikiem do przewlekłych okluzji | Tak
1.2 | kompatybilny z prowadnikiem 0.018'', 0.035” i koszulką 4Fr do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | długości do wyboru w zakresie conajmniej 65 - 150 cm | Tak
1.4 | trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym conajmniej 40 cm | Tak
1.5 | shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej | Tak
1.6 | końcówka dystalna taperowana o stożkowatym kształcie | Tak
1.7 | trzy markery widoczne pod skopią, | Tak
1.8 | kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki kalibracyjne
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewniki kalibracyjne |  |  | szt | 10
1.1 | Cewniki kalibracyjne: wykonane z nylonu, zbrojone na całej długości, końcówka z możliwościa podłączenia strzykawki (Luer Lock), typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F, długość od 90cm do 110cm, znaczniki tantalowe wtopione w cewnik dające bardzo dobrą widoczność w skopii, znaczniki na długości 14cm lub 22 cm, segmenty 1 centymetrowe, 8 bocznych otworów, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”. | Tak - całość według opisu
1.2 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki balonowe do PTA
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy do PTA |  |  | szt. | 50
1.1 | Cewnik balonowy do PTA | Tak
1.2 | wykonany z wysokiej jakości nylonu | Tak
1.3 | pokryty powłoką hydrofilną | Tak
1.4 | niski profil przejścia – 3 lub 6 zakładek przy złożonym balonie | Tak
1.5 | konstrukcja cewnika zapewnia szybką inflację i deflację balonu | Tak
1.6 | kompatybilny z prowadnikiem 0.014” i koszulką 4F-8F | Tak
1.7 | system OTW | Tak
1.8 | średnice balonu: 1,2 – 14 mm | Tak
1.9 | długości: 20 – 250 mm | Tak
1.10 | długości systemu dostarczania: 45 - 180 cm | Tak
1.11 | dwa markery po jednym na obu końcach | Tak
1.12 | pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach | Tak
1.13 | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | Tak
1.14 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
2.0 | Cewnik balonowy do PTA |  |  | szt. | 150
2.1 | Cewnik balonowy do PTA | Tak
2.2 | wykonany z wysokiej jakości nylonu | Tak
2.3 | pokryty powłoką hydrofilną | Tak
2.4 | niski profil przejścia – 3 lub 6 zakładek przy złożonym balonie | Tak
2.5 | konstrukcja cewnika zapewnia szybką inflację i deflację balonu | Tak
2.6 | kompatybilny z prowadnikiem 0.018 i koszulką 4F-8F | Tak
2.7 | system OTW | Tak
2.8 | średnice balonu: 1,2 – 14 mm | Tak
2.9 | długości: 20 – 250 mm | Tak
2.10 | długości systemu dostarczania: 45 - 180 cm | Tak
2.11 | pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach | Tak
2.12 | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | Tak
2.13 | dwa markery po jednym na obu końcach | Tak
2.14 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
3.0 | Cewnik balonowy do PTA |  |  | szt. | 200
3.1 | Cewnik balonowy do PTA | Tak
3.2 | wykonany z wysokiej jakości nylonu | Tak
3.3 | pokryty powłoką hydrofilną | Tak
3.4 | niski profil przejścia – 3 lub 6 zakładek przy złożonym balonie | Tak
3.5 | konstrukcja cewnika zapewnia szybką inflację i deflację balonu | Tak
3.6 | kompatybilny z prowadnikiem 0.035” i koszulką 4F-8F | Tak
3.7 | system OTW | Tak
3.8 | średnice balonu: 1,2 – 14 mm | Tak
3.9 | długości: 20 – 250 mm | Tak
3.10 | długości systemu dostarczania: 45 - 180 cm | Tak
3.11 | dwa markery po jednym na obu końcach | Tak
3.12 | pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach | Tak
3.13 | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | Tak
3.14 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnk balonowy obwodowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy obwodowy |  |  | szt | 10
1.1 | balon na długim cewniku | Tak
1.2 | balony do angioplastyki predylatacji i postdylatacji | Tak
1.3 | w rozmiarach: 5 – 10 mm | Tak
1.4 | długościach:40 – 180 mm | Tak
1.5 | na systemie o długości co najmniej 170 cm. | Tak
1.6 | dostępne w systemie OTW | Tak
1.7 | system kompatybilny z introducerami 6Fr | Tak
1.8 | system kompatybilny z prowadnikami 0.035″ | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty samorozpręzalne na długim cewniku wprowadzającym.
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stenty samorozpręzalne obwodowe. |  |  | szt | 10
1.1 | Stent samorozpręzalny na długim cewniku wprowadzającym. | Tak
1.2 | stent samorozprężalny obwodowy wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby o dużej sile radialnej i dużej elastyczności | Tak
1.3 | system kompatybilny z introducerami 6Fr oraz prowadnikami 0.035″ | Tak
1.4 | wymagane conamniej 3 długości użytkowe: 85cm, 135 cm oraz 175cm | Tak
1.5 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty na balonie
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stenty na balonie |  |  | szt | 50
1.1 | Stent na balonie | Tak
1.2 | wykonany ze stopu chromu i kobaltu | Tak
1.3 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | Tak
1.4 | niski profil końcówki, miękki i elastyczny tip | Tak
1.5 | kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów | Tak
1.6 | średnice 5, 6, 7, 8, 9 mm (dopuszcza się większą ilość średnic, jednak podane są wymagane) | Tak
1.7 | długości stentu w zakresach conajmniej 20, 30, 40, 50, mm (dopuszcza się większą ilość średnic, jednak podane są wymagane) | Tak
1.8 | wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem | Tak
1.9 | długość shaftu 80 - 125/135 cm. | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych |  |  | szt. | 10
1.1 | Stent samorozprężalny obwodowy wykonany z nitinolu | Tak
1.2 | stent samorozprężalny obwodowy wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby o dużej sile radialnej i dużej elastyczności | Tak
1.3 | średnice stentu: 5 - 14 mm | Tak
1.4 | długości stentu: 40 – 200 mm | Tak
1.5 | kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” | Tak
1.6 | kompatybilny z koszulką wprowadzającą maksymalnie do 6F dla wszystkich rozmiarów | Tak
1.7 | markery na końcach - minimum 4 na każdym końcu | Tak
1.8 | marker na koszulce | Tak
1.9 | długości systemu wprowadzającego w zakresie co najmniej 80-125 cm | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent samorozprężalny
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent samorozprężalny |  |  | szt | 50
1.1 | Stent samorozprężalny | Tak
1.2 | stent wykonany z nitinolu,o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji | Tak
1.3 | system umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub suwaka znajdujących się na uchwycie | Tak
1.4 | 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu | Tak
1.5 | średnice stentu: 4 – 9 mm | Tak
1.6 | długości stentu: 20 – 150 mm | Tak
1.7 | długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm | Tak
1.8 | profil systemu 6F | Tak
1.9 | kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent samorozprężalny
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stenty samorozprężalne |  |  | szt | 110
1.1 | Stenty samorozprężalne 0.035": wykonany z nitinolu, wycinany laserem z rury nitinolowej, duża siła radialna i elastyczność; 8 złotych znaczników, poziome łączniki i konstrukcja typu Z zapobiega skróceniu po uwolnieniu, jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginanie, dostępne rozmiary: śr. 5-10 mm; dł.20 -200 mm; dł. shaftu 80 lub 125 cm; stenty o średnicy 12-14 mm dł. 40, 60, 80 mm | Tak - całość według opisu
1.2 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent samorozprężalny zamkniętokomórkowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent samorozprężalny zamkniętokomórkowy |  |  | szt. | 10
1.1 | stent samorozprężalny | Tak
1.2 | elastyczny | Tak
1.3 | Stent zamkniętokomórkowy | Tak
1.4 | wykoanay z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek | Tak
1.5 | wskazany do tętnic podkolanowych i tętnicy powierzchownej udowej | Tak
1.6 | średnice: 4,5,6,7 mm | Tak
1.7 | długości: 40-200 mm (co najmniej 10 różncy długości w tym 20mm, 180 mm, 200 mm) | Tak
1.8 | długość cewnika: 80 i 120 cm | Tak
1.9 | kompatybilny z koszulką 6F i prowadnikiem 0,018'' | Tak
1.10 | wysoka odporność na zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (minimum 10 milionów cykli bez uszkodzenia) | Tak
1.11 | wysoka odporność na skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia) | Tak
1.12 | możliwość modelowania stentu po jego implantacji | Tak
1.13 | wysoka siła radialna | Tak
1.14 | technika implantacji pozwalająca na dostowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy | Tak
1.15 | wymiarowanie stentu 1:1 | Tak
1.16 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty obwodowe powlekane
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stenty obwodowe powlekane |  |  | szt | 50
1.1 | Stent lekowy | Tak
1.2 | stent obwodowy samorozprężalny | Tak
1.3 | stent nitinolowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym | Tak
1.4 | kompatybilny z koszulką 6F | Tak
1.5 | długości stentu do wyboru w zakresie conajmniej 40 - 150 mm (minimum 5 długości znajdujących się w zakresie) | wypisać dostępne długości
1.6 | dostępne średnice w zakresie conajmniej 6 i 7 mm | Tak
1.7 | długość systemu wprowadzającyego 130-135 cm | Tak
1.8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przyrząd do zamykania nakłucia tętnicy udowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do zamykania nakłucia tętnicy udowej |  |  | szt | 500
1.1 | Przyrząd do zamykania nakłucia tętnicy udowej | Tak
1.2 | zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) | Tak
1.3 | wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni | Tak
1.4 | System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F | Tak
1.5 | dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen) | Tak
1.6 | w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik | Tak
1.7 | zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8F | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Systemy zamykające
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | System zamykający naczynia |  |  | szt | 20
1.1 | Systemy zamykające do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitynolowego klipsa | Tak
1.2 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki balonowe do predylatacji przy zabiegach na tętnicach szyjnych
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy do predylatacji |  |  | szt | 80
1.1 | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji oraz postdylatacji | Tak
1.2 | dlugość systemu dostawczego 135-145 cm | Tak
1.3 | dostepne średnice: od 1,5 mm do 7 mm co 0.5 mm | Tak
1.4 | długości 12mm,15mm,20mm, 40 mm | Tak
1.5 | ciśnienie RBP 14-18 atm | Tak
1.6 | ciśnienie NP 8-12 atm | Tak
1.7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent do tętnicy szyjnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent do tętnicy szyjnej |  |  | szt | 15
1.1 | Stent do tętnicy szyjnej | Tak
1.2 | stent nitinolowy o strukturze plecionej | Tak
1.3 | dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegająca mikroembolizacji | Tak
1.4 | bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 | Tak
1.5 | minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm | Tak
1.6 | zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm | Tak
1.7 | stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm | Tak
1.8 | wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail |  |  | szt | 120
1.1 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail | Tak
1.2 | stent nitinolowy | Tak
1.3 | z systemem dostawczym typu monorail | Tak
1.4 | kompatybilny z cewnikiem prowadzadzącym 8F i koszulką 6F | Tak
1.5 | długości 20,30 i 40 mm | Tak
1.6 | średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane | Tak
1.7 | dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej. | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 31
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 31
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protekcja dystalna (I)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Protekcja dystalna |  |  | szt. | 30
1.1 | system protekcji dystalnej typu filtr (m.in. przy zabiegach na tętnicach szyjnych) | Tak
1.2 | Prowadnik 0.014" przechodzący na obwodzie filtra (bocznie) | Tak
1.3 | długości 190 cm | Tak
1.4 | z platynową miękką kształtowalną końcówką. | Tak
1.5 | koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku, możliwość ruchu prowadnika | Tak
1.6 | filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z porowatym koszykiem/membraną | Tak
1.7 | jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 7 mm. | Tak
1.8 | koszulka dostawcza w systemie monorail o profilu przejścia 3,2F | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 32
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 32
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protekcja dystalna (II)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Protekcja dystalna |  |  | szt. | 30
1.1 | system protekcji dystalnej typu filtr | Tak
1.2 | prowadnik przechodzący centralnie | Tak
1.3 | długości 190 cm | Tak
1.4 | możliwość zastosownia protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm | Tak
1.5 | dla średnic 4-7 mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar | Tak
1.6 | prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji, posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) | Tak

## Pakiet Nr 33
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 33
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy |  |  | szt. | 2
1.1 | Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy | Tak
1.2 | Stentgraft brzuszny jednostronny (aorto-uni-iliac), | Tak
1.3 | O budowie złożonej wielomodułowej, z fiksacją nadnerkową lub podnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty | Tak
1.4 | Z materiału umożliwiającego obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego | Tak
1.5 | Standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm | Tak
1.6 | Standardowa długość części pokrytej 154 - 271mm, z możliwością dalszego przedłużania | Tak
1.7 | Do systemów aorto-uni-iliac dołączany jest okluder; średnica okludera 8-24mm, długość okludera 31-35mm | Tak
1.8 | System wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 34
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 34
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft obwodowy/aortalny - nitynolowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft obwodowy |  |  | szt | 10
1.1 | samorozprężalny | Tak
1.2 | stentgraft obwodowy wykonany z drutu nitinolowego, pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE | Tak
1.3 | powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową | Tak
1.4 | długość zestawu wprowadzającego 75cm lub 120 cm | Tak
1.5 | średnica zestawu wprowadzającego 6-12F | Tak
1.6 | prowadnik: 0,014”; 0,018”; 0,035” | Tak
1.7 | cieniujące markery na systemie dostarczania | Tak
1.8 | możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy | Tak
1.9 | elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych | Tak
1.10 | długości od 2.5 do 10 cm, średnice od 5 do 13 mm | Tak
1.11 | długość 15 cm, średnice od 5 do 10 mm | Tak
1.12 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
2.0 | Stentgraft obwodowy |  |  | szt | 30
2.1 | stentgraft obwodowy/aortalny montowany na balonie o średnicach 5-16 mm i długości 15-79 mm, kompatybilny z koszulkami: 7-8 F | Tak
2.2 | stentgraft obwodowy wykonany z drutu nitinolowego, pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE | Tak
2.3 | powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową | Tak
2.4 | długość zestawu wprowadzającego 75cm lub 120 cm | Tak
2.5 | średnica zestawu wprowadzającego 6-12F | Tak
2.6 | prowadnik: 0,014”; 0,018”; 0,035” | Tak
2.7 | cieniujące markery na systemie dostarczania | Tak
2.8 | możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy | Tak
2.9 | elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych | Tak
2.10 | długości od 2.5 do 10 cm, średnice od 5 do 13 mm | Tak
2.11 | długość 15 cm, średnice od 5 do 10 mm | Tak
2.13 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 35
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 35
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stengraft obwodowy/aortalny na balonie - kobaltowo-chromowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stengraft obwodowy montowany na balonie |  |  | szt | 10
1.1 | Stengraft obwodowy na balonie | Tak
1.2 | fabrycznie montowany na balonie | Tak
1.3 | wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, powleczonego materiałem PTFE lub stalowy powleczony PTFE | Tak
1.4 | system wprowadzający kompatybilny z prowadnikiem 0.035 | Tak
1.5 | dostępny w długościach 75 i 120cm | Tak
1.6 | dwa cieniodajne znaczniki umieszczone pod balonem wskazujące położenie stentu i umożliwiające uwidocznienie długości roboczej balonu metodą fluoroskopową | Tak
1.7 | długość stentu: od 18 do 58 mm, | Tak
1.8 | nominalne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm | Tak
1.9 | ciśnienie RBP dla balonu: 12-13bar. | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
2.0 | Stengraft aortalny na balonie |  |  | szt | 35
2.1 | Stengraft aortalny na balonie | Tak
2.2 | stentgraft fabrycznie montowany na balonie | Tak
2.3 | wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego powleczonego materiałem PTFE lub stalowy powleczony PTFE | Tak
2.4 | system wprowadzający kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, | Tak
2.5 | dostępny w długościach 75 i 120 cm, | Tak
2.6 | dwa cieniodajne znaczniki umieszczone pod balonem wskazujące położenie stentu i umożliwiające uwidocznienie długości roboczej balonu metodą fluoroskopową, | Tak
2.7 | długości stentu: od 18 do 59 mm, | Tak
2.8 | nominalne średnice stentu: 12-24 mm | Tak
2.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
3.0 | Introducery zbrojone-koszulki naczyniowe dedykowane do założenia stentgraftu z poz. 1.0-2.0 - w pełni kompatybilne, rozmiar koszulki - do 9 Fr | Tak - całość według opisu |  | szt. | 50
4.0 | Introducery zbrojone-koszulki naczyniowe dedykowane do założenia stentgraftu z poz. 1.0-2.0 - w pełni kompatybilne, rozmiar koszulki - ponad 9 Fr | Tak - całość według opisu |  | szt. | 50
5.0 | Wyroby poz. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 są ze sobą w pełni kompatybilne (w przypadku zaoferowania produktów różnych producentów wymagane oświadczenia każdego z nich o wzajemnej kompatybilności sprzętu) | Tak

## Pakiet Nr 36
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 36
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft stalowy do aorty brzusznej z zestawem do wprowadzania
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft z zestawem do wprowadzania |  |  | szt | 45
1.1 | Stengraft stalowy do aorty brzusznej (możliwość stosowania także do aorty piersiowej), uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce : - posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej - w przypadkach uczulenia na nikiel istnieje możliwość użycia takiego systemu - składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. - posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego Z-et segmentu o długości 26 mm wyposażonego w haki zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka oraz w cięgła umożliwiające kontrolowane uwalnianie części proksymalnej i dystalnej stentgraftu - oferowany jest w rozmiarach : rozmiar MB 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 36 [ mm ] i różnych długościach nogi kontralateralnej MB : 82 , 96 , 111 , 125 , 140 [ mm ]. - rozmiar średnic nogawek 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm przy długościach 39, 56, 73, 90, 107,122 [ mm ] . - dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18-22 F (body) i 14 i 16F (nogawki) . Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę tzw. Migawkową. | Tak - całość według opisu
1.2 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 37
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 37
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft z zestawem do wprowadzania
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft z zestawem do wprowadzania |  |  | szt | 42
1.1 | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania | Tak
1.2 | Rozwidlony o budowie wielomodułowej | Tak
1.3 | Wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE | Tak
1.4 | Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków | Tak
1.5 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) | Tak
1.6 | Szeroki zakres rozmiarów: | Tak
1.7 | część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm | Tak
1.8 | część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm | Tak
1.9 | Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi | Tak
1.10 | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | Tak
1.11 | Niski profil zestawu wprowadzającego – 16 Fr i 18 Fr | Tak
1.12 | W zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu | Tak
1.13 | W zestawie oprócz ramienia głównego i nogi znajduje się przedłużka aortalna lub biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta | Tak
1.14 | Do każdego zabiegu Wykonawca dostarczy odpowiednie prowadniki sztywne - 2 szt./stentgraft | Tak
1.15 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 38
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 38
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stengraft stalowy do aorty piersiowej z zestawem do wprowadzania
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft z zestawem do wprowadzania |  |  | szt | 5
1.1 | Stengraft stalowy do aorty piersiowej, wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce : - posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej w rozmiarach od 22 do 42 mm średnicy oraz od 77 do 216 mm długości, posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej oraz w części dystalnej fiksację za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w haczyki. - dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 20 i 22 F. Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę tzw. Migawkową. - System może być dostarczany w wersji jedno lub dwuczęściowej oraz w wersji dissection wraz ze stentem samorozprężalnym bez pokrycia jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień potwierdzone IFU. - Możliwa zamiana na stengraft piersiowy nitinolowy w śr. od 18 do 46 mm w dł. od 105 mm do 233 mm, załadowany do systemu wprowadzającego o średnicy 16, 18 i 20 F w zależności od średnicy stentgraftu. | Tak - całość według opisu
1.2 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 39
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 39
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft piersiowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft piersiowy z zestawem do wprowadzania |  |  | szt | 5
1.1 | Stentgraft piersiowy | Tak
1.2 | Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu | Tak
1.3 | Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości | Tak
1.4 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej | Tak
1.5 | Etapowy system uwalniania pozwalający na korektę ustawienia stentgraftu | Tak
1.6 | System wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr | Tak
1.7 | Długość stentgraftu: od 10 do 20 cm | Tak
1.8 | Stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm | Tak
1.9 | Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty | Tak
1.10 | W skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym. | Tak
1.11 | Produkt może także służyć do zaopatrzenia aorty brzusznej. | Tak
1.12 | Do każdego zabiegu Wykonawca dostarczy odpowiednie prowadniki sztywne - 2 szt./stentgraft | Tak
1.13 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 40
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 40
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki do trombolizy celowanej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewniki do trombolizy celowanej |  |  | szt | 5
1.1 | Cewniki do trombolizy celowanej | Tak
1.2 | cewnik o średnicy 4 i 5F i długości 40/65/100/135cm | Tak
1.3 | długość części infuzyjnej 5/10/20/30/40/50cm | Tak
1.4 | zastawka na końcu cewnika umożliwiająca podawanie trombolityku bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem | Tak
1.5 | dwa markery określające długość części infuzyjnej | Tak
1.6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” oraz 0,038” | Tak
1.7 | boczne otwory infuzyjne | Tak
1.8 | mikrozawór (zastawka) na końcówce dystalnej pozwalający na długotrwałą infuzję bez konieczności stosowania prowadnika | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 41
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 41
| Tytuł/nazwa pakietu: | Shunty szyjne z balonem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Shunt tętnicy szyjnej |  |  | szt. | 10
1.1 | Shunt szyjny z balonem | Tak
1.2 | Do szybkiej okluzji tętnicy szyjnej bez konieczności klemowania | Tak
1.3 | Z dodatkowym balonem bezpieczeństwa przeciwko zbyt silnemu rozprężeniu w tętnicy szyjnej wewnętrznej | Tak
1.4 | Z portem do przepłukiwania, kontorli drożności, przepływu i ciśnienia krwi | Tak
1.5 | Elastyczne, odporne na skęcanie | Tak
1.6 | Shunt typu outlying: 8F/31 cm,9F/31 cm,10F/31 cm | Tak
1.7 | Shunt typu inlying: 9F/15 cm,10F/15 cm | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 42
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 42
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łaty biologiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łata naczyniowa biologiczna |  |  | szt. | 1
1.1 | Łata naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
1.2 | Rozmiar 0,8 cm x 8 cm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
2.0 | Łata naczyniowa biologiczna |  |  | szt. | 1
2.1 | Łata naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
2.2 | Rozmiar 2 cm x 9 cm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
3.0 | Łata naczyniowa biologiczna |  |  | szt. | 1
3.1 | Łata naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
3.2 | Rozmiar 3 cm x 3 cm, 4 cm x 4 cm, 5 cm x 5 cm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
4.0 | Łata naczyniowa biologiczna |  |  | szt. | 1
4.1 | Łata naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
4.2 | Rozmiar 6 cm x 8 cm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
5.0 | Łata naczyniowa biologiczna |  |  | szt. | 1
5.1 | Łata naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
5.2 | Rozmiar 6 cm x 10 cm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
6.0 | Łata naczyniowa biologiczna |  |  | szt. | 1
6.1 | Łata naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
6.2 | Rozmiar 8 cm x 14 cm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
7.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 43
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 43
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protezy biologiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza biologiczna prosta |  |  | szt. | 1
1.1 | Proteza naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
1.2 | Proteza prosta | Tak
1.3 | Rozmiar 6 mm x 6 mm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
2.0 | Proteza biologiczna prosta |  |  | szt. | 1
2.1 | Proteza naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
2.2 | Proteza prosta | Tak
2.3 | Rozmiar 7 mm x 7 mm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
3.0 | Proteza biologiczna prosta |  |  | szt. | 1
3.1 | Proteza naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
3.2 | Proteza prosta | Tak
3.3 | Rozmiar 8 mm x 8 mm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
4.0 | Proteza biologiczna rozwidlona |  |  | szt. | 1
4.1 | Proteza naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
4.2 | Proteza rozwidlona | Tak
4.3 | Rozmiar 16 mm x 8 mm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
5.0 | Proteza biologiczna rozwidlona |  |  | szt. | 1
5.1 | Proteza naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
5.2 | Proteza rozwidlona | Tak
5.3 | Rozmiar 18 mm x 9 mm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
6.0 | Proteza biologiczna rozwidlona |  |  | szt. | 1
6.1 | Proteza naczyniowa z materiału biologicznego | Tak
6.2 | Proteza rozwidlona | Tak
6.3 | Rozmiar 20 mm x 10 mm (+/- 10% w każdym wymiarze) | podać rozmiar
7.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 44
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 44
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protezy naczyniowe dziane, tkane oraz łaty naczyniowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 11
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA PROSTA | Tak |  | szt. | 10
1.1 | jednostronnie zewnętrznie welurowana | Tak
1.2 | uszczelniana kolagenem | Tak
1.3 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
1.4 | grubość ściany 0,49mm | Tak
1.5 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
1.6 | proteza bez konieczności wstępnego przygotowywania | Tak
1.7 | rozmiary (średnica) od 6mm do 24mm i długości 20cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.0 | PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA PROSTA | Tak |  | szt. | 10
2.1 | jednostronnie zewnętrznie welurowana | Tak
2.2 | uszczelniana kolagenem | Tak
2.3 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
2.4 | grubość ściany 0,49mm | Tak
2.5 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
2.6 | proteza bez konieczności wstępnego przygotowywania | Tak
2.7 | rozmiary (średnica) od 6mm do 24mm i długości 40cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.0 | PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA PROSTA | Tak |  | szt. | 10
3.1 | jednostronnie zewnętrznie welurowana | Tak
3.2 | uszczelniana kolagenem | Tak
3.3 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
3.4 | grubość ściany 0,49mm | Tak
3.5 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
3.6 | proteza bez konieczności wstępnego przygotowywania | Tak
3.7 | rozmiary (średnica) od 6mm do 10mm i długości 70cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.0 | PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA ROZWIDLONA | Tak |  | szt. | 10
4.1 | jednostronnie zewnętrznie welurowana | Tak
4.2 | uszczelniana kolagenem | Tak
4.3 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
4.4 | grubość ściany 0,49mm | Tak
4.5 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
4.6 | proteza bez konieczności wstępnego przygotowywania | Tak
4.7 | rozmiary (średnica) od 12mm/6mm do 24mm/12mm i długości 50cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.0 | PROTEZA NACZYNIOWA TKANA PROSTA | Tak |  | szt. | 10
5.1 | jednostronnie zewnętrznie welurowana | Tak
5.2 | uszczelniana kolagenem | Tak
5.3 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
5.4 | grubość ściany 0,38mm | Tak
5.5 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
5.6 | proteza bez konieczności wstępnego przygotowywania | Tak
5.7 | rozmiary (średnica) od 26mm do 38mm i długości 30cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
6.0 | PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA PROSTA ANTYBAKTERYJNA | Tak |  | szt. | 10
6.1 | jednostronnie zewnętrznie welurowana | Tak
6.2 | uszczelniana kolagenem | Tak
6.3 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
6.4 | grubość ściany 0,49mm | Tak
6.5 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
6.6 | właściwości przeciwdrobnoustrojowe, impregnowana solami srebra oraz solami srebra i triklosanem | Tak
6.7 | srebro uwalnia się najintensywniej przez pierwsze 24 godziny i utrzymuje do miesiąca od wszczepienia protezy | Tak
6.8 | triklosan uwalnia się najintensywniej przez pierwsze 24 godziny i utrzymuje do 6dni od wszczepienia protezy | Tak
6.9 | rozmiary (średnica) od 6mm do 24mm i długości 20cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
7.0 | PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA PROSTA ANTYBAKTERYJNA | Tak |  | szt. | 65
7.1 | jednostronnie zewnętrznie welurowana | Tak
7.2 | uszczelniana kolagenem | Tak
7.3 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
7.4 | grubość ściany 0,49mm | Tak
7.5 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
7.6 | właściwości przeciwdrobnoustrojowe, impregnowana solami srebra oraz solami srebra i triklosanem | Tak
7.7 | srebro uwalnia się najintensywniej przez pierwsze 24 godziny i utrzymuje do miesiąca od wszczepienia protezy | Tak
7.8 | triklosan uwalnia się najintensywniej przez pierwsze 24 godziny i utrzymuje do 6dni od wszczepienia protezy | Tak
7.9 | rozmiary (średnica) od 6mm do 24mm i długości 40cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
8.0 | PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA PROSTA ANTYBAKTERYJNA | Tak |  | szt. | 25
8.1 | jednostronnie zewnętrznie welurowana | Tak
8.2 | uszczelniana kolagenem | Tak
8.3 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
8.4 | grubość ściany 0,49mm | Tak
8.5 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
8.6 | właściwości przeciwdrobnoustrojowe, impregnowana solami srebra oraz solami srebra i triklosanem | Tak
8.7 | srebro uwalnia się najintensywniej przez pierwsze 24 godziny i utrzymuje do miesiąca od wszczepienia protezy | Tak
8.8 | triklosan uwalnia się najintensywniej przez pierwsze 24 godziny i utrzymuje do 6dni od wszczepienia protezy | Tak
8.9 | rozmiary (średnica) od 6mm do 24mm i długości 70cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
9.0 | PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA ROZWIDLONA ANTYBAKTERYJNA | Tak |  | szt. | 25
9.1 | jednostronnie zewnętrznie welurowana | Tak
9.2 | uszczelniana kolagenem | Tak
9.3 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
9.4 | grubość ściany 0,49mm | Tak
9.5 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
9.6 | właściwości przeciwdrobnoustrojowe, impregnowana solami srebra oraz solami srebra i triklosanem | Tak
9.7 | srebro uwalnia się najintensywniej przez pierwsze 24 godziny i utrzymuje do miesiąca od wszczepienia protezy | Tak
9.8 | triklosan uwalnia się najintensywniej przez pierwsze 24 godziny i utrzymuje do 6dni od wszczepienia protezy | Tak
9.9 | rozmiary (średnica) od 12mm/6mm do 24mm/12mm i długości 50cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
10.0 | ŁATA NACZYNIOWA DZIANA | Tak |  | szt. | 45
10.1 | uszczelniana kolagenem | Tak
10.2 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
10.3 | grubość ściany 0,41mm (łata cienkościenna) | Tak
10.4 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
10.5 | rozmiary od 6x75mm do 14x75mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
11.0 | ŁATA NACZYNIOWA DZIANA | Tak |  | szt. | 10
11.1 | uszczelniana kolagenem | Tak
11.2 | z dodatkowym odwróconym splotem | Tak
11.3 | grubość ściany 0,65mm (standardowa ścianka) | Tak
11.4 | przepuszczalność ≤5ml/cm²/min | Tak
11.5 | rozmiary od 6x75mm do 14x75mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
12.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 45
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 45
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza naczyniowa PTFE zbrojona
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza naczyniowa PTFE zbrojona |  |  | szt. | 10
1.1 | Proteza naczyniowa prosta zbrojona zewnętrznie z PTFE | Tak
1.2 | proteza cienkościenna | Tak
1.3 | proteza rozciągliwa | Tak
1.4 | z heparynizowaną warstową wewnętrzną | Tak
1.5 | odporna na zgięcia w zespoleniach kątowych | Tak
1.6 | usuwalne zbrojenie zewnętrzne w postaci niezależnych pierścieni | Tak
1.7 | warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną heparyną | Tak
1.8 | heparyna utrzymująca się na powierzni protezy przez minimum 12 tygodni | Tak
1.9 | średnica 6-8mm | Tak
1.10 | długość zbrojenia 40cm | Tak
1.11 | długość protezy 50cm | Tak
1.12 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 46
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 46
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protezy naczyniowe z PTFE , zbrojone
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | PROTEZA NACZYNIOWA PTFE ZBROJONA |  |  | szt. | 10
1.1 | proteza naczyniowa z PTFE prosta, cienkościenna | Tak
1.2 | zbrojona, zbrojenie wewnętrzne lub zewnętrzne w postaci radialnych zgrubień gęściej usieciowanego PTFE | Tak
1.3 | rozciągliwa, odporna na zginanie w zespoleniach kątowych | Tak
1.4 | odporna na zginanie w zespoleniach kątowych | Tak
1.5 | możliwość kłucia i cięcia w dowolnych miejscach protezy i zbrojenia | Tak
1.6 | możliwość minimum jednokrotnej resterylizacji potwierdzona w oryginalnej instrukcji producenta | Tak
1.7 | średnica wewnętrzna 6-8mm, długość 70cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 47
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 47
| Tytuł/nazwa pakietu: | Valvulotom
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Valvulotom |  |  | szt. | 5
1.1 | Valvulotom automatyczny- samoczynnie dopasowujący się do średnicy naczyń | Tak
1.2 | Zakres średnic 1,5 do 6,00 mm (dopuszcza się aby zakres był szerszy- tj. obejmował również naczynia mniejsze niż 1,5 mm lub większe niż 6,00 mm, przy czym nadal musi być objęty zakres 1,5 do 6,00 mm) | Tak
1.3 | Wraz z valvulotomem automatycznym w zestawie jednorazowy valvulotom LeMillsa | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wykonawca na prośbę zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 48
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 48
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wkład do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Mark 7 Aterion
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wkład do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Mark 7 Arterion |  |  | szt. | 150
1.1 | Jednorazowy wkład kontrastu o pojemności 150 ml PSI 1200/84 bary, z zatyczką, kompatybilny ze wstrzykiwaczem "Medrad Mark 7 Arterion" | Tak
2.0 | Dren - złącze wysokociśnieniowe | Tak |  | szt. | 150
2.1 | Dren - łącznik wysokociśnieniowy do wstrzykiwacza "Medrad Mark Arterion" długości 120-150 cm | Tak
2.2 | Z uwagi na zachowanie gwarancji : oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego sprzętem (p. punkt 1.1) i ich stosowanie nie narusza warunków gwarancji. Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: producenta sprzętu lub dostawcy sprzętu lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazany w instrukcji aparatu | Tak

## Pakiet Nr 49
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 49
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft obwodowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR | [9 empty] | ```
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft obwodowy |  |  | szt. | 5
1.1 | Stentgraft aortalny brzuszny z możliwością wygięcia korpusu: | Tak- całość wg. Opisu
1. Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej
2. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE
3. Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków
4. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane)
5. Szeroki zakres rozmiarów:
częśc aortalna-do średnicy aorty od 16 do 32 mm
część biodrowa-do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm
6. Możliwość repozycji oraz wygięcia głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi
7. Możliwość zastosowania przy zagięciu szyi tętniaka do 90 stopni i min. Długości 15 mm lub zagięciu do 60 stopni i min. Długości 10 mm
8. Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków
9. Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące)
10. Niski profil zestawu wprowadzającego - od 12 Fr do 18 FR
11.Zestaw składa się ze stentgraftu dopasowanego do anatomii pacjenta oraz koszulek wprowadzających, cewnika balonowego do modelowania stentgraftu i dwóch sztywnych prowadników
2.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych | Tak

## Pakiet Nr 50
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 50
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft niskoprofilowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33184200-5 Protezy naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft brzuszny niskoprofilowy |  |  | szt. | 5
1.1 | Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru | Tak
1.2 | System o mocowaniu nadnerkowym | Tak
1.3 | Niski profil systemu: część główna (body) 14-16 F, odnogi 12 F | Tak
1.4 | Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach | Tak
1.5 | Zakres leczenia-część aortalna 17-31 mm | Tak
1.6 | Zakres leczenia-część biodrowa 8-22 mm | Tak
1.7 | System z zintegrowanymi hydrofilowymi koszulkami | Tak
1.8 | Możliwość regulacji zakładek między body a odnogami po stronie ipsi- i contralateralnej | Tak
1.9 | Odnogi ze spiralnym ułożeniem stentu minimalizującym ryzyko złamania | Tak
1.10 | System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu | Tak
1.11 | Trzy elementowa konstrukcja systemu zapewniająca szeroki zakres stosowania | Tak
1.12 | 2 druty sztywne + balon do doprężenia stentgraftu kompatybilny z koszulką 10 Fr w zestawie | Tak
2.0 | Stentgraft piersiowy niskoprofilowy |  |  | szt. | 5
2.1 | Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru | Tak
2.2 | Niski profil systemu: 18 Fr dla średnic proksymalnych do 36 mm, 20 Fr dla średnic proksymalnych do 44 mm | Tak
2.3 | Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach | Tak
2.4 | Średnica proksymalna stentgraftu 20-44 mm | Tak
2.5 | Średnica dystalna stentgraftu 20-42 mm | Tak
2.6 | System z zintegrowanymi hydrofilowymi koszulkami | Tak
2.7 | System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu | Tak
2.8 | Dostępne konfiguracje taperowane | Tak
2.9 | Możliwość przedłużenia systemu z użyciem drugiego stentgraftu | Tak
2.10 | Dostępne długości 8 cm, 16 cm | Tak
2.11 | 2 druty sztywne + balon do doprężenia stentgraftu kompatybilny z koszulką 10 Fr w zestawie | Tak