ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące PA02-02 - Dzierżawa | Załącznik Nr 2 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Okres dzierżawy /miesiące/ | Cena jedn. netto za 1 miesiąc dzierżawy /pln/ | Wartość netto /pln/ | Stawka VAT | Wartość brutto /pln/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania krwi i jej składników. |  |  |  | sztuka | 1 | 12 |  |  |  |  |
| Specyfikacja techniczna przenośnej komory chłodniczej z dwoma niezależnymi systemami chłodzenia: Posiada znak CE. Posiada Deklarację zgodności. Wymiary zewnętrzne komory: Długość - 9,00 m (±10%), Wysokość - 2,70 m (±10%), Szerokość - 3,80 m (±10%). Wymiary wewnętrzne komory: Długość - 8,00 m (±10%), Wysokość - 2,30 m (±10%), Szerokość - 3,60 m (±10%). Wymiary drzwi: Wysokość - 2,00 m (±10%), Szerokość (2-skrzydłowe) - 1,85 m (±10%). Kubatura urządzenia: 65,00 m3 (±10%). Zasilanie trójfazowe: 400V 32 A Wykonanie komory musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych (śnieg, deszcz, wiatr, promienie słoneczne, niskie i wysokie temperatury) Zakres temperatur pracy w komorze przechowywanych produktów od -260C do - 300C. Czynnik chłodzący R404A. Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie 60 dB. Komora chłodnicza wyposażona w dwa niezależne systemy chłodzenia. Parownik : Elektryczny system rozmrażania, Interwał rozmrażania 4 – 6 godzin, przerywanie procesu rozmrażania parownika przy temp. 0 – 10 0C . Gładką, łatwo zmywalną i antypoślizgową podłogę. Alarm w razie przypadkowego zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również mechanizmem umożliwiającym natychmiastowe otwarcie drzwi od środka. Alarm wystąpienia braku zasilania urządzenia. Pełne wewnętrzne oświetlenie. System monitoringu i rejestracji temperatury komory. Posiada możliwość zdalnego monitoringu i zmiany parametrów pracy układów chłodniczych (szczególnie wstępna diagnoza potencjalnych nieprawidłowości i błędów). Menu urządzenia, raporty i drukowane w języku polskim. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach bezpłatnej instalacji wykona instalację elektryczną niezbędną do zasilania komory chłodniczej (montaż dobranego zabezpieczenia, montaż dobranego kabla w korytku kablowym, montaż skrzynki elektrycznej na budynku, montaż gniazd umożliwiających podłączenie zasilania do komory chłodniczej). Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne i walidację urządzenia minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z dzierżawionego urządzenia za wyjątkiem czynszu dzierżawnego. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania. Wykonawca podejmie działania serwisowe niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych z naprawianym. „Zamawiający” zobowiązuje się zwrócić aparat „Wykonawcy” po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. „Wykonawca” dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony. |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- dokument CE,

- deklaracja zgodności,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

Miejsce dostawy: Terenowa Stacja WCKiK SP ZOZ w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

Wykonawca oświadcza, że:

- cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;

- uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SWZ;

- zapoznaliśmy się ze SWZ i wzorem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;

- przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w oparciu o zapisy określone w SWZ;

- zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;

- jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy.

…………..………………………….

(znak graficzny podpisu)