## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Myjnia dezynfektor oraz stacja uzdatniania wody |
| --- |
| WYPEŁNIA WYKONAWCA: Dane oferowanego przedmiotu zamówienia: Myjnia dezynfektor…………….………..…………..………………………………………………………...…..…. Producent/kraj pochodzenia……………………….……………………..………..…….……………..………… Typ/model/seria…………………………….………………………………………………………………….…...… Rok produkcji 2023 Stacja uzdatnia wody ………………………………………..……………….…………………...………….…… Producent/kraj pochodzenia……………………….……………………..………..…….……………..………… Typ/model/seria…………………………….………………………………………………………………….…...… Rok produkcji 2023 |
| Lp. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1. | Myjnia przelotowa dwudrzwiowa | Tak |  |
| 2. | Wymiary gabarytowe : Szerokość: 760-840 mm Głębokość: 670-730 mm Wysokość: 1940-2000 mm | Tak, podać |  |
| 3. | Pojemność komory min. 220 litrów( +/- 5 %) | Tak, podać |  |
| 4. | Wbudowana suszarka z filtrem HEPA klasy H13 | Tak |  |
| 5. | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 6. | Drzwi uchylne, przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków wsadowych | Tak |  |
| 7. | Automatyczna blokada drzwi na cały czas cyklu | Tak |  |
| 8. | Ogrzewanie elektryczne, maksymalna moc – 13 kW | Tak, podać |  |
| 9. | Pojemność komory 8 tac narzędziowych | Tak, podać |  |
| 10. | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
| 11. | Min. 7” kolorowy ekran dotykowy | Tak |  |
| 12. | Min. 5 programów mycia dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania. | Tak, podać |  |
| 13. | Wszystkie programy realizowane automatycznie | Tak |  |
| 14. | Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika. | Tak |  |
| 15. | 4 półki niezależnie wysuwane z ramionami myjącymi | Tak |  |
| 16. | Ramiona natryskowe w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu | Tak |  |
| 17. | Demontaż ramion myjących bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 18. | Zdejmowalne nakładki ramion myjących ułatwiające czyszczenie wewnętrzne powierzchni ramiona myjącego | Tak |  |
| 19. | 3 pompy detergentu | Tak, podać |  |
| 20. | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 21. | Mycie i dezynfekcja narzędzi chirurgicznych | Tak |  |
| 22. | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
| 23. | Zabezpieczenie przed wstecznym przepływem kondensatu | Tak |  |
| 24. | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |
| 25. | Opcja ustawienia najczęściej używanych cykli 6+6 wraz z przewijana biblioteką zapisanych cykli | Tak |  |
| 26. | Wskazanie pozostałego czasu cyklu | Tak |  |
| 27. | Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe, elementy grzewcze, rama nośna wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 28. | Pompa cyrkulacyjna o wydajności min 800 l/min | Tak, podać |  |
| 29. | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem | Tak |  |
| 30. | Sygnalizacja świetlna awarii | Tak |  |
| 31. | Stacja uzdatniania wody z filtrem mechanicznym o przepływie max. 5,5 m3/h i skuteczności filtracji 25 mikronów, ze zmiękczaczem jednokolumnowym z automatyczną głowicą Logix-EUz możliwością regeneracji w wybranym czasie, odwrócona osmoza RO Pure 100 o wydajności 100 l/h oraz wymiarach 600/800/400 mm, systemem pełnej demineralizacji STR MB 15, pompą podającą Grundfos 25 l/min, kampą UV 400 j/m2 1 m3/h, oraz zbiornikiem magazynowym 500 l z systemem automatycznego załączania i wyłączania napełniania wodą. | Tak, podać wydajność odwróconej osmozy – jest to kryterium oceny oferty |  |
| 32. | Stacja o wymiarach: 600x550x1750 mm, zbiornik ciśnieniowy o wymiarach 1890 mm i średnicy 610 mm; zmiękczacz o wymiarach 345x658x1080 mm | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że zaoferowana myjnia-dezynfektor wraz ze stacją uzdatniania wody  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są niepowystawowe, nierekondycjonowane  i są objęte gwarancją producenta.

Oświadczamy, że oferowana myjnia dezynfektor spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia  7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022.974 ze zmianami).

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są  zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN i posiadają deklarację CE.

# Wykonawca oświadcza również, że w/w urządzenia są kompletne  i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

........................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy