## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz ofertowy
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1 - Endoprotezy stawu kolanowego - pierwotna, rewizyjna, jednoprzedziałowa.
Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Cement kostny z Gentamycyną 1x40g, mieszalnik do mieszania próżniowego pojedynczy, zestaw do płukania pulsacyjnego zasilany bateryjnie, ostrze do piły oscylacyjnej. Na czas umowy, dostawca zobowiązuje się użyczyć szafy/regału umożliwaiającej magazynowanie implantów.
1 | komponent udowy | sztuka | 150
2 | komponent piszczelowy | sztuka | 150
3 | wkładka | sztuka | 150
4 | cement | sztuka | 150
5 | Mieszalnik | sztuka | 150
6 | Pulse Lavage | sztuka | 150
7 | Ostrze | sztuka | 150
Element udowy rewizyjny, cementowy, wykonany z chromokobaltu, anatomiczny w 5 rozmiarach. Z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także augmentów. Wkładka ślizgowa wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki wysoko stabilizującej oraz PS. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Element piszczelowy, cementowy, wykonany z tytanu, uniwersalny w 10 rozmiarach, z możliwością zastosowania przedłużek standardowych oraz offsetowych a także augmentów. System musi posiadać możliwość założenia kołnierza uzupełniającego nasadę uda i piszczeli wykonanego z tantalu.
1 | komponent udowy rewizyjny | sztuka | 10
2 | komponent piszczelowy | sztuka | 10
3 | wkładka | sztuka | 10
4 | cement rewizyjny z dwoma antybiotykami | sztuka | 10
5 | Przedłużka udowa/pisczelowa | sztuka | 10
6 | augment udowy/piszczelowy | sztuka | 10
7 | Element rzepkowy | sztuka | 10
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i pobocznej. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym. Komplet 3 ostrzy: oscylacyjne, posuwisto zwrotne i typu brush. Cement kostny z Gentamycyną 1x40g, mieszalnik do mieszania próżniowego pojedynczy, zestaw do płukania pulsacyjnego zasilany bateryjnie.
1 | komponent udowy | sztuka | 30
2 | komponent piszczelowy | sztuka | 30
3 | wkładka | sztuka | 30
4 | cement | sztuka | 30
5 | Mieszalnik | sztuka | 30
6 | Pulse Lavage | sztuka | 30
7 | Ostrze typu keel | sztuka | 30
8 | Ostrze-Trójpak | sztuka | 30
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 2 - Endoproteza stawu biodrowego z systemem rewizyjnym.
Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy oraz wersję krótką - przynasadową. Głowa metalowa CoCr 22, 28, 32 i 36 mm. Opcjonalnie głowy ceramiczne Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu - crosslink stabilizowanego przeciwutleniaczem, dla głów o średnicy 28mm, 32mm i 36mm. Opcjonalnie wkład ceramiczny.. Głowa CoCr w minimum 3 długościach szyjki i średnicy 22 i 28mm. Panewka typu „press-fit”, tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od minimum 42mm do minimum 68mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez. Ostrze do piły oscylacyjnej. Opcjonalnie Panewka dwumobilna Panewka wykonana ze stali nierdzewnej. Wkład panewki typu dual mobility z polietylenu dla głów 22 i 28mm
1 | Trzpień | sztuka | 50
2 | Trzpień przynasadowy | sztuka | 30
3 | Panewka | sztuka | 80
4 | wkładka | sztuka | 80
5 | Głowy metalowe | sztuka | 60
6 | Głowy ceramiczne | sztuka | 20
7 | Wkładka ceramiczna | sztuka | 10
8 | wkład polietylenowy dual mobility | sztuka | 10
9 | Wkład metalowy do panewki dwumobilnej | sztuka | 10
10 | głowy 22, 28 mm | sztuka | 10
11 | Śruby do panewki | sztuka | 10
12 | ostrze | sztuka | 80
Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprockiego. Insert z polietylenu, neutralny lub z nachyleniem 10 stopni dla głów 28, 32 i 36mm. Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości z tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach, elementy rekonstrukcyjne tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem w 10 rozmiarach każdy, w zakresie 48-68mm. Wkręty do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach od 15 do 60mm. Trzpień bezcementowy rewizyjny modularny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Trzpień endoprotezy tytanowy, złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpienie w wersji typu Wagner oraz z możliwością ryglowania dystalnego. Obie części łączone ze sobą za pomocą stożka Morse`a. Stożek głowy 12/14.
1 | Panewka rewizyjna | sztuka | 3
2 | Wkład do panewki z PE, neutralny lub z nachyleniem | sztuka | 3
3 | Elementy uzupełniające ubytki stropu | sztuka | 3
4 | Elementy rekonstrukcyjne, protezy kolumny | sztuka | 3
5 | Klinowate podkładki | sztuka | 3
6 | Elementy uzupełniające ubytki dna panewki | sztuka | 3
7 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne, prawe, lewe | sztuka | 3
8 | Wkręty do mocowania | sztuka | 6
9 | Trzpień rewizyjny | sztuka | 3
10 | Część krętarzowa | sztuka | 3
11 | śruba do stbilizacji trzpienia rewizyjnego | sztuka | 3
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 3 - Endoproteza stawu biodrowego z systemem rewizyjnym i poresekcyjnym.
Modularna proteza umożliwiająca zaopatrzenie rozległych ubytków kości udowej i piszczelowej z możliwością swobodnego wyboru typu implantu, w zależności od warunków anatomicznych, z możliwością swobodnego łączenia ze sobą różnych typów elementów udowych, piszczelowych i panewkowych. System umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji ( od ½ bliższej piszczeli do nasady bliższej kości udowej (z endoprotezoplastyką biodra włącznie). Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Zamawiający przewiduje następujące zastosowanie implantów poresekcyjnych. - resekcja nasady bliższej kości piszczelowej. - resekcja nasady dalszej kości udowej - resekcja nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej. - resekcja stawu kolanowego i całej kości udowej (bez komponentu głowy i panewki).
1 | Głowa modularna | sztuka | 1
2 | Komponent udowy | sztuka | 1
3 | Segment diafizjalny | sztuka | 1
4 | Trzpień cementowany | sztuka | 1
5 | Augment kołnierzowy piszczelowy | sztuka | 1
6 | Bolec | sztuka | 1
7 | Grot zatrzaskowy | sztuka | 1
8 | Jarzmo piszczelowe | sztuka | 1
9 | Niemodularny komp Piszczelowy | sztuka | 1
10 | Komponent udowy | sztuka | 1
11 | Łącznik total femur | sztuka | 1
12 | Polietylenowa tuleja piszczelowa | sztuka | 1
13 | Polietylenowe tuleje udowe | sztuka | 1
14 | Śruba łącząca | sztuka | 1
15 | Augment piszczeli | sztuka | 1
16 | Wkładka piszczelowa | sztuka | 1
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 4 - Proteza głowy kości promieniowej
1 | Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa. Średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18mm. 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. | szt. | 4
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 5 - Endoproteza Stawu biodrowego z systemem rewizyjnym i dwumobilnym i resekcyjnym.
1 | Trzpień prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne.Opcjonalnie: - trzpienie kołnierzowe ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu coxa vara, - trzpienie bezkołnierzowe typu high 6ffset w rozmiarach od 130mm do 170mm, - trzpienie kołnierzowe i bez kołnierza o długości 110mm przystosowane do bioder dysplastycznych | sztuka | 50
2 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm lub panewka bezcementowa pokryta hydroksyapatytem typu wkręcanego w rozmiarach 44-66mm ze skokiem co 2mm. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej | sztuka | 40
3 | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 - 76mm. | sztuka | 40
4 | Wkładka ceramiczna, umożliwiający artykulację ceramika/ceramika i metal/ceramika do głów o średnicy 28mm, 32mm lub 36mm | sztuka | 5
5 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w minimum 4 rozmiarach długości szyjki, głowa metalowa 32mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. | sztuka | 40
6 | Głowa metalowa wykonana z wysokopolerowanego stopu CoCr o średnicy 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki | sztuka | 5
7 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm lub 36mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki | sztuka | 5
8 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, wielootworowa w rozmiarach 38-46mm | sztuka | 5
9 | Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości - „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni: neutralna lub +4 10, w rozmiarach 38-46mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 22,225mm (dla rozmiaru 38-42) i 28mm (dla rozmiaru 44-46) | sztuka | 5
10 | Śruby do kości gąbczastej o średnicy 6.5 i rozmiarach od 15mm do 70mm ze skokiem co 5mm | sztuka | 10
11 | Trzpień rewizyjny stawu biodrowego, tytanowy (Ti Al6 V4), kołnierzowy, niemodularny, prosty, nieanatomiczny, napylony na całej długości hydroksyapatytem, o prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne zwiększające pierwotną stabilizację; w części kielichowej dostosowany do anatomicznej krzywizny przynasady kości udowej; zwężający się dystalnie; występujący w wersji standardowej oraz high offset, w 9 rozmiarach od 180mm do 230mm. Kąt szyjki 135°. W części dystalnej trzpień posiada szczeliny adaptujące naturalną krzywiznę kości udowej oraz redukujące objaw „thigh pain". Stożek trzpienia 12/14 o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki | sztuka | 5
12 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, wielootworowa, dostępna w rozmiarach 48-72mm. Panewka posiada uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach | sztuka | 5
13 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach | sztuka | 5
14 | Wkładka rewizyjna, zatrzaskowa, polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości – „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni, neutralna lub z kołnierzem, w rozmiarach minimum 48-76mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm l | sztuka | 8
15 | Pierścień zabezpieczający wkładkę przed zwichnięciem | sztuka | 8
16 | Wkładka polietylenowa z 10 st reorientacją lub zatrzaskowa z kołnierzem zabezpieczającym przed zwichnięciem głowy protezy, wzmocniona na obwodzie tytanowym pierścieniem, w rozmiarach 48-66 mm, ze skokiem co 2 mm, o średnicy wewnętrznej 28 mm | sztuka | 8
17 | Podkładki rewizyjne, bezcementowe, o półkolistym kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością; wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryte porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, z dodatkowymi prostopadłymi i kierunkowymi otworami umożliwiającymi mocowanie podkładki do kości oraz implantu panewki śrubami do kości gąbczastej o średnicy od 5.5mm do 6,5mm i długości od 25mm do 65mm. System umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą śrub, śrub i cementu kostnego oraz samego cementu. Podkładki występujące w 4 grubościach od 10mm do 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm. Zestaw zawiera narzędzia wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. | sztuka | 3
18 | Podkładka rewizyjna, bezcementowa, o kształcie klina 5, 10, 15 stopni; wykonana z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, z kierunkowymi otworami umożliwiającymi mocowanie podkładki do kości oraz implantu panewki śrubami do kości gąbczastej o średnicy od 5,5mm do 6,5mm i długości od 25mm do 65mm. System umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą śrub, śrub i cementu kostnego oraz samego cementu | sztuka | 3
19 | Śruba do podkładek rewizyjnych o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm | sztuka | 10
20 | Śruba peryferyjna do mocowania panewki rewizyjnej o średnicy 5mm i długości od 25mm do 65mm | sztuka | 10
21 | Trzpień rewizyjny modularny, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w sześciu średnicach grubości, w rozmiarach od 225mm do minimum 375mm długości, z możliwością dodatkowego blokowania śrubami w części dystalnej | sztuka | 2
22 | Komponent krętarzowy w dwóch długościach 25mm i 35mm w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej | sztuka | 2
23 | Skrzydło proksymalne | sztuka | 2
24 | Śruby do ryglowania trzpienia | sztuka | 2
25 | Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm. | sztuka | 2
26 | Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14. | sztuka | 2
27 | Śruba do mocowania elementu proksymalnego z dystalnym w 4 długościach od 75mm do 105mm | sztuka | 2
28 | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja bezotworowa w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | sztuka | 5
29 | Stalowa śruba o średnicy 5mm w rozmiarach 20 - 70mm co 5mm. | sztuka | 3
30 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32, 36mm wysokopolerowana, 2 długości szyjki dla rozmiaru 22,225, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 5 długości szyjki dla rozmiaru 32, 6 długości szyjki dla rozmiaru 36 , konus 12/14 | sztuka | 3
31 | Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową Proksymalny element udowy, resekcyjny, zastępujący część krętarzową. W opcjach neutralny, 15° prawy, 15° lewy. CCD 135°. Stożek 12/14. | sztuka | 1
32 | Moduł przedłużający bezcementowy Moduł przedłużający bezcementowy o długościach 25 - 125mm co 5mm. Moduł 55mm obustronnie z męskim stożkiem. | sztuka | 1
33 | Przedłużka resekcyjna bezcementowa Trzpień resekcyjny, bezcementowy prosty o długości 100mm w średnicach 11,5 - 13,5mm, długości 125mm w średnicach 13,5 - 18,5mm. Skok średnicy co 1mm. | sztuka | 1
34 | Przedłużka bezcem/cementowa anatomiczna Trzpień resekcyjny cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 11 - 17mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 11 - 17mm co 2mm. Trzpień resekcyjny, bezcementowy anatomiczny o długości 150mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 2mm. | sztuka | 1
35 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 6 - Endoproteza Bezcementowa i Cementowana Stawu Biodrowego
1 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 44 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Press-fit 1,7 mm. | sztuka | 200
2 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Pressfit 1 mm | sztuka | 20
3 | Panewka rewizyjna bezcementowa typu press-fit, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka o nieregularnym brzegu, z otworami na śruby do dodatkowej stabilizacji. | sztuka | 20
4 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk. | sztuka | 10
5 | Panewka cementowana, PE, neutralna lub z 20° okapem, w rozmiarach od 40 mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm, umożliwiająca zastosowanie głów o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm. | sztuka | 10
6 | Kosz panewkowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Kosz wyposażony w trzy płyty 2 i 3-otworowe dostępne w dwóch długościach oraz haczyk. | sztuka | 2
7 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. | sztuka | 190
8 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta przystosowana do głów o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce. Również do zastosowania z PE głową dwumobilną 40 mm. | sztuka | 5
9 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego. Wkładka do czaszy polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40 mm i 42 mm. | sztuka | 5
10 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego | sztuka | 5
11 | Wkładka metalowa korygujaca panewkę, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, umożliwiająca zmianę centrum rotacji głowy kości udowej, neutralna, z 10º lub 20º okapem, również w opcji z pogróbieniem dna o 5 mm, z możliwością mocowana wenątrz implantu panewki za pomocną śruby. | sztuka | 5
12 | Panewkowy augment rewizyjny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 62 mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 12 mm i 18 mm. Augment mocowany do implantu panewki za pomocą śrub, bez konieczności użycia cementu. | sztuka | 8
13 | Śruba o średnicy 6,5 mm, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępna w długościach od 15 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm | sztuka | 4
14 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w sześciu długościach szyjki każda. | sztuka | 180
15 | Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w trzech długościach każda. | sztuka | 20
16 | Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w czterech długościach każda. Dostępna z rewizyjnym adapterem nakładanym na konus. | sztuka | 2
17 | Panewka bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 57 mm ze skokiem co 1 mm. | sztuka | 20
18 | Trzpień krótki, szyjkowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryty w 3/4 porowatym tytanem i HA. Kąt CCD 135°. Dostępny w 9 rozmiarach. Kształt stożka o kącie rozwarcia 9°. W przekroju owalny, zwężający się dystalnie. Szyjka o zredukowanej geometrii, podłużna płetwa na powierzchni przedniej i tylnej, krzywizna przyśrodkowa stała dla poprawy dopasowania do łuku Adamsa. Zmiana długości trzpienia o 3 mm dla każdego rozmiaru, wzrost długości szyjki, o 0,5 mm. Wzrost offsetu o 1 mm i w projekcji A/P, M/L o 1,25 mm. | sztuka | 30
19 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 134º), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5 mm dla wersji 131º oraz od 39,1 mm do 50,5 mm dla wersji 134º. | sztuka | 100
20 | Trzpień stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowej 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień pokryty na całej długości warstwą HA o grubości 55 mikronów. W strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne. Profil klina, w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8° i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostępnego w wersji bezcementowej i cementowanej. | sztuka | 40
21 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V., w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach od 96,3 mm do 155,8 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 35 mm do 47 mm dla wersji 127, 5 st. oraz od 40 mm do 52 mm dla wersji 131 st. | sztuka | 30
22 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 14 rozmiarach, o długościach 87 mm, 96 mm, 100 mm i średnicy od 13 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm. | sztuka | 10
23 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 11 rozmiarach, o długościach 110 mm i 140 mm i średnicy od 16 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm. | sztuka | 5
24 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (125º i 135º), w 4 rozmiarach dla każdego z kątów o długościach od 41 mm do 51 mm i średnicy od 16 mm do 23 mm. | sztuka | 5
25 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 6 rozmiarach, długościach 140 mm i 200 mm oraz średnicy od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm. Łączony z elementem proksymalnym za pomocą stożka Morsa i śruby. Sożek nachylony pod kątem 4º w stosunku do osi trzpienia | sztuka | 5
26 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 135º), w 7 rozmiarach o długościach od 50 mm do 110 mm (ze skokiem co 10 mm) dla każdego z kątów. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby. | sztuka | 5
27 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, cementowany, o kształcie stożkowym, dostępny w 3 długościach 130 mm, 165 mm i 200 mm oraz średnicach 12 mm, 14 mm i 16 mm | sztuka | 5
28 | Przedłużacz trzpienia o długości 60 mm i 120 mm | sztuka | 5
29 | Trzpień stawu biodrowego pierwotny, cementowany, dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowy 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień o profilu klina, w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8° i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostepnego w wersji bezcementowej i cementowanej. | sztuka | 5
30 | Korek do cementu zbudowany z UHMWPE i PMMA dostępny w 10 rozmiarach i średnicach od 10 mm do 20 mm | sztuka | 5
31 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach w przedziale od 44 mm do 68 mm. Wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki). | sztuka | 10
32 | Panewka dwumobilna cementowana, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, na zew. części posiadająca wcięcia zwiększające powierzchnię kontaktu z cementem kostnym oraz stabilność rotacyjną i wertykalną, zaokrąglony rant brzeżny. Dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm. | sztuka | 2
33 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm, wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki), wyposażona w haczyk i 2 pegi. Do haczyka i pegów śruby o średnicy 4,5 mm w rozmiarach od 32 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm. | sztuka | 2
34 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego do panewek o rozmiarach od 44 mm do 68 mm | sztuka | 15
35 | Śruba wykonana ze stopu CoCR w średnicy 4,5 mm długościach od 20 mm do 45 mm ze skokiem co 5 mm średnicy i 6,5 mm w długościach od 36 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm | sztuka | 30
36 | Peg wykonany ze stopu CoCR | sztuka | 5
37 | Kable stalowe złożone z plecionki 49 drutów z blokadą | sztuka | 30
38 | Płyty stalowe do złamań okołoprotezowych hakowe, prawe i lewe w długościach 180 mm i 255 mm, odpowiednio 5 i 8 otworowe oraz uniwersalna o długości 130 mm (3 otworowa) | sztuka | 4
39 | Płyty stalowe haczykowe o długości 45 mm i 60 mm | sztuka | 4
40 | Płyty proste, stalowe, w 4 długościach 135 mm, 183 mm, 233 mm i 283 mmodpowiednio 4, 6, 8 i 10 otworowe | sztuka | 4
41 | Bloker | sztuka | 50
42 | Śruba do blokera | sztuka | 50
43 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30-45 sek) i czasie wiązania ok 6-8 min w fazie roboczej, oraz ok. 12-13 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. | sztuka | 2
44 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30-45 sek) i czasie wiązania ok 6-8 min w fazie roboczej, oraz ok. 12-13 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. Pik uwalniania antybiotyku w ciągu 1 godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²). Czas uwalniania min. 14 dni | sztuka | 2
45 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30 sek) i czasie wiązania ok. 4-5 min w fazie roboczej, oraz ok. 8-9 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. | sztuka | 2
46 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30 sek) i czasie wiązania ok. 4-5 min w fazie roboczej, oraz ok. 8-9 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. otoczenia ok. 21 stopni. Zawartość antybiotyku 0,6 g. Pik uwalniania antybiotyku w ciągu 1 godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²). Czas uwalniania min. 14 dni | sztuka | 2
47 | Spejser biodrowy forma do wylania | sztuka | 2
48 | Ostrze ( wymagane użyczenie napędu na czas realizacji zadania) | sztuka | 200
49 | Mieszalnik próżnbiowy w postaci strzykawki o pojemności 180ml | sztuka | 10
50 | Zestaw jednorazowy do ssania i płukania | sztuka | 10
51 | Zestaw jednorazowy do ssania i płukania - szczotka do kanału udowego | sztuka | 2
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 7 - Endoproteza Bezcementowa i Cementowana Stawu Kolanowego
1 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja CR i PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tynoreferencyjne | sztuka | 40
2 | Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia po usunięciu polietylenowej zaślepki | sztuka | 40
3 | Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda) dla strony lewej i prawej. Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm. Wkładki z wbudowanym 3° tyłopochyleniem dla wersji KR i 0°dla wersji CR i PS. | sztuka | 40
4 | Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm. | sztuka | 1
5 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm. | sztuka | 2
6 | Peg wykonany ze stopu CoCr, gwintowany, dokręcany do elementu udowego | sztuka | 2
7 | Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja CR i PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tynoreferencyjne | sztuka | 4
8 | Element piszczelowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, dostępny w 10 rozmiarach, o strukturze umożliwiającej wrost kości w przestrzenie implantu. Zaopatrzony w 2 pegi o hexagonalnym kształcie i 1 kolec stabilizujący. | sztuka | 4
9 | Implant typu cone do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej w postaci symetrycznej o średnicy 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm oraz asymetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm i piszczelowej w postaci symetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm oraz asymetrycznej o średnicy 21 mm, 24 mm, 27 mm i 30 mm. Dostępny w wersji symetrycznej i asymentrycznej. | sztuka | 4
10 | Element udowy cementowany, anatomiczny (przedział lewy boczny, prawy przyśrodkowy, prawy boczny i lewy przyśrodkowy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Budowa elementu umożliwiajaca zgięcie do 155°. Implant pokryty warstwą PMMA dla lepszej integracji z cementem kostnym. | sztuka | 4
11 | Element piszczelowy cementowany, anatomiczny, ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 6 rozmiarach. Opcjonalnie element piszczelowy AllPoly dostępny w 6 rozmiarach i wysokościach 8 mm, 10 mm, 12 mm i 14 mm. | sztuka | 4
12 | Wkładka wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, mocowana zatrzaskowo, dostępna w grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 14 mm. | sztuka | 2
13 | Ostrze( wymagane użyczenie napędu na czas realizacji zadania) | sztuka | 50
14 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30-45 sek) i czasie wiązania ok 6-8 min w fazie roboczej, oraz ok. 12-13 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. | sztuka | 20
15 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30-45 sek) i czasie wiązania ok 6-8 min w fazie roboczej, oraz ok. 12-13 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. Pik uwalniania antybiotyku w ciągu 1 godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²). Czas uwalniania min. 14 dni | sztuka | 20
16 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30 sek) i czasie wiązania ok. 4-5 min w fazie roboczej, oraz ok. 8-9 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. | sztuka | 10
17 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30 sek) i czasie wiązania ok. 4-5 min w fazie roboczej, oraz ok. 8-9 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. otoczenia ok. 21 stopni. Zawartość antybiotyku 0,6 g. Pik uwalniania antybiotyku w ciągu 1 godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²). Czas uwalniania min. 14 dni | sztuka | 10
18 | Spejser kolanowy forma do wylania | sztuka | 2
19 | Mieszalnik próżniowy w postaci strzykawki o pojemności 180ml | sztuka | 40
20 | Zestaw jednorazowy do ssania i płukania | sztuka | 40
21 | Zestaw jednorazowy do ssania i płukania - szczotka do kanału udowego | sztuka | 1
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 8 - Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Ramiennego
Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm, trzpienie rewizyjne cementowane (13-15mm) długość 150, 180, 210 mm lub bezcementowe (13-16 mm) o długości 150, 180 mm, trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach (7,10 mm) o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. Element proksymalny: anatomia, trauma ( z otworami ), odwrócony ( HA, trauma) . Opcją przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej . Głowy wykonane ze stopu tytanu (42-54 mm) bądź chromo-kobaltu (40-54mm), głowy CTA (42-54mm) , adaptery neutralne i centryczne . Wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe pod głowy metalowe 36 , metalowe lub ceramiczne pod głowy polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA ( 4 opcje), panewka cementowana (4 opcje) , panewka hybrydowa (polietylen + Trabecular Tytan) min. 5 opcji. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Element beztrzpieniowy wykonany w technologi Trabecular Tytan (4 rozmiary , 8 opcji ) , głowy anatomiczne wykonane ze stopu tytanu (42-54mm) bądź chromo kobaltu ( 40-54mm) , adaptery w 3 opcjach , wkładka do protezy odwróconej metalowa (S,M,L ) , glenosfery polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA , możliwość użycia panewki cementowanej oraz panewki polietylenowej z pegiem trabecular tytan w min. 5 opcjach .
1 | Trzpień bezcementowy | sztuka | 5
2 | Trzpień cementowany | sztuka | 20
3 | Trzpień rewizyjny cementowany lub bezcementowy | sztuka | 5
4 | Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony | sztuka | 30
5 | Panewka bezcementowa metal back | sztuka | 20
6 | Panewka cementowana | sztuka | 2
7 | Panewka hybryda | sztuka | 2
8 | Panewka trabecular titanium augmentowana | sztuka | 2
9 | Peg trabecularny tytanowy do panewek rewizyjnych i hybrydowych | sztuka | 2
10 | Glenosfery polietylenowa 40/44 mm | sztuka | 30
11 | Łącznik | sztuka | 30
12 | Glenosfery metalowe i tytanowe 36 mm | sztuka | 2
13 | Wkładka odwrócona PE | sztuka | 10
14 | Wkładka odwrócona PE lateralizowana | sztuka | 5
15 | Wkładka do systemu odwróconego CoCr lub ceramiczna | sztuka | 1
16 | Wkładka do systemu odwróconego CoCr lub ceramiczna lateralizowana | sztuka | 1
17 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 | sztuka | 2
18 | Śruba kostna | sztuka | 90
19 | Głowa metalowa lub tytanowa 40-54mm | sztuka | 30
20 | Adapter neutralny lub ecentryczny, standard i long | sztuka | 10
21 | Wkład PE do panewki bezcementowej | sztuka | 10
22 | Głowa CTA | sztuka | 1
23 | Adapter do głów CTA | sztuka | 1
24 | Element beztrzpieniowy TT | sztuka | 1
25 | Adapter standard lub ecentryczny | sztuka | 1
26 | Płytka rewizyjna | sztuka | 1
27 | Spejser barkowy - forma do wylania | sztuka | 1
28 | Projekt planowania przedoperacyjnego | sztuka | 1
29 | Celowniki PSI | sztuka | 1
30 | Augment resekcyjny | sztuka | 1
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 9 - System do złamań okołoprotezowych kości udowej
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.
1 | Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 mm. | sztuka | 3
2 | Płyty prawe i lewe, długie, 21 otworów w trzonie, o długościach 393 mm. | sztuka | 3
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.
1 | Krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm., sterylna | sztuka | 3
2 | Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363mm | sztuka | 3
3 | Płyty prawe i lewe, długie, 21 otworów w trzonie, o długości 401 mm. | sztuka | 3
4 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0). | sztuka | 3
5 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | sztuka | 3
6 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. | sztuka | 2
7 | Tytanowe śruby korowe o średnicy 5.0mm w długościach 22-50mm (co 2mm) oraz 55-110mm (co 5mm). | sztuka | 70
8 | Tytanowe śruby gąbczaste o średnicy 5.0mm z gwintem 32mm w długościach 50-110mm (co 5mm). | sztuka | 15
9 | Tytanowe śruby jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0mm w długościach 10-20mm (co 2mm). | sztuka | 10
10 | Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm długościach 14-50mm (co 2mm) i 55-90mm (co 5mm). | sztuka | 3
11 | Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm z rzadkim gwintem w długościach 20-50mm (co 2mm) oraz 55-65mm (co 5mm). | sztuka | 4
12 | Oczka do kabli | sztuka | 5
13 | Kable średnica 1.8mm długość 914mm. | sztuka | 12
14 | Kable średnica 1.8mm długość 635mm. | sztuka | 12
15 | Zaślepki blokujące. | sztuka | 50
16 | Pusta śruba - śruba zabezpieczająca otwór przed przerastaniem otworu płyty kością | sztuka | 2
17 | Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | sztuka | 15
18 | Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | sztuka | 5
19 | Śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5 | sztuka | 4
20 | Spacer, 1mm,2mm,3mm | sztuka | 4
21 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej , z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. | sztuka | 2
22 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowe j W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 10- Zestaw do artroskopowego leczenia uszkodzeń stawu kolanowego i barkowego
Zamawiający, jako część instrumentarium, wymaga bezpłatnego dostarczenia przeszywacza do tkanek miękkich kompatybilnego z igłami do przeszywacza umieszczonymi w zadaniu 10 pozycja 14
1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 15-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm | sztuka | 20
2 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne | sztuka | 20
3 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | sztuka | 5
4 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | sztuka | 5
5 | drut kierunkowy 1.2 mmx9", do śrub , opakowanie po 5 szt | op. | 3
6 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. | sztuka | 20
7 | Obcinacz nici oraz spychacz węzłów wraz z dołączoną metalowa prowadnicą, kaniulą do prowadzenia igły z implantami. Prosty. | sztuka | 2
8 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | sztuka | 4
9 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki (ozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | sztuka | 15
10 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | sztuka | 15
11 | Wiertło 1.7 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,7 mm | sztuka | 5
12 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. | sztuka | 10
13 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator | sztuka | 10
14 | Igły do przeszywacza (opakowanie zawiera 5szt) | op. | 2
15 | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 polyethylenowych nici, wysokiej wytrzymałości, stosowany do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego (AC) metodą Weaver-Dunn-Chuinard (WDC) , gdzie węzeł jest położony poniżej kości kruczej , a nie nad obojczykiem, tym samym pozwala uniknąć ewentualnej erozji przez skórę, wynikającej z infekcji miejscowej. Zestaw sterylny, celownik dostępny jako zestaw lotny. | zestaw | 2
16 | System do artroskopowej tenodezy ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia (głowy długiej) za pomocą śruby interferencyjnej z materiału PEEK. Śruba dostępna w trzech rozmiarach (7, 8 i 9mm) oraz dwóch długościach (15 i 25mm), w zależności od grubości ścięgna oraz preferowanego miejsca fiksacji. W sterylnym zestawie z wiertłem 2.4mm oraz drutem prowadzącym do śruby (1.5mm). | sztuka | 1
17 | Kaniule jednorazowe (10 szt. w opakowaniu), sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm (4,5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5mm) i długościach od 45 do 90mm (45; 55; 72; 90) | op. | 2
18 | Miękka ktowica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka ( po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm) | sztuka | 10
19 | Wiertło 1.8 mm dedykowane do kotwicy Q-fix (wielorazowe) | sztuka | 2
20 | Wielorazowy obturator do kotwicy Q-fix | sztuka | 2
21 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, wykonana w całości z materiału PEEK, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Średnica kotwicy 5.0mm, długość po zaimplantowaniu 19mm. Podwójne mocowanie nitek - do kości oraz w środku kotwicy. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Wymaga nawiercenia. | sztuka | 5
22 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Wykonana z materiału PEEK , zaopatrzona w tytanową końcówkę ułatwiającą wprowadzenie. Średnica kotwicy 5.0mm, długość po zaimplantowaniu 22mm. Podwójne mocowanie nitek - do kości oraz w środku kotwicy. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Nie wymaga nawiercania. | sztuka | 5
23 | Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem, a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, winna być pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38" (95 cm). | op. | 2
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 11- Implanty mocujące łakotkę
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0".Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 12 - Artroskopia narzędzia jednorazowe
1 | Ostrza do tkanek miękkich 3.5mm-5.0 mm do wyboru z katalogu (opakowanie 5szt) | op. | 2
2 | Frezy kostne4.0mm - 5.5mm do wyboru z katalogu (opakowanie 5szt) | op. | 2
3 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu do pompy Crossflow firmy Stryker (opakowanie 10szt) | op. | 3
4 | Elektroda z kanałem ssącym 3.5mm 90-S SERFAS Energy- 1 szt | sztuka | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 13 - Neoligament
1 | Płaska poliestrowa tuba o otwartym splocie umożliwiający przerost tkankowy, rozmiar 7mm X 710mm, pokryta plazmą. Umożliwia zastosowanie różnych metod fiksacji tj. endobutton, crosspin, klamra+skobel, śruba biowchłanialna, śruba interferencyjna. | sztuka | 1
2 | Śruba tytanowa interferencyjna kaniulowana w rozmiarach 7x25mm, 8x25mm, 9x25mm, 10x25mm, 7x30mm, 8x30mm, 9x30mm, 10x30mm. | sztuka | 1
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 14- Biomateriały
1 | Substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% - opakowanie 2ml | sztuka | 2
2 | Substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% - opakowanie 5ml - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
3 | Substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% - opakowanie 10ml - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
4 | Substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-4mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% - opakowanie 16ml - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
5 | Klin HTO - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci klinów 6-12 - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
6 | Prostopadłościan 10mm 2szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
7 | Prostopadłościan 10mm 4szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
8 | Prostopadłościan 20mm 2szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
9 | Prostopadłościan 20mm 4szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
10 | Dysk 25x5 - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
11 | Stożek - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci stożków 8-12 - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% | sztuka | 2
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 15 - System do osteotomii korekcyjnych
Do implantów dołączone kompatybilne instrumentarium przystosowane do wielokrotnej stetylizacji, w ramach użyczenia. Zestaw zawiera cztery rozmiary osteotomów oraz dwa dystraktory co pozwala na śródoperacyjny wybór sposobu otwarcia szczeliny osteotomijnej. W komplecie pręty osiujące: piszczelowy oraz udowy, umożliwiające kontrolę osi kończyny podczas zabiegu.
1 | Płyta do osteotomii w obrębie bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, długość: 115 mm, szerokość: 16 mm, grubość: 3 mm. W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. Możliwość śródoperacyjnego tymczasowego użycia śruby krótkiej 5 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. Materiał: stop tytanu. Zestaw narzędzi zawierać musi: 4 osteotomy o szerokościach: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm. Dwa dystraktory do otwarcia szczeliny osteotomii oraz miarkę służącą do pomiaru szerokości szczeliny osteotomii. | sztuka | 4
2 | Płyta do osteotomii w obrębie dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej, anatomiczna prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, z przeskokiem co 1, długość: 121-321 mm, grubość: 5,6 mm, szerokość: 16 mm. W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. Możliwość śródoperacyjnego tymczasowego użycia śruby krótkiej 5 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. Materiał: stop tytanu. | sztuka | 1
3 | Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu. | sztuka | 16
4 | Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-76mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu | sztuka | 4
5 | Śruba-spacer blokowana o średnicy 5 mm. Materiał: stop tytanu. | sztuka | 2
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 16- Membrana do leczenia ubytków chrzęstnych
Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni.
1 | Wymiary membrany 2 cm x 2 cm, grubość 2 mm, | sztuka | 1
2 | Wymiary membrany 5cm x 5 cm, grubość 2 mm | sztuka | 1
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 17 - Śruby kompresyjne
1 | Wiertło kaniulowane 2.0mm jednorazowe | sztuka | 2
2 | Wiertło kaniulowane 2.5mm jednorazowe | sztuka | 2
3 | Wiertło kaniulowane 3.0mm jednorazowe | sztuka | 10
4 | Śruby kompresyjne: - średnica Ø2.5/3.0 mm - samowiercące, samogwintujące, kaniulowane - dwa rodzaje gwintu, różny skok - główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej - rdzeń śruby z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej - średnica główki: 3.3 i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub Ø2.5 i Ø3.0 mm - gniazdo heksagonalne T7 - drut prowadzący 0,9mm - rozmiarach: Ø2.5, dł. 10 - 26 mm i Ø3.0, dł. 14 - 34 mm | sztuka | 20
5 | Śruby Twist-off 2.0 / 2.7 | sztuka | 10
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 18 Wsuwane klatki szyjne (materiał: PEEK powlekany tytanem) z wypełnieniem syntetycznym substytutu kostnego
Odporność na urazy mechaniczne; - klinowy kształt implantu; - obecność znaczników radiologicznych; - wysokość 4-9 mm stopniowane co 1 mm; - długość 11-14-16 mm; - szerokość 14-16-18 mm; - materiał PEEK powlekany czystym tytanem; - implant sterylny; - implant przezierny, umożliwiający wykonanie obrazowania RTG; - Implant nie zawiera elementów uniemożliwiających wykonanie badania TK i MR; - implant posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia w przestrzeni międzytrzonowej – 3 markery tantalowe; - implant posiada centralny otwór umożliwiający wypełnienie biomateriałem; - powierzchnia klatek o nieregularnym kształcie w celu lepszej fiksacji w przestrzeni międzytrzonowej; - narzędzia dostarczone w specjalnej skrzynce, umożliwiającej ich sterylizację; - w zestawie narzędzi przymiary implantów i podajnik implantu z możliwością zastosowania ogranicznika głębokości implantacji; - wypełnienie w formie pasty z hydroxyapatytem o pojemności 1ml;
1 | Klatka na operowany poziom | sztuka | 10
2 | Wypełnienie substytutem kostnym | sztuka | 3
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 19 Wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF / TLIF (materiał: tytan):
Możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej; - zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji; - obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów; - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. - dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej- PLIF-22 mm, 26 mm, TLIF- 32 mm, 36 mm; - wysokości implantów od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnym co 2 mm - możliwość napełnienia wiórem kostnym; - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa;
1 | Klatka na operowany poziom przy technice PLIF/TLIF | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 20 Stabilizacja transpedikularna z dostępu tylnego oparta na średnicy pręta 4,75
Materiał śrub, nakrętek oraz łącznika – tytan; - materiał prętów – stop kobaltowo- chromowy, tytan; - system oparty na średnicy pręta 4,75 - długość dla konstrukcji krótkoodcinkowych od 30 do 130 mm – pręty wstępnie wygięte , pręty proste 500mm; - wielokątowe śruby tulipanowe pełne , kaniulowane, wyciągowe oraz sztywne z możliwością nawigacji; - średnica śrub od 4,0 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm, długość 35-55 mm - walcowy kształt gwintu, gwint podwójny; - śruba posiada specjalną 25mm strefę kortykalną o podwójnym zwoju, dzięki której zwiększa się zakotwiczenie w gęstej kości korowej o 30 % - śruby fenestracyjne wraz z dodatkowymi 6-cioma otworami w części dystalnej; dostępne w rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm ze skokiem co 5mm oraz długości od 30mm do 80mm, - mikser jednokrotnego użytku z cementem- sterylny - możliwość łączenia z systemem śrub typu iliac – sztywne w 3 kątach ),10, 20 oraz wielokątowe, łączniki do śrub illiac w trzech rozmiarach 10,20,30,60 mm - możliwość zastosowania haków laminarnych i pedicularnych - śruba ma charakter cylindryczny ze stożkowym krztałtem rdzenia oraz samogwintującym zwojem. - zrywalna nakrętka gwarantująca stałe i jednoznaczne blokowanie, oparta jest na technologii G4 – ujemny kąt natarcia gwintu co minimalizuje rozrzerzanie kielicha i zwiększa przyczepność blokera, - bloker posiada możliwość rewizyjnego usunięcia - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 11mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco zabezpieczającym wynosi 4,5mm ponad pręt - wszystkie implanty są kodowane kolorami w zależności od średnicy śruby.
1 | Śruby (MAS/FAS/RMAS/ILIAC) | sztuka | 300
2 | Haki | sztuka | 20
3 | Bloker śrub redukcyjnych | sztuka | 20
4 | Blokery standardowe | sztuka | 300
5 | Pręty 4,75 – wstępnie wygięte CC | sztuka | 50
6 | Pręty 4,75 - proste | sztuka | 50
7 | Pręty 4,75 – proste Ti | sztuka | 50
8 | Łącznik śrub biodrowych | sztuka | 10
9 | Łączniki domino / axial | sztuka | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 21 Płytki tytanowe do stabilizacji kręgosłupa szyjnego:
Kombinacja płytek o niskim profilu umożliwiającym leczenie do 4 poziomów od C2 do T1; - możliwość wykorzystania w degeneracji, traumy, nowotworów i deformacji. - profil płytki od 1 do 3 poziomów 1,9 mm; 4 poziomy - 2,1 mm; - szerokość płytki od 12 do 16 mm; - śruby samogwintujące i nawiercające; - możliwość zmiany kształtu (krzywizny) płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących; - płytki w rozmiarach od 17 do 75 mm, stopniowane co 2 mm; - śruby dostępne w dwóch średnicach: 3,5 i 4,0 mm, długości od 13 do 17 mm stopniowane co 2 mm; - mechanizm blokowania śrub do płytki zintegrowany z płytką, z możliwością wielokrotnych powtórzeń blokowania; - możliwość umieszczenia centralnego wkręta w przeszczep kostny; - możliwość umieszczenia śruby pod wybranym kątem od 0 do 32 stopni;
1 | Płytka szyjna | sztuka | 10
2 | Śruby kostne | sztuka | 40
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 22 Zestaw do stabilizacji szczytowo – potylicznej
Haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo); - śruby wieloosiowe tulipanowe; - śruby do potylicy; - haki do potylicy (minimum 3 wielkości); - pręty proste i zagięte; - łączniki poprzeczne; - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm –4,5 mm, o długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni; - w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości; - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach 6 mm – 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm; - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta; - śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem; - montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym(uniwersalnym); - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry; - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia; - pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym; - w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone; - materiał: stop tytanu.
1 | Haki laminarne lub śruby - wieloosiowe | sztuka | 20
2 | Łącznik poprzeczny, łączniki offsetowe | sztuka | 5
3 | Płytka potyliczna | sztuka | 5
4 | Pręty zwykłe – proste i zagięte | sztuka | 10
5 | Pręty z gwintem umożliwiającym przedłużenie stabilizacji | sztuka | 1
6 | Blokery | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 23 Wertebroplastyka
Sterylny, jednorazowy zestaw zawierający: - igły z końcówką trokarową oraz ściętą 11G lub 13G (w zestawie) umożliwiającą precyzyjne podanie cementu do całego trzonu, z możliwością doboru samej igły zgodnie z zapotrzebowaniem - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy - pistolet podający posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisknatychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką Cement PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem.
1 | Zestaw dostępowy z podajnikiem pistoletowym oraz zbiornikami na cement | sztuka | 10
2 | Zestaw dodatkowych igieł | sztuka | 2
3 | Cement z mikserem | sztuka | 10
4 | Igła biopsyjna | sztuka | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 24 Zestaw do kyfoplastyki balonowej
Sterylny, jednorazowy zestaw umożliwiający leczenie złamań kompresyjnych trzonów kręgów poprzez stabilizację z możliwością zastosowania balonów na wielu poziomach u tego samego pacjenta - Cement PMMA dwuskładnikowy - Czas aplikacji 14-16 min - Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - Cement o konsystencji plasteliny, - Podawanie cementu za pomocą standardowych podajników do cementu każdy po 1,5cc - Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast – siarczan baru) radiocieniujący cement kostny w formie proszku + lipidowy składnik płynny, - w zestawie 1 mikser do zarabiania i przenoszenia cementu kostnego (pakowany osobno lub z cementem) - w zestawie 2 igły do nakłucia trzonu, - w zestawie 2 kaniule robocze, - w zestawie 2 balony do odtworzenia wysokości trzonu, w rozmiarach 15mm i 20mm (w zależności od wyboru rozmiaru) - w zestawie 2 strzykawki do napełniania balonów – ciśnienie nie mniejsze niż do max. 400 psi i nie większe niż do max 700 psi, - w zestawie 6 igieł do podawania cementu – zestaw standardowy - dodatkowy adapter do mocowania na mikserze do natychmiastowego wypełnienia igieł, - zestaw biopsyjny składający się z igły trepanobiopsyjnej, pojemników na specimen, pęsety, igły do nakłucia trzonu, kaniuli roboczej - dodatkowo wybór 2 rozajów cementu – dostępny cement PMMA i PMMA z hydroksyapatytem,
1 | Zestaw dostępowy | sztuka | 5
2 | Adapter na podajniki | sztuka | 5
3 | Cement z mikserem | sztuka | 5
4 | Zestaw biopsyjny | sztuka | 2
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 25 Stabilizacja transpedikularna przezskórna z dostępu tylnego
System oparty na pręcie o średnicy 4,75 mm - materiał wykonania prętów: stop kobaltu i chromu, - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe będące kombinacją materiałów: stopu kobaltu i chromu oraz tytanu, - podwójna linia gwintu przy głowie śruby oraz pojedyncza w części dystalnej, - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) - śruby umożliwiające redukcję położenia pręta względem gniazda śruby, tzw „śruby z długimi ramionami”, okno redukcyjne o wysokości 13,8mm, ramiona śrub odłamywane, - implantacja prętów przy ekstenderze śruby, nie wymagająca dodatkowego dostępu z tzn. „jednego cięcia”, - średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - długość śrub od 35 mm do 55 mm ze skokiem co 5 mm - pręty ostre o długości od 30 do 90 mm, ze skokiem co 5mm, wstępnie dogięte, - pręty tępe o długości od 30 do 80 mm ze skokiem co 5mm, wstępnie dogięte, stosowane w technice MAST, - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu kilku kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, - w zestawie nakrętki, będące zabezpieczeniem przed rozjeściem się ramion ekstenderów, jednocześnie pełniące funkcję prowadnicy dla instrumentów, - w zestawie narządzie weryfikujące położenie pręta względem tulipana śruby oraz kontra, - system umożliwiający kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie
1 | Śruby kaniulowane | sztuka | 50
2 | Blokery | sztuka | 50
3 | Pręty | sztuka | 20
4 | Igły | sztuka | 6
5 | Druty prowadzące | sztuka | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 26 Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej przezskórnej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Możliwość blokady poliaksjalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia pręta względem śruby. Śruby sztywne i ruchome oraz augumentacyjne o rozmiarach: - 5,5mm o dłg. 35-50mm, ze skokiem co 5mm; 6,5 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 10,5 mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm 1) pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych 5,5mm ,24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Tytanowe oraz CoCr 2) pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych 5,5mm , dłg. 35-150mm, w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm 3) jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący 4) poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm . 5) poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach 6) łączniki pręta 5,5 mm : a) osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm b) zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm c) zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm 7) łączniki offsetowe : a) zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm b) otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm 8) możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej - (blokada poliaxialności śruby) • zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. Na czas umowy użyczenie wiertarki szybkoobrotej neurochirurgicznej (2 tace - trepan, kraniotom, kątnica), współpracująca z wiertłami i frezami wielokrotnego użytku.
1 | Śruba poliaxialna | sztuka | 200
2 | śruba augumentacyjna | sztuka | 20
3 | nakrętka | sztuka | 200
4 | pręt | sztuka | 50
5 | poprzeczka | sztuka | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 27 Implanty do międzykręgowej stabilizacji kręgosłupa
Implanty do międzykręgowej stabilizacji kręgosłupa o kształcie zaokrąglonych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody druku 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Moduł Younga materiału implantu wynosi 110 GPa i zbliżony jest do modułu kości gąbczastej. Implanty pakowane sterylnie z datą sterylności. Implanty w wysokościach od 7mm do 13 mm ( stopniowane co 1mm) oraz 15mm w długościach 26mm i 30 mm. Wysokość od 8mm do 13 mm ( stopniowane co 1 mm) oraz 15mm w długościach 34mm i 38mm. Szerokość implantów 11,5 mm. Pochylenie implantów 5 stopni. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie wprowadzające implant z możliwością zmiennego kontrolowanego ustawiania kąta implantu ( od 0 do 90 stopni ) podczas implantacji . Instrumentarium wraz z implantami próbnymi we wszystkich rozmiarach. Dodatkowe raszple i łyżki do przestrzeni międzykręgowej i przygotowania blaszek granicznych.
1 | Klatka | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 28 Implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego
Implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego o kształcie trapezowych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody – druk 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Klatka posiada na powierzchni elementy kotwiczące w postaci kolców z góry i dołu wpływające na wysoką stabilność. Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4-8mm stopniowane co 1mm, dostępne w 3 rozmiarach postawy: 14x11,5mm, 16x13,5mm oraz 18x15mm. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. Na czas umowy użyczenie zestawu rozwieraczy Caspar do tkanek miękkich oraz rozwieraczy dotrzonowych.
1 | Klatka | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 29 Klatka międzytrzonowa lędźwiowa
- wykonane z PEEK przezierne,napylone czystym tytanem, ząbkowane implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka lędźwiowego o kształcie romboidalnych bloków; - możliwość założenia implantu od przodu - implanty w 36 rozmiarach, wysokość od 10 mm do 20mm skok co 2mm,głębokość 25mm i 29mm szerokość implantu 35mm oraz 40mm - zakotwiczenie śrubami(Ti6AI4V) do sąsiadujących trzonów o dlugości 25mm i 30mm oraz przekroju 4,5mm ruchomość śrub 35 stopni - kodowane kolorami rozmiary śrub - 5 sztuk markerów dla weryfikacji ułożenia dla promieni X w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają pochylenie pod kątem 4, 9,14 stopni - kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; - otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną; - stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami; - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; - każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; - narzędzie do zakładania implantu z ogranicznikiem głębokości; - przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu ; - podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; - plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia; - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium wraz kontenerami do sterylizacji
1 | Klatka | szt. | 5
2 | śruby | szt. | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 30 Proteza krążka międzykręgowego części lędźwiowej kręgosłupa
• trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana w dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej (ruchomość na połączeniu metal/PE); • system umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenie implantu: centralnie od przodu lub przednio-bocznie w stosunku do osi kręgosłupa; • płytki do trzonów kręgowych z centralnym grzebieniem stabilizującym lub z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawędzi implantu; • płytki z kolcami umożliwiające korektę położenia w trakcie zakładania implantu z dojścia przednio-bocznego; • elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację (napy-lenie plazmą tytanową oraz fosforanem wapnia); • możliwość śródoperacyjnego doboru kombinacji płytek do trzonów (same grzebienie, same kolce, grzebień-kolce, kolce-grzebień), co umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolejnych poziomach kręgosłupa; • wkładka PE z możliwością ślizgowej (przód-tył) zmiany swego położenia - w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa oraz dla odciążenia stawów; • płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości (S, M, L i XL) oraz trzech rozmiarach pochylenia (płytka dolna – 00 i 50 , płytka górna o kątach odtworzenia lordozy – 60 i 110); • wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości (8,5mm, 10mm, 12mm, 14mm); • brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu – bezpieczne mocowanie w trzonach; • każdy element sterylne oraz oddzielnie zapakowany; • możliwość rewizyjnej wymiany wkładki PE; • instrumentarium zawierające w jednym komplecie narzędzia do zakładania im-plantu centralnie lub bocznie, do diskektomii oraz do operacji rewizyjnych; • w zestawie narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębo-kości wstawianego implantu;
1 | Proteza | szt. | 1
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 31 Proteza trzonu
Komplet: 1 implant (materiał Tytan),parametry zestawu: - trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu :12X14mm o wysokości w zakresie 15-89mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°,7°, 6°/10°; 21X23mm o wysokości w zakresie 24mm-70mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :-6°,0° oraz 25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :0°,-8°,8°,16°,0°/16° - regulowana wysokość implantów realizowana płynnie - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii - implant jednoelementowy materiał Tytan - możliwość wypełnienia wiórem kostnym dla uzyskania spondylodezy -ząbkowana powierzchnia klatki granicznej
1 | Proteza | szt. | 1
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 32 Stabilizacja transpedicularna
Stabilizacja transpedicularna techniką MIS ; parametry zestawu: śruba wieloosiowa , samogwintująca o kącie wychylenia od osi o +/- 30 stopni, gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby. Średnica śruby : 4.5mm;5.0mm,;5,5mm; 6.5mm;7.5mm,8.5mm Długość śrub w zakresie :20-120mm, nakrętka gwintowana , blokowanie nakrętki za pomocą klucza dynamometrycznego ( 8 nM) W zestawie dostępne głowy śruby modułowej , o średnicy 12mm i możliwości redukcji o 10 i 30 mm. Możliwość zastosowania pręta o średnicy 5.5mm oraz 6.0mm, dostępne pręty proste oraz zagięte . -w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie, - możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia, - instrumentarium pozwala na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; - możliwość reponowania kręgozmyków,
1 | trzpień + głowa śruby | szt. | 30
2 | Blokery | szt. | 30
3 | Pręty | szt. | 15
4 | Igły | szt. | 4
5 | Druty prowadzące | szt. | 6
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 33 dynamiczna proteza dysku szyjnego
- Dwuelementowa dynamiczna proteza dysku szyjnego (C3-C7), zbudowana w dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej - płytki do trzonów kręgowych w kombinacji kolce-grzebień z centralnym grzebie-niem stabilizującym od dołu oraz z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawę-dzi implantu z góry; co umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolej-nych poziomach kręgosłupa; - elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację - wkładka PE mocowana na stałe do dolnej powierzchni płytki, znacznik zatopiony w wkładce polietylenowej - proteza w 6 rozmiarach wielkości (XS – XXL) oraz 3 wysokościach 5,6 i 7 mm w celu odtworzenia lordozy kąt płytki wynosi (płytka dolna – 1,50, płytka górna 1,50); - każda proteza sterylne oraz oddzielnie zapakowana; - instrumentarium zawierające niezbędne narzędzia do zakładania protezy; - w zestawie narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu; - w zestawie narzędzia do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant – m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki; - w zestawie narzędzie umożliwiające przygotowanie miejsca pod grzebień za pomocą wiertła nie dłuta.
1 | proteza | szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 34 System do złamań w obrębie kończyny górnej
1 | Płytka tytanowa typu DCP 1.5 oraz LCP 1.5 kompresyjna do złamań i rekontrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych ( kompresja miedzyodłamowa). Płyty Systemu LCP 1.5 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe 1.5 mm oraz blokowane w płycie typu LCP 1.5 mm. Śruby korowe wkręcane za pomocą śrubokręta krzyżowego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.5 LCP adaptacyjna 6,12 otworów;płyta 1.5 LCP typu T 3,4 otwory o dł 44,5 mm; płyta 1.5 LCP typu Y 8 otworów w trzonie; płyta 1.5 LCP Kondylarna 6 otworów w trzonie; płytka 1.5 LCP kratkowa 23 mm; prosta LCP 4 otw. w dł. 23 mm i 6 otw. w dł. 36 mm | szt. | 1
2 | Śruba blokowana , samogwintująca o średnicy 1,5 mm, od 6 do 24 mm gniazdo gwiazdkowe.Materiał: tytan | szt. | 4
3 | Śruba korowa samogwintująca o średnicy 1,5 mm, od 6 do 24 mm.Materiał: tytan | szt. | 4
4 | Compact Hand System - Płytka typu LCP blokujaco - kompresyjna do złaman i rekonstrukcji w obrebie kosci reki i sródrecza, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). Sruby blokujace ze sto kowym gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm (2.0/2.4). Sruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami gwizadkowymi (2.0/2.4). Materiał tytan - Płyty 2.0mm – różnokształtne płyty proste od 4 do 8 otw. w dł. 31 do 59mm, adaptacyjne typu T i Y, minipłytka H, płytki proste LCP 12 otw, kpłytki kondylarne - Płyty 2.4mm – różnokształtne płyty proste od 4 do 6 otw w dł. 27-51 mm, typu T, kondylarne i adaptacyjne typu T i Y | szt. | 3
5 | Śruba 2,0 mm blokowana w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 30 mm, samogwintująca, tytanowa | szt. | 4
6 | Śruba korowa samogwintująca o średnicy 2,0 mm, od 6 do 38 mm, gniazdo gwiazdkowe, tytanowa | szt. | 4
8 | Śruba blokowana, samogwintująca o średnicy 2,4 mm, długość od 6 do 30 mm, gniazdo gwiazdkowe, tytanowa | szt. | 4
9 | Śruba 2,4mm korowa o długości od 6mm do 40mm, samogwintująca, tytanowa | szt. | 4
10 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celownika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości. Płyty w długości od 90 do 114mm, posiadają od 3 do 5 otworów w trzonie. Materiał stal | szt. | 10
11 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celownika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości. Płyty w długości od 110 do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie. Materiał stal | szt. | 5
12 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące. Materiał stal. | szt. | 60
13 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 85mm, samogwintujące. Materiał stal. | szt. | 20
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 35 Płyty proste oraz śruby do zespoleń złamań
1 | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory możliwością zastosowania śrub o średnicy 3.5mm. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. Materiał stal. | szt. | 30
2 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Płyta wyposażona w otwory możliwością zastosowania śrub o średnicy 3.5mm. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów. Materiał stal. | szt. | 10
3 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Płyta wyposażona w otwory możliwością zastosowania śrub o średnicy 3.5mm. Płyta prosta w długości od 228mm do 315mm posiada od 16 do 22 otworów. Materiał stal. | szt. | 2
4 | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 12 otworów. Materiał stal. | szt. | 50
5 | Płytka blokująco - kompresyjna pod śruby korowe średnicy 4,5mm i blokowane średnicy 5,0 mm, prosta, szeroka, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 6 do 12, długość od 116 do 229 mm. Śruby blokowane dokręcane przy użyciu dynamometru. Materiał stal. | szt. | 10
6 | Płytka blokująco - kompresyjna pod śruby korowe średnicy 4,5mm i blokowane średnicy 5,0 mm, prosta, szeroka, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 13 do 18, długość od 242 do 332 mm. Płyta szeroka, wygięta: ilośc otworów od 12 do 18, w dł. od 229 do 336 mm. Śruby blokowane dokręcane przy użyciu dynamometru. Materiał stal. | szt. | 2
7 | Płytka prosta pod śruby korowe średnicy 4,5mm i blokowane średnicy 5,0 mm, wąska blokująco - kompresyjna, od 2 do 12 otworów, długość od 44 do 224 mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. Śruby blokowane dokręcane przy użyciu dynamometru. Materiał stal. | szt. | 30
8 | Płytka prosta pod śruby korowe średnicy 4,5mm i blokowane średnicy 5,0 mm, wąska blokująco - kompresyjna, od 13 do 24 otworów, długość od 242 do 440 mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. Śruby blokowane dokręcane przy użyciu dynamometru. Materiał stal. | szt. | 1
9 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące. Materiał stal. | szt. | 100
10 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 85mm, samogwintujące. Materiał stal. | szt. | 200
11 | Śruby korowe średnicy 4,5 mm, o długości od 14mm do 64mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mmGniazdo śruby hexagonalne. Materiał stal. | szt. | 50
12 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm. Materiał stal. | szt. | 50
13 | Śruby kompresyjne średnicy 1.5mm z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), śruby z niepełnym gwintem w długości od 8mm do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe). Materiał tytan. | szt. | 10
14 | Śruby kompresyjne średnicy 2.4 i 3.0mm kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Materiał tytan. | szt. | 8
15 | Śruby kompresyjne 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji, a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 20 do 80mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnica drutu Kirschnera - prowadzącego 1,6mm. Materiał tytan. | szt. | 10
16 | Śruby kompresyjne 6.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem7,5mm, średnica rdzenia 4,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji, a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 30 do 120mm, gniazdo śruby sześciokątne 4J0mm, średnica drutu Kirschnera - prowadzącego 2,8mm. Materiał tytan. | szt. | 10
17 | Śruby kaniulowane średnica 4.5 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał: stal. | szt. | 10
18 | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 4,5mm. Materiał: stal | szt. | 10
19 | Śruby kaniulowane średnica 6.5 mm. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał tytan. | szt. | 10
20 | Podkładki do śrub kaniuiowanych o średnicy 6,5mm. Materiał: stal | szt. | 10
21 | Śruby kaniulowane średnica 7.3 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | szt. | 10
22 | Podkładki do śrub kaniuiowanych o średnicy 7,3mm.Materiał: stal | szt. | 10
23 | Śruby korowe gąbczaste o średnicy 4,0 mm | szt. | 100
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 36 System do złamań miednicy
1 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów | szt. | 6
2 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Płyty proste z otworami współ-osiowymi długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. | szt. | 2
3 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. | szt. | 2
4 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe | szt. | 2
5 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 37 Gwoździe śródszpikowe
1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach 150mm oraz od 190mm do 320mm z przeskokiem, co 10 mm. Średnica gwoździa: 7mm, 9 mm, 11 mm. | szt. | 6
2 | śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4,0 mm w długości: od 18 mm do 60 mm z przeskokiem, co 2 mm. | szt. | 24
3 | śruba spiralna w długościach od 32 do 54 mm z przeskokiem, co 2 mm. | szt. | 1
4 | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | szt. | 4
5 | Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Instrumentarium umożliwiające założenie gwoździa z dostępu nadrzepkowego. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty.. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem co 15mm, średnica: - gwoździe kaniulowane - 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm | szt. | 8
6 | Śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 4,0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem co 2mm (do blokowania gwoździ ø 8 i 9mm) - korowe 5,0mm w długości od 28mm do 100mm z przeskokiem co 2mm (do blokowania gwoździ ø 10, 11, 12 i 13mm) | szt. | 16
7 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: -korowo/gąbczaste średnicy 5,0 w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) | szt. | 10
8 | Zaślepki o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm | szt. | 5
9 | Gwoździe udowe, boczne, blokowane, kaniulowane, tytanowe. Gwóźdź z możłiwością blokowania proksymalnego 120° antegrade. Proksymalne ugiecie umożliwiajace zalozenie z dostepu bocznego w stosunku do szczytu kretarza wiekszego. Moźliwosc blokowania proksymalnego z uzyciem dwoch srub doszyjkowych pod katem 130 stopni z antewersja 10 stopni. ,Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możłiwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5mm w rozmiarach od 60mm do 130mm z przeskokiem co 5mm, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby, zaślepka). gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480mm ze skokiem co 20mm, średnica gwoździ: od 9mm do 16mm ze skokiem co 1mm | szt. | 4
10 | Śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 5,0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem co 2mm oraz od 80mm do 100mm z przeskokiem 5mm (do blokowania gwoździ ø 9 do 12mm) - korowe 6,0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem co 2mm oraz od 80mm do 125mm z przeskokiem 5mm (do blokowania gwoździ ø 13 i 16mm) | szt. | 16
11 | Śruba doszyjkowa, do gwoździ śródszpikowych udowych bocznych gniazdo gwiazdkowe, długość od 60mm do 130mm z przeskokiem 5mm | szt. | 2
12 | Zaślepki o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm i 20mm | szt. | 2
13 | Gwózdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwoscia implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Mo żliwosc blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwosc wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w czesci proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiajace dynamizacje. śruby blokujace z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglujacej odpowiada kolorowi gwozdzia oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaslepki kaniulowane w długosciach od 0mm do 20mm. Srednice gwozdzia od 9mm do 15mm, w długosciach od 300mm do 480mm ze skokiem co 20 mm. | szt. | 8
14 | Śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 5,0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem co 2mm oraz od 80mm do 100mm z przeskokiem 5mm - korowe 6,0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem co 2mm oraz od 80mm do 125mm z przeskokiem 5mm | szt. | 32
15 | Ostrze spiralno-nożowe, do gwozdzi sródszpikowych długości od 45 do 100 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 2
16 | Zaślepka do ostrza spiralno-nożowego | szt. | 2
17 | Zaślepki o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm i 20mm | szt. | 2
18 | Gwóźdź tytanowy odpietowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiajacy wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygiety pod katem 12stopni w czesci bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwozdzia. Możliwosc blokowania gwozdzia w kosci pietowej przy pomocy ostrza spiralo-nożowego i srub o sr. 6,0mm blokowanych katowo przy pomocy zaslepki. Możliwosc blokowania sruba w czesci bliższej gwozdzia srubami 5,0mm prostopadle przez kosc piszczelowa oraz skosnie przez kosc skokowa. Otwór dynamizacyjny w czesci bliższej gwozdzia. Ramie celownika umożliwiajace blokowanie wszystkich otworów w gwozdziu. Srednice : 10, 12,13mm i długosci 150,180 i 240mm. śruby blokujace z gniazdem gwiazdkowym. | szt. | 6
19 | Śruba blokująca średnicy 5,0mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, długość 26-100mm | szt. | 12
20 | Śruba blokująca średnicy 6,0mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, długość 26-100mm | szt. | 8
21 | Ostrze spiralno-nożowe, do gwoździ śródszpikowych długość 45-100mm | szt. | 4
22 | Zaslepka gwozdzia do śruby blokujacej z gniazdem gwiazdkowym | szt. | 2
23 | Zaslepka gwozdzia do ostrza spiralno-nożowego, z gniazdem gwiazdkowym | szt. | 4
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 38 System do złamań w obrębie kończyny górnej - implanty tytanowe
1 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości ramiennej, ilość otworów w trzonie płyty 3-13 z przeskokiem co 1. Długość: 95-235 mm z przeskokiem co 14 mm, grubość: 4,2 mm, szerokość 12 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: tytan. | szt. | 40
2 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony bocznej, ilość otworów 3-9 z przeskokiem co 13 mm, długość: 76-154 mm, grubość: 2,5 mm, szerokość 11,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
3 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej, ilość otworów 3-9, długość 89-167 mm, z przeskokiem co 13 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
4 | Płyta ograniczonego kontaktu na wyrostek łokciowy, ilość otworów 3-4-5-6-7-8, długość: 53-119 mm, grubość 2,8 mm, szerokość 10,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
5 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 400
6 | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 70
7 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do kości obojczykowej hakowa, o dwóch wysokościach haka - 15 i 18 mm, ilość otworów 3-4-5-6-7-8, długość: 59-99 mm, grubość 3,5 mm, szerokość 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan. | szt. | 30
8 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 6-7-8, długość: 94, 108 mm, grubość: 3,2 mm, szerokość 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 35
9 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 3-4-5-6, długość: 67-108 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan. | szt. | 15
10 | Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20 mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 45
11 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 250
12 | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 80
13 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości promieniowej, prawa/lewa. Ilość otworów w nasadzie: 6-7, otwory zmiennokątowe o zakresie 30°. Nasady płyt w 3 rozmiarach szerokości 20 mm ,22 mm, 25,5 mm, grubość płyt 2,4mm. W części trzonowej płyty 2-3-4-5 otworów dwufunkcyjnych kompresyjno-blokujących, umożliwiających wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. Materiał: stop tytanu. | szt. | 20
14 | Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 70
15 | Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 40
16 | Śruba korowa średnica 2,7 mm, średnica głowy 5 mm, długość: 6-30 mm, z przeskokiem co 1 do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 20
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 39 System do złamań w obrębie kończyny dolnej - implanty tytanowe
1 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości udowej, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 5-13 z przeskokiem co 1. Długość: 162-322 m z przeskokiem co 20 mm, grubość: 5,6 mm, szerokość: 16,1 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał stop tytanu. | szt. | 10
2 | Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 60
3 | Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-76mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu | szt. | 10
4 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-17, długość: 80-229 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 30
5 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 4-6-8, długość: 60-108 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
6 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-3-7, długość: 77-125 mm, grubość: 3 mm, szerokość: 11 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
7 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, przyśrodkowa. Ilość otworów: 3-13 z przeskokiem co 1, długość: 114-274 mm z przeskokiem co 16 mm, grubość: 3,5 mm, szerokość: 14 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu. | szt. | 40
8 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, boczna. Ilość otworów: 3-13 z przeskokiem co 1, długość: 70-230 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 13 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu | szt. | 10
9 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 550
10 | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 100
11 | Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 20
12 | Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-76mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu | szt. | 10
13 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości strzałkowej, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 2-9 z przeskokiem co 1, długość: 68-152 mm z przeskokiem co 12 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10,4 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 30
14 | Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 60
15 | Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 30
16 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 60
17 | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 30
18 | Płyta anatomiczna do kości piętowej, prawa/lewa, 15-otworowa, długość 69 i 75 mm, grubość: 2 mm. Materiał: tytan. | szt. | 5
19 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu | szt. | 25
20 | Gwóźdź anatomiczny do bliższej części kości udowej. Średnica gwoździa w częsci proksymalnej 17 mm. Kąt szyjkowo-udowy 130°. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: 9-10-11-12 mm. Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwoździa w części proksymalnej wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170, 200 oraz 240 mm. Długości gwoździ długich: 300, 340, 380, 420 mm. Sterylny. Materiał: stop tytanu. | szt. | 200
21 | Śruba główna niewymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający rotacji. Śruba posiada ostrze spiralne. Średnica śruby 10,5 mm , długości 75-120 mm z przeskokiem co 5 mm. Sterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 200
22 | Śruba do blokowania dystalnego o średnicy 4,9 mm i długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm, oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 200
23 | Zaślepka o średnicy 12 mm i dwóch długościach: 28 i 45 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 20
24 | Gwóźdź kaniulowany do kości udowej - retrograde. Gwóźdź krótki o średnicach 10-11-12 mm i długości 160-260 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwóźdź długi o średnicach 9-10-11 mm i długości 280-400 mm z przeskokiem co 20 mm. Dwie opcje blokowania w części kłykciowej w zależności od sytuacji klinicznej. Możliwość wielopłaszczyznowego krzyżowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub o średnicy 4,9 mm. Blokowanie gwoździa w częsci proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
25 | Śruba główna do blokowania w cześci kłykciowej o średnicy 12,5 mm i długości 40-90 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 5
26 | Śruba blokująca o średnicy 6 mm oraz długościach 40-90 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
27 | Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
28 | Zaślepka w dwóch długościach 0-15 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 5
29 | Gwóźdź kaniulowany do kości piszczelowej, o średnicach 8-9 mm i długościach 255-360 mm z przeskokiem co 15 mm oraz o średnicach 10-11 mm i długościach 255-390 mm z przeskokiem co 15 mm. W części proksymalnej skośnie zakończony. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub dwugwintowych o średnicy 5 mm oraz jednopłaszczyznowo za pomocą śrub o średnicy 4 mm (dla gwoździ o średnicy 8-9 mm) lub śrub o średnicy 4,9 mm (dla gwoździ o średnicy 10-11 mm). Blokowanie dystalne, wielopłaszczyznowe z możliwością niskiego blokowania, za pomocą śrub o średnicy 4 mm lub 4,9 mm w zależności od średnicy gwoździa. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej za pomocą ramienia celowniczego, w części dystalnej za pomocą celownika którego konstrukcja minimalizuje konieczność użycia promieni RTG, dołączonych do zestawu. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
30 | Śruba blokująca dwugwintowa o średnicy 5 mm oraz długościach 30-80 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 30
31 | Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 30
32 | Śruba blokująca o średnicy 4 mm oraz długościach 24-66 mm z przeskokiem co 2 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
33 | Zaślepka o długości 0-15 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 3
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 40 - System do leczenia złamań w obrębie kończyny górnej i dolnej oraz miednicy
1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 150
2 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 20
3 | Śruba główna (ciągnąca) , sterylna ø 10.5 mm, | szt. | 170
4 | Śruba blokująca , sterylna ø 5 mm | szt. | 170
5 | End cup | szt. | 5
6 | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 40
7 | tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 200
8 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 40
9 | Tytanowa śruba gąbczasta 4,0 mm lub 6,0 mm | szt. | 10
10 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 20
11 | tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 120
12 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 40
13 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 80
14 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. | 400
15 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. | 150
16 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie żródla swiatła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt. | 6
17 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | szt. | 6
18 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | szt. | 10
19 | Podkładka do śruby kaniulowanej 4.0mm i 6.5 mm | szt. | 5
20 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm | szt. | 60
21 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 10
22 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 15
23 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 15
24 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 15
25 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 15
26 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm. | szt. | 20
27 | Płytki proste tubularne.Płyty proste tubularne (półkoliste) posiadające otwory okrągłe z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 2.7mm. Materiał tytan. Długość od 23 do 191mm, posiadające od 2 do 16 otworów. Komplet stanowi 1 płyta plus 1 śruba korowa oraz 5 śrub blokowanych 2.7 mm. | szt. | 10
28 | śruby 3,5 i 2,7, Tytan | szt. | 100
29 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej (+dalsza lokciowa). Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 8
30 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 10
31 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 10
32 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 10
33 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 10
34 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem, opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 1
35 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 2
36 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. | 2
37 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 1
38 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem, opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 5
39 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | szt. | 15
40 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm | szt. | 5
41 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm | szt. | 5
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 41 Implanty do małych fragmentów kostnych
1 | Śruba blokowana T8 - 2.7 mm | sztuka | 10
2 | Śruba korowa T8 - 2.7 mm | sztuka | 10
3 | Śruba blokowana T8 -2.4 mm | sztuka | 10
4 | Śruba korowa T8 - 2.4 mm | sztuka | 10
5 | podkładka T8, T6 | sztuka | 10
6 | Płyta wąska 2.4 mm T8 4-10 otw | sztuka | 1
7 | Płyta wąska 2.4 mm T8 20 otw | sztuka | 1
8 | Płyta wąska T 2.4 mm T8 | sztuka | 1
9 | Płyta wąska T 2.4 mm T8 | sztuka | 1
10 | Płyta wąska Y 2.4 mm T8 | sztuka | 1
11 | Płyta wąska trójkąt 2.4 mm T8 | sztuka | 1
12 | Płyta profilowa 2.4 mm T8 | sztuka | 1
13 | Płyta szeroka 2.4 mm T8 | sztuka | 1
14 | Płyta wąska blok 2.7 mm T8 | sztuka | 1
15 | Płyta wąska blok T 2.7 mm T8 | sztuka | 1
16 | Płyta wąska blok Y 2.7 mm T8 | sztuka | 1
17 | Płyta szeroka trójkąt blok 2.7 mm T8 | sztuka | 1
18 | Płyta szeroka blok 2.7 mm T8 | sztuka | 1
19 | Śruba blokowana 2.0 mm T6 | sztuka | 10
20 | Śruba korowa 2.0 mm T6 | sztuka | 10
21 | Płyta wąska 2.0 mm T6 4-10 otw | sztuka | 1
22 | Płyta wąska 2.0 mm T6 20 otw | sztuka | 1
23 | Płyta wąska T 2.0 mm T6 | sztuka | 1
24 | Płyta profilowa 2.0 mm T6 | sztuka | 1
25 | Płyta szeroka 2.0 mm T6 | sztuka | 1
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 42 Implanty do chirurgii stopy
1 | Płytki do kości stopy. Uniwersalne otwory okrągłe pod śruby blokowane i śruby korowe. Otwory owalne z możliwością uzyskania kompresji między odłamowej. Płytki proste, zagięte, prostokątne, w kształcie H, 3-D, T, L oraz płyty do pięty i na kolumnę przyśrodkową stopy. Otwory w płycie poliaxialne, z możliwością wprowadzenia śruby pod różnym kątem +/- 15º, blokowanie śruby odbywa się poprzez wytworzenie gwintu przez łeb śruby w otworze płyty. Kodowanie kolorystyczne śrub - tytan. | sztuka | 3
2 | Śruby tytanowe korowe i blokowane 3,5 mm, dł. 10-70 mm. Skok długości co 2 mm w przedziale 10-50 mm i co 5 mm w przedziale 50-70 mm. | sztuka | 9
3 | Śruby tytanowe korowe i blokowane 2,7 mm, długość 8-50 mm. | sztuka | 9
4 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-30 mm co 2 mm, | sztuka | 2
5 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm | sztuka | 2
6 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | sztuka | 2
7 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | sztuka | 2
8 | Podkładka | sztuka | 2
9 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. | sztuka | 2
10 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 6.5 | sztuka | 2
11 | System płyt do kości stopy. System składający się z płyt uniwersalnych, do zaopatrzenia MTP, lapidusa i śródstopia umożliwiające wykonanie kompresji przez płytę między odłamami przy użyciu śrub częściowo gwintowanych 3,6mm dla płyty uniwersalnej i MTP, 4,1mm dla płyty Lapidus i śródstopia. Płyta powinna umożliwiać wprowadzenie śruby ciągnącej pod różnymi kątami, Uniwersalna +/- 15º, MTP +/- 7º, lapidus +/- 25º, śródstopia +/- 15º Pozostałe otwory w płycie poliaxialne, z możliwością wprowadzenia śruby pod różnym kątem +/- 15º, blokowanie śruby odbywa się poprzez wytworzenie gwintu przez łeb śruby w otworze płyty, brak gwintu w płycie. Płyty o niskim profilu 1,5 mm. Kodowanie kolorystyczne śrub. System wykonany z tytanu. | sztuka | 2
12 | Śruba ciągnąca 3,6mm; 4,1mm | sztuka | 3
13 | Śruba korowa 2,4mm; 2,7mm; 3,5 mm, dł. 10-70 mm | sztuka | 3
14 | Śruba blokowana 2,4mm; 2,7mm; 3,5mm, 10-70 mm | sztuka | 3
15 | Proteza stawu skokowego bezcenmentowa, modularna. Komponent piszczelowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi, dostępny w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa mocowana do części piszczelowej, dostępna w czterech grubościach od 6-7mm do 12-13mm dla każdego rozmiaru. Komponent skokowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi zastępujący powierzchnię stawową, minimalizujący resekcję kości i jednocześnie nieograniczający wizualizacji M-L śródoperacyjnie i pooperacynie. Element skokowy dostępny w 5 rozmiarach. Alternatywny element skokowy dostępny w 5 rozmiarach, stosowany przy znacznych ubytkach w kości skokowej do wyboru śródoperacyjnie. System protezy zapweniający dostępność w pełni kompatybilnej rewizyjnej protezy stawu skokowego. | sztuka | 1
16 | Ostrze piły ( wymagane użyczenie napędu na czas realizacji zadania) | sztuka | 30
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 43 - Endoproteza stawu śródręczno-nadgarstkowego
1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju pokryty powłoką z porowatego tytanu i hydroksyapatytu, dostępny w 5 rozmiarach (średnice 7.5-10.5mm, długość 25-28mm) | szt. | 12
2 | Wkładka ze stali nierdzewnej, dostępna w wersji z szyjką prostą oraz 15 stopniowym offsetem, w 3 rozmiarach (6mm,8mm,9mm). Wkładka zakończona głową z polietylenu o średnicy 4mm | szt. | 12
3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta powłoką, sferyczna dostępne w 2 rozmiarach 9mm i 10 mm | szt. | 12
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 44 - Endoproteza silikonowa stawów śródręczno-paliczkowych MCP w minimum pięciu rozmiarach z kątem naturalnego zgięcia 30 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku oraz endoproteza silikonowa stawów międzypaliczkowych PIP ręki w minimum 5 rozmiarach z kątem naturalnego zgięcia 15 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku. Endoprotezy odtwarzają ruch w stawach w zakresie 0-90 stopni.
1 | Potezy stawów PIP | szt. | 20
2 | Protezy stawów MCP | szt. | 40
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 45 - Końcówki do zabiegów artroskopowych
1 | Ostrza Small Joint Aggressive Plus do shavera Formula CORE Firmy Stryker o średnicy 2.5mm lub równoważne | szt. | 20
2 | Frez Small Joint Hooded Abrasion do shavera Formula CORE Firmy Stryker o średnicy 2.0 mm lub równoważne | szt. | 10
3 | Frez Small Joint Hooded Abrasion do shavera Formula CORE Firmy Stryker o średnicy 3.0 mm lub równoważne | szt. | 15
4 | Elektrody Micro-Brush do waporyzacji kompatybilne z waporyzatorem SERFAS firmy Stryker o średnicy 2.5mm, lub równoważne | szt. | 15
5 | Elektrody Micro-Claw do waporyzacji kompatybilne z waporyzatorem SERFAS firmy Stryker o średnicy 2.5mm, lub równoważne | szt. | 15
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 46 - Śruby kaniulowane
1 | Miękka uniwersalna kotwica typu Juggerknot mini lub produkt równoważny o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie | szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 47 - Zestaw do artrodezy nadgarstka i osteotomii korekcyjnej kości promieniowej
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowa (między kością promieniową a kością łódeczkowatą i księżycowatą), lewa i prawa, 11 otworowe, blokowane | szt. | 2
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a dalszym szeregiem kości nadgarstka), mała i duża, 18 i 19 otworowe, blokowane | szt. | 2
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a śródręczem), 15 otworowe, blokowane | szt. | 2
4 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe,blokowane. | szt. | 4
5 | Śruby tytanowe korowe, średnica 2,5 mm, długość 10-26 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt. | 20
6 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5mm, długość 10-26mm. Bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby | szt. | 110
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”