Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZMIANA

CZĘŚĆ 11:  Wagi

Łączna ilość: 6 sztuk

- Waga niemowlęca Ilość: 2 sztuki

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Oferowany produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023. |
|  | - Elektroniczna waga klasy III do ważenia leżących niemowląt i dzieci o masie do 20 kg - Wsuwana i blokowana szalka, zakrzywiona po bokach - Waga posiadająca poziomice - Waga posiadająca wzrostomierz z elektronicznym wyświetlaczem - Wyświetlacz LCD - Zasilanie bateryjne oraz sieciowe - Maksymalne obciążenie 20 kg - Waga posiadająca legalizację - Dokładność odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g |
|  | Wyposażenie do każdego urządzenia: |
|  | - Baterie - Przewód zasilania |

- Waga osobowa ze wzrostomierzem Ilość: 2 sztuki

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Oferowany produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023. |
|  | - Elektroniczna waga klasy III wyposażona w kółka zapewniające jej mobilność, - Waga na czterech regulowanych punktach podparcia zakończonych gumowymi stopkami, - Możliwość obracania wyświetlacza od strony pacjenta lub użytkownika, - Waga wyposażona we wzrostomierz o zakresie podziału 60-200cm (lub szerszym) i podziałce co 1 mm, - Waga z funkcją do min. 10 tys. cykli ważenia na jednym zestawie baterii, - Waga z funkcją automatycznego wyłączania, - Waga z funkcją tarowania, BMI, - Zasilanie bateryjne oraz sieciowe, - Maksymalne obciążenie ≥ 200 kg, - Dokładność odczytu: 100 g < 150 kg > 200 g, - Masa urządzenia max: 7 kg - Waga posiadająca legalizację. |
|  | Wyposażenie do każdego urządzenia: |
|  | - Baterie - Przewód zasilania |

- Waga platformowa Ilość 1 sztuka

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Oferowany produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023. |
|  | - Elektroniczna waga klasy III - Możliwość pochylenia i obracania wyświetlacza, - Konstrukcja wagi wykonana ze stali lakierowanej, - Waga z wbudowaną bazą danych do 400 produktów i min. 100 użytkowników - Platforma wagi wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, - Maksymalne obciążenie wagi ≥ 150kg - Działka odczytowa: 50g, - Możliwość wielkokrotnego tarowania tzw. pełny zakres, - Wymiary platformy: 50x60cm ± 3cm, - Masa wagi ≤ 15kg, - Zasilanie: ~230V 50Hz - Waga wyposażona w przewód zasilania, - Waga posiadająca legalizację |

- Waga precyzyjna Ilość: 1 sztuka

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Oferowany produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023 |
|  | - Elektroniczna waga klasy II - Waga z elektronicznym wyświetlaczem LCD, - Dokładność odczytu do 0,1g, - Obciążenie minimalne 5g, - Obciążenie maksymalne ≥5kg, - Zakres tary do -6kg, - Waga z adiustacją zewnętrzną, 2-etapową, - Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, - Maksymalne wymiary szalki 20x20cm ± 2cm, - Masa wagi ≤ 5kg, - Zasilanie 100-240 V / 50-60 Hz, - Dodatkowe zasilanie akumulatorowe (waga wyposażona w akumulator), - Średni czas pracy wagi na zasilaniu akumulatorowym 15h, - Waga posiadająca legalizację |

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych tj. m.in. karty katalogowe lub instrukcje użytkowania lub foldery itp. zaoferowanych wyrobów, wydane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie wszystkich wymaganych wymogów jakościowych oraz parametrów oferowanych wyrobów (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski). Ww. dokumenty muszą potwierdzić parametry w pozycjach: A. 2-3, 
B. 2-3, C. 2, D. 2.