| # Zestaw do detekcji węzła wartowniczego z sondą bezprzewodową |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |  |
| 2. | Producent/Firma | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |  |
| I | PODSTAWOWE PARAMETRY |  | xxxxxx |  |
| 6 | Detektor promieniowania gamma składający z jednostki centralnej współpracującej z bezprzewodową sondą w technologii Bluetooth | TAK |  |  |
| 7 | Konsola z dużym czytelnym wyświetlaczem cyfrowym oraz sygnalizacją dźwiękową. | TAK |  |  |
| 8 | Sygnalizacja pomiaru: dźwiękowa, liczbowa, na wyświetlaczu słupkowym | TAK |  |  |
| 9 | Filtracja zliczeń tła | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość ustalenia progu dyskryminacji liczby zliczeń w jednostce czasu | TAK |  |  |
| 11 | Duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy liczby zliczeń, który pokazuje : albo wartość wykrytej radioaktywności chwilowej oraz tła sumarycznie jako jedna liczba, albo bezwzględna wartość liczby zliczeń badanego narządu po dokonanej przez oprogramowanie wewnętrzne detektora dyskryminacji tła | TAK |  |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w sondę bezprzewodową osiowo prosta na całej długości, z wbudowanym kolimatorem | TAK punktacja |  | z wbudowanym kolimatorem – 5pkt bez wbudowanego kolimatora – 0 pkt |
| 13 | Średnica głowicy sondy 15 mm | TAK |  | do 9mm – 5 pkt od 10 mm do 15mm – 0 pkt |
| 14 | Waga sondy do 150g | TAK punktacja |  | do 112g – 5 pkt od 113g do 150g – 0 pkt |
| 15 | Regulacja głośności | TAK |  |  |
| 16 | Wybór zakresów energii charakterystycznych dla następujących nuklidów: 99mTc, 111In, 125I, 131I, 57Co | TAK |  |  |
| 17 | Tryb dwóch izotopów do równoczesnego wykrywania 99mTc, 125I | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 18 | Zakres mierzonych energii min. 25 – 324 keV przy opcji sondy bezprzewodowej | TAK |  |  |
| 19 | Rozdzielczość FVHM <14 mm | TAK |  |  |
| 20 | Zasilanie urządzenia stałe 220 -230V, 50 Hz | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość szybkiej i we własnym zakresie wymiany baterii w sondzie | TAK |  |  |
| 22 | Detektor promieniowania gamma z możliwością podłączenia sond bezprzewodowych różnego rodzaju, w zależności od potrzeb | TAK |  |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxxx |  |  |
| 23 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |  |
| 24 | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |  |
| 25 | Dokumentacja/specyfikacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |  |
| 26 | Instruktaż, szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego w ramach zakupu sprzętu w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |  |
| 27 | Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |  |
| 28 | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 29 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń | TAK |  |  |
| 30 | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |  |
| 31 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5 dni lub urządzenie zastępcze | TAK |  |  |
| 32 | Paszport techniczny przy dostawie | TAK |  |  |
| 33 | Termin dostawy max 21 dni wraz z protokolarnym przekazaniem i uruchomieniem | TAK punktacja |  | Do 7 dni – 20 pkt 0d 8 do 14 dni – 10 pkt Od 15 dni do 21 – 0 pkt |
| 34 | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.