Załącznik nr. 2.4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wiertarka laryngologiczna - zestaw

Producent:		…………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:	.………………………………………………………….

Oferowany model:	…………………………………………………………..

Opisany poniżej przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, po zainstalowaniu gotowy do pracy i niewymagający żadnych dodatkowych zakupów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Parametr | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsola |
|  | Kompatybilność wszystkich elementów z posiadaną przez Zamawiającego konsolą napędów. | TAK |  |
|  | Mikromotor bezwibracyjny, bezszczotkowy, chłodzony powietrzem wraz z kablem połączeniowym, wszystkie części klasy BF, wiertarka o momencie obrotowym min. 40 mNm przy 30 000 rpm, o maksymalnej wadze rączki bez kabla 120 g., długość kabla min. 2,9 m, średnica 21 mm +/- 1 mm | TAK |  |
|  | Motor generujący hałas podczas pracy na poziomie max. 65 dB mierzony zgodnie normą ISO11498 | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie (do 134 stopni C) mikromotora wraz z kablem połączeniowym | TAK |  |
|  | Minimalny zakres pracy obrotowej od 600 do 12000 obr/min, Minimalny zakres pracy oscylacyjnej od 500 do 5000 obr/min | TAK |  |
|  | Rączka shavera z mikromotorem bezwibracyjnym, bezszczotkowym, chłodzonym powietrzem, wraz z kablem połączeniowym. Moment obrotowy min. 15 mNm, waga max. 200 g, długości 140 mm +/-5mm, średnica 20 mm +/- 5 mm | TAK |  |
|  | Wbudowany kanał irygacyjny w rączce shavera | TAK |  |
|  | Rączka zagięta (w kształcie pęsety bagnetowej), o kącie zagięcia 15° +/-5° | TAK |  |
|  | Kanał ssący ustawiony w linii prostej z ostrzami | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania ostrzy jedno i wielorazowych oraz ostrzy wiercących | TAK |  |
|  | Motor generujący hałas podczas pracy na poziomie max. 65 dB mierzony zgodnie normą ISO11498 | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie ( do 134°C) mikromotora wraz z kablem połączeniowym | TAK |  |
|  | Rękojeść z możliwością regulacji położenia ostrza w zakresie 360° z automatyczną blokadą | TAK |  |
|  | Kątnica do wiertarki laryngologicznej, montowanej zatrzaskowo, dedykowana do wierteł dł. 65 - 70 mm, z przełożeniem 1:1, z wewnętrznym kanałem irygacyjnym umożliwiającym jednoczesną irygację i chłodzenie kątnicy, długości max. 80 mm, o wadze max. 50 g | TAK |  |
|  | Prostnica do wiertarki laryngologicznej, montowana zatrzaskowo, dedykowana do wierteł 65-70 mm z wewnętrznym kanałem irygacyjnym umożliwiającym jednoczesną irygację i chłodzenie kątnicy | TAK |  |
|  | Możliwość fiksacji 3 długości ustawień wiertła ze znacznikami położenia wygrawerowanymi na ostrzu | TAK |  |
|  | Zestaw 14 wielorazowych wierteł diamentowych o długości 70 mm +/- 5 mm i średnicach od 0,5 do 7 mm | TAK |  |
|  | Zestaw 14 wielorazowych wierteł wolframowych o długości 70 mm +/- 5 mm i średnicach od 0,5 do 7 mm | TAK |  |
|  | Ostrze shavera wielorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 3,5 mm +/- 0,2 mm, proste, dł. min. 11 cm, w zestawie ze szczoteczką czyszczącą – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw ostrzy shavera jednorazowych, podwójnie ząbkowanych, prostych, średnicy 4 mm +/- 0,3 mm, dł. min. 11cm – 5szt. | TAK |  |
|  | Zestaw ostrzy shavera jednorazowych, podwójnie ząbkowanych, zakrzywionych pod kątem 15°, o średnicy 4mm +/- 0,3 mm, dł. min. 11cm –5 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw ostrzy shavera jednorazowych, podwójnie ząbkowanych, zakrzywionych pod kątem 40°, o średnicy 4mm +/- 0,3 mm, dł. min. 11cm – 5 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw dwukolorowych drenów sterylnych pozwalających na regulację przepływu płynu irygacyjnego, do pompy o min. dwóch poziomach przepływu 100% i 50 % - 20 szt. | TAK |  |
|  | Stojak na wiertła do przechowywania i sterylizacji, z opisem prawidłowego umieszczenia – 1 sztuki | TAK |  |
|  | Płyn czyszczący w aerozolu (spray) - zalecany do czyszczenia elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, dostosowane do czyszczenia elementów składowych zestawu, poj. min. 500 ml - 1szt. | TAK |  |
|  | Płyn smarujący w aerozolu (spray) - zalecany do smarowania elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, dostosowane do wielkości elementów składowych zestawu, poj. min. 500 ml –1 szt. | TAK |  |
|  | 2 Kontenery do sterylizacji, wraz specjalnymi silikonowymi uchwytami do zamocowania wszystkich elementów zestawu operacyjnego oraz rysunkami przedstawiającymi odpowiednie rozmieszczenie elementów składowych zestawu; jeden kontener do wiertarki, drugi do shavera | TAK |  |

Uwaga!!!

W Załączniku w kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy