ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 42513000-5 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP |  |  |  | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe. - Budowa szafowa z dwoma komorami chłodzenia o objętości użytkowej od 470 – do 485 litrów (całość), zamykaną na klucz, dwojgiem drzwi zewnętrznych o układzie góra-dół. - Każda z komór mrożenia wyposażona w: - uchwyt drzwi przystosowany do montażu kłódki, - stalowe półki ażurowe z regulacją wysokości zawieszenia (3 szt.), - zestaw dedykowanych, pochodzących od producenta pojemników z tworzywa sztucznego wypełniających całkowicie dostępną przestrzeń użytkową (6 szt. pojemników – po 2 szt. na każdej z półek), - fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy nie mniejszej niż 30 mm, - otwór odpływowy w dnie z wyprowadzeniem na zewnątrz urządzenia. - Umożliwia przechowywanie zamrożonego osocza w przedziale temperaturowym od - 25 oC do – 40oC, z dokładnością regulacji temperatury +/- 1 oC. (temperatura programowana indywidualnie dla każdej z 2 komór mrożenia). - Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED. - Wymagane zabezpieczenia i alarmy: - wizualny i akustyczny alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, - alarm ustawiany niezależnie dla każdej komory, - możliwość regulacji progów w przedziale od ±5°C do ±15°C, - regulowany czas zwłoki (od 0 do 15 minut od chwili przekroczenia ustawionego progu alarmowego), - wizualny i akustyczny alarm zaniku napięcia, - wskaźnik zużycia baterii zasilającej układ alarmowy, - funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów. - Wyposażone w dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub ustawienia wyciszenia permanentnego. - Posiada funkcję blokady klawiatury zapobiegającą przypadkowej zmianie nastaw. - Posiada wskaźnik zużycia baterii zasilającej układ alarmowy. - Wbudowany zamek na klucz (blokada dostępu do obydwu komór jednocześnie). - Wymiary zewnętrzne nie przekraczają zakresu: 79-83 cm x 75-80 cm x 180-185 cm (szer. x głęb. x wys.). - Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub stali malowanej na biało. - Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczenie. - System chłodzenia okołokomorowy z naturalnymi węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi. - Wyposażony w energooszczędne kompresory inwerterowe o zmiennej prędkości działania. - Wskazane posiadanie systemu automatycznej diagnostyki do szybkiej identyfikacji przyczyn usterek. - Maksymalny poziom generowanego hałasu: 40dB (±2dB). - Zasilane prądem zmiennym 230V/50Hz. - Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury. Fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy minimum 30 mm oraz styki bezpotencjałowe NO/NC. - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(Podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Ełk | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | 87 621-02-14 | 1 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | Al. Racławickie 23 20-034 Lublin | 261-183-235 | 1 |