ZAŁĄCZNIK NR 2

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat ultrasonograficzny do diagnostyki

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji: 2021 | Tak |  | Bez punktów |
|  | Wprowadzenie aparatu na rynek (wersja oprogramowania) 2020 r. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu: min 2 – 30 MHz | Tak |  | 2-30 MHz – 0 pkt. >2-32 MHz – 2 pkt |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB | Tak |  | Bez punktów |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 64 wiązek jednocześnie z różnych kierunków | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 30 000 000 | Tak |  | 30 000 000 – 0 pkt > 32 000 000 – 2 pkt |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 256 | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | Tak |  | Bez punktów |
|  | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | Tak |  | Bez punktów |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pikseli. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Waga aparatu max. 110 kg | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  | Bez punktów |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  | Bez punktów |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na sondy po lewej i prawej stronie konsoli/panelu. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak |  | Bez punktów |
|  | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania min. 30 cm | Tak |  | Bez punktów |
|  | Regulacja odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | Tak |  | Bez punktów |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 80 sek. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  | Bez punktów |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data | Tak |  | Bez punktów |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  | Bez punktów |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak |  | Bez punktów |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 500 GB | Tak |  | Bez punktów |
|  | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  | Bez punktów |
|  | Videoprinter cyfrowy czarno-biały | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  | Bez punktów |
|  | Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Wbudowane w aparat wyjście video | Tak |  | Bez punktów |
|  | Wbudowane w aparat wyjście HDMI | Tak |  | Bez punktów |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  | Bez punktów |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report, Query/Retrive) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Start systemu z trybu Shutdown – max 40 sek. | Tak |  | Bez punktów |
| Obrazowanie |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | Tak |  | 42cm – 0 pkt > 45 cm – 1 pkt > 48 cm – 3 pkt |
|  | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonego, a także obrazu z pamięci: podać wartość powiększenia min. 22x | Tak |  | 22x – 0 pkt > 24x – 1 pkt > 26x – 3 pkt |
|  | Porównywanie min. 9 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 30° | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak |  | Bez punktów |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem typu inwersji pulsu | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie 3 harmoniczną | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak- 4 pkt |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  | Bez punktów |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  | Bez punktów |
|  | Technologia przetwarzania sygnału RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | Tak |  | Bez punktów |
| Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF |
|  | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  | 13 m/sek. – 0 pkt > 13 m/sek – 1 pkt > 15 m/sek – 3 pkt |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | Tak |  | Bez punktów |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min +/-25 stopni | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  | Bez punktów |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktów |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  | Bez punktów |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak |  | 300 kl/s – 0 pkt > 300 kl/s – 1 pkt > 360 kl/s – 3 pkt |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | Tak |  | 25° – 0 pkt > 25°– 2 pkt |
|  | Możliwość regulacji uchylności pola Doppler ze skokiem o min. 2 stopnie | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ilość map kolorów dla CD min. 31 map | Tak |  | Bez punktów |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb Dopplera Tkankowego (kolorowy i spektralny) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie dopplerowskie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne na sonadach convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  | Bez punktów |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych | Tak |  | Bez punktów |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 10 | Tak |  | 10 par – 0 pkt > 10 par – 1 pkt > 15 par – 3 pkt |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes (IMT) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  | Bez punktów |
| Elastografia |
|  | Moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadająca wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Elastografia akustyczna (Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Elastografia akustyczna z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktów |
|  | Elastografia akustyczna, mająca możliwość ustawienia dowolnego pola pomiarowego. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Analiza jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | Tak |  | Bez punktów |
| Obrazowanie panoraniczne |
|  | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm z możliwością wykonywania pomiarów | Tak, podać |  | 100 cm – 0 pkt > 150 cm – 1 pkt > 200 cm – 3 pkt |
| Sondy |
|  | Sonda convex do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | Tak |  | Bez punktów |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 115° | Tak |  | 115° – 0 pkt > 135° – 2 pkt |
|  | Ilość elementów min. 192 | Tak |  | Bez punktów |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  | Bez punktów |
|  | Sonda liniowa do badań małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, narządu ruchu, tarczycy, piersi | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0MHz | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ilość elementów min. 1500 | Tak |  | Bez punktów |
|  | FOV sondy 55 mm | Tak |  | Bez punktów |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  | Bez punktów |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/ 20 stopni | Tak |  | Bez punktów |
|  | Sonda liniowa do badań małych narządów typu Hockey | Tak |  | Bez punktów |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 4,5 – 17,0 MHz | Tak |  | Bez punktów |
|  | Ilość elementów min. 128 | Tak |  | Bez punktów |
|  | FOV sondy max 26 mm | Tak |  | Bez punktów |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  | Bez punktów |
| Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na sondzie convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby (atenuacja) | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania 3D/4D z sond objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity. Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach convex i linia, endocavity | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do Stress Echo wraz z modułem EKG | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do śledzenia ruchu ściany (śledzenie plamek tzw. Speckle-tracking, Wall Motion Tracking lub podobne) umożliwiające analizę ilościową Strain i Strain Rate | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o sondy śródoperacyjne (convex, linia) i laparoskopową. Podać modele | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość pracy z sondę Liniową z centralnym kanałem biopsyjnym . Podać model. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi (2,4/5 GHz) umożliwiający podłączenie do sieci | Tak |  | Bez punktów |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny dostęp do aparatu umożliwiający opiekę serwisową | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o monitor OLED min. 21 cali o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pix)… | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| Dodatkowe |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  | Bez punktów |
|  | Autoryzowany serwis producenta zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | Tak |  | Bez punktów |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  | Bez punktów |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Bez punktów |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | Tak |  | Bez punktów |