## Minimalne warunki techniczno-uż
Załącznik nr 1.1 do SWZ
na dostawę archiwizacji badań radiologicznych
Nr sprawy Szp/FZ – 72/2021
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych
| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA
| Producent | Podać |  | Bez oceny
| Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny
I | Archiwum obrazowe
1 | Wszelkie dane zabezpieczone przed awarią dysków twardych odpowiednim mechanizmem np. RAID | TAK, |  | Bez oceny
2 | Oprogramowanie stworzone w sposób zapewniający integralność przechowywanych danych - automatyczne tworzenie i zapisywanie sum kontrolnych np. MD5 wszystkich zarchiwizowanych plików oraz ich automatyczna weryfikacja w momencie wydobywania z archiwum długoterminowego. W przypadku niezgodności podniesiony alarm dla administratora systemu | TAK |  | Bez oceny
3 | Rozwiązanie zapewniające tworzenie kopii zapasowej bazy danych | TAK |  | Bez oceny
4 | Tworzenie kopii zapasowej bazy danych nie powoduje przerwy w działaniu systemu | TAK |  | Bez oceny
5 | Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi pochodzącymi z systemu RIS/HIS | TAK |  | Bez oceny
6 | System posiada konfigurowalne zasady routingu badań do innych systemów (na podstawie dowolnego Tag-u DICOM-owego) | TAK |  | Bez oceny
7 | System posiada funkcję prefetching-u badań na podstawie zleceń z zewnętrznych systemów np. RIS, HIS | TAK |  | Bez oceny
8 | System posiada funkcję prefetching-u poprzednich badań pacjenta z archiwum długoterminowego na podstawie otrzymania pierwszego obrazu nowego badania i/lub automatycznego wysłania tych badań do zewnętrznych systemów DICOM | TAK |  | Bez oceny
9 | System posiada funkcję budowania zasad prefetching-u badań, umożliwiającą wyszczególnienie które z poprzednich badań są istotne dla bieżącego badania w celu automatycznego ich przywracania z archiwum długoterminowego oraz zewnętrznych systemów DICOM, na podstawie danych HL7 i/lub DICOM (np. obszar anatomiczny, rodzaj urządzenia diagnostycznego, wiek badania, priorytet badania) | TAK |  | Bez oceny
10 | Na podstawie wyżej wymienionych zasad system posiada mechanizm automatycznego pobierania do przestrzeni online cache obrazów poprzednich badań pacjenta z zewnętrznych systemów DICOM na podstawie zleceń z zewnętrznych systemów np. RIS, HIS oraz na podstawie odebranych badań DICOM z zewnętrznych systemów. | TAK |  | Bez oceny
11 | System posiada funkcję automatycznej kompresji odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie) | TAK |  | Bez oceny
12 | System posiada funkcjonalność zarządzania „cyklem życia” danych w obrębie placówki (ILM), | TAK |  | Bez oceny
na podstawie źródła badania system posiada możliwość niezależnej konfiguracji minimum:
- lokalizacji, w której badanie zostanie zapisane w cache,
- lokalizacji, w której badanie zostanie zapisane w archiwum,
- lokalizacji, do której badanie zostanie przeniesione lub skopiowane po wystąpieniu wydarzeń systemowych (stworzenie opisu, ręcznego powiązanie badania ze zleceniem, odebranie badania) i po upływie określonego czasu lub codziennie o określonej godzinie,
- zasad usunięcia badania z cache i/lub archiwum na podstawie wieku badania, wieku pacjenta w dniu badania, aktualnego wieku pacjenta.
13 | System posiada możliwość konfiguracji archiwizacji hierarchicznej, w której dane rzadziej używane przenoszone są na archiwa oparte na dyskach wolniejszych, a dane używane częściej przenoszone są na dyski szybsze | TAK |  | Bez oceny
14 | System posiada Mechanizm DICOM IOCM (Image Object Change Management) wysyłający obiekty DICOM do archiwum VNA informujące o zmianach w badaniu | TAK |  | Bez oceny
15 | System przyjmuje, archiwizuje oraz udostępnia dane DICOM w nie zmienionej postaci (z wyłączeniem danych zmodyfikowanych w bazie danych systemu VNA na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, np. dane osobowe pacjenta, dane demograficzne, dane zlecenia, opis badania) | TAK |  | Bez oceny
16 | Niezależnie od ww system posiada mechanizm Tag Morphing - morfowanie tagów DICOM – dla wybranego źródła DICOM administrator systemu ma możliwość konfiguracji automatycznego dodania/usunięcia/modyfikacji wybranych tagów DICOM | TAK |  | Bez oceny
17 | System posiada możliwość przypisania konta użytkownika do ról i nadania odpowiednich uprawień. | TAK |  | Bez oceny
18 | Licencja archiwizacyjna nie jest związana z typem danych przechowywanych w systemie archiwizacji a oparta jest o roczny wolumen nie mniej niż 65 000 badań/rok lub nie mniej niż 8 TB/ rocznie | TAK |  | Bez oceny
19 | Kopia zapasowa bazy danych tworzona min. 1 raz na 24 godziny zapewniając pełną stabilność oraz wydajność systemu | TAK |  | Bez oceny
20 | System PACS w tym moduł dystrybucji web, moduł radiologiczny, posiadają wspólną bazę danych oraz wspólną bazę kont użytkowników. | TAK |  | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt
21 | Baza danych przechowywana na dyskach twardych w mechanizmie RAID 10 | TAK |  | Bez oceny
22 | Archiwum musi integrować się z posiadanym przez Zamawiającego Portalem Pacjenta oraz mieć możliwość integracji z innymi systemami za pomocą protokołów DICOM, HL7 oraz XDS | TAK |  | Bez oceny
23 | Archiwum musi umożliwiać integrację z Portalem Pacjenta dla zewnętrznych systemów autoryzacji użytkowników poprzez protokół LDAP oraz SAML | TAK |  | Bez oceny
24 | Archiwum musi mieć możliwość wysłania i udostępniania listy informacji do Portalu Pacjenta tj.: - historia badań diagnostycznych (obrazy i opisy) | TAK |  | Bez oceny
25 | Portal obecnie umożliwiający zaimportowanie przez pacjenta obrazów badań (wykonanych poza jednostką Zamawiającego).musi mieć możliwość przesłane do Archiwum, gdzie możliwe jest powiązanie z istniejącym już rekordem Pacjenta. | TAK |  | Bez oceny
II | Moduł Radiologiczny - System zarządzania zakładem radiologii
1 | Producent | Podać |  | Bez oceny
2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny
3 | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU | Tak |  | Bez oceny
4 | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | Tak |  | Bez oceny
5 | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | Tak |  | Bez oceny
6 | System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 | Tak |  | Bez oceny
7 | System posiada obsługę standardu UTF-8 | Tak |  | Bez oceny
8 | System posiada możłiwość generowania DICOM Modality Worklist na podstawie zlecenia badania odebranego z systemu HIS oraz wprowadzonego w module radiologicznym | Tak |  | Bez oceny
9 | System posiada możliwość generowania DICOM Modality Worklist z obsługą polskich znaków diaktrycznych oraz z możliwością wyłączenia jej obsługi na konkretny aparat | Tak |  | Bez oceny
10 | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  | Bez oceny
11 | Możliwość wykorzystania kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP w zakresie minimum autoryzacji użytkowników | Tak |  | Bez oceny
12 | Automatyczna kompresja odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie) | Tak |  | Bez oceny
13 | Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM: wszystkie urządzenia, stacje diagnostyczne posiadane przez użytkownika na dzień instalacji systemu oraz przez cały okres trwania umowy serwisowej. (W ramach wynagrodzenia umownego) Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń. | Tak |  | Bez oceny
14 | Oprogramowanie medyczne spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Notes, Consistent Time, Portable Data for Imaging, Consistent Presentation of Images, Patient Identifier Cross-referencing | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta |  | Bez oceny
15 | System PACS spełniający profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta |  | Bez oceny
16 | System PACS i oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny
17 | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w języku polskim | Tak |  | Bez oceny
18 | Oprogramowanie korzystające z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient – serwer) | Tak |  | Bez oceny
19 | Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów | Tak |  | Bez oceny
20 | Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) | Tak |  | Bez oceny
21 | Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej | Tak |  | Bez oceny
22 | Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika | Tak |  | Bez oceny
23 | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania | Tak |  | Bez oceny
24 | System umożliwia jednoczesną pracę dla: - użytkowników w roli radiologa - użytkowników w roli technika - użytkowników w roli rejestratorki/transkrypcjonistki przy czym wszystkie rodzaje kont nie mogą być limitowane | Tak |  | Bez oceny
25 | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  | Bez oceny
26 | System blokujący dostęp użytkownika do oprogramowania po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | Tak |  | Bez oceny
27 | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania stacji roboczej z oprogramowania w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika | Tak |  | Bez oceny
28 | System posiada możliwość określenia czasu rozpoczęcia i zakończenia aktywności konta | Tak |  | Bez oceny
29 | System posiada możliwość monitorowania rodzaju aktywowanych licencji użytkowników, bieżącego procentowego i ilościowego wykorzystania licencji | Tak |  | Bez oceny
30 | System posiada wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości on-line pomiędzy użytkownikami systemu wraz z możliwością utworzenia czatu grupowego. | Tak |  | Bez oceny
31 | Funkcjonalność określenia katalogu ról użytkowników oprogramowania | Tak |  | Bez oceny
32 | Funkcjonalność przydzielenia użytkownika do określonej roli użytkownika w systemie | Tak |  | Bez oceny
33 | Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień do określonej roli użytkownika systemu | Tak |  | Bez oceny
34 | System posiada możliwość tworzenia widoków listy badań w zależności od przypisanej roli i uprawnień | Tak |  | Bez oceny
35 | System posiada możliwość automatycznego i ręcznego przypisania priorytetów badania (min. 4-ro stopniowa skala) w zależności od obecnego statusu badania | Tak |  | Bez oceny
36 | System posiada możliwość automatycznej eskalacji badania w zależności od długości trwania jego statusu, poprzez podniesienie jego priorytetu. (np. po trzech godzinach oczekiwania na opis, priorytet badania zostaje automatycznie zmieniony na wyższy). | Tak |  | Bez oceny
37 | System posiada możliwość automatycznej eskalacji badania w zależności od długości trwania jego statusu, poprzez dodanie go do dynamicznej listy badań innego użytkownika lub grupy użytkowników (np. jeśli badanie nie zostało opisane w ciągu 30 dni, zostaje automatycznie przypisane do kolejnego radiologa lub grupy radiologów). | Tak |  | Bez oceny
38 | System posiada możliwość przeniesienia niewłaściwie przypisanych obrazów w badaniu do innego badania przez uprawnionego użytkownika | Tak |  | Bez oceny
39 | System posiada możliwość rozdzielenia badania na wiele badań zgodnie ze zleceniami. Rodzielenia (segmentacji) można dokonać z poziomu administratora systemu PACS lub uprawnionego użytkownika | Tak |  | Bez oceny
40 | System posiada możliwość scalenia dwóch lub więcej badań w jedno badanie. Dane pacjenta oraz badania zostają wybrane na podstawie wyboru głównego badania przez użytkownika, do którego zostaną przeniesione obrazy z innego badania. Scalania można dokonać z poziomu administratora systemu PACS lub przez uprawnionego użytkownika. | Tak |  | Bez oceny
41 | System posiada możliwość dołączenia do badania dokumentów elektronicznych (np. dokument pdf, pliku graficzny, dokument w podłączonym skanerze). Powiązane z badaniem dokumenty są widoczne w obszarze tekstowym. Możliwość wyświetlenia i wydruku dokumentów. | Tak |  | Bez oceny
42 | System posiada możliwość dołączenia do badania plików graficznych/video jako nowej serii badania | Tak |  | Bez oceny
43 | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie | Tak |  | Bez oceny
44 | System posiada możliwość wyszukiwania i wyświetlenia badań dostępnych w systemie PACS, w zadeklarowanych zewnętrznych węzłach DICOM, na dyskach lokalnych, w dowolnej ścieżce lokalnej i sieciowej | Tak |  | Bez oceny
45 | System pozwala wyszukać badania na podstawie dowolnej kombinacji warunków i parametrów, min takich jak.: - Imię i Nazwisko pacjenta - Data urodzenia - PESEL - Id Pacjenta - Płeć - Wiek - Numer procedury - Nazwa procedury - Modalność - Data badania - Nazwa pracowni - Jednostka zlecająca - Lekarz zlecający - Technik wykonujący badanie - Lekarz wykonujący - Lekarz opisujący - Lekarz zatwierdzający opis - Status badania - Zdefiniowane słowa kluczowe | Tak |  | Bez oceny
46 | Mechanizm wyszukiwania badań umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi "i" i "lub" (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki: - zaczyna się od - jest - nie jest - kończy się na - zawiera - nie zawiera | Tak |  | Bez oceny
47 | Możliwość oznaczania badań zdefiniowanymi słowami kluczowymi. Możliwość wyszukania badań po zdefiniowanym słowie kluczowym. Archiwizacja oznaczeń w systemie PACS | Tak |  | Bez oceny
48 | Budowanie wyżej opisanych zapytań jest realizowane poprzez interfejs użytkownika modułu radiologicznego na podstawie zdefiniowanych pól wyboru. Zamawiający nie dopuszcza realizowania zapytań poprzez formułowanie bezpośrednich zapytań SQL do bazy danych | Tak |  | Bez oceny
49 | System posiada możliwość dodawania/usuwania/zmiany kolejności wyświetlanych kolumn | Tak |  | Bez oceny
50 | System posiada możliwość sortowania rosnąco i malejąco po dowolnej kolumnie. Czynność filtrowania wyników jest wizualnie sygnalizowana | Tak |  | Bez oceny
51 | System posiada możliwość opisywania badań radiologicznych | Tak |  | Bez oceny
52 | Wszystkie opisy badań przechowywane są bezpośrednio w module radiologicznym | Tak |  | Bez oceny
53 | System posiada możliwość rozpoczęcia opisu i wyświetlania wielu badań jednocześnie i szybkiego przełączania się między tymi badaniami z zachowaniem wszystkich wprowadzonych zmian w warstwie prezentacji (np.. Wprowadzone pomiary, adnotacje, opis badania) | Tak |  | Bez oceny
54 | System posiada możliwość anulowania rozpoczętego opisu badania oraz powrót do stanu sprzed opisu. | Tak |  | Bez oceny
55 | System posiada możliwosć tworzenia opisu z użyciem: klawiatury, dyktowania | Tak |  | Bez oceny
56 | System posiada możliwość automatycznego otwarcia kolejnego badania z dynamicznej listy po zakończeniu opisu poprzedniego badania | Tak |  | Bez oceny
57 | System posiada możliwość wyeksportowania opisu badania w formie wydruku | Tak |  | Bez oceny
58 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez oceny
59 | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  | Bez oceny
60 | Moźliwość eskportu badań (format DICOM) wraz przeglądarką DICOM do dowolnego skonfigurowanego węzła DICOM (z uwzględnieniem urządzeń duplikujących) | Tak |  | Bez oceny
61 | Możliwość eksportu badań (format DICOM) na nośnik optyczny | Tak |  | Bez oceny
62 | Funkcja importowania obrazów do badania | Tak |  | Bez oceny
63 | Możliwość importu badania z płyty CD/DVD | Tak |  | Bez oceny
64 | Możliwość importu badania z nośnika USB | Tak |  | Bez oceny
65 | Funkcja automatycznego odświeżania listy badań oczekujących na opis | Tak |  | Bez oceny
66 | Mechanizm automatycznego otwierania kolejnego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra/filtru wyszukiwania bez konieczności zamykania ostatniego otwartego badania. | Tak |  | Bez oceny
67 | System posiada funkcję projektowania szablonu opisu strukturalnego z wykorzystaniem: - narzędzi formatowania tekstu wbudowanym edytorem tekstu - tabel - podziału na sekcje z uwzględnieniem oznaczenia sekcji jako koniecznej do wypełnienia - predefiniowanych wzorców - pól, które należy uzupełnić - zmiennych (np. dzisiejsza data, bieżąca godzina, wartość z bazy danych systemu np. lekarz/e opisujący) | Tak |  | Bez oceny
68 | System posiada funkcję przypisania szablonu do użytkownika, rodzaju urządzenia diagnostycznego, rodzaju badania (procedury) | Tak |  | Bez oceny
69 | Możliwość zmiany (Ad Hoc) domyślnego szablonu badania na inny | Tak |  | Bez oceny
70 | Funkcja projektowania szablonów treści opisu oraz wykorzystania ich do automatycznego uzupełniania treści opisu | Tak |  | Bez oceny
71 | Funkcja automatycznego dodawania do treści opisu (w miejscu kursora) wyniku pomiaru wykonanego na obrazie | Tak |  | Bez oceny
72 | System posiada możliwość określenia stopnia ważności opisu w wielostopniowej skali | Tak |  | Bez oceny
73 | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | Bez oceny
74 | Oprogramowanie medyczne spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Notes, Consistent Time, Portable Data for Imaging, Consistent Presentation of Images, Patient Identifier Cross-referencing | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta |  | Bez oceny
75 | Oprogramowanie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny
76 | System umożliwia oznaczanie badań i przypisywanie ich do tagów umożliwiających późniejsze ich wyszukiwanie (np. badania kliniczne, badania do prac naukowych itp.), oraz możlwość tworzenia bazy naukowej badań z możliwością anonimizacji. | Tak |  | Bez oceny
Wyświetlanie i operacje na obrazach badań
77 | System posiada możliwość obsługi jednego/dwóch/czterech monitorów diagnostycznych. System posiada możliwość obsługi monitora tekstowego RIS. | Tak |  | Bez oceny
78 | System posiada możliwość otworzenia wyświetlonego badania w wybranym przez użytkownika systemie postprocessingowym posiadanym przez Zamawiającego (Syngo.Via Siemens, Advantage Workstation GE Healthcare). Otwarcie badania wywołane za pomocą jednego kliknięcia z poziomu modułu radiologicznego bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta. | Tak |  | Bez oceny
79 | System posiada możliwość otworzenia wielu badań jednocześnie, możliwość przełączania się pomiędzy otwartymi badaniami | Tak |  | Bez oceny
80 | System posiada możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania nawigatora | Tak |  | Bez oceny
81 | Prezentacja serii w nawigatorze pozwala na określenie: - ile obrazów zawiera seria, - które serie pochodzą z którego badania, - które serie są obecnie są wyświetlane, - które serie pochodzą z obecnie opisywanego badania, - czy wszystkie obrazy danej serii zostały wyświetlone podczas bieżącego wyświetlania badania | Tak |  | Bez oceny
82 | System posiada możliwość wybrania z nawigatora dowolnej serii badania i wyświetlenia jej obrazów na monitorze/monitorach w wybranym układzie ekranu | Tak |  | Bez oceny
83 | Konfiguracja sekwencji protokołów wyświetlania badania z uwzględnieniem: wszystkich procedur, rodzaju urządzenia diagnostycznego, rodzaju urządzenia diagnostycznego i regionu anatomicznego, stacji o określonej liczbie monitorów | Tak |  | Bez oceny
84 | Funkcja projektowania i zapisania sposobów prezentacji obrazów (rozkład na ekranie/ach) związanych z protokołem wyświetlania dla badania CT i MR min. 16 | Tak, podać |  | min. 16 - 0 pkt więcej niż 16 - 20 pkt
85 | Wyświetlenie obrazów badania następuje automatycznie zgodnie z istniejącym protokołem wyświetlania, którego warunki spełnia badanie i zgodnie ze sposobem prezentacji obrazów | Tak |  | Bez oceny
86 | System posiada możliwość przełączania się pomiędzy sposobami prezentacji obrazów w ramach wybranego protokołu wyświetlania badania | Tak |  | Bez oceny
87 | System posiada możliwość zapisania bieżącego sposobu wyświetlania jako nowy protokół wyświetlania badania lub jako modyfikację wybranego istniejącego protokołu wyświetlania | Tak |  | Bez oceny
88 | System posiada możliwość indywidualnego projektowania i zapisywania protokołów wyświetlania przez użytkownika dla CT i MR minimum 10 nowych | Tak, podać |  | min. 10 - 0 pkt więcej niż 10 - 20 pkt
89 | System posiada dedykowane prorotoły wyświetlania badań dla PET-CT i NM | Tak, podać |  | min. 5 - 0 pkt więcej niż 5 - 20 pkt
90 | System posiada możliwość przełączania się pomiędzy protokołami wyświetlania badania | Tak |  | Bez oceny
91 | Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie wyświetlanego obrazu i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii) | Tak |  | Bez oceny
92 | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  | Bez oceny
93 | Funkcja kolimacji obrazu badania prostokątna i eliptyczna | Tak |  | Bez oceny
94 | Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK | Tak |  | Bez oceny
95 | Funkcja przedstawienia przebiegu wartości piksela wzdłuż prostej | Tak |  | Bez oceny
96 | Funkcja wygenerowania histogramu dla wybranego regionu | Tak |  | Bez oceny
97 | Funkcja oznaczenia regionu zainteresowania (ROI) za pomocą okręgu, elipsy, wielokąta | Tak |  | Bez oceny
98 | Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz umożliwienie definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L) dla każdego użytkownika, oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii oraz całego badania | Tak |  | Bez oceny
99 | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększenie 1:1 - lupa, | Tak |  | Bez oceny
100 | Pomiar kątów | Tak |  | Bez oceny
101 | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  | Bez oceny
102 | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  | Bez oceny
103 | Funkcja kalibracji liniowej i kołowej obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak |  | Bez oceny
104 | Funkcja pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  | Bez oceny
105 | Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny
106 | Funkcja pomiaru kąta Cobba | Tak |  | Bez oceny
107 | Funkcja pomiaru kąta stawu skokowego HKA | Tak |  | Bez oceny
108 | Funkcja pomiaru pojemności komory serca | Tak |  | Bez oceny
109 | Funkcja pomiaru przegrody międzykomorowej (IVS), jamy lewej komory (LVID), ściany tylnej lewej komory (LVPW) | Tak |  | Bez oceny
110 | Funkcja pomiaru czasu spadku ciśnienia do połowy (PHT) | Tak |  | Bez oceny
111 | Funkcja pomiaru całki prędkości przepływu w czasie (VTI) | Tak |  | Bez oceny
112 | Funkcja pomiaru odległości w badaniach jednowymiarowych (M-mode) | Tak |  | Bez oceny
113 | Funkcja pomiaru czasu w badaniach jednowymiarowych (M-mode) i dopplerowskich | Tak |  | Bez oceny
114 | Funkcja pomiaru prędkości w badaniach dopplerowskich | Tak |  | Bez oceny
115 | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny
116 | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny
117 | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny
118 | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak |  | Bez oceny
119 | Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt | Tak |  | Bez oceny
120 | Funkcja inwersji pozytyw/negatyw w obrazie badania | Tak |  | Bez oceny
121 | Funkcja fuzji dwóch zarejestrowanych serii badań. Możliwość regulacji blendy pomiędzy wyświetlanymi seriami | Tak |  | Bez oceny
122 | System posiada możliwość automatycznej i ręcznej rejestracji ze sobą serii do jednego układu współrzędnych. Synchronizacja nawigacji w obrębie zarejstrowanych serii. | Tak |  | Bez oceny
123 | System posiada (dla badań dynamicznych CT i MR) możliwość rozdzielenia serii wielofazowych na podstawie czasu lub warstwy. | Tak |  | Bez oceny
124 | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu | Tak |  | Bez oceny
125 | Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu | Tak |  | Bez oceny
126 | Funkcja renderowania ze zmodyfikowaną grubością warstwy MIP | Tak |  | Bez oceny
127 | Funkcja renderowania CPR na podstawie krzywej w widokach: projected CPR, straightened CPR, stretched CPR | Tak |  | Bez oceny
128 | Funkcja renderowania wolumetrycznego 3D i 3D MIP oraz możliwość wyeksportowania animacji jako pliku AVI | Tak |  | Bez oceny
129 | Funkcja regulacji grubości warstwy w projekcjach MIP, MPR | Tak |  | Bez oceny
130 | Narzędzie oznaczania kręgów, oznaczenia kolejnych kręgów na obrazie badania wyświetlane są w rzutach MIP/MPR | Tak |  | Bez oceny
131 | Przeglądarka animacji posiada funkcje min.: - ustawienie prędkości animacji, - ustawienie zakresu obrazu do animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, | Tak, podać |  | Bez oceny
132 | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR | Tak |  | Bez oceny
133 | Narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika punkt na obrazie należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i transverse) | Tak |  | Bez oceny
134 | Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania/badań pacjenta | Tak |  | Bez oceny
135 | Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych płaszczyznach (surowych lub MIP/MPR) podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania | Tak |  | Bez oceny
136 | System posiada funkcję oznaczenia obrazu jako kluczowego wraz z określeniem powodu, co najmniej: - jako załącznik do opisu, - do wydrukowania, - dla lekarza kierującego | Tak |  | Bez oceny
MODUŁ KOMINKÓW RADIOLOGICZNYCH / KONFERENCJI
137 | Moduł kominków radiologicznych / konferencji wbudowany w moduł radiologiczny | Tak |  | Bez oceny
138 | Moduł posiada mechanizm planowania, uruchamiania konferencji oraz współdzielenia obszaru obrazowego wyświetlanego badania | Tak |  | Bez oceny
139 | Moduł posiada możliwość określenia dla konferencji/kominka następujących parametrów: - Nazwa - Datę i czas rozpoczęcia - Czas trwania - Częstotliwość powtarzania się ( dziennie, co tydzień, miesięcznie) - Datę i czas zakończenia cyklicznych konferencji/kominków - Maksymalną liczbę przypadków do omówienia, jakie mogą dodać uczestnicy konferencji/kominków - Prowadzącego konferencję/kominek - Administratora konferencji/kominka - Uczestników konferencji (użytkownik, grupa użytkowników) | Tak |  | Bez oceny
140 | Funkcja dodawania badania do konferencji/kominka dla przypisanych użytkowników. W trakcie dodawania badania do konferencji, użytkownik może dodać informację o przyczynie dodania badania do omówienia | Tak |  | Bez oceny
141 | Funkcja generowania dedykowanego linku do danej konferencji/kominka dla określonych użytkowników | Tak |  | Bez oceny
142 | System umożliwia w ramach prowadzonej konferencji/kominka, udostępnianie obszaru obrazowego prezentera uczestnikom konferencji/kominka: - manipulacja obrazami wyświetlanego badania (zgodnie z wymaganymi narzędziami) - wskaźnik pokazujący lokalizację kursora myszy prezentera Uczestnicy konferencji/kominka mogą korzystać zarówno z oprogramowania jak i za pomocą klienta webowego | Tak |  | Bez oceny
III | Portal Lekarza - Moduł dystrybucji obrazów i wyników badań
1 | Producent | Podać |  | Bez oceny
2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny
3 | Oprogramowanie klienta korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) | Tak |  | Bez oceny
4 | Oprogramowane umożliwia nielimitowany dostęp jednocześnie pracujących użytkowników i zachowaniem pełnego dostępu do wszystkich zarchiwizowanych badań | Tak |  | Bez oceny
5 | Możliwość współpracy z aktualizowanym systemem PACS w oparciu o wspólną bazę badań. | Tak |  | Bez oceny
6 | Możliwość jednoczesnej współpracy z wieloma systemami PACS różnych producentów (odpytywanie wielu systemów PACS jednym zapytaniem i uzyskiwanie wspólnej listy badań spełniających warunki zapytania) w oparciu o DICOM i WADO | Tak |  | Bez oceny
7 | Oprogramowanie klienta nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów | Tak |  | Bez oceny
8 | Klient systemu dystrybucji obrazów działa w oparciu o przeglądarkę internetową zgodną z HTML 5, co najmniej Internet Explorer, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | Tak, podać obsługiwane przeglądarki internetowe |  | Bez oceny
9 | Brak konieczności instalowania na komputerze klienta jakichkolwiek aplikacji lub dodatków (np. plugin) do obsługiwanych przeglądarek internetowych. | Tak |  | Bez oceny
10 | Klient systemu dystrybucji obrazów działa w systemach operacyjnych min. Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS | Tak, podać inne obsługiwane systemy operacyjne |  | Bez oceny
11 | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  | Bez oceny
12 | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania z oprogramowania w przypadku braku aktywności | Tak |  | Bez oceny
13 | Interface użytkownika oprogramowania w języku polskim | Tak |  | Bez oceny
14 | Dostępny wewnątrzaplikacyjny samouczek video z obsługi systemu i narzędzi pomiarowych | Tak |  | Bez oceny
15 | Możliwość wywołania aplikacji bezpośrednio z systemów trzecich (HIS) z jednoczesnym wyświetleniem obrazów wybranego badania bez możliwości dalszego wyszukiwania (innych) badań | Tak |  | Bez oceny
16 | Aplikacja pozwalająca wyświetlić/odtworzyć dane dostępne w systemie PACS (tj. obrazy badań rentgenodiagnostycznych, zdjęcia stomatologiczne wewnątrzustne, zdjęcia tradycyjne, np zmian dermatologicznych, filmy pochodzące z laparoskopów/endoskopów, raporty strukturalne DICOM, Encapsulated PDF, Basic Voice Audio Waveform), USG, MMG, ECG | Tak |  | Bez oceny
17 | Aplikacja pozwala wyświetlić Elektrokardiogram (DICOM) wraz z narzędziami do wykonania aktywnych pomiarów | Tak |  | Bez oceny
18 | Możliwość wybrania (poza standardową) min. następujących wersji kolorystycznych aplikacji: - dedykowanej dla pomieszczeń o wysokim naświetleniu, - dedykowanej dla pomieszczeń o niskim naświetleniu | Tak |  | Bez oceny
19 | Aplikacja pozwala wyszukać badania na podstawie dowolnej kombinacji warunków, min.: - imię i nazwisko pacjenta, - płeć pacjenta, - data urodzenia, - PESEL, - zlecający badanie, - ID pacjenta, - data badania, - ID badania/ numer badania - modalność/ rodzaj urządzenia diagnostycznego | Tak |  | Bez oceny
20 | Aplikacja pozwala wyświetlić dane pacjenta i opis badania (jeśli opis został wykonany w module radiologicznym) wraz z polskimi znakami diaktrycznymi (jeśli zostały wprowadzone) | Tak |  | Bez oceny
21 | Aplikacja zapewnia wyświetlanie listy poprzednio wykonanych badań pacjenta dostępnych w systemie/ach PACS, które zostały wysłane do systemu/ów PACS; wybranie z listy badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie | Tak |  | Bez oceny
22 | Aplikacja zapewnia wyświetlanie listy poprzednio wykonanych badań pacjenta w postaci: - tekstowej listy badań wraz z miniaturami dostępnych opisów badań - miniatur obrazów badań przedstawionych na osi czasu | Tak |  | Bez oceny
23 | Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie wiele różnych serii badania | Tak, podać |  | 1-4 serii - 0 pkt 5-8 serii - 10 pkt
24 | Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie min. 2 różne badania tego samego pacjenta | Tak |  | Bez oceny
25 | Aplikacja posiada możliwość wybrania sposobu prezentacji obrazów zgodnie z wybranym protokołem wyświetlania badania | Tak |  | Bez oceny
26 | Progresywne wyświetlanie obrazów – aplikacja najpierw odbiera obraz, który ma zostać wyświetlony i stopniowo odbiera pozostałe obrazy badania | Tak |  | Bez oceny
27 | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe (obsługa pokrętłem scroll myszy), - lupa, - powiększenie na cały dostepny ekran obszaru wyświetlania | Tak |  | Bez oceny
28 | Pomiar kątów | Tak |  | Bez oceny
29 | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  | Bez oceny
30 | Pomiar stosunku długości dwóch odcinków | Tak |  | Bez oceny
31 | Funkcja usunięcia pomiarów wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny
32 | Funkcja obrotu obrazu 90˚ i 180˚ | Tak |  | Bez oceny
33 | Funkcja odbicia obrazu (strona prawa / strona lewa) | Tak |  | Bez oceny
34 | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania | Tak |  | Bez oceny
35 | Funkcja powrotu do oryginalnej (dostępnej w systemie PACS) postaci obrazu | Tak |  | Bez oceny
36 | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR | Tak |  | Bez oceny
37 | Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania pacjenta | Tak |  | Bez oceny
38 | Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania | Tak |  | Bez oceny
39 | Aplikacja posiada przeglądarkę animacji wraz z funkcją min. - ustawienia prędkości animacji - możliwość ustawienia biegu animacji w pętli | Tak |  | Bez oceny
40 | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w serii min. Obraz po obrazie (w obie strony) | Tak |  | Bez oceny
41 | Obsługa aplikacji z użyciem skrótów klawiaturowych w obrębie przeglądarki, min. - powiększenie i pomniejszenie obrazu, - przesunięcie obrazu, - przywrócenie pierwotnego powiększenia i przesunięcia obrazu, - przejście do trybu pełnoekranowego, - pomiar odległości na obrazie, | Tak |  | Bez oceny
42 | Aplikacja posiada możliwość przesłania badania pomiędzy zadeklarowanymi węzłami DICOM | Tak |  | Bez oceny
43 | Funkcja eksportu obrazu badania w oryginalnej rozdzielczości do formatu JPG | Tak |  | Bez oceny
44 | Funkcja eksportu badania w formacie (DICOM) do formatu skompresowanego z możliwością zachowania bezpieczeństwa eksportu danych za pomocą funkcji szyfrowania | Tak |  | Bez oceny
45 | Aplikacja posiada funkcję wyświetlania badań DICOM w jakości diagnostycznej min. Badania CR, DX, CT, MR, US, MG | Tak |  | Bez oceny
46 | Dla badań mammograficznych aplikacja posiada funkcję trybu podglądu porównawczego umożliwiający automatyczne przełączenie trybów widoku badania (układu obrazów) w projekcjach CC oraz MLO. | Tak |  | Bez oceny
47 | Możliwość wymiany wiadomości on-line pomiędzy użytkownikami systemu wraz z możliwością udostępnienia oglądanego w czasie rzeczywistym obrazu badania | Tak |  | Bez oceny
48 | Funkcja wspólnej pracy na tym samym badaniu dwóch użytkowników (konsultacja w trybie prezenter-uczestnik): - zaproszenie uczestnika do prezentowanej sesji przez wbudowany czat - współdzielenie ekranu prezentera uczestnikowi sesji: wyświetlanych obrazów, wykonywanych pomiarów, nanoszonych adnotacji oraz manipulacji obrazami w tym rekonstrukcjami w czasie rzeczywistym z wizualizacją położenia kursora myszy prezentera - możliwość przejęcia kontroli nad obrazem przez uczestnika konsultacji | Tak |  | Bez oceny
49 | Możliwość konsultacji on-line. Funkcja udostępniania badań na zewnątrz (teleradiologia) za pomocą łącza (adresu www) przesyłanego za pomocą e-mail. Funkcja umożliwia dostęp jedynie do wybranego badania wybranego pacjenta. Dostęp chroniony hasłem. Dostęp nie wymaga stworzenia nowego konta użytkownika. | Tak |  | Bez oceny
50 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie rekonstrukcji MIP/MPR/CPR/3D. Brak konieczności instalowania na komputerze klienta jakichkolwiek aplikacji lub dodatków (np. plugin) do obsługiwanych przeglądarek internetowych. | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Bez oceny
51 | Aplikacja posiada możłiwość zmiany grubości warstw w rekonstrukcjach MPR | Tak |  | Bez oceny
52 | System dystrybucji obrazów przez przeglądarkę internetową zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny
52 | Moduł dystrybucji obrazów i wyników badań, który spełnia wszystkie powyższe parametry w zakresie punktów 1 - 51 musi tworzyć zestaw dla 4 przenośnych stanowisk lekarza - klinicysty wraz z komputerem o minimalnych parametrach: - procesor i7 (CPU benchmark min. 7500) - system Windows 10 Pro 64 - zintegrowana kamera HD 720p - matryca 15.6 UHD (3840x2160) - pamięć RAM 16GB DDR4 - dysk SSD 256 GB - fingerprint Sensor - bateria min. 56 Wh - waga nie więcej niż 2kg - support 5Y NBD | Tak, podać parametry oferowanego zestawu |  | Bez oceny
III | Środowisko serwerowe
Wymagania instalacyjne
1 | System PACS i dystrybucji obrazów pracujący w środowisku zwirtualizowanym | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny
2 | Współpraca systemu medycznego z zarządzaniem warstwą wirtualizacji w trybie wysokiej dostępności (HA) ze wsparciem technicznym obejmującym bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji. | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny
3 | Baza danych systemu medycznego oparta o komercyjny system bazodanowy ze wsparciem technicznym obejmującym bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji w okresie gwarancji. Ilość licencji adekwatna do oferowanego oprogramowania | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny
4 | Pozostałe licencje niemedycznych systemów komercyjnych (np. systemy operacyjne, bazy danych inne niż główna baza danych systemu medycznego). Ilość licencji adekwatna do oferowanego oprogramowania | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny
IV | WYMAGANIA WSPÓLNE OFEROWANYCH SYSTEMÓW MEDYCZNYCH
1 | Baza użytkowników systemów medycznych jest wspólną bazą | Tak |  | Bez oceny
2 | Baza przypisania użytkowników systemów medycznych do ról i uprawnień jest wspólną bazą | Tak |  | Bez oceny
3 | Baza badań systemów medycznych jest wspólną bazą | Tak |  | Bez oceny
4 | Oferowane systemy medyczne muszą pochodzić od jednego producenta zapewniając pełną integrację pomiędzy nimi. | Tak |  | Bez oceny
5 | Narzędzie czatu systemów medycznych jest wspólnym narzędziem | Tak |  | Bez oceny
V | POZOSTAŁE WYMAGANIA
6 | Wykonanie migracji zwalidowanych danych obrazowych z obecnie funkcjonującego systemu PACS. Wykonawca wykona migrację prodykcyjną danych z posiadanego przez Zamawiającego systemu danych (PACS ok. 120 000 badań) po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez zespół w skład, którego wchodzić będą przedstawiciele stron. | Tak |  | Bez oceny
7 | Potwierdzenie kompletności odbędzie się poprzez wykonanie przez dedykowany zespół analizy danych przeznaczonych do migracji. | Tak |  | Bez oceny
8 | Po wykonanej analizie Wykonawca przedstawi wobec Zamawiajacego zakres danych niespełniających wymagań co do migracji, wraz z uzasadnieniem. | Tak |  | Bez oceny
9 | Zamawiający dopuszcza wykonanie migracji danych z wyłączeniem danych niespełniajacych kryteriów jakościowych. Po akceptacji zamawiającego. | Tak |  | Bez oceny
10 | Zamawiający dopuszcza zakończenie migracji zwalidowanych danych po terminie odbioru systemu. | Tak |  | Bez oceny
12 | System musi posiadać zdolność integracji HL7 z obecnie posiadanym systemem HIS AMMS (Asseco) Zamawiającego. | Tak |  | Bez oceny
13 | Zamawiający zapewni niezbędne po stronie posiadanego systemu HIS AMMS prace konfiguracyjne do integracji z zamawianym systemem. | Tak |  | Bez oceny
14 | System musi posiadać zdolność integracji HL7 CDA z systemem EDM. | TAK |  | Bez oceny
15 | System umożliwiający pełną obsługę administracyjną, możliwość dopisywania dodatkowych urządzeń generujących obrazy do systemu PACS oraz Worklist przez przeszkolonego użytkownika (2 osoby) | Tak |  | Bez oceny
16 | Instruktaż użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania | Tak |  | Bez oceny
17 | Szkolenie z obsługi administracyjnej sytemu (2 osoby) | Tak |  | Bez oceny
18 | Szkolenie z zainstalowanego środowiska zwirtualizowanego w zakresie zainstalowanych urządzeń (2 osoby). | Tak |  | Bez oceny
19 | Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu nie mniej niż 30 godzin szkoleniowych. Szkolenia dedykowane dla grup użytkowników: - lekarzy radiologów - lekarzy klinicystów - techników - rejestratorek i transkrypcjonistek | Tak |  | Bez oceny
20 | System umożliwia nagrywanie badań obrazowych przy wykorzystaniu urzadzeń dedykowanych (duplikator płyt). Zamawiający posiada dwa urządzenia: EPSON PP-100II Model N181A o numerach seryjnych T2BF020262 i T2BF015942. | TAK |  | Bez oceny