| POMPY INFUZYJNE PRZEPŁYWOWE – 8 szt. |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent/Firma | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| I | PODSTAWOWE PARAMETRY |  |  |
| 6. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  |
| 7. | Możliwa podaż płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego, żywienia dojelitowego, podaż krwi i preparatów krwiozastępczych, preparatów światłoczułych. Dreny bez zawartości DEHP i lateksu. | TAK |  |
| 8. | Pompa z możliwością pracy bez detektora kropli | TAK |  |
| 9. | Funkcja wykrywania powietrza w drenie | TAK |  |
| 10. | Regulowana czułość detektora powietrza min. 6 stopni . Wielkość pęcherzyków 15/ 50/ 100/ 250/ 500/ 800 μL | TAK |  |
| 11. | Wielkość skumulowana w czasie 15 min programowana od 0,1 do 1,0 ml | TAK |  |
| 12. | Szybkości dozowania w zakresie : | podać | od 0,1 do 2000 ml/h – 0 pkt od 0,1 do powyżej 2001 ml/h – 5 pkt |
| 13. | Programowanie szybkości ze skokiem 0,01 ml/h dla zakresu 0,01 – 99,99 ml/h | TAK |  |
| 14. | Dokładność podaży 4,5 % ( dla rekomendowanych drenów) | TAK |  |
| 15. | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) | TAK |  |
| 16. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 17. | Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji | TAK |  |
| 18. | Funkcja programowania parametrów bolusa objętość/dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 19. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEg na kg wagi ciała lub nie, na min, godz., 24h | TAK |  |
| 20. | Biblioteka leków – pojemność do min. 2000 z podziałem na min 10 kategorii i kodowaniem kolorami | TAK |  |
| 21. | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr min. 1500 zdarzeń | TAK |  |
| 22. | Praca w trybach: Tryb prędkość, Tryb dawki, Tryb czasu dawki, Tryb czasu, Tryb sekwencyjny, Tryb przerywany, Tryb dawki nasycającej, Tryb mikro-infuzji, Tryb wzrostu /spadku | TAK |  |
| 23. | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o : Tryb PCA Tryb TIVA Tryb TCI | TAK |  |
| 24. | Ciśnienia okluzji programowane w zakresie min. 50-1125 mm Hg, | TAK |  |
| 25. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji – min. 5 progów | TAK |  |
| 26. | Wykrywanie okluzji powyżej pompy ( pojemnik/ pompa) | TAK |  |
| 27. | Wykrywanie okluzji poniżej pompy (pompa/pacjent) | TAK |  |
| 28. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
| 29. | Rozbudowany system alarmów: Powietrze w drenie Alarm skumulowanego powietrza Pojemnik pusty Błąd kropli Okluzja górna Okluzja w cz. dolnej Zestaw inf. odłączony Błąd linii inf. Brak kroplomierza Akumulator wyczerpany Niski poziom akumulatora VTBI zakończone (infuzja zakończona) KVO w toku Koniec KVO Przypomnienie/ brak aktywności Upłynął czas Trybu Gotowości (Standby) nieprawidłowe mocowanie strzykawki Błąd systemu (pompa uszkodzona) | TAK |  |
| 30. | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy 25 ml/h | TAK |  |
| 31. | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h | TAK |  |
| 32. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, | TAK |  |
| 33. | Duży i kolorowy wyświetlacz umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: Tryb podaży Aktualny czas Stan naładowania akumulatora, Nazwa leku ( jeśli został wybrany) Prędkość infuzji, Objętość do podania VTBI , Łączna objętość podana, Czas do końca infuzji Wartość limitu ciśnienia Aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |
| 34. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 35. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 36. | Waga pompy max 2 kg | TAK |  |
| 37. | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK |  |
| 38. | Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  |
| 39. | Konfiguracja głośności sygnałów dźwiękowych na min. 5 poziomach | TAK |  |
| 40. | Konfiguracja jasności ekranu wyświetlacza na min 5 poziomach | TAK |  |
| 41. | Możliwość mocowania pomp w stacji dokującej w dowolnej kolejności | TAK |  |
| 42. | Zatrzaskowy system mocowania pomp w stacjach dokujących bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 43. | Pompy w stacji dokującej mogą realizować funkcję przekazywania podaży – podaż kaskadowa niezależnie od umiejscowienia pompy | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 44. | Zestaw infuzyjny do żywienia dojelitowego, z zaciskiem rolkowym, biuretą bez filtra, portem Y, i adapterem stopniowym 310/200cm; zestaw startowy zawierający po 4 sztuki do każdej pompy | TAK |  |
| 45. | Zestaw infuzyjny uniwersalny, filtr 15 µm, z zaciskiem rolkowym; zestaw startowy zawierający po 4 sztuki do każdej pompy | TAK |  |
| 46. | Zestaw infuzyjny do krwi , filtr 200 µm, zacisk rolkowy; zestaw startowy zawierający po 4 sztuki do każdej pompy | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 55. | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |
| 56. | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
| 57. | Przeglądy co 12 miesięcy | TAK |  |
| 58. | Dokumentacja/specyfikacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |
| 59. | Instruktaż z zakresu obsługi personelu medycznego oraz technicznego w ramach zakupu sprzętu w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |
| 60. | Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |
| 61. | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące, obejmującej wszystkie uszkodzenia wraz z wymianą akumulatora w przypadku takiej konieczności | TAK punktacja | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |
| 62. | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń | TAK |  |
| 63. | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK opisać |  |
| 64. | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 3 dni lub urządzenie zastępcze | TAK opisać |  |
| 65. | Paszport techniczny dla poszczególnych urządzeń przy dostawie | TAK |  |
| 66. | Termin dostawy max 40 dni wraz z protokólarnym przekazaniem | TAK | do 20 dni – 10 pkt do 40 dni – 0 pkt |
| 67. | Instalacją, konfiguracją i uruchomienie w uzgodnieniu z zamawiającym, nie później niż 10 dni od dostawy | TAK |  |
| 68. | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.