Nr postępowania: 12 Z PN 23

- Załącznik nr 3 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy  ................................

Oświadczenie

Oświadczam, że oferowany Przedmiot zamówienia – Pakiet 2 poz. 2, 3, 6 i 7, Pakiet 7,
Pakiet 11 (dotyczy maski i wkładki), Pakiet 12 poz. 2,  Pakiet 13 (dotyczy maski i wkładki), Pakiet 14 poz. 2, Pakiet 17 (dotyczy maski i wkładki), Pakiet 18 poz. 2, Pakiet 19
(dotyczy maski i wkładki), Pakiet 20 (dotyczy maski i wkładki), Pakiet 21 poz. 2, Pakiet 22  – może być poddany obowiązującym w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy procesom dekontaminacji, zachodzącym w niżej podanych warunkach:

1. Wstępne oczyszczanie sprzętu (jeśli zachodzi taka potrzeba)  w przepływowej myjni ultradźwiękowej - temp. mycia  40° C z zastosowaniem preparatu alkalicznego.

2. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu  w automatycznej myjni dezynfekcyjnej
      z zastosowaniem preparatu  alkalicznego w  fazie mycia, temp. mycia 55°C – 5 min.

Dezynfekcja chemiczno – termiczna  w temp. 60° C w ciągu 5 min. z  zastosowaniem preparatu na bazie aldehydu glutarowego.

lub

Dezynfekcja termiczna w temperaturze 90° C w ciągu 5 min.

Punkt 1 i 2 - bezwzględnie wymagany.

3. Możliwe metody sterylizacji:

|  | Parą wodną w nadciśnieniu, w parametrach: 134° C - 7 min., 121° C – 20 min. |
| --- | --- |
|  | Tlenkiem etylenu – 100%, w parametrach: 55° C – 3 h (faza sterylizacji – 1 h), wilgotność względna 40 – 80 %. |
|  | Plazmowa nadtlenkiem wodoru w urządzeniu Stericool Getinge stężenie H2O2 – 59%, temp. ≤ 55º do 50 min. |

Punkt 3 - należy spełnić, jeśli wymagany jest poziom czystości mikrobiologicznej osiągany wyłącznie w procesie sterylizacji – (co najmniej jedna z powyższych metod).

( - zaznaczyć właściwe