## zał.nr 1 - hematologia PG
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 1
CZĘŚĆ NR 3 - SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI 5 DIFF Z PODAJNIKIEM PRÓBEK
Lp. | ANALIZATOR – parametry graniczne | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I | Nazwa, model analizatora | podać
1 | Aparat używany, rok produkcji nie starszy niż 2019 lub 2020 | TAK - podać
2 | Analizator 5 DIFF z automatycznym podajnikiem próbek minimum 20 miejscowym ( obsługuje probówki próżniowe i probówki aspiracyjno-próżniowe, odczytuje kody kreskowe ) | TAK - podać
3 | Możliwe manualne podawanie próbek standardowych i pediatrycznych (mikro) | TAK
4 | Analizator zabezpieczony oddzielna jednostką UPS | TAK
5 | Wydajność min. w trybie 5DIFF 60 ozn./godz. Max 4 odczynniki dla pełnej morfologii 5DIFF. | TAK - podać
6 | Maksymalna objętość pobieranego materiału w trybie 5DIFF 30 uL | TAK
7 | Metody pomiarowe: - stężenie HGB - metoda spektrofotometryczna, bezcyjankowa - RBC, PLT – konduktometria - różnicowanie WBC na 5 populacji – fluoroscencyjna cytometria przepływowa z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego, bez barwienia cytochemicznego. | TAK
8 | Pomiar HGB niezależny od WBC (w osobnym torze pomiarowym). | TAK
9 | Analizator posiada osobny tryb pracy dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów. | TAK
10 | Krew kontrolna na trzech poziomach (H,N,L). | TAK
11 | Możliwość określenia tzw. „dużych płytek” (P-LCR), oraz możliwość oceny anizocytozy erytrocytów jako RDW-SD i RDW-CV jeden i drugi parametr, nie jeden lub drugi. | TAK
12 | Możliwość sprawdzenia ilości erytroblastów w próbce badanej. | TAK
13 | Całkowicie automatyczne mycie sondy pobierającej próbkę po każdym pomiarze. | TAK
14 | Konstrukcja analizatora zapewnia precyzyjne odmierzanie materiału badanego bez konieczności okresowej wymiany wężyków oraz strzykawek przez operatora. Ilość krwi potrzebna do uzyskania pełnego wyniku: 30 µL. | TAK
15 | Wykonawca zapewni włączenie aparatu do międzynarodowej certyfikowanej kontroli jakości producenta aparatu z możliwością jej prowadzenia w trybie on-line. | TAK
16 | Oprogramowanie analizatora posiada pamięć na minimum 10.000 wyników oraz wbudowany moduł kontroli jakości. | TAK - podać
17 | Linowość analizatora: RBC min do 8 M/µL, WBC min do 400 K/µl, PLT min do 4500 K/µl. HGB min do 25 g/dl. Wartości uzyskiwane z pierwszego pobrania, bez rozcieńczenia. | TAK - podać
18 | Analizator musi umożliwiać rozdział leukocytów na 5 populacji i ocenę niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty + mielocyty + promielocyty) jako odrębnej raportowanej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. | TAK
19 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z oceną nasilenia występującej patologii oraz ich komentowanie. | TAK
20 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium – szpitala. | TAK
21 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK
22 | Bezpłatna dostawa i instalacja systemu oraz włączenie do systemu informatycznego laboratorium. | TAK
23 | Bezpłatne przeszkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników (minimum 2 szkolenia po 3 godziny) | TAK - podać ilość szkoleń
24 | Pełen zakres bezpłatnych autoryzowanych usług serwisowych w okresie trwania umowy, w tym przegląd serwisowy raz w roku (akcesoria zużywalne, części zamienne, praca, dojazd serwisu). | TAK
25 | Przegląd serwisowy zakończony wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego i określeniem terminu kolejnego przegladu. | TAK
26 | Ciągła możliwość kontaktu z inżynierem serwisowym (zdalna pomoc w wypadku awarii ) – 7 dni w tygodniu 24h/dobę. | TAK
27 | W terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną) w dni robocze, Wykonawca dokona koniecznych napraw. W przypadku utraty płynności wykonywanych badań- koszty związane z przekazaniem badań do innych jednostek pokrywa Wykonawca. | TAK
28 | Analizator, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK
II | WYPOSAŻENIE
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer i monitor 21 Cali, klawiaturę i mysz USB. | TAK
2 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową i czytnik kodów kreskowych. | TAK
UWAGA
1 | Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzona 1 X dziennie na jednym z trzech poziomów (L,N,H), naprzemiennie, przez cały okres trwania umowy. | TAK
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 2 - badania
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 2
CZĘŚĆ NR 3 - SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI 5 DIFF Z PODAJNIKIEM PRÓBEK
LP | RODZAJ BADANIA | LICZBA BADAŃ NA 18 miesięcy
1 | Morfologia krwi 5 DIFF | 30000
UWAGA
Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzona 1 X dziennie na jednym z trzech poziomów (L,N,H), naprzemiennie, przez cały okres trwania umowy.
Wypełniony arkusz ofertowo cenowy musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki, płyny płuczące, materiały kontrolne i zużywalne.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 3 - dostawa
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 3
CZĘŚĆ NR 3 - SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI 5 DIFF Z PODAJNIKIEM PRÓBEK
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - DOSTAWA
Tabela nr 1 - ODCZYNNIKI
Lp. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | Morfologia krwi 5 DIFF | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| suma | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Tabela nr 2 - KALIBRATORY
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 3 - MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 4 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( szt. / liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
| Łączna wartość | wartość netto | wartość brutto
| Załącznik nr 3 - (tabela nr 1-4) | 0 | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 4 - najem
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 4
CZĘŚĆ NR 3 - SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI 5 DIFF Z PODAJNIKIEM PRÓBEK
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - NAJEM / DZIERŻAWA
Lp. | Przedmiot umowy najmu-dzierżawy ( nazwa, producent ) | Miesięczna cena netto | Wartość netto na 18 m-cy | % VAT | Wartość brutto na 18 m-cy
1 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 |  | 0
… |  |  | 0 |  | 0
| suma |  | 0 |  | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................