Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 3/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej do Pracowni Obrazowania Trójwymiarowego Komórek i Tkanek oraz Mikroskopii Korelacyjnej w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Część nr 3.  Dostawa automatycznego skanera do preparatów histologicznych wraz instalacją i szkoleniem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Skaner musi umożliwiać: skanowanie standardowych preparatów mikroskopowych w polu jasnym oraz we fluorescencji; jednorazowy załadunek min. 200 preparatów do skanowania automatycznego; tryb skanowania ciągłego, bez konieczności zatrzymywania procesu skanowania w celu dołożenia nowych preparatów; skanowanie preparatów mikroskopowych o wymiarach w zakresie nie mniejszym niż 75-76 mm x 25-26 mm x 0.9-1,2 mm. Wymagane sposoby i algorytmy pracy skanera: automatyczne podawanie preparatów do skanowania; podgląd wstępny preparatu w jasnym polu; podgląd ciemnego pola; odczyt pola opisu oraz kodu kreskowego (1D i 2D) i zapisanie tych danych razem z obrazem preparatu; automatyczny i ręczny wybór obszaru skanowania; skanowanie typu „area scanning”, polegające na akwizycji obrazu poszczególnych pól widzenia pod powiększeniem obiektywu, a następnie ich złożeniu w jeden obraz preparatu; poruszanie się po widoku preparatu pod powiększeniem obiektywu 20x lub 40x przed rozpoczęciem skanowania w celu wyboru interesujących obszarów; kompensacja nierównomierności oświetlania w jasnym polu i czerni we fluorescencji – obraz wynikowy bez widocznych różnic w intensywności tła; zbieranie obrazów typu „Z-stack” lub równoważnych – skanowanie preparatów na wielu poziomach ogniskowania (min. 25 warstw, dystans między warstwami nie gorszy (większy) niż 0,2 µm); tworzenie obrazów typu „extended focus” lub równoważnych - skanowanie preparatów na wielu poziomach ogniskowania (min. 25 warstw, dystans między warstwami nie gorszy niż 0,2 µm) i zapis jednego obrazu o zoptymalizowanej jakości; format zapisu skanów z opcja kompresji do m.in. JPEG/JPEG2000/JPEGXR. Wymagania konstrukcyjne skanera: elementy mechaniczne wraz z optyką i kamerami umieszczone we wspólnej obudowie; min. 2 obiektywy z automatyczną, zmotoryzowaną ich zmianą, o parametrach minimalnych: 1) Plan Apochromat o powiększeniu 20x / N.A. 0.8, 2) Plan Apochromat o powiększeniu 40x / N.A. 0.95 (podać producenta i nazwy); kamera do pola jasnego typu CMOS zapewniająca rozdzielczość rejestrowanego obrazu niż gorszą niż 0,25 mikrometra/piksel przy obiektywie 20 x oraz 0,15 mikrometra /piksel przy obiektywnie 40x (podać producenta i nazwę); kamera do fluorescencji typu CMOS zapewniająca rozdzielczość rejestrowanego obrazu niż gorsza niż 0,35 mikrometra /piksel przy obiektywie 20 x oraz 0,20 mikrometra /piksel przy obiektywnie 40x (podać producenta i nazwę); źródło światła dla fluorescencji typu „solid state light” o zakresie spektrum w zakresie minimum 380-680 nm i zmieniaczem filtrów (podać producenta i nazwę); zmieniacz filtrów do fluorescencji umożliwiający zainstalowanie min. 9 kostek z filtrami fluorescencyjnymi; filtry do fluorescencji załączone do zestawu: filtr poczwórny optymalizowany do barwników DAPI / FITC / TRITC / Cy5 bez przesunięcia (podać producenta i nazwę); filtr potrójny optymalizowany do barwników DAPI / FITC / Texas Red bez przesunięcia (podać producenta i nazwę); filtr pojedynczy do barwnika DAPI bez przesunięcia (podać producenta i nazwę); filtr pojedynczy do FITC bez przesunięcia; filtr pojedynczy do barwnika mCherry bez przesunięcia (podać producenta i nazwę); filtr pojedynczy do barwnika Cy5 bez przesunięcia (podać producenta i nazwę); stacja robocza dedykowana przez producenta skanera do sterowania urządzeniem, zapewniająca płynną pracę zestawu, o parametrach minimalnych: dwa procesory, min. 64 GB RAM, min. 3 x 4 TB HDD, DVD –RW, karta sieciowa 10Gb/s RJ45, system operacyjny, monitor o przekątnej minimum 29 (podać producenta i pełną konfigurację )”; w zestawie komplet magazynków na co najmniej 500 standardowych preparatów. Oprogramowanie skanera musi umożliwiać pracę skanera w trybie manualnym i automatycznym; regulację parametrów skanowania (m.in. działania funkcji autofokus) i zapisu obrazu (m.in. poziomu kompresji ) oraz tworzenie nowych trybów skanowania; przypisanie innego profilu skanowania osobno dla każdego pojedynczego preparatu; generowanie wstępnego obrazu preparatu bez konieczności skanowania; regulację działania funkcji automatycznej detekcji tkanki na preparacie; funkcję usuwania zbędnych obszarów preparatu; obsługę funkcji „z-stack” lub równoważnej obsługę funkcji „extended Focus” lub równoważnej. Oprogramowania do przeglądania preparatów wirtualnych musi umożliwiać: wyświetlanie zeskanowanych preparatów z możliwością płynnej zmiany powiększenia i obrotu skanu; zastosowanie dodatkowego powiększenie (lupa) dla oglądanego pod danym powiększeniem fragmentu preparatu; wykonywanie pomiarów morfometrycznych (min. długość, pole powierzchni, obwód); przemieszczanie się wzdłuż i wszerz obrazu z poziomu podglądu całego preparatu; wyświetlanie min. 5 preparatów jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym; tryb umożliwiający stopniowe przenikanie się widoku minimum 5 preparatów w celu oceny tych samych obszarów tkanki wybarwionych za pomocą innych technik; dodawanie komentarzy i znaczników, czyli definiowanie określonej części próbki przez rysunek i opis, wyszukiwanie i odczytywanie wcześniej wykonanych adnotacji; podgląd kodu kreskowego znajdującego się na szkiełku zeskanowanego preparatu lub pola jego opisu; funkcję zwiększenia kontrastu obrazu cyfrowego aby wyostrzyć mało widoczne cechy preparatu tzw. kontrast interferencyjny; możliwość otwierania dodatkowych modułów do analizy obrazów immunohistochemicznych bezpośrednio w oknie przeglądarki wirtualnych preparatów; w wersji pełnej lub z ograniczoną funkcjonalnością musi być dostępne do bezpłatnego pobrania ze strony www. Oprogramowanie do analizy obrazu musi zwierać wbudowane moduły do zaawansowanej analizy preparatów barwionych metodami immunohistochemicznych, w tym: moduł umożliwiający detekcję i rozróżnianie różnych struktur tkankowych, np. nowotwór, stroma (podać producenta i nazwę) moduł pozwalający na ocenę IHC jądrowej (podać producenta i nazwę); moduł umożliwiający analizę IHC błon komórkowych (podać producenta i nazwę); moduł umożliwiający analizę IHC cytoplazmy (podać producenta i nazwę); moduł umożliwiający łatwą i szybką analizę obrazu na podstawie intensywności wybarwienia (podać producenta i nazwę). Wymagania pozostałe: urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019; bezterminowa licencja na całość; oprogramowania, bez ograniczeń co do ilości analizowanych przypadków. Wykonawca musi podać producenta i nazwę elementów podkreślonych w powyższym opisie. Brak producenta i nazwy ww. elementów spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)