        Załącznik nr 2

     Parametry wymagalne dla analizatora moczu

L.p.	Opis parametrów	Wymagalne	Oferowane	Oceniane
1	System fabrycznie nowy, rok produkcji 2021/ Producent, Firma, Nazwa, typ urządzenia, Kraj pochodzenia	Tak
2	Analizator pasków testowych umożliwiający bezpośrednie połączenie z analizatorem analizy elementów upostaciowionych, pozwalający na wykonywanie badań z tej samej próbki bez konieczności jej przenoszenia między analizatorami.	Tak
3	Parametry oznaczane: ciężar właściwy, azotyny, pH, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, leukocyty, erytrocyty, kwas askorbinowy	Tak
4	Paski testowe w zabezpieczonych kasetach; stabilność na pokładzie analizatora minimum 14 dni.	Tak
5	Pojemność kasety z paskami - minimum 400.	Tak
6	Możliwość kalibracji pasków przy użyciu rutynowego paska z kasety.	Tak
7	Ocena właściwości fizyko-chemicznych przy użyciu układu optycznego z kolorową kamerą CCD wraz z czujnikiem RGB	Tak
8	Automatyczne mieszanie i dozowanie próbki	Tak
9	Podajnik probówek, z ciągłym dostawianiem statywów, z możliwością jednorazowego załadowania min. 100 probówek.	Tak
10	Brak konieczności stosowania jednorazowych kuwet.	Tak
11	Automatyczne dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora.	Tak
12	Automatyczny pomiar barwy moczu	Tak
13	Automatyczny pomiar turbidymetryczny klarowności moczu	Tak
14	Automatyczny pomiar ciężar właściwego metodą refraktometryczną, z kompensacją temperatury.	Tak
15	Wykrywanie poziomu próbki	Tak
16	Automatyczna kompensacja zabarwienia moczu	Tak
17	Możliwość dostrojenia czułości pojedynczego testu w izolowanym zakresie.	Tak
18	Ciekły mocz kontrolny do właściwości fizyko-chemicznych z możliwością przechowywania w temp. pokojowej po otwarciu.	Tak
19	Automatyczna kalibracja optyki analizatora (bez pomocy zewnętrznych pasków kalibracyjnych).	Tak
20	Automatyczne przesuwanie statywów do modułu mikroskopowej oceny moczu	Tak
21	Wydajność całego aparatu : min 100 badań/godzinę	Tak
22	Analiza moczu bez konieczności zagęszczania próbki w trakcie procesu oznaczania	Tak
23	Ocena osadu moczu przy użyciu wbudowanego zautomatyzowanego mikroskopu z obiektywami x10 i x40, z automatycznym ustawianiem ostrości.	Tak
24	Automatyczna ocena minimum 10 cyfrowych obrazów pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (x10), a dla próbek z wykrytymi elementami dodatkowo min. 30 obrazów pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu (x40).	Tak
25	Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 9 elementów morfotycznych.	Tak
26	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika minimum 20 dodatkowych kategorii/parametrów.	Tak
27	Możliwość uzyskania wyników osadu w przeliczeniu na 1 ml oraz na pole widzenia .	Tak
28	Oprogramowanie w języku polskim	Tak
29	Instalacja i podłaczenie do sieci LIS na koszt Wykonawcy,	Tak
30	Parametry powinny być potwierdzone w materiałach producenta (w języku polskim) załączonych do oferty.	Tak
31	Dostawca zapewnia materiały kontrolne niezbędne do wykonania : / badania fiz.-chem. codziennie na jednym poziomie przemiennie N i P / elementy mirfotyczne: kontrola raz w tygodniu	Tak
32	System dwumodułowy z mostkiem łączącym na min. 50 próbek			TAK - 20 pkt / NIE - 0 pkt
33	Możliwość wyboru do 50 zdjęć "pełnych" pól widzenia przy powiększeniu X40			TAK - 10 pkt / NIE - 0 pkt
34	Czułość wykrywania glukozy min. 20 mg/dl			TAK - 10 pkt / NIE - 0 pkt

UWAGA: Przewidywana ilość oznaczeń na okres 3 lat – 67.000

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem ofert.

W Załączniku w kolumnie „WYMAGANY”:
TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )
.......................................................................................
data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy