## Arkusz1
Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
Pakiet 1
1 | Opis |  | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
| Rękawiczka diagnostyczna winylowa bezpudrowa, pokryta na stronie wewnętrznej poliuretanem, długość minimum 240 mm, grubość na palcu na pojedynczej ściance 0,10 do 0,12 mm, poziom AQL - 1,5,klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Opakowanie 100 szt. | Rozmiar | ilość op.
|  | S | 400
|  | M | 800
|  | L | 400
2 | Opis |  | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na końcach palców. Grubości : na palcu 0,12mm, na dłoni 0,08 mm, siły zrywu przed starzeniem min 9 N, AQL 1,0 (AQL fabrycznie oznaczony na opakowaniu) – Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III TYP B. Zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4. Odporne na przenikanie:bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z norma EN ISO 374-5 oraz przebadane na minimum 15 cytostatyków wg. ASTM D6978 i potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością- potwierdzone raportem z badania wykonanym w niezależnym laboratorium, deklaracją producenta i piktogramem na opakowaniu.. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt | Rozmiar | ilość op.
|  | S | 3500
|  | M | 6000
|  | L | 3000
|  | XL | 1500
razem brutto
Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie , na czas trwania umowy 100 sztuk dozowników/uchwytów naściennych do oferowanych rękawic.
RĘKAWICE CHIRURGICZNE A
Pakiet 2
1 | Opis |  | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
| Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor naturalny, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana. Długość rękawicy minimum 302 mm, grubość średnia na palcu 0.25 mm, średnia na dłoni 0.21 mm oraz średnia na mankiecie 0.17 mm, poziom AQL ≤ 1,0, zawartość protein ≤ 30 μg/g. Opakowania po 50 par rękawic. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III Typ B), | Rozmiar | ilość par
|  | 6 | 300
|  | 6.5 | 2000
|  | 7 | 4000
|  | 7.5 | 4000
|  | 8 | 4000
|  | 8.5 | 1500
|  | 9 | 200
2 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor brązowy, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana. Długość rękawicy minimum 301 mm, grubość na palcu 0.33 mm, na dłoni 0.31 mm oraz na mankiecie 0.25 mm, poziom AQL ≤ 1,0, zawartość protein ≤ 30 μg/g. Opakowania po 50 par rękawic.Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III Typ B).
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 6 | 200
|  | 6.5 | 280
|  | 7 | 800
|  | 7.5 | 1500
|  | 8 | 1000
|  | 8.5 | 240
3 | Rękawice chirurgiczne mikrochirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor brązowy, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna gładka , chlorowana i silikonowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana. Długość rękawicy minimum 302 mm, grubość na palcu 0.19 mm, na dłoni 0.19 mm oraz na mankiecie 0.16 mm, poziom AQL ≤ 1,0, zawartość protein ≤ 30 μg/g. Opakowania po 50 par rękawic. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 (kat. III Typ B). | J.m. | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 7.5 | 700
4 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor naturalny, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana. Długość rękawicy minimum 301 mm, grubość na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.14 mm, poziom AQL ≤ 1,0, zawartość protein ≤ 30 μg/g. Opakowania po 50 par rękawic. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 (kat. III Typ B). | J.m. | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 7 | 300
|  | 7.5 | 300
razem brutto
RĘKAWICE CHIRURGICZNE B
Pakiet 3
1 | Opis |  | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
| Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe | Rozmiar | ilość par
|  | 6.5 | 600
|  | 7 | 1000
|  | 7.5 | 3000
|  | 8 | 3000
|  | 8.5 | 3000
|  | 8.5 | 5000
razem brutto
ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Pakiet 4
| Nazwa | ilość zamawiana |  | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego:
Zestaw zapakowany jest w twardy blister jedno-komorowy i worek o następującym składzie:
1. Serweta podfoliowana 50cm x 60cm
2.Serweta podfoliowana 50cm x 60cm, otwór 5cm z rozcięciem, - 1szt,
| 3.Pęseta plastikowa anatomiczna zielona 13 cm - 1szt, | 2200 zestawów
4.Kleszczyki plastikowe typu pean 14 cm - 1szt,
5.Kompresy gazowe 17nitek, 8warstw, 7,5cmx7,5cm- 5szt,
6.Tupfery kule 17nitek, 20cmx20cm - 5szt,
7.Pojemnik plastikowy okrągły 125 ml wys. 3 cm średnica denka, 7,5 cm skala - 1szt,
8.Rękawiczki nitrylowe, niepudrowe rozmiar - M - 2szt
9.Strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml - 1szt,
10.Żel do cewnikowania w strzykawce 6 ml
| Wszystkie komponenty zestawu mają być jednorazowego użytku, jałowe. | [7 empty] | razem brutto
poz. 1-10 zapakowane we wspólny worek.
Jedna etykieta z numerem katalogowym, datą ważności, serią z możliwością wklejania etykiety do dokumentacji.
WYROBY MEDYCZNE
PAKIET 5
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150 cm końcówka luer-lock do podawania leków światłowrażliwych, jałowy, bez lateksu i ftalanów | szt | 3000
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150 cm końcówka luer-lock wykonane z PVC, jałowy, bez lateksu i ftalanów | szt | 3000
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 45000
4 | Przyrząd do przetaczania płynów typ IS do przetaczania leków światłoczułych. Długość drenu 150 cm, jałowy, apirogenny, nietoksyczny, końcówki typu Luer Lock, duża komora kroplowa o długości części bursztynowej min.55 mm, wolna od PCV, z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym, rolkowy regulator przepływu z dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, logo producenta na przyrządzie, czytelne oznakowanie braku ftalanów piktogramem, zgodnie z normą PN-EN 15986:2011, pakowane pojedynczo z widoczną datą sterylizacji. Każdy przyrząd zapakowany razem ze światłoczułą osłonką na butelkę z płynem infuzyjnym. | szt | 2000
5 | . Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 2000
6 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, | szt | 2500
razem brutto