Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA

| Pompa infuzyjna objętościowa |
| --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość graniczna | Punktacja | Parametr w oferowanym urządzeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2022 r. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych. | TAK |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy | TAK |  |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym. | TAK |  |  |
|  | Możliwość odłączania detektora kropli. | TAK |  |  |
|  | Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym. | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy ekran pompy | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy pompy | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu 3,2 cala | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości dozowania 0,1 – 1200 ml/h. | TAK |  |  |
|  | Dokładność infuzji ± 5%. | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, L, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | TAK |  |  |
|  | Tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja okresowa (bolusowa), Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | TAK |  |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, szybkość infuzji, informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, podana dawka, poziom limitów dla szybkości infuzji, czas do końca dawki w formie graficznej, kategorii leku wyodrębnionej kolorem, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | TAK |  |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): objętość / dawka, czas lub szybkość podaży. | TAK |  |  |
|  | Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku, 10 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | TAK |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK |  |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg. | TAK |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  |  |
|  | Wysokość pompy min. 11 cm. | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, alarm nieprawidłowego mocowania, pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | TAK |  |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy IP22. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 8h przy infuzji 25 ml/h. | TAK | 8 godz. – 0 pkt. ≥ 10 godz. – 10 pkt. |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h. | TAK |  |  |
|  | Waga | TAK | >2 kg – 0 pkt. ≤ 2 kg – 10 pkt. |  |
|  | Gwarancja | min.24 miesiące | 24 miesięcy-0 pkt 36 miesięcy–5 pkt. 48 miesięcy–10 pkt 60 miesięcy–20 pkt |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe | TAK |  |  |
|  | Wykonawca potwierdza, że oferowane urządzenie spełnia wszelkie wymagania jakościowe i normy obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, są oznakowane znakiem CE oraz posiada deklaracje zgodności, które Wykonawca dostarczy wraz z dostawą Urządzeń. | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE)-załączyć do oferty) | TAK |  |  |