Załącznik nr 2 – Parametry jakościowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Cyfrowej platformy PCR umożliwiającej przeprowadzenie reakcji PCR i analizę w pojedynczych kroplach emulsji

1.  Cyfrowa Platforma PCR

| Lp. | Sprzęt i wymagane parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do analizy ilościowej DNA, RNA i białek | System oparty na spektrofotometrii TAK/ 1 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 2. | Generator emulsji ze zgrzewarką do folii lub analogiczne urządzenie umożliwiające przygotowanie prób | Możliwość przygotowania reakcji na płytkach 96- i 384 dołkowych TAK/ 1 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 3. | Czytnik próbek | TAK/ 1 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 4. | Komputer wraz z oprogramowaniem do zbierania i analizy danych | Komputer wraz z oprogramowaniem umożliwiający obsługę systemu do analizy danych wraz z oprogramowaniem do zbierania i analizy wyników oraz system do wizualizacji i weryfikacji jakości kwasów nukleinowych TAK/ 1 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 5. | Termocykler | Gradientowy TAK/ 1 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 6. | Pipeta 8 kanałowa – x 2 | Objętość w zakresie 5-50 ul z możliwością stopniowego wtłaczania (długi tłoczek) – umożliwiająca precyzyjne pipetowanie TAK/ 1 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 7. | Optymalizacyjny zestaw odczynników | Zestaw odczynników umożliwiający optymalizację i uruchomienie urządzenia podczas szkolenia oraz przeprowadzenie kompletnego procesu przygotowania i analizy próbek TAK/ 1 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 8. | Do oferty prosimy dołączyć ulotki informacyjne proponowanych urządzeń |  |  |
| 9. | Gwarancje | -Pipety - 12 miesięcy -Termocykler, system do emulsyjnego PCR oraz spektrofotometr - 24 miesiące TAK/ 1 pkt NIE/ 0 pkt |  |

2. Urządzenie do analizy ilościowej DNA, RNA i białek oparty na spektrofotometrii:

| Lp. | Aplikacje | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granice długości drogi optycznej | 0,03 do 0,5 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 2. | Objętość mierzonej próbki | minimum 0,5 µl niezależnie od stężenia próbki TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 3. | Długość fali w granicach | 190-840 nm, pełny zakres skanowania TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 4. | Źródło światła | błyskowa lampa ksenonowa |  |
| 5. | Pomiar i precyzja pomiaru absorbancji | Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups”; precyzja pomiaru absorbancji: 0,002 TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 6. | Dokładność pomiaru absorbancji i granice zakresu absorbancji | 1,5%, zakres w granicach: 0,015-750 Abs TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 7. | Zakres pomiaru stężenia | dsDNA: 0,75-37 500 ng/µl oraz od 0,04mg/ml (BSA) do 1125 mg/ml BSA bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 8. | Dotykowy ekran oraz mikropocesor do pełnej obsługi oprogramowania | Wbudowany ekran umożliwiający sterowanie; mikroprocesor umożliwiający pełną obsługę oprogramowania TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 9. | Krzywe kalibracji, metody pomiaru stężenia białek oraz kwasów nukleinowych | Możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) oraz możliwość pomiaru białka metodą metodami kolorymetrycznymi, metoda Bradforda, Lowry`ego, Pierca, BCA, spektrofotometryczna przy długości fali 280 nm, Metody pomiarowe dla ds. DNA, ss DNA, RNA , oligonukletorydów, mikromacierzy możliwość wybierania grup długości fali przy jakiej ma być pomiar w aplikajacji UV/VIS TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 10. | Automatyczny pomiar prób oraz automatyczne przeliczanie stężeń | TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |

Informacje będą weryfikowane wszelkimi możliwymi środkami.

3. System do analiz w technologii emulsyjnej

| Lp. | Sprzęt i wymagane parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Technologia reakcji | Wytworzona olejowa zawiesina emulsyjna musi pozwalać na amplifikację zawartego w niej produktu z wykorzystaniem techniki PCR TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 2. | Technologia detekcji | Czytnik musi pozwalać na pracę z barwnikami fluorescencyjnymi FAM oraz VIC (HEX alternatywnie). System współpracuje z sondami typu TaqMan. System musi pozwalać na użycie barwnika EvaGreen TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 3. | Źródło wzbudzania fluorescencji i kanały fotopowielacza | Czytnik musi być wyposażony w dwie indywidualne diody LED do wzbudzenie barwników oraz dwa niezależne kanały fotopowielacza (każdy do oddzielnego kanału). Jednoczesna automatyczna detekcja w obu kanałach TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 4. | Zakres odczytu czytnika próbek | System powinien zapewniać liniowy zakres dynamiczny wynoszący minimalnie 5 rzędów wielkości dla próbki. TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 5. | Zakres detekcji kopii sekwencji | System powinien umożliwiać detekcję jednaj kopii analizowanej sekwencji w próbce DNA oraz rozróżnienie minimalnie 4-5 kopii pomiędzy analizowanymi próbkami. TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 6. | Generator kropli | Generator musi umożliwiać wytwarzanie do 20000 pojedynczych kropli emulsji olejowej TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |
| 7. | Oprogramowanie | •możliwe wyświetlanie wyników pomiarów fluorescencji w pojedynczej kropli emulsyjnej dla obu kanałów FAM i VIC oraz EvaGreen •prezentowanie wyników w multipleksie minimalnie do 2 fluoroforów na kroplę. •możliwa analiza stężenia dla każdej próbki. •możliwe określanie ilości kopii, detekcję mutacji, analizę ekspresji genów •możliwe łączenie wyników z dołków w powtórzeniach •możliwy eksport danych w formie tabel czy wykresów do Excela TAK/ 2 pkt NIE/ 0 pkt |  |

C. Warunki gwarancji

- minimalny okres gwarancji - gwarancja na pipety 12 miesięcy; na termocykler, system do emulsyjnego PCR oraz spektrofotometr 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru.

- maksymalny czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie uszkodzenia – do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia uszkodzenia (telefonicznie, faksem, e-mailem) z możliwością zastosowania zdalnej diagnozy.

- maksymalny czas usunięcia uszkodzenia 4 tygodnie od dnia zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku naprawy trwającej więcej niż 4 tygodnie Wykonawca zagwarantuje, wykonanie analizy w innym laboratorium.

D. Szkolenie

- szkolenie dla grupy składającej się z min. 6 osób

- instruktarz obsługi systemu

- szkolenie aplikacyjne – odczynniki zobowiązuje się dostarczyć wykonawca

E. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienie powinno być zrealizowane w całości przez jednego Wykonawcę.

2. Cena oferty powinna zawierać koszt wszystkich urządzeń i odczynników, opisanych w powyższych punktach, wraz z dostarczeniem, instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, szkolenie z zakresu obsługi urządzeń oraz serwis gwarancyjny ujęty w ofercie, w wymiarze wskazanym w punkcie C i D.

3. Termin realizacji: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Sprzęt musi być fabrycznie nowy.

5. Instrukcja w j. polskim i angielskim.

m i angielskim.