Łódź dnia 01.12.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę aparatury medycznej w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0114/22-00/305/2023/304 Projektu pn. „Przebudowa i doposażenie Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, 
sprawa nr  ZP/137/2023.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP  ZOZ  Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią Masimo SET, stanowiącą tzw. „złoty standard” w pomiarach pulsoksymetrycznych  z zakresem czułości pulsu 25-240 bpm, z 72-godzinną pamięcią rejestrowaną,  bez wskaźnika zakłóceń i mini USB, regulacją czasu opóźnienia alarmów na zmianę saturacji 0, 10, 15, 30 lub 60 sekund i z możliwością zawieszenia alarmów na 30, 60, 120 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

dotyczy: Rodzaj: Macerator do naczyń z pulpy – 1 szt. PAKIET nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nie podlegające Ustawie o wyrobach medycznych? Urządzenia typu macerator do naczyń nie spełniają przesłanek wskazanych w ustawie.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 1 do pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 5 aparatu z 5 -cio stopniową regulacją temperatury w zakresie od 31-37º skok co 1ºC.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 11 aparatu o wymiarach 34,3 cm x 16,5 cm x 19,5 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga urządzenia o wymiarach 34,3 cm x 16,5 cm x 19,5 cm. Z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Czy Zamawiający wymaga aparatu :

- z wbudowaną baterią utrzymująca zasilanie minimum 30 minut ,bez zewnętrznego zasilania;

- z portem USB ,zapis danych do 7 dni w aparacie;

- z wbudowanym czujnikiem pomiaru saturacji.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr. 4 Podnośnik elektryczny z wagą cyfrową 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści podnośnik elektryczny o poniższym zestawieniu parametrów technicznych?

- Mobilny, kompaktowy i relatywnie wąski podnośnik pacjenta wykonany ze stali malowanej proszkowo.

- Regulacja wysokości podnoszenia i szerokości podstawy wykonywane  z pilota przewodowego.

- Niezależne 2 systemy awaryjnego opuszczania:  na panelu sterowania  i siłowniku.

- Podnośnik wyposażony w zintegrowaną ładowarkę.

- Wskaźnik LED ładowania baterii.

- Wyświetlacz LCD na panelu sterowania (informacja o stanie baterii, liczba cykli – siłownik podnoszący, całkowita praca, liczba przeciążeń, liczba dni od ostatniego przeglądu/liczba dni pomiędzy przeglądami)

- Sygnał dźwiękowy informujący o konieczności naładowania baterii.

- System awaryjnego wyłączania na panelu sterowania.

- Szeroki zakres podnoszenia: od 230 do 1765 mm.

- Dwupunktowy aluminiowy  wieszak o szerokości 450 mm w standardzie.

- Promień skrętu: 1230 mm

- Szerokość podstawy: 670 mm

- Długość podstawy: 1210 mm.

- Elektrycznie regulowana szerokość  podstawy jezdnej (wewnątrz) w zakresie 550 do 925 mm.

- Elektrycznie regulowana szerokość  podstawy jezdnej (zewnątrz)  w zakresie 670 do 1065 mm.

- Cztery podwójne koła z odbojnikami o średnicy 100 mm w tym dwa z blokadą.

- Wysokość podstawy jezdnej: 122 mm

- Maksymalny udźwig: 230 kg

- Ciężar  podnośnika: 42,8 kg

- W standardzie podwieszka do transportu pacjentów siedzących

- Podnośnik wyposażony w wagę cyfrową, ładowarkę i dodatkową baterię

- Możliwość wybory typu podwieszki przez użytkownika ( rozmiary od XS- XL, podwieszki z poliestru, siatki, z podparciem lub bez podparcia głowy)

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Dzień dobry, prosiłabym, p przekazanie informacji zwrotnej, czy wydłużą Państwo termin realizacji do 40 dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 40 dni.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wykonawca oferujący rozwiązanie dopuszczone powyższymi odpowiedziami winien pod tabelą Załącznik nr 2 dla danego pakietu wpisać: „poz. nr ……. zapis dopuszczony zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na 06.12.2023 r. godz. 14:00

i zmiany terminu otwarcia ofert na 06.12.2023 r. godz. 14:15.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą zgodnie z art. 220 ust. pkt. 1 przez okres 90 dni.

Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty, tj. 04.01.2024 r.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

- Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek