## Arkusz1
Nr sprawy
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………................…
Specyfikacja techniczna - aparat do rezonansu magnetycznego - typ 1
Oferujemy sprzęt fabrycznie nowy o następujących parametrach: Nazwa producenta:.......................* Rok produkcji: ............*
LP. | WYMAGANE PARAMETRY | Oferowane parametry * (należy wpisać TAK lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać**) | PUNKTACJA
Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie ……………………………………………..................*
MAGNES
1. | Indukcja stałego pola magnetycznego: minimum 1,5T |  | Bez punktacji
2. | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta |  | Bez punktacji
3. | Całkowita masa gotowego do pracy magnesu ze stołem pacjenta po napełnieniu helem nie większa niż 4350 kg z rozkładem masy nie przekraczającym obciążeń podanych w projekcie budowlanym (dokumentacja projektowa dostępna u Zamawiającego) |  | Bez punktacji
4. | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off. |  | Bez punktacji
5. | Aktywny SHIM instalacyjny |  | Bez punktacji
6. | Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI |  | Bez punktacji
7. | Homogeniczność pola dla kuli - wartość gwarantowana w ppm, mierzona metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzny pomiarowych:
| o średnicy 10 cm |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
| o średnicy 20 cm |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
| o średnicy 30 cm |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
| o średnicy 40 cm |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
| o średnicy 45 cm |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
| o średnicy 50 cm lub w objętości cylindrycznej 50x50x45 cm |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
8. | Maksymalny wymiar FOV [cm] dla wszystkich osi |  | Bez punktacji
9. | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) minimum 70 cm. |  | Bez punktacji
10. | Magnes z możliwością planowanego wyłączenia i włączenia pola magnetycznego przez użytkownika bez informowania, wzywania i kontroli serwisu, z poziomu konsoli operatora systemu |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt.
11. | Magnes z ograniczoną ilością helu niezbędną do utrzymania zjawiska nadprzewodnictwa (podać maksymalną objętość helu w magnesie według zaleceń producenta) |  | Wartość najmniejsza 20 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
SYSTEM GRADIENTOWY
12. | Cewki gradientowe chłodzone wodą wraz z pakietem redukującym hałas generowany przez gradienty |  | Bez punktacji
13. | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm, nie mniej niż 45 mT/m |  | Bez punktacji
14. | Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; nie mniej niż 200 T/m/s |  | Bez punktacji
SYSTEM RF
15. | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik, nie mniej niż 16 kW |  | Bez punktacji
16. | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika ≥ 16 bitów |  | Bez punktacji
17. | System z transmisją cyfrową minimum od magnesu do rekonstruktora |  | Bez punktacji
18. | Liczba równoległych kanałów odbiorczych odbiornika RF ≥ 64 lub system wyposażony w pełni cyfrowy tor odbiorczy RF niezależny od kanałów, tj. z cewkami posiadającymi indywidualne przetworniki analogowo-cyfrowe (technologia cewek z wyjściem optycznym |  | Bez punktacji
19. | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF, mierzona w odbiorniku RF nie mniej niż 165 dB |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
20. | Cyfrowa filtracja RF |  | Bez punktacji
21. | Kontrola częstotliwości |  | Bez punktacji
22. | Kontrola fazy |  | Bez punktacji
23. | Kontrola amplitudy |  | Bez punktacji
24. | System minimalizacji SAR |  | Bez punktacji
CEWKI
25. | Zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) |  | Bez punktacji
26. | Wielokanałowa (minimum 20 kanałów odbiorczych) cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) |  | Bez punktacji
27. | Wielokanałowa (minimum 40 kanałów odbiorczych) cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) |  | Bez punktacji
28. | Wielokanałowa (minimum 50 kanałów odbiorczych) cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) |  | Bez punktacji
29. | Cewka powierzchniowa (minimum 32 kanały odbiorcze) lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm, do realizacji badania tułowia, umożliwiające stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) |  | Bez punktacji
30. | Realizacja badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta przy użyciu jednej cewki minimum 32 kanałowej zaoferowanej w punkcie poprzednim |  | Bez punktacji
31. | Wielokanałowa cewka (minimum 90 kanałów) lub zestaw cewek do badania całego ciała z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta |  | Bez punktacji
32. | Dedykowana wielokanałowa (minimum 16 kanałów odbiorczych) cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
33. | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
34. | Dedykowana wielokanałowa cewka ((minimum 16 kanałów odbiorczych) sztywna do badania stopy i stawu skokowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
35. | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna (minimum 16 kanałów odbiorczych)umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
36. | Cewka elastyczna typu „średni flex” lub według nomenklatury producenta (minimum 6 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu), umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
37. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań pediatrycznych przeznaczona do badania głowy i szyi (minimum 8 kanałów odbiorczych), przeznaczona do badania dzieci do 18 m.ż., posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, kompatybilna z dedykowaną certyfikowaną przez producenta MR osłoną akustyczną dostosowaną do oferowanej cewki (np. Acoustic Hood lub wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
38. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań pediatrycznych przeznaczona do badania tułowia oraz badań kardiologicznych, przeznaczona do badania dzieci do 18 m.ż., posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, z dedykowanym zestawem akcesoriów do pozycjonowania noworodków i małych dzieci, kompatybilna z dedykowaną certyfikowaną przez producenta MR osłoną akustyczną dostosowaną do oferowanej cewki |  | Bez punktacji
39. | Zestaw mikroskopowych cewek stosowanych do badań, które potrzebują małego pola widzenia z zachowaniem wysokiego stosunku sygnału do szumów m.in. obrazowanie skóry, badania oczu, małego stawu, naczyń powierzchniowych i obrazowanie dzieci |  | Bez punktacji
40. | Dedykowana wielokanałowa (minimum 7 kanałów odbiorczych) cewka do badań piersi z możliwością rozbudowy o przystawkę do wykonywania biopsji, umożliwiająca mechaniczne unieruchomienie badanych piersi. |  | Bez punktacji
OTOCZENIE PACJENTA
41. | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 250 kg |  | Bez punktacji
42. | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia, w czasie nie dłuższym niż 60 s od podjęcia decyzji do rozpoczęcia resuscytacji poza pomieszczeniem MR, uwzględniając odłączenie cewek do badania tułowia, możliwe do obsługi przez jedną osobę |  | Bez punktacji
43. | Pełna waga systemu transportowego (odłączanego stołu, blatu z dedykowanym wózkiem) |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie
44. | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii bezprzewodowej |  | Bez punktacji
45. | System monitorowania oddechu inny niż pas oddechowy, pozwalający na monitorowanie ruchów całej klatki piersiowej i brzucha z częstością minimum 20 pomiarów na sekundę, co najmniej w 50 różnych punktach na ciele pacjenta jednocześnie |  | Bez punktacji
46. | System monitorowania oddechu pacjenta w technologii bezdotykowej, możliwy do stosowania w badaniach z cewkami badania minimum do tułowia, głowy/szyi i kręgosłupa |  | Bez punktacji
47. | Materace stołu o dużej grubości, minimum 6 cm, dostosowujące się do kształtu ciała pacjenta i powracające po badaniu do pierwotnego kształtu, poprawiające komfort pacjentów i minimalizujące ilość artefaktów ruchowych |  | Bez punktacji
48. | Materace stołu, dostosowane do pacjentów pediatrycznych, poprawiające komfort pacjentów i minimalizujące ilość artefaktów ruchowych |  | Bez punktacji
49. | Zestaw dedykowanych podkładek, gąbek, podstawka pod ramiona pozwalające na unieruchomienie pacjenta i zapewnienie komfortu w czasie badania |  | Bez punktacji
50. | Dedykowana certyfikowana przez producenta MR osłona akustyczna dostosowana do oferowanych cewek do badania tułowia/serca oraz głowy/kręgosłupa |  | Bez punktacji
51. | Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu magnetycznego podstawka pod cewkę do badania tułowia uniemożliwiająca bezpośredni kontakt pacjenta z powierzchnią cewki, minimum 2 sztuki |  | Bez punktacji
52. | Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu magnetycznego podstawka umożliwiająca pochylanie cewki do badania głowy i szyi, z regulacją kąta pochylenia cewki |  | Bez punktacji
53. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. |  | Bez punktacji
54. | Wymagane słuchawki dla dorosłych i dla dzieci, tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania. |  | Bez punktacji
55. | Automatyczne komendy głosowe z instruktarzem dla pacjenta w czasie badania |  | Bez punktacji
56. | Dwa identyczne panele sterujące po obu stronach magnesu pozwalające na kontrolę systemu i wyświetlające dane oraz parametry fizjologiczne pacjenta |  | Bez punktacji
57. | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO |  | Bez punktacji
58. | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. |  | Bez punktacji
59. | Marker laserowy lub świetlny lub inny |  | Bez punktacji
60. | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta. |  | Bez punktacji
61. | Dedykowane i certyfikowane przez producenta rezonansu lustro możliwe do ustawienia nad głową pacjenta w badaniach głowy, kręgosłupa, tułowia |  | Bez punktacji
62. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała ≥200 cm. |  | Bez punktacji
63. | Możliwość zatrzymania badania i wznowienia badania bez utraty zgromadzonych danych we wszystkich protokołach badań, w szczególności dla badań wieloodcinkowych (wymagających przesuwu stołu w czasie akwizycji) |  | Bez punktacji
APLIKACJE KLINICZNE
Rutynowe badania neuroradiologiczne
64. | Badania morfologiczne w obszarze głowy |  | Bez punktacji
65. | Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego kręgosłupa. |  | Bez punktacji
66. | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. |  | Bez punktacji
67. | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu głowy typu T1, T2, DWI (Silenz, PETRA, ComforTone lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagają dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek |  | Bez punktacji
68. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych |  | Bez punktacji
69. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu kręgosłupa w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych |  | Bez punktacji
70. | Bezkontrastowa technika pozwalająca na dynamiczne wysoko-rozdzielcze obrazowanie naczyn krwionosnych. Czas pojedynczej dynamiki ponizej 0,2 ms pozwala na dokladną wizualizację patologii, anomalii, malformacji, etc. |  | TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt.
DYFUZJA
71. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI |  | Bez punktacji
72. | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta). |  | Bez punktacji
73. | Maksymalna wartość b: ≥ 10 000 s/mm2 |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
74. | Minimalna wartość b: < 30 s/mm2 |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie
75. | Liczenie map ADC |  | Bez punktacji
76. | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
77. | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa |  | Bez punktacji
78. | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej |  | Bez punktacji
79. | DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeżeli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności. |  | Bez punktacji
80. | Prezentacja typu „PET-like DWI” lub równoważna wg nomenklatury producenta z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego. |  | Bez punktacji
81. | Badania dyfuzyjne z wysoką rozdzielczością w ograniczonym polu widzenia (ZoomIt, Zoom DWI lub równoważne wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
82. | Sekwencje dyfuzyjne z możliwością obrazowania w oparciu o sekwencje typu TSE Multi Shot, poprawiające rozdzielczość wykonywanych badań i skracające czas sekwencji min. o 20% |  | Bez punktacji
83. | Pakiet do zaawansowanego obrazowania dyfuzyjnego zapewniający skuteczną supresję sygnału od tkanki tłuszczowej bez zmienności wynikającej z obsługiwania systemu przez różnych operatorów, |  | Bez punktacji
84. | Badania dyfuzyjne z możliwością tworzenia syntetycznych, niepozyskiwanych obrazów o wysokim współczynniku b, do 5000 s/mm2 |  | Bez punktacji
85. | Obrazowanie dyfuzyjne z możliwość uzyskania obrazów EPI dopasowanych pod względem geometrii do anatomicznych obrazów mózgu |  | Bez punktacji
PERFUZJA
86. | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI |  | Bez punktacji
87. | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
88. | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji- możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel |  | Bez punktacji
ANGIOGRAFIA MR (MRA)
89. | Time-of-Flight MRA |  | Bez punktacji
90. | 2D/3D Phase Contrast MRA |  | Bez punktacji
91. | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) |  | Bez punktacji
92. | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
93. | Dynamiczne 3D MRA |  | Bez punktacji
94. | Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
95. | Magnetisation Transfer Contrast (MTC) |  | Bez punktacji
96. | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
97. | MRA naczyń domózgowych. |  | Bez punktacji
98. | MRA naczyń obwodowych. |  | Bez punktacji
99. | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
100. | Angiografia naczyń obwodowych z akwizycją bez użycia maski subtrakcyjnej, w celu eliminacji artefaktów powstających w wyniku braku wyrównania spowodowanego przemieszczeniem się pacjenta pomiędzy skanami wykonywanymi przed i po podaniu kontrastu. |  | Bez punktacji
BADANIA KARDIOLOGICZNE
101. | Obrazowanie morfologii serca (CardiacMorphology) |  | Bez punktacji
102. | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (FunctionalImaging/Cine) |  | Bez punktacji
103. | Obrazowanie serca techniką DARK BLOOD. |  | Bez punktacji
104. | Obrazowanie tętnic wieńcowych. |  | Bez punktacji
105. | Nawigator 1D lub 3D dla badań kardiologicznych z detekcją i korekcją artefaktów ruchowych w jednym kierunku (Navigators lub 1D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
106. | Obrazowanie techniką Delayed Enhancement 2D i 3D. |  | Bez punktacji
107. | Obrazowanie techniką Tagging |  | Bez punktacji
108. | Zaawansowane narzędzie wspomagające pcenę funkcji serca zarówno w badaniach spoczynkowych, jak i obciążeniowych |  | Bez punktacji
109. | Obrazy parametryczne zawierające dane MMT, TTP oraz Upslope |  | Bez punktacji
110. | Ocena żywotności mięśnia sercowewgo podczas badania na jednym zatrzymanym oddechu lub podczas swobodnego oddychania z pełnym pokryciem serca |  | Bez punktacji
111. | Wyświetlanie pętli filmowych umożliwiających dokładne obejrzenie wyników badania |  | Bez punktacji
112. | Możliwość zmiany parametrów dotyczących pozycji, pochylenia, geometrii i kontrastu obrazowanej warstwy podczas skanowania z aktualizacją obrazu w czasie rzeczywistym |  | Bez punktacji
113. | Możliwość ustawienia FOV, grubości warstwy oraz kierunku kodowania fazy |  | Bez punktacji
114. | Możliwość ustawienia kąta odchylenia wektora magnetyzacji |  | Bez punktacji
115. | Możliwość ustawienia opóżnienia wyzwalania |  | Bez punktacji
116. | IR wyzwalane sygnałem EKG w celu uzyskania dużego kontrastu w obrazach T1 w połaczeniu z zerowaniem tkanki |  | Bez punktacji
117. | Narzędzia do pełnej analizy funkcji i perfuzji mięśnia sercowego, a także do przeglądania badań MR serca |  | Bez punktacji
118. | Narzędzie pozwalające na szybkie uwidocznienie morfologii i ruchomości ścian, jednoczesne przeglądanie wielu skanów/warstw, a także nwyznaczanie kilku punktów referencyjnych na potrzeby śledzenia ruchomości ścian. |  | Bez punktacji
119. | Pakiet oprogramowania służacy do pełnej oceny lewej i prawej komory, oceny frakcji wyrzutowej metodą pole powierzchni- długość (ALEF), analizy wolumetrycznej komór i ściany z korekscją względem mięśni brodawkowatych |  | Bez punktacji
120. | Prezentowanie wyników w postaci liczbowej, graficznej oraz na mapach polarnych |  | Bez punktacji
121. | Automatyczna propagacja konturów serca na różne fazy dynamiczne |  | Bez punktacji
122. | Pakiet do oceny cech tkanki mięśnia sercowego wraz z analizą obrazu tkanki mięśnia sercowego na podstawie wartości relaksacji T1 i map T2/R2, T2*/R2* oraz mapowania T1 wg schematów zdefiniowanych przez użytkownika |  | Bez punktacji
BADANIA W OBSZARZE TUŁOWIA
123. | 3D GR Echo |  | Bez punktacji
124. | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
125. | Cholangiografia |  | Bez punktacji
126. | Single Shot MRCP |  | Bez punktacji
127. | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
128. | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
129. | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice dwupunktowej, działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
130. | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania piersi, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS lub VIBRANT lub BLISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
131. | Aplikacja umożliwiająca na ciagłe skanowanie na swobodnym oddechu pacjenta podczas badania dynamicznego po dozylnym podaniu środka kontrastowego. Sekwencja 3D z silnym i jednorodnym impulsem tłumienia tłuszczu, pozwalająca na bezstratne rekonstrukcje MPR oraz na klinicznie dowolną ilość dynamik oraz rozdzielczość czasową potrzebną w wielofazowym badaniu miednicy, brzucha, klatki piersiowej, bez artefaktów ruchowych. |  | Bez punktacji
132. | Zaawansowana technika obrazowania 3D TSE umożliwiająca uzyskanie projekcji wielopłaszczyznowych o wysokiej rozdzielczości, w tym projekcji skośnych, na jednym skanie. |  | Bez punktacji
133. | System automatycznego planowania badania piersi, działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców |  | Bez punktacji
BADANIA ORTOPEDYCZNE
134. | Badania stawu kolanowego |  | Bez punktacji
135. | Badania stawu skokowego |  | Bez punktacji
136. | Badania barku |  | Bez punktacji
137. | Badania nadgarstka |  | Bez punktacji
138. | Zaawansowana sekwencja do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych |  | Bez punktacji
139. | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR |  | Bez punktacji
140. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań stawu barkowego w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem. |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
141. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań stawów kolanowego w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
142. | Mapowanie chrząstki kolorem |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu
143. | Częściowa selektywna saturacja tłuszczu i wody |  | Bez punktacji
Obrazowanie równoległe
144. | Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Bez punktacji
145. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC, k-t BLAST lub odpowiednio do nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
146. | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 16 |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW
147. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
148. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
149. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE lub MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
150. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
BRAMKOWANIE I INNE
151. | Bramkowanie oddechowe |  | Bez punktacji
152. | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. |  | Bez punktacji
153. | Bramkowanie EKG |  | Bez punktacji
154. | Presaturacja przestrzenna |  | Bez punktacji
155. | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem |  | Bez punktacji
156. | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu algorytmu PROPELLER lub algorytmu podobnego wg nomenklatury producenta. |  | Bez punktacji
157. | Korekcja dla cewek powierzchniowych |  | Bez punktacji
158. | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości |  | Bez punktacji
SEKWENCJE
159. | Spin Echo (SE) |  | Bez punktacji
160. | InversionRecovery (IR) |  | Bez punktacji
161. | Gradient Echo (GRE) |  | Bez punktacji
162. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
163. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
164. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
165. | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
166. | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
167. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
168. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Bez punktacji
169. | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) |  | Bez punktacji
170. | Multi-Shot |  | Bez punktacji
171. | Single-Shot |  | Bez punktacji
172. | Turbo IR |  | Bez punktacji
173. | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS), 3D Dual Echo (lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne |  | Bez punktacji
174. | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne |  | Bez punktacji
175. | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (SPACE, VISTA lub CUBE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne |  | Bez punktacji
176. | Sekwencje 3D do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” |  | Bez punktacji
177. | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne |  | Bez punktacji
178. | Sekwencje wieloechowe: minimum 16 ech |  | Bez punktacji
179. | 3D GRE: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 1,0 ms |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie
180. | 3D GRE: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 0,35 ms. |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie
181. | EPI: minimaln TR dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 5,0 ms. |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie
182. | EPI: minimaln TE dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 2,0 ms. |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie
183. | EPI: minimalne echo spacing dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 0,75 ms. |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie
184. | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). |  | Bez punktacji
AKWIZYCJA DANYCH
185. | Minimalna wartość FoV ≤1 cm. |  | Bez punktacji
186. | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y) ≥ 55 cm. |  | Bez punktacji
187. | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 50 cm. |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
188. | Zakres badania całego ciała min. 200 cm |  | Bez punktacji
189. | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji. |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
190. | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
191. | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
KONSOLA OPERATORSKA APARATU
192. | Pojemność pamięci RAM minimum 32 GB |  | Bez punktacji
193. | Pojemność HD na dane obrazowe minimum 500 GB |  | Bez punktacji
194. | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 600 000 obrazów |  | Bez punktacji
195. | Interface sieciowy min. 1GB Ethernet (do wykorzystania przez Zamawiającego – nie używany do połączenia z dostarczanymi urządzeniami) |  | Bez punktacji
Komputer obrazowy (jeśli jest oferowany oddzielnie)
196. | Pojemność pamięci RAM minimum 32 GB |  | Bez punktacji
197. | Pozostałe parametry umożliwiające płynną pracę. (procesor, dysk, system operacyjny) |  | Bez punktacji
198. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 75 000 obrazów/s. |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
199. | Zaawansowany, zintegrowany system akwizycji i rekonstrukcji obrazów wykorzystujący w jednym badaniu zarówno technologię próbkowania rozproszonego oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Na etapie akwizycji wykorzystanie technologii próbkowania rozproszonego typu Compressed Sensing w celu skrócenia czasu akwizycji o co najmniej 50%, w obrazowaniu 2D, 3D, 4D, dla badań neurologicznych (głowy i kręgosłupa), ortopedycznych, jamy brzusznej i miednicy (onkologicznych), kardiologicznych, naczyniowych. Na etapie rekonstrukcji wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji AI Deep Learning do rekonstrukcji obrazów, z możliwością zastosowania do minimum 95% wykonywanych badań, w celu skróceniu czasu badania i/lub poprawy jakości obrazowania. Łączne skrócenie czasu obrazowania min. 60%. |  | Bez punktacji
Monitor/monitory
200. | Stanowisko dwumonitorowe w technologii LCD, dopuszczone do stosowania w medycynie |  | Bez punktacji
201. | Przekątna każdego monitora: minimum 27". |  | Bez punktacji
202. | Matryca każdego monitora w rozdzielczości 4K |  | Bez punktacji
Oprogramowanie konsoli operatorskiej
203. | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) |  | Bez punktacji
204. | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. |  | Bez punktacji
205. | MPR |  | Bez punktacji
206. | MIP |  | Bez punktacji
207. | Rekonstrukcje 3D i SSD |  | Bez punktacji
209. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz. |  | Bez punktacji
210. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
211. | Podstawowe bezterminowe licencje konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje MPR, MIP, 3D SSD). |  | Bez punktacji
212. | Filtr obrazów |  | Bez punktacji
Praca w sieci
213. | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE |  | Bez punktacji
214. | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE |  | Bez punktacji
215. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT |  | Bez punktacji
216. | DICOM 3.0 – Storage Commitment |  | Bez punktacji
217. | DICOM 3.0 – Modality Worklist |  | Bez punktacji
218. | DICOM 3.0 – MPPS |  | Bez punktacji
219. | Dostawca musi dostarczyć komplet bezterminowych licencji niezbędnych do podłączenia z systemami Zamawiającego RIS i PACS. |  | Bez punktacji
220. | W cenie oferty pełna konfiguracja i integracja aparatu na licencji RIS/PACS posiadanej przez Zamawiającego. Integracja obejmuje: a) konfigurację systemów (prace mogą być wykonane wyłącznie przez autoryzowany serwis systemu), b) instalację i konfigurację aplikacji PACS/RIS na stanowiskach: technika i obrazowo-opisowym. Adresacja IP oraz użyte nazwy zostaną dostarczone przez Zamawiającego. |  | Bez punktacji
WYPOSAŻENIE DODATKOWE SYSTEMU MR
221. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania systemu MR wymagane przez producenta. |  | Bez punktacji
222. | Minimum 2 kamery video w pomieszczeniu badań i monitor do obserwacji pacjenta |  | Bez punktacji
223. | Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR |  | Bez punktacji
224. | Ręczny detektor implantów metalowych |  | Bez punktacji
225. | Niemagnetyczna gaśnica |  | Bez punktacji
226. | Kabina RF z drzwiami i oknami i wykończeniem wnętrza o stopniu tłumienia akustycznego minimum 48dB; możliwość zainstalowania m.in. szafek na cewki oraz fantomy zapewniającą ich bezpieczne i ergonomiczne przechowywanie; minimum 8 gniazd zasilania 230V / 50Hz; gniazda gazów medycznych (standard AGA) – tlen, próżnia, powietrze, odciąg gazów anestetycznych; przepusty i filtry niezbędne do podłączenia zaoferowanych urządzeń, oświetlenie podstawowe, wyłączniki awaryjne |  | Bez punktacji
AUDIO-WIZUALNY SYSTEM INFORMACYJNY DLA PACJENTA
227. | Audiowizualny system zintegrowany z systemem MR minimalizujący stres pacjenta i informujący pacjenta o przebiegu badania |  | Bez punktacji
228. | System oświetlenia barwnego pracowni, z możliwością wyboru koloru przez pacjenta wraz z nagłośnieniem |  | Bez punktacji
229. | Dwa panele dotykowe pozwalające na wybór motywów audio-wizualnych przez pacjenta, przed wejściem do pracowni, zestaw motywów dedykowanych różnym grupom wiekowym (dzieciom, młodzieży i dorosłym) |  | Bez punktacji
230. | Ekran zawieszony na tylnej ścianie pracowni wraz z panoramicznym lustrem umożliwiającym jego obserwację, przekazujący komendy oddechowe zsynchronizowane z czujnikiem oddechu pacjenta i informacje o przebiegu badania, a także relaksujące treści |  | Bez punktacji
231. | Oprogramowanie do synchronizacji oświetlenia i dźwięku z badaniami MR |  | Bez punktacji
232. | Pierścień na suficie oświetlający system rozproszonym światłem |  | Bez punktacji
233. | Projektor dostosowany do pracy w pomieszczeniu rezonansu i ekran na bocznej scenie pracowni (na wprost wejścia) wyswietlajacy treści synchronizowane z badanie MR |  | Bez punktacji
STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie ……………………………………………..................*
234. | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2024 |  | Bez punktacji
235. | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna, pracująca w środowisku MR |  | Bez punktacji
236. | Podwójna głowica na statywie jezdnym: objętość wkładów odpowiednio 65 ml dla środka kontrastowego (strona A); 115 ml dla soli fizjologicznej (strona B) . |  | Bez punktacji
237. | Komplet okablowania, w tym światłowód. |  | Bez punktacji
238. | Możliwość współpracy ze skanerem rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T |  | Bez punktacji
239. | Możliwość zastosowania zestawów jednorazowych, sterylnych wkładów do kontrastu, złożonych m.in. z 1 wkładu o pojemności 65 ml (kontrast) oraz 1 wkładu o pojemności 115 ml (sól fizjologiczna); |  | Bez punktacji
240. | Regulowana prędkość przepływu w zakresie od 0,01 do 10 ml/s (w interwałach 0,01 od 0,01 do 3,1 ml/s, w interwałach 0,1 od 3,1 do 10 ml/s) |  | Bez punktacji
241. | Dotykowy kolorowy monitor „Touch Screen” |  | Bez punktacji
242. | Funkcja KVO (Keep Vein Open) – funkcja umożliwiająca iniekcję 0,25 ml roztworu soli fizjologicznej w regulowanych interwałach czasowych (interwały: 15,20,30,45,60,75 s) |  | Bez punktacji
243. | Ciśnienie graniczne 325 PSI (2241 kPa) |  | Bez punktacji
244. | Funkcja wstrzymania iniekcji-pauza – do 20 minut programowalna co 1s. |  | Bez punktacji
245. | Kalkulator współczynnika eGFR |  | Bez punktacji
246. | Kalkulator dawki środka kontrastowego w zależności od masy ciała pacjenta |  | Bez punktacji
247. | Iniekcje wielofazowe do 6 faz |  | Bez punktacji
248. | Możliwość przechowywania w pamięci urządzenia ≥ 60 protokołów iniekcji |  | Bez punktacji
249. | Wyświetlanie wykresu ciśnienia wstrzykiwania w czasie rzeczywistym na panelu kontrolnym |  | Bez punktacji
250. | Możliwość automatycznego napełniania i odpowietrzania wstrzykiwacza |  | Bez punktacji
251. | Automatyczny przesuw tłoków przy instalacji wkładów |  | Bez punktacji
252. | Możliwość komunikacji wstrzykiwacza z systemem RIS/PACS |  | Bez punktacji
253. | Możliwość zdalnego (on-line) wsparcia serwisowego |  | Bez punktacji
254. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie-zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy |  | Bez punktacji
SZKOLENIA
255. | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników potwierdzone odpowiednim dokumentem (minimum 5 dni po 6 godzin) w terminie ustalonym z kierownikiem pracowni lub koordynatorem zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej |  | Bez punktacji
256. | Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone wydaniem certyfikatu (minimum 30 dni po 6 godzin) w terminie ustalonym z kierownikiem pracowni lub koordynatorem zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej |  | Bez punktacji
257. | Zaawansowane szkolenia w Ośrodku Referencyjnym Producenta, minimum 10 osobodni |  | Bez punktacji
SERWIS I GWARANCJA
258. | Gwarancja braku jakichkolwiek przerw w pracy systemu wynikających z konieczności wykonania dolewek helu w czasie całej eksploatacji systemu (całkowicie szczelna konstrukcja systemu chłodzenia), uwzględniająca wszystkie wypadki quench, zarówno spontaniczne, wynikające z awarii oraz inicjowane przez użytkownika, np. w sytuacji zagrożenia życia pacjenta |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt.
259. | Czas od awaryjnego wyłączenia pola do jego ponownego uruchomienia, z uwzględnieniem prac serwisowych (jeśli wymagane) w przypadku awaryjnego wyłączenia pola, z uwzględnieniem odladzania magnesu (jeśli wymagane) i dostawy helu |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
260. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat liczone od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych |  | Bez punktacji
261. | Gwarancja obejmuje wszystkie dolewki i uzupełnienia helu wynikające z pracy systemu oraz sytuacji awaryjnych, np. quench wynikający z awarii systemu MR, systemów chłodzenia, systemów zasilania. Gwarancja nie obejmuje sytuacji inicjowanych przez użytkownika, wynikających z nieprawidłowego użytkowania, błędu umyślnego bądź nieumyślnego. |  | Bez punktacji
262. | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa i wymiana części w okresie gwarancji, która obejmuje: regulację i kalibrację parametrów wymaganych przez producenta, wykonywanie testów specjalistycznych, części eksploatacyjne aparatu, |  | Bez punktacji
263. | Każdorazowo po wystąpieniu prac serwisowych w skutek awarii systemu MR, awarii aparatu, sytuacji inicjowanych przez użytkownika np. zagrożenie życia pacjenta lub uszkodzenia innych systemów składowych, nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji |  | Bez punktacji
264. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. |  | Bez punktacji
265. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 12 godzin (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych. |  | Bez punktacji
266. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. |  | Bez punktacji
267. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące (zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. |  | Bez punktacji
268. | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. |  | Bez punktacji
269. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta. |  | Bez punktacji
270. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. |  | Bez punktacji
271. | Do wszystkich dostarczonych urządzeń informatycznych (komputery, stacje robocze, itp.) oraz oprogramowania zostaną dołączone hasła administracyjne (o ile występują). |  | Bez punktacji
272. | Kody i hasła serwisowe do rezonansu magnetycznego są dostępne i znane dla wszystkich uprawnionych pracowników serwisów. Po okresie gwarancji zamawiający ma prawo do korzystania z dowolnego przeszkolonego i uprawnionego serwisu. |  | Bez punktacji
273. | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami broszur oraz instrukcji obsługi w języku polskim. |  | Bez punktacji
274. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie-zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy |  | Bez punktacji
275. | Częstotliwość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy** |  | Bez punktacji
SERWER APLIKACYJNY
276. | System pracujący w architekturze klient – serwer. |  | Bez punktacji
277. | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: CPU: procesor lub procesory osiągające min. 25000 pkt. w teście Passmark. RAM: 32 GB, HDD: 3x 1,2 TB SAS 10k,Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s.Dedykowany UPS do podtrzymania zasilania serwera aplikacyjnego w celu bezpiecznego wyłączenia bez utraty danych |  | Bez punktacji
278. | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – 2 komplety: Komputer+ para monitorów diagnostycznych zgodny z rozporządzeniem MZ z 2011 r dla TK i MR (typu flat o przekątnej ≥ 24” i roz. ≥ 2MP z podświetleniem LED) + monitor opisowy minimum 22,5” |  | Bez punktacji
279. | Dla każdego z posianych powyżej stanowisk - komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: procesor sześciordzeniowy, min. 3,0 GHz, min. 8 GB RAM, dysk o pojemności min. 200 GB, system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji , mysz, klawiatura, nagrywarka płyt, karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów. |  | Bez punktacji
280. | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta, ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji w jakości diagnostycznej. |  | Bez punktacji
281. | Możliwość skonfigurowania z Active Directory i LDAP. |  | Bez punktacji
282. | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive, Basic Print, Query / Retrieve, Storage Commitment. |  | Bez punktacji
283. | Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD |  | Bez punktacji
284. | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0. |  | Bez punktacji
285. | Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD |  | Bez punktacji
286. | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0. |  | Bez punktacji
287. | Import i wyświetlanie danych w formatach niediagnostycznych, min. JPEG, TIFF, AVI. |  | TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt.
288. | Zapis wyników i zrzutu z ekranu i wysłanie do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture. |  | Bez punktacji
289. | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje lub modernizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) do najnowszej wersji oprogramowania w czasie trwania gwarancji. |  | Bez punktacji
Aplikacje podstawowe
290. | Dostęp do wszystkich niżej wymienionych funkcjonalności systemu, łącznie z aplikacjami klinicznymi (podstawowymi i zaawansowanymi), dla minimum 6 jednoczesnych użytkowników. |  | Bez punktacji
291. | Obsługa i wyświetlanie badań wielu modalności, min. CT, MR, DX, CR, US, NM, PT, SR, XA. |  | Bez punktacji
292. | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 3 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. |  | Bez punktacji
293. | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR). |  | Bez punktacji
294. | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR. |  | Bez punktacji
295. | Dedykowane narzędzia do przeglądania wielu zestawów danych – min. automatyczna synchronizacja przewijania i rejestracja zestawów danych, punkt referencyjny, linia referencyjna (Smart Link, 3D Reference Point lub zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
296. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. |  | Bez punktacji
297. | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania/layoutów, skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną (Hanging Protocol, Display Protocol lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Możliwość indywidualnego dopasowania i konfiguracji przez każdego z użytkowników z opcją zapisu. |  | Bez punktacji
298. | Jednoczesne wyświetlanie tej samej serii badania w osobnych oknach przeglądarki z różnymi ustawieniami okna (np. kostne i tkanek miękkich) z zapewnieniem synchronizacji. |  | Bez punktacji
299. | Min. 6 predefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień i przypisania skrótów klawiszowych. |  | Bez punktacji
300. | MIP (Maximum Intensity Projection) |  | Bez punktacji
301. | MinIP (Minimum Intensity Projection) |  | Bez punktacji
302. | SurfaceMIP |  | Bez punktacji
303. | VIP (Volume Intensity Projection) |  | Bez punktacji
304. | VRT (Volume Rendering Technique) |  | Bez punktacji
305. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. |  | Bez punktacji
306. | Prezentacja Cine. |  | Bez punktacji
307. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. |  | Bez punktacji
308. | Wyświetlanie histogramów oraz pomiary gęstości HU. |  | Bez punktacji
309. | Gama predefiniowanych przed producenta protokołów VR z możliwością ich interaktywnej edycji (każda zmiana wprowadzona w edytorze będzie natychmiast widoczna na wyświetlanym obrazie) i zapisu. |  | Bez punktacji
310. | Interaktywne definiowanie i wizualizowanie tkanek/wyodrębnianie organów poprzez automatyczne zastosowanie i zmiana palety VR z jednego kliknięcia na obrazie anatomicznym (Volume Explorer lub zgodnie z nomenklaturą producenta). |  | Bez punktacji
311. | Narzędzia edycji i segmentacji VR, w tym dodawanie/odejmowanie ROI w 3D, erozja/dylatacja, kształtowanie warstwa po warstwie z opcją interpolacji. |  | Bez punktacji
312. | Możliwość segmentacji i definiowania tkanek, automatycznego obliczania objętości oraz jednoczesnej, interaktywnej wizualizacji wszystkich/wybranych wysegmentowanych tkanek (Tissue Management lub zgodnie z nomenklaturą producenta). |  | Bez punktacji
313. | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (minimum w 2 formatach z wymienionych: STL, VTK, OBJ, VRML, 3MF). |  | Bez punktacji
314. | Fuzja badań z różnych modalności min.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR i MR-MR. |  | Bez punktacji
315. | Zmiana przezroczystości danych PET/CT (Alpha Blending lub zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz pomiar SUV w 2D i 3D. |  | Bez punktacji
316. | Automatyczna rejestracja danych różnych modalności poddanych fuzji wraz z narzędziami do ręcznej edycji. |  | Bez punktacji
317. | Fuzja obrazów anatomicznych i funkcjonalnych, np. obrazów dyfuzji i morfologicznych MR. |  | Bez punktacji
318. | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. wzdłuż wyznaczonej przez użytkownika dowolnej krzywej. |  | Bez punktacji
319. | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI. |  | Bez punktacji
320. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. |  | Bez punktacji
321. | Automatyczny import wcześniejszych badań z archiwum PACS. |  | Bez punktacji
Aplikacje zaawansowane
322. | Automatyczna analiza danych MR całego ciała (np. angiografii, całego kręgosłupa czy dyfuzji) poprzez łączenie wielu obrazów w jeden widok z możliwością zapisywania i eksportowania wyników. |  | Bez punktacji
323. | Funkcjonalność systemu umożliwiająca operacje na dwóch zestawach danych, min. dodawanie, odejmowanie (w tym dla badań dynamicznych), stosunek oraz obliczanie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) z możliwością zdefiniowania współczynników ważenia dla operacji subtrakcji i kalkulacji MTC. |  | Bez punktacji
324. | Obliczanie nowych obrazów na podstawie wybranej sumy czasów echa z interaktywną aktualizacją wyników. |  | Bez punktacji
325. | Dedykowana aplikacja do analizy badań dyfuzji MR, umożliwiająca kalkulację map ADC, eADC i FA. |  | Bez punktacji
326. | Analiza badań perfuzji T1 umożliwiająca wyświetlanie krzywych wzmocnienia (time-intensity) i obliczanie parametrów względnego wzmocnienia, maksymalnego wzmocnienia, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP), prędkości napływu środka kontrastowego wraz z mapami parametrycznymi. |  | Bez punktacji
327. | Oprogramowanie do oceny ilościowej i jakościowej badań perfuzji MR mózgu wraz z kalkulacją i prezentacją map parametrycznych TTP, T0, MTT, relCBV, relCBF, Tmax.Automatyczna rejestracja wolumenów danych i korekcja artefaktów ruchowych. |  | Bez punktacji
328. | Możliwość oceny zmian w mózgu pod kątem wycieku kontrastu do przestrzeni międzykomórkowej, z obliczaniem i prezentacją map, przykładowo CBV, corrected relCBV i K2. |  | Bez punktacji
329. | Automatyczne porównanie badań perfuzji i dyfuzji w celu wyznaczenia i analizy obszarów niedopasowania dyfuzji i perfuzji w diagnostyce pacjentów udarowych. |  | Bez punktacji
330. | Generowanie map ADC o dowolnym współczynniku b w oparciu o mapy o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie badanie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map o wszpółczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. |  | Bez punktacji
331. | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością kalkulacji map DTI oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji w 3D. Możliwość nałożenia danych z badania na obraz morfologiczny, zapisu jako „batch” oraz eksportu wyników do aparatu zabiegowego. |  | Bez punktacji
332. | Dedykowane oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii MR min. SVS, CSI 2D i 3D. |  | Bez punktacji
333. | Aplikacja do analizy wyników badań funkcjonalnego rezonansu magnetycznego dla różnego rodzaju paradygmatów (task-related, event-related, resting-state).Wyznaczanie i wizualizacja obszarów aktywacji. |  | Bez punktacji
334. | Zestaw narzędzi do analizy sygnału dyfuzji, z uwzględnieniem IVIM i kurtozy. Obliczanie map parametrycznych frakcji perfuzji (f), pseudodyfuzyjności (D*), dyfuzyjności (D) i kurtozy (K). Wyświetlanie wykresu sygnału dyfuzji z obliczoną krzywą modelową. |  | TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt.
335. | Dedykowana aplikacja do zaawansowanej analizy schorzeń neurologicznych umożliwiające monitorowanie stanu choroby i jej progresji w czasie, zawierające kompleksowe narzędzia do półautomatycznej segmentacji i analizy zmian w mózgu z możliwością śledzenia ich progresji w czasie (w tym wykresy i zmiany procentowe).Oprogramowanie umożliwia automatyczną, zaawansowaną rejestrację danych między seriami ze skalowaniem intensywności i korekcją homogeniczności sygnału do wielopunktowego porównywania badań mózgu oraz automatyczną fuzję obrazów pokazującą w postaci mapy kolorowej różnice intensywności sygnału między dwoma seriami, z możliwością jej eksportu, w celu obserwacji zmian w mózgu. |  | Bez punktacji
336. | Ilościowe pomiary przepływów w sercu i innych naczyniach oraz płynu rdzeniowo-mózgowego |  | Bez punktacji
337. | Oprogramowanie do analizy pracy serca oraz min. oceny perfuzji mięśnia sercowego |  | Bez punktacji
338. | Oprogramowanie do oceny naczyń wieńcowych |  | Bez punktacji
339. | Narzędzia do pełnej analizy funkcji i perfuzji mięśnia sercowego, a także do przeglądania badań MR serca |  | Bez punktacji
340. | Narzędzie pozwalające na szybkie uwidocznienie morfologii i ruchomości ścian, jednoczesne przeglądanie wielu skanów/warstw, a także nwyznaczanie kilku punktów referencyjnych na potrzeby śledzenia ruchomości ścian. |  | Bez punktacji
341. | Pakiet oprogramowania służacy do pełnej oceny lewej i prawej komory, oceny frakcji wyrzutowej metodą pole powierzchni- długość (ALEF), analizy wolumetrycznej komór i ściany z korekscją względem mięśni brodawkowatych |  | Bez punktacji
342. | Prezentowanie wyników w postaci liczbowej, graficznej oraz na mapach polarnych |  | Bez punktacji
343. | Zaoferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Środki dowodowe potwierdzające, że oferowany wyrób spełnia wymagania Zamawiającego będą wymagane przed dostawą urządzenia (certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego urządzenia). |  | Bez punktacji
UWAGA * należy podać Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w odpowiednim wierszu kolumny "Oferowane parametry" wpisać „TAK” lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. Z wyjątkiem pozycji nr 10, 70, 129, 140, 141, 142, 258, 287, 334 - jeżeli zostanie wpisane „NIE” lub Wykonawca pozostawi puste pole, Zamawiający odrzuci ofertę. W pozycjach nr 7, 11, 19, 43, 73, 74, 146, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 189, 190, 191, 198, 259 należy wpisać wartość oferowanego parametru. Jeżeli zostanie wpisane TAK / NIE lub Wykonawca pozostawi puste pole, Zamawiający odrzuci ofertę. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry". Zaoferowanie parametrów gorszych niż opisane w "Wymagane parametry" spowoduje odrzucenie oferty. ** należy podać częstotliwość wykonywania w miesiącach. Brak wpisu spowoduje odrzucenie oferty.