## Arkusz1
Nr sprawy
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………................…
Specyfikacja techniczna - aparat do rezonansu magnetycznego - typ 2
Oferujemy sprzęt fabrycznie nowy o następujących parametrach: Nazwa producenta:.......................* Rok produkcji: ............*
LP. | WYMAGANE PARAMETRY | Oferowane parametry * (należy wpisać TAK lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać**) | PUNKTACJA
Rezonans magnetyczny - typ 2
Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie ……………………………………………..................*
MAGNES
1. | Indukcja stałego pola magnetycznego: 3,0T |  | Bez punktacji
2. | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta. |  | Bez punktacji
3. | Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym |  | Bez punktacji
4. | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off. |  | Bez punktacji
5. | Aktywny SHIM instalacyjny |  | Bez punktacji
6. | Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI |  | Bez punktacji
7. | Homogeniczność pola dla kuli - wartość gwarantowana w ppm, mierzona metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzn pomiarowych:
| o średnicy 10 cm |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
| o średnicy 20 cm |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
| o średnicy 30 cm |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
| o średnicy 40 cm |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
| o średnicy 50 cm lub w objętości cylindrycznej 50x50x45 cm |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
8. | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami); wymagane ≥ 70 cm |  | Bez punktacji
9. | Minimalna odległość między blatem stołu pacjenta a zenitem otworu magnesu podczas badania ≥ 50 cm |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
10. | Magnes wraz z obudową długości nie większej niż 200 cm |  | Bez punktacji
SYSTEM GRADIENTOWY
11. | Cewki gradientowe chłodzone wodą z pakietem redukującym natężenie dźwięku powstającego w trakcie ich pracy |  | Bez punktacji
12. | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 45 mT/m |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
13. | Maksymalny, ­rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 200 T/m/s. |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
14. | Redukcji natężenia dźwięku generowanego przez cewki gradientowe poprzez rozwiązanie konstrukcyjne aparatu. |  | Bez punktacji
15. | Tryb pracy cewek gradientowych redukujący natężenie dźwięku poprzez zmniejszenie amplitudy i/lub prędkości narastania gradientów pola magnetycznego dostępny dla wszystkich oferowanych sekwencji. Rozwiązanie odpowiednio do nomenklatury producenta. |  | Bez punktacji
16. | Transmisja równoległa (TX) za pomocą minimum dwóch niezależnych kanałów nadawczych (dwa niezależne generatory, dwa nadajniki i dwa wzmacniacze RF) |  | Bez punktacji
17. | Sumaryczna moc obu wzmacniaczy RF, wymagane nie mniej niż 30 kW |  | Bez punktacji
18. | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane ≥ 32 bitów |  | Bez punktacji
19. | Tor nadawczy z pełną transmisją cyfrową od nadajnika do cewki powierzchniowej |  | TAK - 2 pkt, NIE - 0 pkt.
20. | Tor odbiorczy z pełną transmisją cyfrową od cewek powierzchniowych do rekonstruktora |  | TAK - 2 pkt, NIE - 0 pkt.
21. | Liczba równoległych kanałów odbiorczych odbiornika RF ≥ 105 lub system w pełni cyfrowy (bez limitu kanałów odbiorczych) |  | Bez punktacji
22. | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF nie mniej niż 160 dB |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
23. | Cyfrowa filtracja RF |  | Bez punktacji
24. | Kontrola częstotliwości |  | Bez punktacji
25. | Kontrola fazy |  | Bez punktacji
26. | Kontrola amplitudy |  | Bez punktacji
27. | System minimalizacji SAR |  | Bez punktacji
CEWKI
28. | Konstrukcja cewek RF w pełni cyfrowa, sygnał na cyfrowy konwertowany jest przez indywidualny dla każdej cewki konwerter ADC, następnie przesyłany z cewki do systemu za pomocą łącza światłowodowego. |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
29. | Zintegrowana cewka nadawczo –odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) umożliwiająca wykonywanie badań całego ciała |  | Bez punktacji
30. | Wielokanałowa cewka (minimum 30 kanałów odbiorczych) do badania głowy (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach |  | Bez punktacji
31. | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek (minimum 20 kanałów odbiorczych) do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach |  | Bez punktacji
32. | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek (minimum 40 kanałów odbiorczych) do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta. Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach |  | Bez punktacji
33. | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek (minimum 50 kanałów odbiorczych) do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta. Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach |  | Bez punktacji
34. | Wielokanałowa cewka powierzchniowa lub zestaw cewek (minimum 30 kanałów odbiorczych) do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach |  | Bez punktacji
35. | Realizacja badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta przy użyciu jednej cewki minimum 16 kanałowej. Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach | TAK/NIE, podać nazwę cewki ilość kanałów | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
36. | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek (minimum 90 kanałów odbiorczych) do badania całego ciała (whole body) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta. Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach |  | Bez punktacji
37. | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna (minimum 16 kanałów odbiorczych) umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta). Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach |  | Bez punktacji
38. | Cewka elastyczna (minimum 4 kanały robocze) typu „mały flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka, bark) . Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach |  | Bez punktacji
39. | Cewka wielokanałowa (minimum 8 kanałów roboczych)dedykowana sztywna do badań pediatrycznych przeznaczona do badania głowy i szyi, przeznaczona do badania dzieci do 18 m.ż., posiadająca w badanym obszarze minimum 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, kompatybilna z dedykowaną certyfikowaną przez producenta MR osłoną akustyczną dostosowaną do oferowanej cewki (np. Acoustic Hood lub wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
40. | Cewka wielokanałowa (minimum 8 kanałów roboczych) dedykowana sztywna do badań pediatrycznych przeznaczona do badania tułowia oraz badań kardiologicznych, przeznaczona do badania dzieci do 18 m.ż., posiadająca w badanym obszarze minimum 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, z dedykowanym zestawem akcesoriów do pozycjonowania noworodków i małych dzieci, kompatybilna z dedykowaną certyfikowaną przez producenta MR osłoną akustyczną dostosowaną do oferowanej cewki (np. Acoustic Hood lub wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
41. | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna (minimum 16 kanałów odbiorczych) do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
42. | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna (minimum 16 kanałów odbiorczych) do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
43. | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna (minimum 16 kanałów odbiorczych) do badania stopy i stawu skokowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
44. | Zestaw mikroskopowych cewek stosowanych do badań, które potrzebują małego pola widzenia z zachowaniem wysokiego stosunku sygnału do szumów m.in. obrazowanie skóry, badania oczu, małego stawu, naczyń powierzchniowych i obrazowanie dzieci |  | Bez punktacji
OTOCZENIE PACJENTA
45. | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 250 kg |  | Bez punktacji
46. | Odłączany stół pacjenta lub odłączany blat stołu pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. |  | Bez punktacji
47. | Bezdotykowy, w pełni bezobsługowy system monitorowania oddechu pacjenta dostępny zarówno z cewką do badania tułowia, jak i bez cewki monitorujący minimum 50 punktów na ciele pacjenta z częstością minimum 20 razy w ciągu sekundy, z automatyczną kalibracją. |  | Bez punktacji
48. | System wyposażony w materace na całej długości stołu o grubości minimum 6 cm zapewniające komfort pacjentom i unieruchamiające pacjentów w celu minimalizacji artefaktów ruchowych |  | Bez punktacji
49. | Materace stołu, dostosowane do pacjentów pediatrycznych, poprawiające komfort pacjentów i minimalizujące ilość artefaktów ruchowych |  | Bez punktacji
50. | Dedykowana certyfikowana przez producenta MR osłona akustyczna dostosowana do oferowanych cewek do badania tułowia/serca oraz głowy/kręgosłupa (np. Acoustic Hood lub wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
51. | Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu magnetycznego podstawka pod cewkę do badania tułowia uniemożliwiająca bezpośredni kontakt pacjenta z powierzchnią cewki |  | Bez punktacji
52. | Zestaw dedykowanych podkładek, gąbek, podstawka pod ramiona pozwalające na unieruchomienie pacjenta i zapewnienie komfortu w czasie badania |  | Bez punktacji
53. | Zestaw dedykowanych podkładek, gąbek, podstawka pod głowę i ramiona pozwalająca na unieruchomienie pacjenta i zapewnienie komfortu w czasie badania |  | Bez punktacji
54. | Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu magnetycznego podstawka umożliwiająca pochylanie cewki do badania głowy i szyi, z regulacją kąta pochylenia cewki |  | Bez punktacji
55. | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących |  | Bez punktacji
56. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania. |  | Bez punktacji
57. | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO |  | Bez punktacji
58. | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. |  | Bez punktacji
59. | Marker laserowy lub świetlny lub inny |  | Bez punktacji
60. | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta. |  | Bez punktacji
61. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała ≥200 cm. |  | Bez punktacji
62. | Możliwość zatrzymania badania i wznowienia badania bez utraty zgromadzonych danych |  | Bez punktacji
BADANIA NEURORADIOLOGICZNE/MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO
63. | Badania morfologiczne w obszarze głowy i mózgu |  | Bez punktacji
64. | Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego kręgosłupa. |  | Bez punktacji
65. | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. |  | Bez punktacji
66. | Sekwencja do bezkontrastowego obrazowania MR mózgu, zwiększającą pewność rozpoznań w onkologii neurologicznej, wykorzystuje obecność endogennych białek komórkowych do wytwarzania sygnału MR, który jest bezpośrednio skorelowany z proliferacją komórek będącą znacznikiem aktywności guza, i generowania obrazów APT-zależnych, dedykowana dla pacjentów z glejakami mózgu w celu jednoznacznej oceny stopnia złośliwości nowotworów |  | Bez punktacji
67. | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu głowy typu T1, T2, DWI (Silenz, PETRA, ComforTone lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagają dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek |  | Bez punktacji
68. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych |  | Bez punktacji
69. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu kręgosłupa w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych |  | Bez punktacji
70. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling i odpowiednio do nomenklatury producenta) oparta o metode echa spinowego (SE, TSE, GRASE lub inne) w trybie skanowania 3D pozwalająca na automatyczną subtrakcję kolejnych dynamik wraz z generacją map ASL prezentującą wartości znormalizowane (CBF mg/100ml/min) |  | Bez punktacji
71. | Zaawansowana technika obrazowania 3D TSE umożliwiająca uzyskanie danych z projekcji wielopłaszczyznowych o wysokiej rozdzielczości, w tym projekcji skośnych, na jednym skanie. |  | Bez punktacji
72. | Dodatkowo metoda obrazowania 3D z rozdzielczością izotropową umożliwiająca rekonstrukcję w dowolnej płaszczyźnie (także skośnej) bez utraty rozdzielczości, w celu skrócienia czasu skanowania i poprawiająca wizualizację splotu ramiennego i lędźwiowego dzięki akwizycji T2-zależnych sekwencji TSE w wysokiej rozdzielczości z tłumieniem szczątkowego sygnału od światła naczynia. |  | Bez punktacji
73. | Sekwencje do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” (SWI lub SWAN lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
74. | Obrazowanie metodą Black Blood z wykorzystaniem impulsów pilotujących, tłumiących sygnał od krwi w obrazowaniu naczyń |  | Bez punktacji
BADANIA CZYNNOŚCIOWE MÓZGU
75. | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o ultraszybkie wieloprzekrojowe T2* zależne obrazowanie EPI techniką pojedynczego lub wielu impulsów |  | Bez punktacji
76. | Metody obrazowania EPI 3D ze zróżnicowanymi schematami kodowania |  | Bez punktacji
77. | Wyświeltalnie w czasie rzeczywistym kilku obszarów aktywności w jednym badaniu |  | Bez punktacji
78. | Technologia zapewniająca większą rozdzielczość przestrzenną i/lub czasową wszystkich sekwencji akwizycji BOLD z zachowaniem jakości typowej dla obrazów EPI |  | Bez punktacji
79. | fMRI z automatyczną wizualizacją 2D lub 3D w czasie rzeczywistym (Inline BOLD lub Real Time BOLD lub iView BOLD lub odpowiednik według nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
80. | fMRI z automatyczną wizualizacją 3D w czasie rzeczywistym (Inline BOLD lub Real Time BOLD lub iView BOLD lub odpowiednik według nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
81. | Nakładanie map pobudzeń w badaniach fMRI w czasie rzeczywistym; technologia odpowiednio do nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
82. | Wykresy intensywności w czasie (TID) w czasie rzeczywistym. |  | Bez punktacji
83. | Tworzenie mapy t-test |  | Bez punktacji
84. | Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji ≥ 15 000 obrazów |  | Bez punktacji
85. | Budowanie własnych protokołów (paradigms), powinno umożliwiać filtrowanie, grupowanie, zmianę ustawień domyślnych wartości progowych |  | Bez punktacji
86. | Dostęp do danych akwizycyjnych |  | Bez punktacji
87. | Aplikacje do zaawansowanego postprocessingu badań czynnościowych fMRItypu: - BrainWave PA, - lub BOLD Evaluation, - lub BOLD Specialist, - lub równoważnego, odpowiednio do nomenklatury producenta. |  | Bez punktacji
TRAKTOGRAFIA
88. | DTI w oparciu o jedno i wieloimpulsową sekwencję EPI. |  | Bez punktacji
89. | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥128 |  | Bez punktacji
90. | Prosta nawigacja i wizualizacja umożliwiająca podgląd danych w 3 płaszczyznach z główną projekcją trójwymiarową |  | Bez punktacji
91. | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
92. | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
93. | Analiza statystyczna wokseli, dróg nerwowych i obszarów zainteresowania |  | Bez punktacji
94. | Traktografia tensora dyfuzji z jednym lub kilkoma obszarami zainteresowania |  | Bez punktacji
95. | Możliwość uwidocznienie przebiegu dróg nerwowych w formie filmu zgodnie z preferencjami użytkownika |  | Bez punktacji
DYFUZJA
96. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI |  | Bez punktacji
97. | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta). |  | Bez punktacji
98. | Pakiet do zaawansowanego obrazowania dyfuzyjnego zapewniający skuteczną supresję sygnału od tkanki tłuszczowej bez zmienności wynikającej z obsługiwania systemu przez różnych operatorów, |  | Bez punktacji
99. | Badania dyfuzyjne z możliwością tworzenia syntetycznych, niepozyskiwanych obrazów o wysokim współczynniku b, do 5000 s/mm2 |  | Bez punktacji
100. | Obrazowanie dyfuzyjne z możliwość uzyskania obrazów EPI dopasowanych pod względem geometrii do anatomicznych obrazów mózgu |  | Bez punktacji
101. | Badania dyfuzyjne z wysoką rozdzielczością w ograniczonym polu widzenia (ZoomIt, Zoom DWI lub równoważne wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
102. | Sekwencje dyfuzyjne z możliwością obrazowania w oparciu o sekwencje typu TSE Multi Shot, poprawiające rozdzielczość wykonywanych badań i skracające czas sekwencji minimum o 20% |  | Bez punktacji
103. | Maksymalna wartość b: ≥ 10 000 s/mm2 |  | Wartość największa 2 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
104. | Minimalna wartość b: < 30 s/mm2 |  | Wartość najmniejsza 2 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
105. | Liczenie map ADC |  | Bez punktacji
106. | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
107. | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa |  | Bez punktacji
108. | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej |  | Bez punktacji
109. | DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeżeli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności. |  | Bez punktacji
110. | Prezentacja typu „PET-like DWI” lub równoważna wg nomenklatury producenta z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego. |  | Bez punktacji
111. | Wysokorozdzielcze badania wolumetryczne T1, T2 i FLAIR, umożliwiające szybkie rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie i o dowolnej grubości (także poniżej 1 mm) bez straty jakości obrazu |  | Bez punktacji
112. | Wykonywanie sekwencji w kontrastach T1, T2, FLAIR, PD, MRA oraz DWI w badaniach głowy, przy poziomie hałasu podczas akwizycji/skanu |  | Bez punktacji
113. | Wysokorozdzielcze badania wolumetryczne dla pewnej i łatwej diagnostyki istoty białej mózgu |  | Bez punktacji
114. | Aplikacja umożliwiająca redukcję artefaktów ruchowych podczas obrazowania mózgu sekwencją wolumetryczną |  | Bez punktacji
115. | Bezkontrastowe, wysokorozdzielcze, wolumetryczne badania angiograficzne mózgu (drobnych naczyń i mikrokrwawień) |  | Bez punktacji
116. | Badania spektroskopii mózgu |  | Bez punktacji
117. | Zautomatyzowane pomiary wolumetryczne mózgu oraz analizę ilościową w tzw. chmurze obliczeniowej |  | Bez punktacji
118. | Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego pozwalające na uzyskanie czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, sekwencje tłumienia tłuszczu |  | Bez punktacji
119. | Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego: sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 oraz FLAIR i PD umożliwiające szybkie rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie bez straty jakości obrazu |  | Bez punktacji
PERFUZJA
120. | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI |  | Bez punktacji
121. | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
122. | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji- możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel |  | Bez punktacji
123. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu 3D (Arterial Spin Labeling lub odpowiednio do nomenklatury producenta) z możliwością ilościowej oceny przepływów w obrębie całego mózgu w rozdzielczości izotropowej |  | Bez punktacji
ANGIOGRAFIA MR (MRA)
124. | Time-of-Flight (TOF) MRA |  | Bez punktacji
125. | 2D/3D Phase Contrast MRA |  | Bez punktacji
126. | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) |  | Bez punktacji
127. | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
128. | Dynamiczne 3D MRA |  | Bez punktacji
129. | Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
130. | Magnetisation Transfer Contrast (MTC) |  | Bez punktacji
131. | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
132. | MRA naczyń domózgowych. |  | Bez punktacji
133. | MRA naczyń obwodowych. |  | Bez punktacji
134. | MRA kontrastowe naczyń obwodowych wykonywane w technice bez-subtrakcyjnej z wykorzystaniem sekwencji DIXON lub równoważnej, w obszarze minimum 40 cm z czasami bezdechu poniżej 20 s |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
135. | MRA wysokiej rozdzielczości badania tętnic nerek, tętnic i żył mózgu, tętnic z zakresu jamy brzusznej i kończyn dolnych bez użycia środka kontrastowego |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
136. | Oprogramowanie do badań naczyniowych typu 4D z użyciem środka kontrastującego z wykorzystaniem sekwencji np. TRICKS, TWIST lub innych odpowiednio do producenta |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
BADANIA W OBSZARZE TUŁOWIA
137. | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
138. | Badania dyfuzyjne o wysokim stosunku sygnału do szumu i krótkim czasie akwizycji |  | Bez punktacji
139. | Cholangiografia MRCP |  | Bez punktacji
140. | Single Shot MRCP |  | Bez punktacji
141. | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
142. | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań abdominalnych (odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
143. | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań abdominalnych (odpowiednik wg nomenklatury producenta) działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
144. | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only przy użyciu sekwencji Turbo Spin Echo (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
145. | Nawigator 2D dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie, np. w płaszczyźnie obrazu (2D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
146. | Badania struktur jamy brzusznej z użyciem sekwencji tłumienia sygnału tłuszczu o wysokich parametrach saturacji tłuszczu |  | Bez punktacji
147. | Metoda nieselektywnego wzbudzenia całej badanej objetości 3D zmniejszająca artefakty typu banding (również w dużych polach FOV). Pozwala ona na skrócenie minimalnych czasów TR oraz TE przez co przyśpiesza ona czas akwizycji. Mozliwa do zastosowania przy kazdym ważeniu: T1, T2, PD zarówno z supresja wody jak tłuszczu. |  | Bez punktacji
148. | Zaawansowana technika obrazowania 3D TSE umożliwiająca uzyskanie projekcji wielopłaszczyznowych o wysokiej rozdzielczości, w tym projekcji skośnych, na jednym skanie. |  | Bez punktacji
149. | Badania tułowia swobodnie oddychającego pacjenta oparta o radialną akwizycję przestrzeni k, kompatybilna z sekwencjami typu Dixon/Ideal |  | Bez punktacji
BADANIA ORTOPEDYCZNE
150. | Badania stawu kolanowego |  | Bez punktacji
151. | Badania stawu skokowego |  | Bez punktacji
152. | Badania barku |  | Bez punktacji
153. | Badania nadgarstka |  | Bez punktacji
154. | Sekwencje do obrazowania tkanek miękkich w sąsiedztwie niemagnetycznych implantów metalowych oraz do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
155. | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
156. | Sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 oraz FLAIR umożliwiające szybkie rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie o dowolnej grubości (także poniżej 1 mm) bez straty jakości obrazu |  | Bez punktacji
157. | Sekwencje do mapowania np. do oceny zawartości wody w chrząstce typu T2/T2* mapping |  | Bez punktacji
158. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań stawu barkowego w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem. |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
159. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań stawów kolanowego w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
BADANIA KARDIOLOGICZNE
160. | Obrazowanie morfologii serca. |  | Bez punktacji
161. | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (FunctionalImaging/Cine) |  | Bez punktacji
162. | Obrazowanie techniką DARK BLOOD. |  | Bez punktacj
SPEKTROSKOPIA PROTONOWA
163. | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM |  | Bez punktacji
164. | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) |  | Bez punktacji
165. | Badania spektroskopowe 1H mózgu, prostaty i piersi |  | Bez punktacji
166. | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
167. | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w international units – IU) |  | Bez punktacji
168. | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 |  | Bez punktacji
169. | Możliwość wykonania spektroskopii z opcją dynamiczną |  | Bez punktacji
170. | Możliwość eksportu nieprzetworzonych danych spektroskopowych typu “raw data” |  | Bez punktacji
OBRAZOWANIE RÓWNOLEGŁE
171. | Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Bez punktacji
172. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (odpowiednio do nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
173. | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 16 |  | Bez punktacji
174. | Oprogramowanie do wykonywania badań całego pacjenta |  | Bez punktacji
175. | Korekcja artefaktów ruchowych |  | Bez punktacji
176. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
177. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
178. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
179. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
BRAMKOWANIE
180. | Bramkowanie oddechowe |  | Bez punktacji
181. | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. |  | Bez punktacji
182. | Bramkowanie EKG |  | Bez punktacji
183. | Bramkowanie EKG retrospektywne. |  | Bez punktacji
INNE
184. | Presaturacja przestrzenna |  | Bez punktacji
185. | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem |  | Bez punktacji
186. | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu algorytmu wg nomenklatury producenta. |  | Bez punktacji
187. | Korekcja dla cewek powierzchniowych |  | Bez punktacji
188. | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości |  | Bez punktacji
SEKWENCJE
189. | Spin Echo (SE) |  | Bez punktacji
190. | InversionRecovery (IR) |  | Bez punktacji
191. | Gradient Echo (GRE) |  | Bez punktacji
192. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta |  | Bez punktacji
193. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta. |  | Bez punktacji
194. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Bez punktacji
195. | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
196. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
197. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (sekwencje klinicznie równoważne odpowiednik według nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
198. | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) |  | Bez punktacji
199. | Multi-Shot |  | Bez punktacji
200. | Single-Shot |  | Bez punktacji
201. | Turbo IR |  | Bez punktacji
202. | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS), 3D Dual Echo (lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne |  | Bez punktacji
203. | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych Takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne |  | Bez punktacji
204. | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne |  | Bez punktacji
205. | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne |  | Bez punktacji
206. | Sekwencje wieloechowe: minimum 16 ech. |  | Bez punktacji
207. | 3D GRE: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 1,0 ms |  | Wartość największa 1 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
208. | 3D GRE: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 0,34 ms. |  | Wartość największa 1 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
209. | EPI: minimalne echo spacing dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 0,66 ms. |  | Wartość największa 1 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
AKWIZYCJA DANYCH
210. | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). |  | Bez punktacji
211. | Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. |  | Bez punktacji
212. | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y) ≥ 55 cm |  | Bez punktacji
213. | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 50 cm. |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
214. | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji. |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
215. | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. |  | Wartość najmniejsza 1 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
216. | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. |  | Wartość najmniejsza 1 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
KONSOLA OPERATORSKA APARATU
217. | Pojemność pamięci RAM minimum 32 GB |  | Bez punktacji
218. | Pojemność HD minimum 500 GB |  | Bez punktacji
219. | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 600 000 obrazów |  | Bez punktacji
220. | Archiwizacja obrazów na DVD lub Blu-ray z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC |  | Bez punktacji
Komputer obrazowy (jeśli jest oferowany oddzielnie)
221. | Pojemność pamięci RAM minimum 32 GB |  | Bez punktacji
222. | Pozostałe parametry umożliwiające płynną pracę. (procesor, dysk, system operacyjny) |  | Bez punktacji
223. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 75 000 obrazów/s. |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
224. | Zaawansowany, zintegrowany system akwizycji i rekonstrukcji obrazów wykorzystujący w jednym badaniu zarówno technologię próbkowania rozproszonego oraz algorytmy sztucznej inteligencji. |  | Bez punktacji
225. | Na etapie akwizycji wykorzystanie technologii próbkowania rozproszonego typu Compressed Sensing w celu skrócenia czasu akwizycji o co najmniej 50%, w obrazowaniu 2D, 3D, 4D, dla badań neurologicznych (głowy i kręgosłupa), ortopedycznych, jamy brzusznej i miednicy (onkologicznych), kardiologicznych, naczyniowych. |  | Bez punktacji
226. | Na etapie rekonstrukcji wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji AI Deep Learning do rekonstrukcji obrazów, z możliwością zastosowania do minimum 95% wykonywanych badań, w celu skróceniu czasu badania i/lub poprawy jakości obrazowania. |  | Bez punktacji
227. | Łączne skrócenie czasu obrazowania minimum 60%. |  | Bez punktacji
MONITOR/MONITORY
228. | Stanowisko dwumonitorowe w technologii LCD, dopuszczone do stosowania w medycynie |  | Bez punktacji
229. | Przekątna każdego monitora: minimum 27". |  | Bez punktacji
230. | Matryca każdego monitora w rozdzielczości 4K
OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ
231. | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) |  | Bez punktacji
232. | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. |  | Bez punktacji
233. | MPR |  | Bez punktacji
234. | MIP |  | Bez punktacji
235. | Rekonstrukcje 3D i SSD |  | Bez punktacji
236. | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI. |  | Bez punktacji
237. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz. |  | Bez punktacji
238. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) |  | Bez punktacji
239. | Analiza wolumetryczna (Inline VF lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Bez punktacji
240. | Podstawowe licencje bezterminowe konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje 3D MPR, 3D MIP, 3D SSD). |  | Bez punktacji
241. | Filtr obrazów |  | Bez punktacji
PRACA W SIECI
242. | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE |  | Bez punktacji
243. | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE |  | Bez punktacji
244. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT |  | Bez punktacji
245. | DICOM 3.0 – Storage Commitment |  | Bez punktacji
246. | DICOM 3.0 – Modality Worklist |  | Bez punktacji
247. | DICOM 3.0 – MPPS |  | Bez punktacji
248. | Zasilacz awaryjny (UPS), podtrzymujący zasilanie konsoli operatorskiej min. 15 min |  | Bez punktacji
249. | Producent, nazwa i wersja oprogramowania. |  | Bez punktacji
250. | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie |  | Bez punktacji
AUDIO-WIZUALNY SYSTEM INFORMACYJNY DLA PACJENTA
251. | Audiowizualny system zintegrowany z systemem MR minimalizujący stres pacjenta i informujący pacjenta o przebiegu badania |  | Bez punktacji
252. | System oświetlenia barwnego pracowni, z możliwością wyboru koloru przez pacjenta wraz z nagłośnieniem |  | Bez punktacji
253. | Dwa panele dotykowe pozwalające na wybór motywów audio-wizualnych przez pacjenta, przed wejściem do pracowni, zestaw motywów dedykowanych różnym grupom wiekowym (dzieciom, młodzieży i dorosłym) |  | Bez punktacji
254. | Ekran zawieszony na tylnej ścianie pracowni wraz z panoramicznym lustrem umożliwiającym jego obserwację, przekazujący komendy oddechowe zsynchronizowane z czujnikiem oddechu pacjenta i informacje o przebiegu badania, a także relaksujące treści |  | Bez punktacji
255. | Oprogramowanie do synchronizacji oświetlenia i dźwięku z badaniami MR |  | Bez punktacji
256. | Pierścień na suficie oświetlający system rozproszonym światłem |  | Bez punktacji
257. | Projektor dostosowany do pracy w pomieszczeniu rezonansu i ekran na bocznej scenie pracowni (na wprost wejścia) wyswietlajacy treści synchronizowane z badanie MR |  | Bez punktacji
NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR
258. | System do czynnościowego badania mózgu fMRI |  | Bez punktacji
259. | Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR |  | Bez punktacji
260. | Ręczny detektor implantów metalowych |  | Bez punktacji
261. | Niemagnetyczna gaśnica |  | Bez punktacji
WYPOSAŻENIE DODATKOWE SYSTEMU MR
262. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania systemu MR wymagane przez producenta. |  | Bez punktacji
263. | Minimum 2 kamery video w pomieszczeniu badań i monitor do obserwacji pacjenta |  | Bez punktacji
264. | Kabina RF z drzwiami i oknami i wykończeniem wnętrza o stopniu tłumienia akustycznego minimum 48dB; możliwość zainstalowania m.in. szafek na cewki oraz fantomy zapewniającą ich bezpieczne i ergonomiczne przechowywanie; minimum 8 gniazd zasilania 230V / 50Hz; gniazda gazów medycznych (standard AGA) – tlen, próżnia, powietrze, odciąg gazów anestetycznych; przepusty i filtry niezbędne do podłączenia zaoferowanych urządzeń, oświetlenie podstawowe, wyłączniki awaryjne |  | Bez punktacji
STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie ……………………………………………..................*
265. | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2024 |  | Bez punktacji
266. | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna, pracująca w środowisku MR |  | Bez punktacji
267. | Podwójna głowica na statywie jezdnym: objętość wkładów odpowiednio 65 ml dla środka kontrastowego (strona A); 115 ml dla soli fizjologicznej (strona B) . |  | Bez punktacji
268. | Komplet okablowania, w tym światłowód. |  | Bez punktacji
269. | Możliwość współpracy ze skanerem rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T |  | Bez punktacji
270. | Możliwość zastosowania zestawów jednorazowych, sterylnych wkładów do kontrastu, złożonych m.in. z 1 wkładu o pojemności 65 ml (kontrast) oraz 1 wkładu o pojemności 115 ml (sól fizjologiczna); |  | Bez punktacji
271. | Regulowana prędkość przepływu w zakresie od 0,01 do 10 ml/s (w interwałach 0,01 od 0,01 do 3,1 ml/s, w interwałach 0,1 od 3,1 do 10 ml/s) |  | Bez punktacji
272. | Dotykowy kolorowy monitor „Touch Screen” |  | Bez punktacji
273. | Funkcja KVO (Keep Vein Open) – funkcja umożliwiająca iniekcję 0,25 ml roztworu soli fizjologicznej w regulowanych interwałach czasowych (interwały: 15,20,30,45,60,75 s) |  | Bez punktacji
274. | Ciśnienie graniczne 325 PSI (2241 kPa) |  | Bez punktacji
275. | Funkcja wstrzymania iniekcji-pauza – do 20 minut programowalna co 1s. |  | Bez punktacji
276. | Kalkulator współczynnika eGFR |  | Bez punktacji
277. | Kalkulator dawki środka kontrastowego w zależności od masy ciała pacjenta |  | Bez punktacji
278. | Iniekcje wielofazowe do 6 faz |  | Bez punktacji
279. | Możliwość przechowywania w pamięci urządzenia ≥ 60 protokołów iniekcji |  | Bez punktacji
280. | Wyświetlanie wykresu ciśnienia wstrzykiwania w czasie rzeczywistym na panelu kontrolnym |  | Bez punktacji
281. | Możliwość automatycznego napełniania i odpowietrzania wstrzykiwacza |  | Bez punktacji
282. | Automatyczny przesuw tłoków przy instalacji wkładów |  | Bez punktacji
283. | Możliwość komunikacji wstrzykiwacza z systemem RIS/PACS |  | Bez punktacji
284. | Możliwość zdalnego (on-line) wsparcia serwisowego |  | Bez punktacji
285. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie-zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy |  | Bez punktacji
SZKOLENIA
286. | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników potwierdzone odpowiednim dokumentem (minimum 5 dni po 6 godzin) w terminie ustalonym z kierownikiem pracowni lub koordynatorem zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej |  | Bez punktacji
287. | Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone wydaniem certyfikatu (minimum 30 dni po 6 godzin) w terminie ustalonym z kierownikiem pracowni lub koordynatorem zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej |  | Bez punktacji
288. | Zaawansowane szkolenia w Ośrodku Referencyjnym Producenta, minimum 10 osobodni |  | Bez punktacji
SERWIS I GWARANCJA
289. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat liczone od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych |  | Bez punktacji
290. | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa i wymiana części w okresie gwarancji, która obejmuje: regulację i kalibrację parametrów wymaganych przez producenta, wykonywanie testów specjalistycznych, części eksploatacyjne aparatu, |  | Bez punktacji
291. | Każdorazowo po wystąpieniu prac serwisowych w skutek awarii systemu MR, awarii aparatu, sytuacji inicjowanych przez użytkownika np. zagrożenie życia pacjenta lub uszkodzenia innych systemów składowych, nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji |  | Bez punktacji
292. | Gwarancja obejmuje wszystkie dolewki i uzupełnienia helu wynikające z pracy systemu oraz sytuacji awaryjnych, np. quench wynikający z awarii systemu MR, systemów chłodzenia, systemów zasilania. Gwarancja nie obejmuje sytuacji inicjowanych przez użytkownika, wynikających z nieprawidłowego użytkowania, błędu umyślnego bądź nieumyślnego. |  | Bez punktacji
293. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. |  | Bez punktacji
294. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 12 godzin (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych. |  | Bez punktacji
295. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. |  | Bez punktacji
296. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące (zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. |  | Bez punktacji
297. | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. |  | Bez punktacji
298. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta. |  | Bez punktacji
299. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. |  | Bez punktacji
300. | Do wszystkich dostarczonych urządzeń informatycznych (komputery, stacje robocze, itp.) oraz oprogramowania zostaną dołączone hasła administracyjne (o ile występują). |  | Bez punktacji
301. | Kody i hasła serwisowe do rezonansu magnetycznego są dostępne i znane dla wszystkich uprawnionych pracowników serwisów. Po okresie gwarancji zamawiający ma prawo do korzystania z dowolnego przeszkolonego i uprawnionego serwisu. |  | Bez punktacji
302. | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami broszur oraz instrukcji obsługi w języku polskim. |  | Bez punktacji
303. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie-zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy |  | Bez punktacji
304. | Częstotliwość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy** |  | Bez punktacji
SZKOLENIA
305. | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników potwierdzone odpowiednim dokumentem (minimum 5 dni po 6 godzin) w terminie ustalonym z kierownikiem pracowni lub koordynatorem zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej |  | Bez punktacji
306. | Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone wydaniem certyfikatu (min. 30 dni po 6 godzin) w terminie ustalonym z kierownikiem pracowni lub koordynatorem zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej |  | Bez punktacji
307. | Zaawansowane szkolenia w Ośrodku Referencyjnym Producenta, minimum 10 osobodni |  | Bez punktacji
SERWER APLIKACYJNY
308. | System pracujący w architekturze klient – serwer. |  | Bez punktacji
309. | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: CPU: procesor lub procesory osiągające min. 25000 pkt. w teście Passmark. RAM: 32 GB, HDD: 3x 1,2 TB SAS 10k,Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s.Dedykowany UPS do podtrzymania zasilania serwera aplikacyjnego w celu bezpiecznego wyłączenia bez utraty danych |  | Bez punktacji
310. | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – 2 komplety: Komputer+ para monitorów diagnostycznych zgodny z rozporządzeniem MZ z 2011 r dla TK i MR (typu flat o przekątnej ≥ 24” i roz. ≥ 2MP z podświetleniem LED) + monitor opisowy minimum 22,5” |  | Bez punktacji
311. | Dla każdego z posianych powyżej stanowisk - komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: procesor sześciordzeniowy, min. 3,0 GHz, min. 8 GB RAM, dysk o pojemności min. 200 GB, system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji , mysz, klawiatura, nagrywarka płyt, karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów. |  | Bez punktacji
312. | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta, ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji w jakości diagnostycznej. |  | Bez punktacji
313. | Możliwość skonfigurowania z Active Directory i LDAP. |  | Bez punktacji
314. | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive, Basic Print, Query / Retrieve, Storage Commitment. |  | Bez punktacji
315. | Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD |  | Bez punktacji
316. | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0. |  | Bez punktacji
317. | Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD |  | Bez punktacji
318. | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0. |  | Bez punktacji
319. | Import i wyświetlanie danych w formatach niediagnostycznych, min. JPEG, TIFF, AVI. |  | Bez punktacji
320. | Zapis wyników i zrzutu z ekranu i wysłanie do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture. |  | Bez punktacji
321. | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje lub modernizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) do najnowszej wersji oprogramowania w czasie trwania gwarancji. |  | Bez punktacji
Aplikacje podstawowe
322. | Dostęp do wszystkich niżej wymienionych funkcjonalności systemu, łącznie z aplikacjami klinicznymi (podstawowymi i zaawansowanymi), dla minimum 6 jednoczesnych użytkowników. |  | Bez punktacji
323. | Obsługa i wyświetlanie badań wielu modalności, min. CT, MR, DX, CR, US, NM, PT, SR, XA. |  | Bez punktacji
324. | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. |  | Bez punktacji
325. | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR). |  | Bez punktacji
326. | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR. |  | Bez punktacji
327. | Dedykowane narzędzia do przeglądania wielu zestawów danych – min. automatyczna synchronizacja przewijania i rejestracja zestawów danych, punkt referencyjny, linia referencyjna (Smart Link, 3D Reference Point lub zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | Bez punktacji
328. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. |  | Bez punktacji
329. | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania/layoutów, skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną (Hanging Protocol, Display Protocol lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Możliwość indywidualnego dopasowania i konfiguracji przez każdego z użytkowników z opcją zapisu. |  | Bez punktacji
330. | Jednoczesne wyświetlanie tej samej serii badania w osobnych oknach przeglądarki z różnymi ustawieniami okna (np. kostne i tkanek miękkich) z zapewnieniem synchronizacji. |  | Bez punktacji
331. | Min. 6 predefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień i przypisania skrótów klawiszowych. |  | Bez punktacji
332. | MIP (Maximum Intensity Projection) |  | Bez punktacji
333. | MinIP (Minimum Intensity Projection) |  | Bez punktacji
334. | SurfaceMIP |  | Bez punktacji
335. | VIP (Volume Intensity Projection) |  | Bez punktacji
336. | VRT (Volume Rendering Technique) |  | Bez punktacji
337. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. |  | Bez punktacji
338. | Prezentacja Cine. |  | Bez punktacji
339. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. |  | Bez punktacji
340. | Wyświetlanie histogramów oraz pomiary gęstości HU. |  | Bez punktacji
341. | Gama predefiniowanych przed producenta protokołów VR z możliwością ich interaktywnej edycji (każda zmiana wprowadzona w edytorze będzie natychmiast widoczna na wyświetlanym obrazie) i zapisu. |  | Bez punktacji
342. | Interaktywne definiowanie i wizualizowanie tkanek/wyodrębnianie organów poprzez automatyczne zastosowanie i zmiana palety VR z jednego kliknięcia na obrazie anatomicznym (Volume Explorer lub zgodnie z nomenklaturą producenta). |  | Bez punktacji
343. | Narzędzia edycji i segmentacji VR, w tym dodawanie/odejmowanie ROI w 3D, erozja/dylatacja, kształtowanie warstwa po warstwie z opcją interpolacji. |  | Bez punktacji
344. | Możliwość segmentacji i definiowania tkanek, automatycznego obliczania objętości oraz jednoczesnej, interaktywnej wizualizacji wszystkich/wybranych wysegmentowanych tkanek (Tissue Management lub zgodnie z nomenklaturą producenta). |  | Bez punktacji
345. | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format STL. VTK). |  | Bez punktacji
346. | Fuzja badań z różnych modalności min.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR i MR-MR. |  | Bez punktacji
347. | Zmiana przezroczystości danych PET/CT (Alpha Blending lub zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz pomiar SUV w 2D i 3D. |  | Bez punktacji
348. | Automatyczna rejestracja danych różnych modalności poddanych fuzji wraz z narzędziami do ręcznej edycji. |  | Bez punktacji
349. | Fuzja obrazów anatomicznych i funkcjonalnych, np. obrazów dyfuzji i morfologicznych MR. |  | Bez punktacji
350. | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. wzdłuż wyznaczonej przez użytkownika dowolnej krzywej. |  | Bez punktacji
351. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. |  | Bez punktacji
352. | Automatyczny import wcześniejszych badań z archiwum PACS. |  | Bez punktacji
Aplikacje zaawansowane
353. | Automatyczna analiza danych MR całego ciała (np. angiografii, całego kręgosłupa czy dyfuzji) poprzez łączenie wielu obrazów w jeden widok z możliwością zapisywania i eksportowania wyników. |  | Bez punktacji
354. | Funkcjonalność systemu umożliwiająca operacje na dwóch zestawach danych, min. dodawanie, odejmowanie (w tym dla badań dynamicznych), stosunek oraz obliczanie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) z możliwością zdefiniowania współczynników ważenia dla operacji subtrakcji i kalkulacji MTC. |  | Bez punktacji
355. | Obliczanie nowych obrazów na podstawie wybranej sumy czasów echa z interaktywną aktualizacją wyników. |  | Bez punktacji
356. | Dedykowana aplikacja do analizy badań dyfuzji MR, umożliwiająca kalkulację map ADC, eADC i FA. |  | Bez punktacji
357. | Analiza badań perfuzji T1 umożliwiająca wyświetlanie krzywych wzmocnienia (time-intensity) i obliczanie parametrów względnego wzmocnienia, maksymalnego wzmocnienia, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP), prędkości napływu środka kontrastowego wraz z mapami parametrycznymi. |  | Bez punktacji
358. | Oprogramowanie do oceny ilościowej i jakościowej badań perfuzji MR mózgu wraz z kalkulacją i prezentacją map parametrycznych TTP, T0, MTT, relCBV, relCBF, Tmax.Automatyczna rejestracja wolumenów danych i korekcja artefaktów ruchowych. |  | Bez punktacji
359. | Możliwość oceny zmian w mózgu pod kątem wycieku kontrastu do przestrzeni międzykomórkowej, z obliczaniem i prezentacją map corrected relCBV i K2. |  | Bez punktacji
360. | Automatyczne porównanie badań perfuzji i dyfuzji w celu wyznaczenia i analizy obszarów niedopasowania dyfuzji i perfuzji w diagnostyce pacjentów udarowych. |  | Bez punktacji
361. | Generowanie map ADC o dowolnym współczynniku b w oparciu o mapy o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie badanie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map o wszpółczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. |  | Bez punktacji
362. | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością kalkulacji map DTI oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji w 3D. Możliwość nałożenia danych z badania na obraz morfologiczny, zapisu jako „batch” oraz eksportu wyników do aparatu zabiegowego. |  | Bez punktacji
363. | Dedykowane oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii MR min. SVS, CSI 2D i 3D. |  | Bez punktacji
364. | Aplikacja do analizy wyników badań funkcjonalnego rezonansu magnetycznego dla różnego rodzaju paradygmatów (task-related, event-related, resting-state).Wyznaczanie i wizualizacja obszarów aktywacji. |  | Bez punktacji
365. | Zestaw narzędzi do analizy sygnału dyfuzji, z uwzględnieniem IVIM i kurtozy. Obliczanie map parametrycznych frakcji perfuzji (f), pseudodyfuzyjności (D*), dyfuzyjności (D) i kurtozy (K). Wyświetlanie wykresu sygnału dyfuzji z obliczoną krzywą modelową. |  | Bez punktacji
366. | Dedykowana aplikacja do zaawansowanej analizy schorzeń neurologicznych umożliwiające monitorowanie stanu choroby i jej progresji w czasie, zawierające kompleksowe narzędzia do półautomatycznej segmentacji i analizy zmian w mózgu z możliwością śledzenia ich progresji w czasie (w tym wykresy i zmiany procentowe).Oprogramowanie umożliwia automatyczną, zaawansowaną rejestrację danych między seriami ze skalowaniem intensywności i korekcją homogeniczności sygnału do wielopunktowego porównywania badań mózgu oraz automatyczną fuzję obrazów pokazującą w postaci mapy kolorowej różnice intensywności sygnału między dwoma seriami, z możliwością jej eksportu, w celu obserwacji zmian w mózgu. |  | Bez punktacji
367. | Ilościowe pomiary przepływów w sercu i innych naczyniach oraz płynu rdzeniowo-mózgowego |  | Bez punktacji
368. | Oprogramowanie do analizy pracy serca oraz min. oceny perfuzji mięśnia sercowego |  | Bez punktacji
369. | Oprogramowanie do oceny naczyń wieńcowych |  | Bez punktacji
370. | Zaoferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Środki dowodowe potwierdzające, że oferowany wyrób spełnia wymagania Zamawiającego będą wymagane przed dostawą urządzenia (certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego urządzenia). |  | Bez punktacji
UWAGA * należy podać Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w odpowiednim wierszu kolumny "Oferowane parametry" wpisać „TAK” lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. Z wyjątkiem pozycji nr 19, 20, 28, 35, 134, 135, 136, 143, 154, 155, 158, 159 - jeżeli zostanie wpisane „NIE” lub Wykonawca pozostawi puste pole, Zamawiający odrzuci ofertę. W pozycjach nr 7, 9, 12, 13, 22, 103, 104, 207, 208, 209, 213, 214, 215, 216, 223 należy wpisać wartość oferowanego parametru. Jeżeli zostanie wpisane TAK / NIE lub Wykonawca pozostawi puste pole, Zamawiający odrzuci ofertę. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry". Zaoferowanie parametrów gorszych niż opisane w "Wymagane parametry" spowoduje odrzucenie oferty. ** należy podać częstotliwość wykonywania w miesiącach. Brak wpisu spowoduje odrzucenie oferty.