## część 1
załącznik 2 do SWZ [22_TP_2024]
część 1 - rękawice sterylne(apteka)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość - para | Cena jedn. netto za jedn.(para)w zł | Cena jedn.brutto za jedn w zł | Łączna wartość netto w zł | VAT % | Łączna wartość brutto w zł | Próbki
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość pojedynczej ścianki na: palcu 0,33mm (+/-0,01), dłoni 0,27mm (+/-0,02), mankiecie 0,22mm (+/-0,01), długość min. 278mm, AQL: 0,65, Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2 potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Zgodne z EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; | 2200 | [5 empty] | po 2 pary rozm.: 7,0; 7,5; 8,0
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 . Zgodne z normą EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. AQL 0,65. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 30000 | [5 empty] | po 2 pary rozm.: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel z aloesu oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Produkt zgodny z ASTM F1671 – potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,18mm(+/-0,03), dłoń min. 0,10mm, mankiet min. 0,10mm. Długość minimalna rękawicy 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6,0 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5, 9,0 | 1500 | [5 empty] | po 2 pary rozm.: 6,5; 7,0; 8,0
4 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe poliizopropylenowe sterylne,bezpudrowe, z rolowanym mankietem,powierzchnia wewnętrza polimerowana. Kształt anatomiczny, kolor biały, długość min 270mm, średnia grubość rękawicy na palcu: 0,22-0,23mm, dłoni 0,19-0,21mm, zewnętrzna powierzchnia z warstwą antypoślizgową. AQL 0,65. Produkt zgodny z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 374-1, 2, 3- potwierdzone badaniami lub certyfikatami z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III, Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary :6,0 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 1500 | [5 empty] | po 2 pary rozm: 6,5; 7,0; 8,0
5 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchn. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, Zgodne z EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,17 (+/-0,01) mm, dłoni 0,14 (+/-0,01) mm, mankiecie 0,11 (+/-0,01) mm, długość min. 275mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne papier foliowany (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar: 6,0 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 1000 | [5 empty] | po 2 pary rozm.: 6,5; 7,0; 8,0
6 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni rękawicy. Zarejestrowane jako wyrób medyczny IIa reguła 7 i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min. 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6. Zgodne z EN 374-1,2,3. Grubość pojedynczej ścianki na: palcu 0,20mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,02), mankiecie 0,16mm(+/-0,02), długość min. 280mm. AQL 0,65. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 1000 | [5 empty] | po 2 pary rozm.: 6,5; 7,0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
……………………………………………………………………
.podpis

## część 2
załącznik nr 2 do SWZ [22_TP_2024]
część 2 - Rękawice diagnostyczne niesterylne (magazyn)
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa producenta i numer katalogowy *) | PRÓBKI
1. | .Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.08 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0 oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Rękawice badane na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Rękawice badane na przenikanie min. 45 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Rękawice badane na przenikanie min. 15 substancji chemicznych wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic; wyposażone w pionowe załamania w okienku perforacji; umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji. | op | 30000 | [8 empty] | 1 op w rozm. M
2. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane po 50 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 300 mm, grubości: na palcu 0.36 mm, na dłoni 0.33 mm oraz na mankiecie 0.25 mm, siła zrywu przed starzeniem 28N oraz po starzeniu 24N, poziom protein lateksu <50 µg/g, AQL =1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4). Rękawice przebadane na przenikanie min. 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978.Rękawice przebadane na przenikanie min. 15 substancji chemicznych, w tym min. 5 substancji na 6 poziomie odporności , wykonane zgodnie z EN 16523-1.Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Rozmiary S, M, L, XL. Pakowane po 50 szt. | op | 400 | [8 empty] | 1 op w rozm. M
3. | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, teksturowane na końcach palców. AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kattegorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L | op | 700 | [8 empty] | 1 op w rozm. M
SUMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
……………………………………………………………………………………………
podpis