## 1
Pakiet nr 1 – Rękawice chirurgiczne, jałowe
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość min 285mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 20 µg/g ( wg EN 455-3)-badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie,część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 | para | 18000
2 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowo-poliizoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane, kolor kremowy, kształt anatomiczny, ergonomiczne-potwierdzone oświadczeniem producenta, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,21 mm, na dłoni 0,19 mm, mankiecie:0,16mm, długość min. 300mm, AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1,5, EN 420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, pozbawione akceleratora DPG, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 | para | 1200
Suma :

## 2
Pakiet nr 2 – Rękawice niejałowe
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min 10%, kwas nadoctowy min 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej, pozbawione tiuramów i MBT – potwierdzone wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnetrznego,Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL. Możliwość zamawiania opakowań na sztuki. | op. | 10000
2 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchniadługość rękawicy min. 240 mm, posiadające AQL 1,5 , oznakowane jako wyrób medyczny klasy I Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Możliwość zamawiania opakowań na sztuki. | op. | 100
3 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min.280 mm, chlorowane od wewnątrz, o grubości: na palcu 0,14 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/- 0,02 mm, teksturowane na palcach, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, siła zrywu min 8N- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej wg EN 455, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5, odporne przez min 30 min na alkohole: izopropanol 70% i etanol 70% - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej, posiadające certyfikat ergonomiczny z jednostki niezależnej ( nadruk na opakowaniu), dopuszczone do kontaktu z żywnością, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnętrznego. Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu, Op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL. Możliwość zamawiania opakowań na sztuki. | op. | 120
Suma

## 3
Pakiet nr 3 – Szwy chirurgiczne poliglikolowe i z triklosanem
L. p. | Asortyment - opis | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
Poz. 1-21 szew chirurgiczny syntetyczny, pleciony, zbudowany na bazie kwasu poliglikolowego wchłanianym w okresie 60 - 90 dni z efektywnym podtrzymaniem tkanek 50% - 18 dni , powlekany poliglikonatem. Poz. 1-22 Szew chirurgiczny syntetyczny, pleciony, zbudowany na Poliglaktyna 910 (kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu), powleczenie 50% Kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L - laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia. Okres wchłaniania 56-70 dni, 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach. Poz. 22-25 - szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony Poliglaktyna 910 z Triclosanem o okresie wchłaniania 56-70 dni (75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach)
1. | Bez igły, USP 0, długość nici 120-150 cm. | saszetka | 96
2. | Bez igły, USP 1, długość nici 120-150 cm. | saszetka | 36
3. | Bez igły, USP 2/0, długość nici 120-150 cm. | saszetka | 3600
4. | Bez igły, USP 3/0, długość nici 120-150 cm. | saszetka | 3000
5. | Igła haczyk, długość 30-31 mm, USP 1, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 192
6. | Igła odwtotnie tnąca, 1/2 koła, długość 48 mm, USP 2, długość nici 90 cm. | saszetka | 456
7. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 21-22 mm, USP 2/0, długość nici 70-75 cm. | saszetka | 48
8. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 22 mm, USP 3/0, długość nici 75 cm. | saszetka | 1080
9. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 22 mm, USP 4/0, długość nici 70-75 cm. | saszetka | 180
10. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 26 mm, USP 2/0, długość nici 75 cm. | saszetka | 1920
11. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 30 mm, USP 2/0, długośc nici 75 cm. | saszetka | 2160
12. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 36 mm, USP 0, długość nici 90 cm. | saszetka | 540
13. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 35-36 mm, USP 1, długość nici 90 cm. | saszetka | 1440
14. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 36-37 mm, odwrotnie tnąca, USP 2/0, długość nici 90 cm. | saszetka | 420
15. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 36-37 mm, wzmocniona, USP 1, długość nici 70-75 cm. | saszetka | 600
16. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 40 mm, wzmocniona, USP 2, długość nici 90 cm. | saszetka | 156
17. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 48 mm, USP 2, długość nici 90 cm. | saszetka | 1680
18. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 48 mm, wzmocniona, USP 2/0, długość nici 90 cm. | saszetka | 360
19. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 60-65 mm, USP 2/0, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 180
20. | Igła okrągła i igła okrągła z krótkim końcem tnącym, 1/2 koła, długość 2x30mm, USP 2/0, długość nici 140 cm. | saszetka | 240
21. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 40 mm, USP 1, długość nici 110 cm. | saszetka | 60
22. | igła okrągła, 1/2 koła, długość 26-27mm, USP 2/0, długość nici 70-75cm. | saszetka | 120
23. | igła okrągła, 1/2 koła, długość 46-48 mm, USP 2, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 24
24. | igła okrągła, 1/2 koła, długość 40-42 mm, USP 1, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 60
25. | igła okrągła, 1/2 koła, długość 22-24 mm, USP 3/0, długość nici 70-75 cm. | saszetka | 48
26. | igła tępa, 3/8 koła, długość 65-68 mm, USP 1, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 24
Suma :
Wymogi:
1/ Do każdego szwu naklejka zawierające dane produktu min. kod, nr serii, data ważności do wklejenia do dokumentacji medycznej
2/ Poz. 5, 7-16, 22, 24, 25 - nici nawinięte na okrągło na plastikową tackę dla szybkiego, bezpiecznego i jednoetapowego uzbrajania narzędzia chirurgicznego w igłę
3/ Opis rodzaju szwu w języku polskim na opakowaniu handlowym

## 4
Pakiet nr 4 – Szwy chirurgiczne monofiletyczne
L. p. | Asortyment - opis | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
Szew chirurgiczny, syntetyczny, monofiletyczny, niepowlekany, wytrzymały na rozciąganie, wykonany z komopolimeru Poli-p-dioksanu o długim okresie podtrzymywania : 50%-70%- 28 dni po zaimplantowaniu ( 50% - 28 dni do 4/0, 50% - 35 dni od 3/0, 0% po 10 tygodniach) I okresie wchłaniania ok. 180-210 dni lub o okresie 70% po 14 dniach, 50-60% po 28 dniach, okres wchłaniania 180 -220 dni. Poz. 5-6 szew wchłanialny do bezwęzłowego zamykania tkanek, monofilamentowy z polidioksanonu o podtrzymywaniu tkankowym 75%- 14 dni, 55% po 42 dniach i czasie wchłaniania 180-220 dni
1. | Igła okrągła, 1/2 koła, z pętlą, długość 40 mm, USP 1, długość nici 150 cm. | saszetka | 216
2. | Igła okrągła, 1/2 koła, podwójna, długość 26 mm, USP 3/0, długość nici 70 cm. | saszetka | 144
3. | Igła okrągła, 1/2 koła, podwójna, długość 26 mm, USP 2/0, długość nici 70 cm. | saszetka | 96
4. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 30 mm, USP 0, długość nici 70-90 cm. | saszetka | 36
5. | Szew wchłanialny USP 0, igła 1/2 koła, okrągła długość 37 mm, długość nici 30 cm, do bezwęzłowego zamykania tkanek, | saszetka | 36
6. | Szew wchłanialny USP 2/0, igła 1/2 koła, okrągła długość 26 mm, długość nici 30 cm, do bezwęzłowego zamykania tkanek, | saszetka | 36
Suma :
Wymogi:
1/ Do każdego szwu naklejka zawierające dane produktu min. kod, nr serii, data ważności do wklejenia do dokumentacji medycznej
2/ Nici nawinięte na okrągło na plastikową tackę dla szybkiego, bezpiecznego i jednoetapowego uzbrajania narzędzia chirurgicznego w igłę oraz zmniejszenia pamięci szwu (poz. 1-4)
3/ Opis rodzaju szwu w języku polskim na opakowaniu handlowym

## 5
Pakiet nr 5 – Szwy chirurgiczne poliamidowe
L. p. | Asortyment - opis | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy, barwiony na kolor
1. | Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, długość 24 mm, USP 4/0, długość nici 75 cm. | saszetka | 600
2. | Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, długość 24 mm, USP 3/0, długość nici 75 cm. | saszetka | 1320
3. | Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, długość 24 mm, USP 2/0, długość nici 75 cm. | saszetka | 1320
4. | Igła odwrotnie tnąca, 1/2 koła, długość 37 mm, USP 0, długość nici 75 cm. | saszetka | 120
5. | Igła odwrotnie tnąca, 1/2 koła, długość 37 mm, USP 1, długość nici 75 cm. | saszetka | 120
Suma :
Wymogi:
1/ Do każdego szwu naklejka zawierające dane produktu min. kod, nr serii, data ważności do wklejenia do dokumentacji medycznej
2/ Opis rodzaju szwu w języku polskim na opakowaniu handlowym

## 6
Pakiet nr 6 – Szwy chirurgiczne polipropylenowe
L. p. | Asortyment - opis | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, zbudowany na bazie polipropylenu
1. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 16-18 mm, USP 4/0 ,długość nici 70-75 cm. | saszetka | 108
2. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 20-22 mm, USP 3/0, długość nici 70-75 cm. | saszetka | 108
3. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 26 mm, USP 0, długość nici 70-75 cm. | saszetka | 168
4. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 26-30 mm, USP 1, długość nici 70-75 cm. | saszetka | 72
5. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 26-27 mm, USP 2/0, długość nici 90 cm. | saszetka | 288
6. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 26-27 mm, USP 3/0, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 72
7. | Igła okrągła, 1/2 koła, podwójna, długość 26 mm, USP 2/0, długość nici 75 cm. | saszetka | 108
8. | Igła okrągła, 1/2 koła, podwójna, długość 26 mm, USP 3/0, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 72
9. | Igła okrągła, 3/8 koła, długość 17-18 mm, USP 4/0, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 48
10. | Igła okrągła, 3/8 koła, podwójna, długość 13 mm, USP 5/0, długość nici 75 cm. | saszetka | 72
Suma :
Wymogi:
1/ Do każdego szwu naklejka zawierające dane produktu min. kod, nr serii, data ważności do wklejenia do dokumentacji medycznej
2/ Nici nawinięte na okrągło na plastikową tackę dla szybkiego, bezpiecznego i jednoetapowego uzbrajania narzędzia chirurgicznego w igłę oraz zmniejszenia pamięci szwu
3/ Opis rodzaju szwu w języku polskim na opakowaniu handlowym

## 7
Pakiet nr 7 – Szwy chirurgiczne poliestrowe
L. p. | Asortyment - opis | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
Szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony syntetyczny, poliestrowy powlekany ( rdzeń opleciony kilkoma spoistymi splotami ), powleczenie polibutylanem
1. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 30-31 mm, USP 2/0, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 72
2. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 36-37 mm, USP 0, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 96
3. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 36-37 mm, USP 1, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 72
4. | Igła okrągła, 1/2 koła, długość 37-40 mm, USP 2, długość nici 75-90 cm. | saszetka | 24
Suma :
Wymogi:
1/ Do każdego szwu naklejka zawierające dane produktu min. kod, nr serii, data ważności do wklejenia do dokumentacji medycznej
2/ Nici nawinięte na okrągło na plastikową tackę dla szybkiego, bezpiecznego i jednoetapowego uzbrajania narzędzia chirurgicznego w igłę
3/ Opis rodzaju szwu w języku polskim na opakowaniu handlowym

## 8
Pakiet nr 8 – Igły, strzykawki, kaniule
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Bezigłowy zawór dostępu żylnego wyposażony w silikonową przeźroczystą membranę, objętość wypełnienia 0,045ml, bez zawartości lateksu i PCV, możliwość stosowania przy lekach lipidowych i cytostatykach. | szt | 24000
2. | Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu z możliwością przetaczania płynów oraz żywienia, z drenem wykonanym z PCV, pozbawionym DEPH; precyzyny regulator przepływu w zakresie 5-250ml/h (podwójna skala dla roztworów o lepkości 10% oraz 40%, z drenem o długości 50cm | szt | 140
3. | Adapter tzw. „spike”, z filtrem antybakteryjnym 0,1 µm, do pobierania strzykawką płynów infuzyjnych, leków z butelek i fiolek, posiadający osłonę portu z samozamykającą się zatyczką. | szt | 5000
4. | Igła do pena, jednorazowego użytku, charakteryzująca się szczególną ostrością, w połączeniu z penami insulinowymi służy do podawania insuliny. Posiada nazwę i rozmiar na pojedynczej sztuce. Rozmiary: 0,33x10mm, 0,33x12mm, 0,33x12,7mm, 0,30x8mm. Ten sam producent co pozostałe igły iniekcyjne. Opakowanie 100szt | op | 180
5. | Igła iniekcyjna j.u.,posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,33x12mm, 0,45x12mm,0,45x22mm,0,50x19mm,0,50x25mm,0,6mm x 25,0,60x30mm, 0,6x40mm 0,70x30mm, 0,7x40mm, 0,80x16mm, 0,80x40mm, 0,90x40mm- na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Opakowanie 100szt | op | 1500
6. | Igła iniekcyjna j.u.,posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar:1,1x25mm,1,1x40mm, 1,1x50mm,1,2x40mm - na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Opakowanie 100szt | op | 300
7. | Igła tępa z filtrem 5um do pobierania leków, ścięta centralnie pod kątem, rozm. 18G, zarejestrowana jako wyrów kl. Is, potwierdzone deklaracją zgodności. Ten sam producent co pozostałe igły iniekcyjne. Op. 100szt. | op | 20
8. | Igła j.u. do pobierania leków z fiolek, rozmiar 1,2x30mm; 1,2x40mm, z bocznym otworem, z ostrzem typu pencil - pointe, zarejestrowana jako wyrób kl. Is, potwierdzone deklaracją zgodności. (op. 100 szt). Ten sam producent co pozostałe igły iniekcyjne. | op | 1200
9. | Kaniula dotętnicza z zawerem odcinającym kulkowym typu Flowswich ; cewnik wykonany z FEP lub PTFE ; jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu ; kolor czerwony ; rozmiar : 20 G ( 1,1 x 45 mm ) ; przepływ 49 ml / min. ; opakowanie steryln , bez lateksu i PCV. | szt | 120
10. | Kaniula dożylna, obwodowa, bez portu bocznego, dla noworodków i dzieci ; wykonana PTFE ; posiadająca zdejmowany uchwyt ułtwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, z zastawką antyzwrotną ; rozmiar : 26 G ( 0,6 mm x 19 mm ) ; przepływ 13 ml / min ; 24 G ( 0,7 mm x 19 mm ) ; przepływ 13 ml / min ; opakowanie jednostkowe typu TYVEK. | szt | 480
11. | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem Rtg ( 6 linie RTG), posiadająca filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. Rozmiary: 24G(0,7x19mm), przepływ 23ml/min; 22G(0,9x25mm), przepływ 36ml/min; 20G(1,1x25mm) przepływ 65ml/min., (1,1x32mm) przepływ 61ml/min; 18G(1,3x45mm) przepływ 100ml/min, (1,3x32) przepływ 105 ml/min; 17G(1,5x45mm), przepływ 142ml/min; 16G(1,7x45mm), przepływ 200ml/min; 14G(2,1x45mm), przepływ 305ml/min 1 op = 1 szt | szt | 20000
12. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, z zastawką antyzwrotną, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym koreczkiem , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG, dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Na opakowaniu umieszczone wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica zew., długość kaniuli, przepływ. Rozmiary: 14G(2,1x45) przepływ 305ml/min., 16G(1,7x45) przepływ 200ml/min., 17G(1,5x45) przepływ 142ml/min., 18G(1,3x45)przepływ90ml/min., 18G(1,3x32) przepływ 90ml/min., 20G(1,1x32) przepływ 56ml/min., 20G(1,1x25) przepływ 56ml/min., 22G(0,9x25) przepływ 36ml/min. Ten sam producent co pozostałe kaniule bezpieczne. op.-1szt | szt | 18000
13. | Koreczki do kaniul typu Luer - Lok ; jednorazowego użytku ; sterylne. | szt | 2800
14. | Kranik trójdrożny Luer - Lock z optycznym indykatorem ; stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej ; jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu ; | szt | 4200
15. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych ; przezroczysty ; bezbarwny ; sterylny ; niepirogenny ; bez ftalanów ; długość 150 cm. | szt | 1800
16. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych ; przezroczysty ; bezbarwny ; sterylny ; niepirogenny ; bez ftalanów ; długość 200 cm. | szt | 1800
17. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło ; kolor bursztynowy ; sterylny ; niepirogenny ; bez ftalanów ; długość 150 cm. | szt | 1400
18. | Przyrząd do przetaczania krwi ; komora 7,5-9 cm ; dren długości minimum 150 cm ; bezftalanowy (informacja potwierdzona na opakowaniu jednostkowym) ; sterylny ; opakowanie papierowo - foliowe ; logo producenta na przyrządzie. | szt | 2700
19. | Przyrząd do infuzji (typ IS), jałowy, nietoksyczny, niepirogennny, zaopatrzony w antybakteryjny, hydrofobowy filtr powietrza 0,4µm z klapką , rolkowy regulator przepływu, igła biorcza dwukanałowa, komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, filtr płynu 15 µm±2, zacisk rolkowy, dren o długości min. 150 cm zakończony końcówką Luer-Lock , całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) pakowany pojedynczo w opakowaniu folia-folia lub folia -papier. | szt | 73000
20. | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock ; czytelna i trwała czarna skala pomiarowa ; podwójne uszczelnienie tłoka ; nazwa własna na cylindrze ; jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu ; informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym ; pojemność 20 ml.. a'50szt | szt | 700
21. | Strzykawka dwuczęściowa 2ml, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze (mlecznym) oraz czarną rozszerzoną skalę do 2,5ml, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. | op | 360
22. | Strzykawka dwuczęściowa 5ml, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze (mlecznym) oraz czarną rozszerzoną skalę do 6ml, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. | op | 900
23. | Strzykawka dwuczęściowa 10ml, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze (mlecznym) oraz czarną rozszerzoną skalę do 11ml, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. | op | 1200
24. | Strzykawka dwuczęściowa 20ml, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze (mlecznym) oraz czarną rozszerzoną skalę do 24ml, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. | op | 2600
25. | Strzykawka tuberkulinowa 1ml z ig 0,45 x 15mm lub 0,5x16 mm lub 0,45x13 mm, jałowa, apyrogenna, opakowanie a'100 szt. Ten sam producent co pozostałe igły iniekcyjne. | op | 30
26. | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 (60) ml trzyczęściowa ; luer-lock, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka ; jednorazowego użytku ; sterylna ; czarna wyraźna, kontrastująca skala, rozszerzona do 60 ml ; model strzykawki na cylindrze ; opakowanie papierowo – foliowe ; kompatybilna do posiadanych pomp infuzyjnych. | szt | 6000
27. | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 (60) ml dla leków wrażliwych na światło koloru bursztynowego trzyczęściowa ; luer-lock, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka ; jednorazowego użytku ; sterylna ; czarna wyraźna, kontrastująca skala, rozszerzona do 60 ml ; nazwa producenta na cylindrze ; opakowanie papierowo – foliowe ; kompatybilna do posiadanych pomp infuzyjnych. | szt | 1800
28. | Strzykawka ENFIT 60 ml | szt. | 120
29. | Strzykawka trzyczęściowa, cewnikowa, Janeta, 100 ml, jednorazowego użytku ; sterylna ; czarna kontrastująca skala ; dodatkowe dwa łączniki luer ; opakowanie papierowo – foliowe. | szt | 1200
30. | Igła typu motylek wyposażona w skrzydełka mocujące. Roz. 21G, długość 19mm, średnica 0,08; długość drenu 300mm. | szt. | 120
Suma :

## 9
Pakiet nr 9 – Różne sprzęty jednorazowe
L. p. | Aasortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Nakłuwacz bezpieczny jednorazowego użytku aktywowany przez przycisk. Dwusprężynowy mechanizm (spirale metalowe) zapewniający lepszą precyzję igły. Igła cofa się całkowicie po nakłuciu. Zużycie produktu łatwe w identyfikacji – wyraźnie widoczne czy produkt został użyty. Długość szlifów igły nie mniejsza niż 3 mm. Rozmiar 21G, głebokość 1,8mm, op=200szt | op. | 260
2. | Kieliszki do leków z medycznego tworzywa sztucznego ; jednorazowgo użytku ; skalowane ; stabilne z możliwością wkładania jeden w drugi ; pojemności 30 ml ; wymagane kolory : bezbarwne, czerwone, zielone ; op. 80 szt. | op. | 400
3. | Kanka doodbytnicza, wykonana z PVC, o jednakowej średnicy na całej długości, bez otworów bocznych, sterylna, rozmiar: 8 x 250 mm i 10 x 300 mm | szt. | 150
4. | Osłonki medyczne na głowice USG ; pakowane pojedyńczo w folię aluminiową ; opakowanie : 144 sztuk. | op. | 30
5. | Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku ze stali węglowej nr : 11, 22, 24 ; opakowanie : 100 sztuk. | op. | 250
6. | Patyczki drewniane lub plastikowe do wymazów, długości 15 cm, z wacikiem bawełnianym, średnica bagietki 2,5mm ; jednorazowego użytku ; sterylne ; pakowane pojedyńczo | szt. | 50
7. | Pęseta jednorazowego użytku ; sterylna ; długości 14 cm ; opakowanie papierowo-foliowe. | szt. | 10
8. | Pojemnik do długotrwałego odsysania ran typu Redon, wykonany z polietylenu ; możliwość podłączenia drenu o średnicy Ch 6 – Ch 18 ; dokładna skala umożliwiająca ocenę objętości odessanego płynu ; sterylny ; pojemność : 200 ml. | szt. | 800
9. | Rurki anoskopowe jednorazowego użytku z obturatorem o rozmiarze 85 mm i średnicy 20 mm ; wykonane z materiału przewodzącego światło, przyjaznego dla pacjenta (brak uczucia zimna) ; dystalny koniec zaokrąglony ; skala długości na rurce x 25 szt. | op. | 20
10. | Anoskop proktologiczny operacyjny o średnicy 23 mm x 88 mm jednorazowego użytku. X 1 szt. | szt. | 80
11. | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego wyposażony w płaski plastikowy pojemnik ssący typu „mieszek”, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności, pojemności 300 ml ; dren łączący z uniwersalną, docinaną końcówką do drenów Redona, o rozmiarach CH 6 - CH 18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego; jałowy ; pakowany podwójnie.. | szt. | 1200
12. | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran składający się z przezroczystej butelki, z nietłukącego się, mocnego tworzywa, łącznika umożliwiającego w razie potrzeby odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową, drenu łączącego , z uniwersalną końcówką do drenów Redona Ch 6 – Ch 18, uniwersalny system podwieszania ; pojemność butelki 600 ml ; sterylny, pakowany podwójnie. | szt. | 1000
13. | Skalpel chirurgiczny jednorazowego użytku z trzonkiem ; ostrze wykonane ze stali nierdzewnej nr 10 i 11 ; pakowane indywidualnie w sterylne opakowania ; opakowanie : 10 sztuk. | op. | 180
14. | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku. Wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej 2,5cm x 11,25m, perforowanego co 45cm. Opakowanie kartonowe w formie dyspensera z fabrycznie umieszczoną (nie doklejoną) graficzną instrukcją użycia, 25 szt w op. | op. | 330
15. | Szczoteczki jałowe do wymazów cytologicznych typu Cell Brush, wykonane z tworzywa sztucznego z włoskami ułożonymi w kształcie wachlarza ; włoski o odpowiedniej giętkości, zaokrąglone, bez ostrych wypustek ; umożliwiające pobranie materiału bez powodowania krwawień oraz uszkodzenia nabłonka ; gwarantujące pogrupowanie komórek podczas przenoszenia na szkiełko. | szt. | 2000
16. | Szpatułki drewniane ; niesterylne ; długość : 15 cm ; opakowanie 100 sztuk. | op. | 150
17. | Spirometr do ćwiczeń płuc dla dzieci i dorosłych ; kulki do ćwiczeń w trzech kolorach z oznaczeniem objętości na komorach ; poziom przepływu : 600 cc / sec, 900 cc / sec oraz 1200 cc / sec ; posiada filtr powietrza. | szt. | 60
18. | Jednorazowy pojemnik do pobierania moczu od niemowląt i noworodków, wykonany z najwyższej jakości antyalergicznych materiałów, gwarantujących bezpieczny kontakt ze skórą dziecka (delikatna ale mocna folia PE) ; bezlateksowy ; łatwa do odczytu skala o wysokiej dokładności pomiaru co 10 ml ; część samoprzylepna pokryta antyalergicznym klejem ; bez dodatkowego uszczelnienia wykonanego z pianki ; sterylny ; dostępny w wersji dla chłopców i dziewczynek ; pojemność : 100 – 150 ml. | szt. | 200
19. | Kubek na mocz jednorazowego użytku z nakrętką ; sterylny ; pojemność : 100 ml | szt. | 200
20. | Worek do zbiórki moczu dobowy, wykonany z medycznego PCV ; bezlateksowy ; sterylny ; wyposażony w zastawkę antyzwrotną, zawór spustowy poprzeczny typu „T" ; wzmocnione otwory na wieszak ; dren odporny na skręcanie lub załamywanie, zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką ; dokładna skala pomiarowa co 100 ml ; biała tylna ścianka, ułatwiająca wizualizację moczu ; pojemność : 2000 ml ; długość drenu : 900 mm; x10 szt./op. | op. | 1400
21. | Worek na wymiociny wykonany z medycznego PCV, przezroczysty ; nie zawierający lateksu ; pojemność 1500 ml, z podziałką co 100 ml ; wyposażony w plastikowy uchwyt zapewniający higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu typu Twist & Lock, odcina źródło przykrego zapachu i uniemożliwia wydostanie się zawartości | szt. | 2500
22. | Lusterka laryngologiczne , jednorazowego użytku ; sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu ; rozmiar ; M (średnica lustra 19 mm ) ; długość rączki 180 mm ; pakowane pojedynczo. | szt | 1000
23. | Wzierniki nosowe niesterylne jednorazowego użytku o gładkiej powierzchni. | szt | 1200
24. | Wzierniki uszne jednorazowego użytku ; niesterylne ; bez ostrych krawędzi ; kolor ciemnoszary lub czarny ; bez lateksu ; rozmiar ; 3,6 mm i 5,2 mm | szt | 1000
25. | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do aparatu Ri-Mini ; niesterylne ; bez ostrych krawędzi ; rozmiar 2,5 mm i 4,0 mm | szt | 500
26. | Wziernik ginekologiczny, jednorazowego użytku, typu Cusco ; sterylny ; rozmiar : S, M, L | szt. | 15000
27. | Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietylenu w rozmiarze 38x30cm i 44x38cm z kapturkiem (z mozliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiąjącym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy. | szt. | 40
28. | Zaciskacz jednorazowego użytku do pępowiny ; bez możliwości ponownego otwarcia ; bez ftalanów ; ząbki zaciskowe bezpieczne o zaokrąglonych krawędziach nie powodujące przecinania pępowiny ; sterylny. | szt. | 700
29. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, standardowy, zawierający : transparentną końcówkę Yankauer z otworami bocznymi oraz pojedynczym zagięciem krzywizny, bez kontroli odsysania ; drenu łączącego Ch 24 (Ø 5,60 / 8,00 mm ; wew. / zew.), o długości 210 cm, z zakończeniem typu lejek-lejek, ze specjalnymi przegubami (sprężynami zgięciowymi), sterylny ; opakowanie podwójne folia/ folia-papier. | op. | 1000
Suma :

## 11 (hidden)
PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
SZPITAL MIEJSKI W PIEKARACH ŚLĄSKICH PW. ŚW. ŁUKASZA
41-940 Piekary Śląskie ; ul. Szpitalna 11
APTEKA SZPITALNA
Pakiet nr 11 – Porty
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1 | Bezigłowy, podwójny, jałowy, port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem o średnicy 3,0 x 4,1 mm, z silikonową membraną ; kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock ; posiadający zaciskacz na drenie ; do min. 140 aktywacji w ciagu 7 dni ; obudowa z poliwęglanu ; odporny na lipidy ; długość min. 20 cm ; przepływ min. 150 ml / mi ; sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt | 400 | 8.3 | 8% | 3320 | 3585.6 |  |  | Port bezigłowy transparentny z drenem, podwójny x 1 szt.
2 | Bezigłowy, potrójny, jałowy, port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem o średnicy 3,0 x 4,1 mm, z silikonową membraną ; kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock ; posiadający zaciskacz na drenie ; do min. 140 aktywacji w ciagu 7 dni ; obudowa z poliwęglanu ; odporny na lipidy ; długość min. 12 cm ; przepływ min. 150 ml / mi ; sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt | 300 | 14.75 | 8% | 4425 | 4779 |  |  | Port bezigłowy transparentny z drenem, potrójny x 1 szt.
|  | Suma : |  |  |  | 7745 | 8364.6
Wymogi:
A/ Wyroby zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczącym wyrobów medycznych lub z Dyrektywą Rady 93/42/EWG (MDD) z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów Medycznych – dokument potwierdzający
B/ Karty techniczne produktu potwierdzające spełnienie wymogów SWZ
C/ Deklaracja zgodności /CE – dokument potwierdzający
D/ W przypadku wątpliwości z potwierdzeniem spełniania wymogów zawartych w SWZ Zamawiający może zażądać dostarczenia wybranych próbek po 1 szt. wraz z kopią etykiet produktu
18 – Zarys – 5 032,80

## 10
Pakiet nr 10 – Cewniki, dreny, zgłębniki, maski
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, wykonany z PCV ; część do nosowa miękka ; długość : 3 – 5 metrów ; rozmiar dla dorosłych x 1 szt. | szt. | 2800
2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe), jednorazowego użytku, wykonany z PCV ; część do nosowa miękka ; długość : 2 – 2,5 metrów ; rozmiar dla dorosłych x 1 szt. | szt. | 2500
3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznego PCV, o powierzchni matowej ; otwarta końcówka z dwoma otworami bocznymi ; rozmiar : Ch 6 – Ch 20 (rozmiar oznaczony kolorem) ; długość : 400 – 600 mm ; rozmiary Ch 12 - Ch 20 dostępne w min. 2 długościach ; opakowanie papierowo-foliowe. | szt. | 2500
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznego PCV, o powierzchni matowej ; otwarta końcówka z dwoma otworami bocznymi ; rozmiar : Ch 5 / 290-400 mm żółty, sterylny | szt. | 80
5. | Cewnik Foley, dwudrożny bez prowadnicy, wykonany z lateksu silikonowanego ; standardowy gumowy lub plastykowy zaworek ; sterylny ; nie zawierający ftalanów i PCV ; rozmiar : Ch 12 – Ch 22 (rozmiar zaznaczony na cewniku w postaci nadruku) ; nazwa producenta umieszczona na cewniku ; pakowany w podwójne opakowanie. | szt. | 3000
6. | Cewnik Foley, dwudrożny z prowadnicą, wykonany z lateksu silikonowanego ; standardowy gumowy lub plastykowy zaworek ; sterylny ; nie zawierający ftalanów i PCV ; rozmiar : Ch 6 - Ch 10 (rozmiar zaznaczony na cewniku w postaci nadruku) ; nazwa producenta umieszczona na cewniku ; pakowany w podwójne opakowanie. | szt. | 10
7. | Cewnik Foley silikonowy, rozmiar od CH 8 do CH 10 z prowadnicą z balonem 3 - 5 ml długość 270 mm, rozmiar od CH 12 do CH 24 z balonem 5 ml - 10 ml długość 400 mm, opakowanie podwójne, folia, folia-papier | szt. | 50
8. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV ; sterylny ; rozmiar : Ch 8 – Ch 22 (rozmiar oznaczony kolorem) ; długość 400 mm ; nazwa producenta umieszczona na opakowaniu ; opakowanie papierowo-foliowe lub foliowe | szt. | 400
9. | Cewnik Tiemann wykonany z medycznego PCV ; sterylny ; rozmiar : Ch 8 – Ch 22 (rozmiar oznaczony kolorem) ; długość 400 mm ; nazwa producenta umieszczona na opakowaniu ; opakowanie papierowo-foliowe lub foliowe | szt. | 200
10. | Cewnik do karmienia dzieci z zatyczką, skalowany (z podziałką co 1 cm ) z linią RTG ; dwa otwory boczne ; nie zawierający ftalanów ; rozmiar : Ch 6 x 400 mm, Ch 8 x 400 mm ; rozmiar oznaczony kolorem ; opakowanie papierowo-foliowe. | szt. | 200
11. | Cewnik pępkowy do prowadzenia infuzji, transfuzji, podawania leków, pobierania próbek krwi oraz pomiaru ciśnienia. Może być stosowany jako cewnik dożylny jak również cewnik dotętniczy WŁAŚCIWOŚCI: Wykonany z termoplastycznego PVC pokrytego silikonem · Linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika · Konektor cewnika o zakończeniu luer (żeński) kompatybilny z łącznikiem luer oraz luer lock · Zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiająca zamknięcie cewnika · Skalowany numerycznie co 1 cm w części dystalnej od 5 do 25 cm · Długość całkowita 40 cm · Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne na cewniku · Jednorazowy · Nie zawiera lateksu · Nie zawiera ftalanów · Sterylizowany tlenkiem etylenu · Cewnik umieszczony w ochronnym tubusie chroniącym przed zaginaniem Rozmiar: CH 3,5 , 4 , 5 , 6 x 400 mm · Pakowanie: 1 sztuka papier/folia | szt. | 60
12. | Dren łączący do odsysania, zakończenie lejek-lejek, CH 24, 210 cm, sterylny, wyposażony w dwa łączniki antyzagięciowe, opakowanie podwójne folia, folia-papier, sterylny | szt. | 80
13. | Dren do jamy otrzewnej, jałowy, wykonany silikonowego tworzywa klasy medycznej ; perforacja z atraumatycznie wyprofilowanymi otworami bocznymi ; pasek RTG na całej długości drenu ; rozmiary : Ch 20, 22, 24, 26, 28 ; długość 500 mm ; pakowany w podwójne opakowanie. | szt. | 350
14. | Dren Kehra wykonany z lateksu ; sterylny ; długość ramienia głównego 400 mm, poprzecznego 200 mm ; rozmiar Ch 8 – Ch 24 ; pakowany w podwójne opakowanie. | szt. | 50
15. | Dren Pezzera wykonany z miękkiego lateksu pokrytego silikonem; sterylny ; rozmiar : Ch 24 – Ch26 (rozmiar zaznaczony na drenie w formie nadruku) ; długość : 400 mm ; pakowany w podwójne opakowanie. | szt. | 50
16. | Dren Redona wykonany z PVC; naprzemienna perforacja o długości ok. 15 cm; pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; czytnik głębokości w odległości, długość 800 mm; sterylny | szt. | 1000
17. | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem typu trójgraniec, jednorazowego użytku, wykonany z bardzo miękkiego termoplastycznego PCV ; linią RTG na całej długości ; atraumatyczny otwór końcowy z otworami bocznymi ; znaczniki głębokości ; zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu ; sterylny ; podwójnie pakowany z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar ; rozmiar : 24 i 28F | szt. | 100
18. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, wykonane z PVC bez ftalanów. Wyposażona w regulowaną blaszkę, gumkę mocującą, duże otwory boczne. Nebulizator o pojemności 6ml. Rozłączany dren 2m o przekroju gwiazdkowym z uniwersalnymi łącznikami. Sterylna, opakowanie folia-papier z napisami w j. polskim. Rozmiary: L, XL | szt. | 3500
19. | Maska tlenowa z workiem i drenem, wykonane z PVC bez ftalanów. Wyposażona w regulowaną blaszkę, gumkę mocującą, otwory boczne z zastawkami, Worek o pojemności 1000ml. Rozłączany dren 2m o przekroju gwiazdkowym z uniwersalnymi łącznikami. Sterylna, opakowanie folia-papier z napisami w j. polskim. Rozmiary M, L, XL | szt. | 200
20. | Maska tlenowa z drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu i ftalanów. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, Wyrób sterylny, opakowanie folia-papier z napisami w j. polskim. . Rozmiary: L, XL | szt. | 800
21. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym. Wykonana z medycznego PCV silikonowana. Linia RTG na całej długości. Rozmiar podany w min. 2 miejscach: na skrzydełkach mocujących i obturatorze. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec. Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, średnica mankietu uszczelniającego po napełnienieu, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji. Rozmiary: 4,0 - 10,0 (w tym połówkowe) | szt. | 80
22. | Zestaw do punkcji opłucnej, jednorazowego użytku, zawierający : 3 igły, kranik trójdrożny, worek 2000 ml, strzykawka 50 - 60 ml ; sterylny ; opakowanie papierowo – foliowe. | op. | 100
23. | Zgłębnik żołądkowy z redukcją Luer oraz zatyczką, o powierzchnii zmrożonej, wykonany z medycznego PCV ; końcówka zamknięta ; cyfrowe znaczniki głębokości ; sterylny ; rozmiar : Ch 8 – Ch 18 (rozmiar oznaczony kolorem) ; długość 800 mm ; opakowanie papierowo-foliowe. | szt. | 600
24. | Zgłębnik żołądkowy, o powierzchnii zmrożonej, wykonany z medycznego PCV ; końcówka zamknięta ; cyfrowe znaczniki głębokości ; sterylny ; rozmiar : Ch 34 - Ch 36 (rozmiar oznaczony kolorem) ; długość 1500 mm ; opakowanie papierowo-foliowe. | szt. | 10
Suma :

## 11
Pakiet nr 11 – Żel do cewnikowania, sonda
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Sterylny żel znieczulający przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji ; wygodne do aplikacji, bezlateksowe, ampułko-strzykawki ; skład : Lignocaine Hydrochloride 2%, Chlorhexidine Digluconate 0,05%; o pojemności : 6 ml | szt. | 1000
2. | Sterylny żel znieczulający przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji ; wygodne do aplikacji, bezlateksowe, ampułko-strzykawki ; skład : Lignocaine Hydrochloride 2%, Chlorhexidine Digluconate 0,05%; o pojemności : 11 ml | szt. | 500
3. | Sonda Sengstakena – Blakemora wykonana biokompatybilnego transparentnego silikonu ; czteroświatłowa ; z prowadnicą ; balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym , balon żołądkowy długości 60 mm ; znaczniki odległości od 25 cm ; typ 42 rozmiar : 16F 5,3 / 850 mm oraz 18F 6,0 / 850 mm. | szt. | 5
Suma :

## 12
Pakiet nr 12 – Żel do cewnikowania bez Lignocainy i proszek hemostatyczny
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Sterylny lubrykant poślizgowy pakowany w tubki z nakrętką/zamknięciem zabezpieczającą ,tubka zabezpieczona jednorazową zrywką gwarantującą sterylność pod nakrętką/zamknięciem,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g. Tubka 113g. | szt. | 80
2. | Sterylny lubrykant poślizgowy ,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g. Saszetka 5g. (opakowanie 150 szt.) | op. | 1
3. | Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciw zrostowym (oba działania potwierdzone certyfikatem CE), zbudowany z hydrofilowych mikrocząsteczek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny ; maksymalny czas biodegradacji po aplikacji do 8 dni ; bio kompatybilny, wolny od pirogenów ; posiadający udokumentowane działanie przeciw zrostowe ; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej ; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych ; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze ; możliwość stosowania aplikacji jako proszek, pasta lub żel. | szt. 1,0 g | 8
|  | szt. 3,0 g | 8
Suma :

## 13
Pakiet nr 13 – Wkład do ssaka
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
9 | Wkład workowy, jednorazowego użycia, do ssania o pojemności 1500 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposarzony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, wykonany z elastycznego tworzywa ; króciec i zatyczka koloru żółtego ; zawierający substancję żelującą wewnątrz wkładu. | szt. | 1200
10 | Wkład workowy, jednorazowego użycia, do ssania o pojemności 2500 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposarzony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, wykonany z elastycznego tworzywa ; króciec i zatyczka koloru pomarańczowego ; zawierający substancję żelującą wewnątrz wkładu. | szt. | 800
Suma :

## 14
Pakiet nr 14 - Jałowe akcesoria do ssaka chirurgicznego Lifetime
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Wkłady jednorazowe do ssaka(okrągłe),wyprodukowane z usztywnionej folii, certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych – pojemność 2000 ml o następujących cechach: - posiadające zintegrowaną pokrywę wyposażoną tylko w dwa króćce: pacjent i ssanie – wyposażone w filtr antybakteryjno-hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu – każdy wkład posiada funkcję samozasysania oraz zintegrowaną z pokrywą zatyczkę na króciec pacjenta – każdy wkład, celem lepszej ochrony personelu i pacjenta, wyprodukowany w technologii antybakteryjnej (poświadczone badaniami laboratoryjnymi - ISO 22196) – data ważności i numer serii nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie | szt. | 150
2. | Łącznik stożkowy wielorazowy do wkładów jednorazowych | szt. | 60
Suma :

## 15
Pakiet nr 15 – Sprzęt jednorazowy na Blok Operacyjny i inne oddziały
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Aplikator gąbkowy, do nawilżania jamy ustnej, na trzonku z poliestru, z gąbką wykonaną z polipropylenu ; jednorazowy ; niejałowy ; długość całkowita 15,5 cm, długość gąbki 2,5 cm. | szt. | 2000
2. | Bezpieczny nakłuwacz minimalizujący ból podczas wbijania w pięty noworodkom i niemowlętom. Prosta aktywacja jedną ręką zwalniająca ostrze chirurgiczne, zapewniająca precyzyjne i spójne nacięcie, po czym ostrze chowa się w obudowie. Stożkowy uchwyt dla lepszej lokalizacji miejsca nakłucia. Roz. 2-2,5mm; | szt. | 600
3. | Filtr płaski do ciągłych znieczuleń zawnątrzoponowych, posiadający szczelną, przeźroczystą, obudowę pozwalającą na obserwację filtracji ; złącze Luer Lock obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem ; dwukierunkowa, hydrofilna membrana 0,2 µm ; wypełnienie wstępne 0,8 ml ; maksymalne ciśnienie 792 kPa ; sterylny, na 96 h ; wymiary : szerokość ok. 34,0 mm, głębokość ok. 10,5 mm. | szt. | 10
4. | Łyżka jednorazowego użytku do laryngoskopu Macintosh z żarówką ; sterylna ; rozmiar : 3 i 4. | szt. | 100
5. | Łyżka laryngoskopowa jednorazowego użytku, typ Macintosh, metalowa w systemie ISO tzw. „zielonym”, światłowodowa, światłowód 5mm niezabudowany, transparentny, element mocujący łyżkę z rękojeścią wykonany z plastiku, łyżka bez zawartości lateksu i DEHP, na korpusie łyżki informacje o: rozmiarze łyżki, typie łyżki, numerze LOT. Łyżki pakowane pojedynczo. Dostępne rozmiary Macintosh 00, 0, 1, 2, 3, 3+, 4, Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4 - do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 130
6. | Zatrzaskowy stabilizator do wkłuć centralnych ze zmienną szerokością gniazda, dopasowującą się do szerokości „delty” ; część zatrzaskowa wykonana z sztywnego plastiku ; część opatrunkowa miękka, somoprzylepna, nieuczulająca. | szt. | 40
7. | Zestaw z cewnikiem do żył centralnych o podwójnym świetle 18.14Ga / 20 cm ; prowadnica 0.032” x 60 cm ze znacznikiem głębokości wprowadzenia ; igła wprowadzająca 18Ga / 6,35 cm ; strzykawka 5 ml ; rozszerzadło naczyniowe ; podwójne mocowanie cewnika ; końcówka cewnika oznaczona markerem ; rozmiary Ga podane na przewodach proksymalnych cewnika. | szt. | 40
8. | Igła do biopsji gruboigłowej. Rozmiar 14G 100cm. Głębokość penetracji 22mm. Kompatybilna z koncentryczną igła typu TruGuide | szt. | 100
9. | Igła jednorazowa do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z masywnym, profilowanym do dłoni uchwytem typu „młotek” ; w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer Lock do podłączenia strzykawki ; igła zaopatrzona w regulator długości, który może zostać całkowicie usunięty wraz z gwintem ; igła znakowana co 1 cm ; wymagany zakres regulacji ostrza igły : 20 - 40 mm ; długość maksymalna : 45 mm / 15G i 85 mm / 15G | szt. | 80
10. | Worek do ekstrakcji jednorazowego użytku, o pojemności 720 ml, do stosowania z trokarami 10 mm ; wymiary : 130 x 170 mm ; opakowanie : 5 sztuk. | op. | 3
11. | Worek do laparoskopii 200 ml, wykonany z poliuretanu z tłoczkiem z tworzywa sztucznego ABS ; sznurek nylonowy ; posiadający pamięć otworu oraz prosty system wprowadzania w pole operacyjne ; wytrzymałość 5 N/cm ; wymiary : średnica wejścia 65 mm, długość 185 mm, zwinięty w podajniku 10 mm., opakowanie : 10 sztuk. | op | 10
12. | Maska krtaniowa zagięta. Wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku. Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa. Specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie. Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski. Maksymalne ciśnienie wewnątrz mankietu 60 cmH2O. Maksymalana objętośćwypełnienia mankietu w roz.2 (10-20kg) - 10ml, 2,5 (20-30kg)-14ml, 3 (30-50kg)-20ml, 4 (50-70kg)-30ml, 5 (70-100kg)-40ml, 6 (pow. 100kg)-50ml. Maska wykonana z:Rurka/mankiet PCV Złącze rurki Polipropylen (PP) Balonik kontrolny PCV Korpus zaworu PCV Złącze zaworu Polipropylen (PP) Rdzeń zaworu Silikon | szt. | 150
13. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni ( poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczeniem Producenta - należy dołączyć) , sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor ( przepływomierz ) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika które umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody . Należy dołączyć badania potwierdzające brak ryzyka stosowania pojemników z wodą do inhalacji u wielu Pacjentów . | szt. | 1800
14. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | szt. | 10
15. | Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | szt. | 10
16. | Łącznik bezigłowy z obojętnym przemieszczaniem płynu na pojedynczej przedłużce o łącznej długości 19,3cm i objętości wypełnienia 0,59ml. Łącznik spojony z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Na przewodzie i zacisku ślizgowym widnieje oznaczenie 325 psi / 2241 kPa, co stanowi potwierdzenie zgodności urządzenia z wlewem wspomaganym. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Zawór bezigłowy wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi | szt. | 60
17. | Linia przedłużająca typu Y z neutralnymi łącznikami bezigłowymi o łącznej długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,4ml. Łączniki bezigłowe niespojone z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany, rotacyjny kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik z obojętnym przemieszczaniem płynu, każdy z zaworów wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. | szt | 200
18. | Linia przedłużająca potrójna o standardowej objętości wypełniania z neutralnymi łącznikami bezigłowymi, o łącznej długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,8ml. Łączniki niespojone z linią przedłużającą (możliwość wymiany). Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany, rotacyjny kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Zawory bezigłowe z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. | szt | 150
19. | Pętla do podwiązywania z aplikatorem z powlekaną, plecioną, syntetyczną wchłanialną nicią chirurgiczną, Szew wchłanialny syntetyczny, pleciony, wykonany z mieszaniny glikolidu i laktydu (pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu – glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, wytrzymałość węzła 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach od wszczepienia, czas wchłaniania 56-70 dni. Opakowanie 6 sztuk. | szt. | 72
20. | Układ oddechowy do RESPIRATORA Flight 60, jednorazowy, dwuramienny, kompletny, dla dorosłych, w zestawie czujnik przepływu | szt. | 20
21. | Zestaw jednorazowy do odciągania pokarmu z lejkiem. Dostępne rozmiary: średnii (24mm), duży (27mm), bardzo duży (30mm) | szt. | 50
22. | Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia | szt. | 10
Suma :

## 16
Pakiet nr 16 – Sprzęt jednorazowy dla Działu Anestezjologii
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Jednorazowe wkłady z pochłaniaczem CO2 - typu Pyramid, wapno z indykatorem zużycia biały do fioletowego, zawierający 1,5% NaOH i Zeolit zmniejszający ryzyko wysychania, do aparatów Draeger, z adapterem CLIC®, 1 ,2L/1 kg. | szt. | 60
2. | Zestaw infuzyjny do pompy z serii BeneFusion firmy Mindray, 2,5 m, 15mcm | szt. | 20
3. | Filtr oddechowy hydrofobowy w wersji sterylnej z papierowym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kapnografii zabezpieczonym kapturkiem na lince. Skuteczność filtracji > 99.998% potwierdzona niezależnymi protokołami Utrata wilgoci 6 mg H2O/L Zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,3 mg H2O/L Opór przepływu przy @30L/min – 1,6cm H2O Opór przepływu @60L/min - 2.7cm H2O Objętość - 57ml Waga – 31g Minimalna objętość oddechowa > 180ml Łącznik - 22F/15M - 22M/15F | szt. | 2000
4. | Filtr oddechowy mechaniczny z portem do kapnografii zabezpieczonym kapturkiem na lince. Skuteczność filtracji > 99.999% potwierdzona niezależnymi protokołami testowymi Opór przepływu przy @30L/min – 1,3 cm H2O Opór przepływu @60L/min – 2,9 cm H2O Objętość - 63ml Waga – 30g Łącznik - 22F/15M – 22M/15F | szt. | 1600
5. | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii, tzw. sztuczny nos: wyposażony w podwójny wkład papierowy z zatrzaskową klapką umożliwiającą wprowadzenie cewnika. Zwrot wilgoci 26,1 mg H2O/L przy VT 500ml, Utrata wilgoci 13,1 mg H2O/L, Przestrzeń martwa 19 ml, Waga 9 g | szt. | 150
6. | Łyżka Macintosh jednorazowa z tworzywa ABS do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, rozmiary 2, 3 i 4 | szt. | 500
7. | Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych, z możliwością stosowania do 72 godzin, pozwalający na odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego bez rozłączania układu ; jednorazowy ; sterylny ; złącze standardowe do obwodów oddechowych, uniwersalny łącznik stożkowy, obrotowa zastawka przeciwzwrotna, łatwy do montażu i demontażu pierścień roałączający system do odsysania z łącznikiem rurki ; rozmiary : 12, 14CH ; całość pakowana w jednym integralnym opakowaniu. | szt. | 60
8. | Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur: 1. dwóch rur 42 cm (wdech i wydech) o długości 2m po rozciągnięciu, 2. dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu, 3. łącznika typu Y i łącznika kątowego z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M, 4. bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2l, System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń. | szt. | 800
9. | Linia próbkowania gazów anestetycznych, jednorazowego użytku ; mikrobiologicznie czysta ; długość 1,8 m ; końcówki kompatybilne z portem Luer Lock męskie / męskie ; linia musi być kompatybilna z pułapką wodną typu Woterlock 2 ; opakowanie : 20 sztuk. | op. | 50
10. | Przestrzeń martwa rozciągalna z łącznikiem kątowym i podwójnie obrotowym podwójnym portem do odsysania/bronchoskopii. Długość 70-150 mm (bez łączników), Złącza 22F-22M/15 F (podwójnie obrotowe), Złącza 22F-22M/15 F (podwójnie obrotowe), Ryflowane złącze Twist, Podwójny port 7,6mm/9,5mm zamykany zatrzaskowym korkiem z uszczelnieniem z TPE | szt. | 50
11. | Rurki UG Guedela polipropylenowe ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Posiadające sztywny korpus i miękkie końcówki, atraumatyczne, wykonane z TPE. Pozbawione lateksu. Produkt o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko. Rozmiary oznakowane wg standardów ISO 3,5-12,0 | szt. | 800
12. | Maski z samouszczelniającymi się zastawkami do badań endoskopowych, Na masce znajdują się trzy jednokierunkowe zastawki (maska nr 1 posiada tylko 1 zastawkę ). Przeznaczone do wykorzystania przy procedurach bronchoskopowych oraz T.O.E. (przezprzełykowe badanie echokardiograficzne), w czterech rozmiarach. | szt. | 10
13. | Maska anestetyczna, jednorazowa, z miękkim mankietem powietrznym, przezroczystą obudową i kodowanym kolorystycznie pierścieniem mocującym, w siedmiu rozmiarach od 0 do 6. | szt. | 500
14. | Wielorazowe lejce do mocowania masek twarzowych, rozmiar L, XL. | szt. | 5
15. | Układ oddechowy Parapac Plus, średnica rury 22 mm jednorurowy układ z zastawką zwrotną zakończoną kapturkiem 22M/15F, linia monitorującą z filtrem, długość rury 1,2 m, przeznaczony do użycia z: Oxylog® 1000, Pneupac® paraPAC®, ventiPAC® i transPAC™. | szt. | 30
16. | Maska twarzowa ClearLite roz. 5 i 6 z pierścieniem mocującym do lejc twarzowych | szt. | 50
17. | Maski do terapii nieinwazyjnej (rozm: S, M, L, XL), w zestawie opaska utrzymującą, maska bez przeciekowa kompatybilna z układem do respiratora Nihon Kohden NKV-330 | szt. | 15
18. | Układ oddechowy do standardowej wentylacji do respiratora NKV 330, jednorazowego użytku, jednoramienny, przeciekowy, dla pacjentów dorosłych (średnica 22 mm), z linią do pomiaru ciśnienia | szt. | 25
19. | Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodków z komorą nawilżania (ncpap) ; generator z systemem podwójnego strumienia (dwa strumienie na każde nozdrze) dla zmniejszenia pracy układu oddechowego noworodka ; konstrukcja karbowana z rozciągliwą rurą wydechową, zapewniającą odprowadzenie nadmiaru mieszanki gazowej z dala od pacjenta ; dwa wyloty awaryjne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zablokowania lub zagięcia rury ; kołyska czołowa stabilizująca generator, zmniejszająca ryzyko dyslokacji maski i końcówki nosowej ; generator napędzany linią ciśnienia ; linia ciśnienia proksymalnego zapewniająca możliwość pomiaru ciśnienia dostarczanego bezpośrednio do końcówki nosowej lub maski ; zawór bezpieczeństwa na linii ciśnienia ; nie zawierający lateksu, bisfenolu A (BPA), ftalanów (w tym DEHP) ; zestaw zawiera : generator InfantFlow LP, 3 końcówki o różnym rozmiarze, podgrzewany układ jednorurowy, samonapełniającą się komorę nawilżacza, przymiar dla końcówek donosowych i masek. | szt. | 20
20. | Układ 2 rurowy do respiratora noworodkowego z podgrzewanym odcinkiem wdechowym (dł. 110 cm) i wydechowym (dł. 130 cm) ; odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m ; dren ciśnieniowy dł. 180 cm ; odcinek pomiędzy komorą a respiratorem o dł. 0,6 m ; obrotowe kolanko przy pacjencie we wszystkich kierunkach (góra/dół i na boki) ; zestaw adaperów ; w zestawie samonapełniająca się komora nawilżacza ; zestaw przeznaczony do stosowania do 30 dni przez 1 pacjenta. | szt. | 20
21. | Łącznik do funkcji nCPAP. Długość 60 cm. Do respiratora Fabian. | szt. | 10
22. | Czapeczka – wykonana z bawełny umożliwiająca dostęp do ciemiączka wyposażona w rzep mocujący generator z układem oddechowym w kształcie litery T. Wielkośc czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Rozmiary od 000 do 7. Kompatybilna z generatorem. | szt. | 10
23. | Końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL; oznaczone kolorami i literami. Anatomiczny kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą. Oznaczenie rozmiaru kolorami i literami (przynajmniej w dwóch miejscach na końcówce donosowej). Kompatybilna z generatorem | szt. | 10
24. | Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL oznaczone kolorami i literami (przynajmniej w dwóch miejscach na masce), łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem. Kompatybilna z generatorem, uprzężą itd | szt. | 10
25. | Poszewka jednorazowe na materacyk do lampy Bilisoft, rozmiar DUŻY (L), 50 szt./op. | op. | 6
26. | Zestaw oddechowy do neopuff składający się z: rury karbowanej wykonanej z PE o średnicy 10mm i długości 120cm, doprowadzającej gazy do pacjenta, zastawki PEEP, łącznika podwójnie obrotowego 22M/15F, kapturka zabezpieczającego. W zestawie znajdują się 3 uniwersalne łączniki, konektory | szt. | 20
Suma :

## 17
Pakiet nr 17 - Sprzęt jednorazowy dla Działu Anestezjologii cz. 2
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem. Wykonana z elastycznego PCV, silikonowana. Linia RTG na całej długości rurki. Otwór Murphy'ego. Znacznik głębokości w postaci grubego pierścienia dookoła rurki. Skalowana co 1cm (cyfrowo co 2cm). Półprzezroczysty łącznik. Informacja o rozmiarze rurki umieszczona w czterech miejscach. Balonik kontrolny i dren łączacy w kolorze innym niż korpus rurki. Na baloniku trwale umieszczony rozmiar rurki i średnica mankietu. Sterylna, opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, średnica wewnętrzna (ID), średnica zewnętrzna (OD), średnica mankietu uszczelniającego po napełnieniu, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary 3,0 - 10,0 (w tym połówkowe). | szt. | 2000
2. | Rurka intubacyjna zbrojona mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowanym w kształcie walca, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zbrojenie na całej długości rurki, bez przerwy przy łączniku 15mm w celu zabezpieczenia przed zaginaniem, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch pełnych pierścieni. Oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, łącznik 15 mm na stałe przymocowany do rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,5-10,0 co 0,5mm. Rozmiary od 6,0 do 9,5. Balon uszczelniający nie wrażliwy na podtlenek azotu | szt. | 1000
3. | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, Wszystkie rozmiary od jednego producenta, wykonane z metalu - mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej, koniec delikatny, z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów, jałowa, pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia na opakowaniu rozm. 1,9mm/ 230 mm; rozm. 2,0mm/ 230 mm; rozm. 2,2mm/ 230 mm; rozm. 3,0mm/ 340 mm; rozm. 4,0mm/ 340 mm; rozm. 4,0mm/ 600 mm; rozm. 5,0mm/ 370 mm; rozm. 5,0mm/ 600 mm; | szt. | 250
4. | Prowadnica jednorazowego użytku do trudnych intubacji, typu Bougie, wzmocniona plecionką z włókien żywiczych na całej długosci, skalowana do 1 cm, miękki zagięty koniec wykonany z innego ułatwiajacy wprowadzenie, pakowania w sztywny futerał; średnia 3,3 oraz 5mm; dostępne długości: 600mm, 700mm, 800mm, opakowanie ma zaierać kod kreskowy | szt. | 150
5. | Prowadnica wielorazowego użytku do trudnych intubacji, przeznaczona do dezynfekcji i sterylizacji, typu Bougie, wzmocniona na całej długości plecionką poliwęglanową pokryta żywicą, skalowana do 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, pakowania w sztywny futerał; średnia 3,3 oraz 5mm; dostępne długości: 600mm, 700mm, 800mm | szt. | 10
Suma :

## 18
Pakiet nr 18 – Sprzęt jednorazowy dla Działu Anestezjologii
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm ; mikrobiologicznie czysty ; wyprodukowany z wysokiej jakości materiału : PP, EVA, TPE, PE ; bez lateksu ; układ zawiera : ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem ; złącza usztywnione ; układ zabezpieczony kapturkiem. | op. | 75
2. | Pułapka wodna Waterlock 2 do modułu SCIO, kompatybilna z aparatami do znieczulenia typu Fabius, Primus ; pułapka wyposażona w port LuerLock, do połączenia z drenem pomiarowy, oraz w dwie membrany hydrofobowe PTFE o grubości 0,2 mikrometra ; pułapka zabezpiecza moduł przed wilgocią i pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników pomiaru ; wyrób mikrobiologicznie czysty ; czas użytkowania do 4 tygodni ; | szt. | 100
3. | Zastawka wydechowa Infinity ID, kompatybilna z respiratorami z rodziny Evita i Savina, wyposażona w system umożliwiający pracę w RFID. Zastawka wyposażona w pojemnik na skropliny, przeznaczona dla jednego pacjenta, nie podlega dekontaminacji (jednorazowego użytku) | szt. | 50
4. | Zastawka wydechowa, kompatybilna z respiratorami z rodziny Evita i Savina, Zastawka wyposażona w pojemnik na skropliny, przeznaczona dla jednego pacjenta, nie podlega dekontaminacji (jednorazowego użytku) | szt. | 20
5. | Czujnik przepływu Infinity ID, działający w technologii anometrii cieplnej, pozwalającej na bardzo dokładne pomiary, czujnik wyposażony w system umożliwiający prace w RFID. Czujnik wielorazowego użytku przeznaczony do dezynfekcji, pakowany po 5 szt. | op. | 3
Suma :

## 19
Pakiet nr 19 – Drenaż
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowaną przestrzenią martwą: komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml z podziałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałką, dla precyzyjnego pomiaru małych objętości, komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania , sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze, wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej, podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim, kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc, bezigłowy port do pobierania próbek pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne między innymi podczas transportu). Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – np. zalewanie płynem, wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu | szt. | 100
2. | Elastyczny łącznik Y umożliwiający połączenie dwóch cewników thorax lub trocar z zestawem drenażowym. Łącznik wykonany z medycznego PCV o wysokiej przeźroczystości, wyposażony w jeden żeński łącznik oraz dwa łączniki męskie, sterylny. Długość łącznika min. 53 cm. | szt. | 70
3. | Worek kolekcyjny na zdrenowaną wydzielinę o pojemności 1000 ml, wyposażony w korek zamykający, kompatybilny z zestawem do drenażu | szt. | 120
4. | Preparat antyroszeniowy składający się z małej gąbki nasączonej 6 ml roztworu przeciwmgielnego. Gąbka umieszczona w pojemniku z folii aluminiowej z warstwą kleju z tyłu. Opakowanie 30 szt. | op. | 4
Suma :

## 20
Pakiet nr 20 – Igły do znieczuleń
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Cewnik dwuświatłowy do cewnikowania żyły głównej, zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG ; w skład zestawu wchodzi : cewnik wykonany z poliuretanu o średnicy zewnętrznej 2,4 i długości 20 cm, ze znacznikami długości widocznymi w promieniach RTG, przesuwnymi, regulowanymi skrzydełkami mocującymi ; prowadnica odporna na zaginanie, wykonana z NITINOLU, z końcówką J o wymiarach 0,89 x 50 mm ; rozszerzadło ; skalpel ; kabel łączący do EKG ; strzykawka 3-częściowa 5 ml ; zatyczka mocująca ; igła wprowadzająca Seldingera G18 1,3 x 70 mm ; zakończenia w różnych kolorach. | szt. | 90
2. | Cewnik trzyświatłowy V 3 światłowodowy x 10 szt, 15, 20 i 30 cm. do cewnikowania żyły głównej, zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG ; w skład zestawu wchodzi : cewnik wykonany z poliuretanu o średnicy zewnętrznej 7F, ze średnicami wewnętrznymi 16/16/18G długości 15, 20 lub 30 cm, ze znacznikami długości widocznymi w promieniach RTG, przesuwnymi, regulowanymi skrzydełkami mocującymi ; prowadnica odporna na zaginanie, wykonana z NITINOLU, z końcówką J o wymiarach 0,89 x 50 mm ; rozszerzadło ; skalpel ; kabel łączący do EKG ; strzykawka 3-częściowa 5 ml ; zatyczka mocująca ; igła wprowadzająca Seldingera G18 1,3 x 70 mm ; zakończenia w różnych kolorach. | szt | 100
3. | Igła do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, z kodem bezpieczeństwa w końcowym odcinku 20 mm w celu dokładnego określenia końcówki igły, z wysokiej jakości wizualizacją wzoru „X” w ; posiadająca szlif 300 oraz wysokiej jakości izolację o małym współczynniku tarcia ; dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP ; rozmiar : 22G 0,70 x 50 mm., 80 mm I 100 mm | szt | 100
5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek, o atraumatycznym szlifie, przezroczystym uchwytem lock z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego, dwupłaszczyznowym szlifie, pakowana z prowadnicą ; rozmiar : G26 0,47 x 88 mm | szt | 320
6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek, typu Pencil Point z otworem bocznym, przezroczystym uchwytem lock, z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego ; pakowana z prowadnicą ; rozmiar : G27 0,4 x 88 mm. | szt | 440
7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek, typu Pencil Point z otworem bocznym, przezroczystym uchwytem lock, z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego ; pakowana z prowadnicą ; rozmiar : G25 0,5 x 103 mm. | szt | 100
8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek, typu Pencil Point z otworem bocznym, przezroczystym uchwytem lock, z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego ; pakowana z prowadnicą ; rozmiar : G27 0,4 x 103 mm. | szt | 100
9. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek, ze szlifem Quinke, przezroczystym uchwytem lock z pryzmatem zmianiającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego ; rozmiar G25 0,5 x 75 mm. | szt | 85
10. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek, ze szlifem Quinke, przezroczystym uchwytem lock z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego ; rozmiar G25 0,5 x 88 mm. | szt | 80
11. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek, ze szlifem Quinke, przezroczystym uchwytem lock z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego ; rozmiar G26 0,45 x 88 mm. | szt | 70
12. | Igła do znieczuleń podpajenczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek, ze szlifem Quinke, przezroczystym uchwytem lock z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego ; rozmiar : G27 0,4 x 88 mm. | szt | 70
13. | Prowadnica dla igieł 25G i 26G do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowych i biopsji tkanek ; rozmiar : G20 długości 35 mm. | szt | 70
14. | Prowadnica dla igieł 27G i 29G do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowych i biopsji tkanek ; rozmiar : G22 długości 35 mm. | szt | 70
15. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, zawierający : igłę Touhy z nieruchomymi skrzydełkami o wymiarach : G18 i długości 80 mm, strzykawkę niskooporową, cewnik zewnątrzoporowy z prowadnikiem z miękką końcówką wymienioną na opakowaniu jednostkowym, filtr płaski o gęstości 0,2 μm, samoprzylepny element pozwalający na zamocowanie filtra z cewnikiem do skóry pacjenta, łącznik cewnika luer-lock, zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem. | op | 70
16. | Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 10 ml skalowane co 0,5 ml (możliwość wypełnienia do 12ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. | op. | 12
Suma :

## 21
Pakiet nr 21 - Klipsy tytanowe, staplery, venostripy
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Klipsy tytanowe średnio-duże, o wymiarach : długość klipsa otwartego 7,9 mm ; szerokość klipsa otwartego 8,1 mm ; posiadające wewnętrzne i zewnętrzne zamknięcie rowkowane zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy ; opakowanie : 20 magazynków po 6 sztuk (120 szt.). Zamawiający oczekuje nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy odpowiedniej, wielorazowej, klipsownicy w ilości 1 sztuki. | op. | 15
2. | Klipsy naczyniowe tytanowe duże ( Large ), o wymiarach : szerokość klipsa otwartego 11 mm, wysokość klipsa otwartego 10,7 mm ; opakowanie : 20 magazynków po 6 sztuk (120 szt.) ; Zamawiający oczekuje nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy odpowiedniej, wielorazowej, klipsownicy w ilości 1 sztuki. | op. | 4
3. | Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 - 2,5 mm ; zewnętrzna średnica kowadełka 29,5 mm ; wysokość otwartej zszywki 5 mm ; ostrze obrotowe ; wbudowana automatyczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym oddaniem strzału. | szt. | 8
4. | Stapler liniowy o długości linii szwu 105 mm (linia cięcia 99 mm), załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ; wysokość otwartej zszywki 3,8 mm ; wyposażony w dwie dźwignie : zamykającą i spustową ; łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku, zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki ; nóż zabezpieczony (chowany) po wystrzale. | szt. | 40
5. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu odpowiednio 105 mm do tkanki standardowej opisanego w pozycji 2 ; łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanek ; nóż zabezpieczony (chowany) po wystrzale ; zszywki ze stopu tytanu. | szt. | 40
6. | Stapler skórny jednorazowego użytku ; zszywki 35 lub 36 mm do wyboru przez zamawiającego x 6 szt. w op. | op. | 24
7. | Urządzenie do usuwania zszywek x 6 szt. w op. | op. | 10
8. | Jednorazowy, jałowy, zestaw do ekstyrpacji żył zawierający : Stripper (zgłębnik metalowy), uchwyt, 3 głowice oraz nakładkę. | szt. | 60
Suma :

## 22
Pakiet nr 22 – Sprzęt do Pracowni Endoskopii
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Możliwość załadowania do narzędzia kolejnego klipsa (tego samego producenta) przy zabiegu u jednego pacjenta. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni oraz 90 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | op. | 30
2. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op. | 320
3. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op. | 35
4. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op. | 30
5. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op. | 25
6. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | op. | 25
7. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | op. | 25
8. | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
9. | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
10. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, średnica otwarcia 6mm. Długość narzędzia 2400mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op. | 20
11. | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op. | 8
12. | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op. | 8
13. | Zestaw jednorazowych zaworów do aparatów Olympus. Zawór ssący + zawór powietrze-woda. Zawory zapakowane razem, sterylnie. | szt. | 20
14. | Gąbka do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm. | szt. | 180
15. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | op. | 20
16. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | op. | 12
17. | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | op. | 15
18. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op. | 20
19. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op. | 20
20. | Dren do pompy płuczącej z zaworem, sterylny, jednorazowego użytku. Nie zawiera latexu oraz DEHP. Sterylizowany EO. | szt. | 200
Suma :

## 23
Pakiet nr 23 – Sprzęt do endoskopii
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający siedem podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego ; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji ; zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki ; przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8,6 – 11,5 mm ; opakowanie 2 zestawy. | op. | 28
Suma :

## 24
Pakiet nr 24 – Narzędzia jednorazowe dla Pracowni Endoskopii
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość oakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Adapter OFP-2 do kanału roboczego x 10 szt./op. | op. | 15
2. | Dren jednorazowego użytku do OFP-2 x 10 szt./op. | op. | 15
3. | Dren jednodniowy do pompy płuczącej OFP-1, OFP-2. Produkt sterylny i przeznaczony do jednodniowego stosowania x 50 szt./op. | op. | 4
4. | Zawór biosyjny jednorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów Olympus. Opakowanie zawiera 20 sztuk, indywidualnie, sterylnie pakowanych | op. | 15
5. | Jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; x 25 szt./op. | op. | 4
6. | Rurka przyłączeniowa pacjenta do ssaka KV-5 oraz KV-6, jednorazowe, 2m. Opakowanie zbiorcze x 15 szt./op. | op. | 40
7. | KV-5 Łącznik filtr-pojemnik. Długość 90mm. Opakowanie x 10 szt./op. | op. | 4
8. | Zestaw jednorazowych zaworków do endoskopów Olympus, składający się zaworów: woda/powietrze, ssący i biopsyjny; pojedyncze opakowanie zawiera naklejki do dokumentacji pacjenta/ szpitala; produkt nie zawiera silikonu; 25 zestawów/op. | op. | 3
Suma :

## 25
Pakiet nr 25 – Narzędzia jednorazowe dla Pracowni Bronchoskopii
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość oakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem oraz owalne z okienkiem i igłą mocującą - do wyboru; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op. | 5
2. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; szara, osłonka szara, bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania. | op. | 5
3. | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 3,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu | op. | 20
4. | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21 i 22G - do wyboru; sposób cięcia ostrza sprawia, że jest ono bardzo ostre i podczas biopsji łatwo wkłuwa się w węzły chłonne; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; owalny przekrój igły pozwala na pełną funkcjonalność igły w endoskopie zagiętym pod dużym kątem; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem, co zapewnia stabilne trzymanie i lepsza kontrolę wklucia; obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwala na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu, dając większy komfort pracy operatorowi ; igła posiada suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie; zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu tworzywem w kolorze zielonym, co zapewnia lepszą widoczość w obrazie endoskopowym; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy MAJ-1414 | op. | 40
5. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu | op. | 12
6. | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia wąskich kanałów endoskopów; długość robocza 950 mm; średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0 mm -1,5 mm (10 szt./op.) | op. | 20
7. | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm (50 sztuk w opakowaniu) | op. | 12
8. | Zawory ssące do bronchoskopów Olympus. Opakowanie 20 sztuk | op. | 30
9. | Zawory biopsyjne do bronchoskopów Olympus. Opakowanie 20 sztuk | op. | 30
10. | Jednorazowy zawór biopsyjny do mocowania igieł typu EBUS. 10 sztuk w opakowaniu | op. | 2
11. | Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, szerkość igły 21G, długość ostrza 15 mm, opakowanie zawiera 4 sztuki | op. | 25
12. | Jednorazowa igła aspiracyjna do biopsji klasycznej zmian obwodowych; zaokrąglony mandryn wykonany z nitynolu, ostrze posiada spiralne nacięcie dzięki czemu igła jest niezwykle elastyczna, osłona zwojowana pokryta tworzywem; długość igły 20mm, szerokość 21G, całkowita robocza narzędzia 115 cm; minimalna średnica kanalu roboczego 1,7mm; opakowanie zawiera 4 | op. | 10
Suma :

## 26
Pakiet nr 26 – Sonda FiAPC dla Pracowni Endoskopii
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość oakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1 | Sonda FiAPC 2200 A, średnica 2,3 mm, długoć 2,2 mz rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem x 10 szt. w op. | op. | 7
Suma :

## 27
Pakiet nr 27 – Zestaw stentu uniwersalny
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość oakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1 | Zestaw do szynowania moczowodu do 6 msc , grubość : 4,7 Fr , długość 28 cm , cewnik JJ skalowany co 5 cm , zestaw zawiera : cewnik JJ , prowadnik pokryty teflonem 145 cm , popychacz x 1 zestw. | op. | 7
Suma :

## 31 (hidden)
PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
SZPITAL MIEJSKI W PIEKARACH ŚLĄSKICH PW. ŚW. ŁUKASZA
41-940 Piekary Śląskie ; ul. Szpitalna 11
APTEKA SZPITALNA
Pakiet nr 31 - Sprzęt jednorazowy do urządzenia CT Expres
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
4 | Jednorazowy łącznik, o długości 120 cm, z zaworami zwrotnymi na każdym końcu : z jednej strony żeńskim łącznikiem Luera, z drugiej strony męski łącznik Luera. | szt. | 1400 | 8.09 | 8% | 11326 | 12232.08
|  | Suma : |  |  |  | 11326 | 12232.08
Uwagi :
1. Elementy muszą być kompatybilne z urządzeniem CT Expres i dopuszczone przez producenta urządzenia.
Wymogi:
A/ Wyroby zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczącym wyrobów medycznych lub z Dyrektywą Rady 93/42/EWG (MDD) z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów Medycznych – dokument potwierdzający
B/ Karty techniczne produktu potwierdzające spełnienie wymogów SWZ
C/ Deklaracja zgodności /CE – dokument potwierdzający

## 28
Pakiet nr 28 - Siatki chirurgiczne i ginekologiczne
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa, nieresorbowalna, wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o dużej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności, wielokierunkowej pamięci kształtu, niestrzępiąca o wysokiej wytrzymałości na wyrywanie szwu i niskiej masie powierzchniowej ; standardowa powierzchnia porów ; jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu ; rozmiar : 6-6,5 x 11-11,5 cm. | szt | 200
2. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa, nieresorbowalna, wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o dużej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności, wielokierunkowej pamięci kształtu, niestrzępiąca o wysokiej wytrzymałości na wyrywanie szwu i niskiej masie powierzchniowej ; standardowa powierzchnia porów ; jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu ; rozmiar : 7,6-8 x 11-15 cm. | szt | 50
3. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa, nieresorbowalna, wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o dużej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności, wielokierunkowej pamięci kształtu, niestrzępiąca o wysokiej wytrzymałości na wyrywanie szwu i niskiej masie powierzchniowej ; standardowa powierzchnia porów ; jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu ; rozmiar : 10-10,5 x 15-16 cm. | szt | 25
4. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa, nieresorbowalna, wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o dużej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności, wielokierunkowej pamięci kształtu, niestrzępiąca o wysokiej wytrzymałości na wyrywanie szwu i niskiej masie powierzchniowej ; standardowa powierzchnia porów ; jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu ; rozmiar : 15 x 15-20 cm. | szt | 25
5. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa, nieresorbowalna, wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o dużej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności, wielokierunkowej pamięci kształtu, niestrzępiąca o wysokiej wytrzymałości na wyrywanie szwu i niskiej masie powierzchniowej ; standardowa powierzchnia porów ; jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu ; rozmiar : 20-30 x 30 cm. | szt | 25
6. | Lekka siatka ginekologiczna 40 g/m2, wytwarzana techniką dziewiarską ze 100% przędzy monofilamentowej polipropylenowej w kolorze transparentnym, dwuramienna. Na końcach każdego ramienia znajdują się wypustki, pozwalające na bezpieczne zamocowanie siatki w uchu aplikatora, służącym do przeprowadzenia implantu przez struktury anatomiczne i umiejscowienia w ciele pacjentki. Długość ramienia z wypustką 26,2 cm. Kąt nachylenia między środkową częścią implantu a ramieniem to 100 stopni. Wielkość porów 1,4 mm2, porowatość na poziomie 68%. Opakowanie jednostkowe (koperta) zawiera 1 sztukę wyrobu, zapakowanego w podwójny rękaw papier-folia z etykietą i dołączoną instrukcją użytkowania. | op. | 50
Suma :

## 29
Pakiet nr 29 – Siatka tytanowa
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1 | Siatka przepuklinowa powleczona tlenkiem tytanu, w proporcjach 33% Ti, 33% O2 ; niewchłanialna, monofilamentowa, wykonana z polipropylenu ; elastyczna o gładkiej powierzchni ; lekka : waga siatki 47 g / m2 ; wielkość porów 2,8 mm ; niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki oraz ułatwiające jej ukierunkowanie i implantację ; duża siła na rozciąganie : 55 N / cm ; musi posiadać dobre właściwości samonapełniające, samomocujące oraz antyadhezyjne ( nie może przylegać do trzewi ) ; nadająca się do wszystkich technik operacyjnych ; jałowa ; rozmiar : 30 x 30 cm. | szt | 10
Suma

## 30
Pakiet nr 30 – Implanty uro-ginekologiczne
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm. Parametry: • szerokość: 1,1 cm (+/- 0,1 cm) • długość: 45 cm • grubość: 0,45 mm • gramatura: 57 g/m2 • wielkość porów: 0,90 mm Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachodzącej na siebie. | op. | 50
2. | Zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową składający się z trzech ukształtowanych implantów wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: - grubość: 0,48mm, - gramatura 55/m2 , - porowatość 62%, - wielkość porów: 1,53 x 1,30 mm. Zestaw składa się z trzech siatek o rozmiarach: 18x 6 cm, 18 x 2,5 cm ( x 2). | op. | 60
3. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia. Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: • grubość: 0,50 mm • gramatura: 45 g/m2 • wielkość porów: 0,90 mm • wymiary: - całkowita długość z ramionami: 45 cm, dł. jednego ramienia: 19 cm - wymiary trapezu: 6,5 x 4,5 cm x 6 cm ( wysokość) Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich to przedłonowe ramiona kotwiczące, pozostałe dwa to ramiona przezzasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. | op. | 30
4. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka tylna. Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: • grubość: 0,50 mm • gramatura: 45 g/m2 • wielkość porów: 0,90 mm • całkowita długość: 45 cm, dł. jednego ramienia: 19 cm Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 2 ramiona mocujące. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. | op. | 30
Suma :

## 31
Pakiet nr 31 – Sprzęt jednorazowy do tub i uchwytu wielorazowego MetraLOOP
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1 | Pętle jednorazowego użytku, sterylne, o średnicy 175 mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) z teflonową izolacją ; opakowanie 10 sztuk. | szt. | 90
Suma :
Uwagi :
Pętle muszą być kompatybilne z tubami i uchwytem wielorazowym MetraLOOP posiadanym przez zamawiającego.

## 32
Pakiet nr 32 - Elektrody 4-kanałowe
L. p. | Asortyment ( nazwa, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent Kraj
1 | Elektroda, jednorazowego użytku, 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne w rozmiarze 7 – 9 ; powierzchnia elektrody 37 x 37 mm ; w komplecie elektroda neutralna, nieinwazyjna ; kompatybilna do aparatu typ C2 firmy Inomed ; opakowanie zbiorcze : 10 sztuk. | op | 45
2 | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec ( długość robocza 4,5 cm, przewód 3 m ) do bezpośredniej stymulacji nerwów ; jednorazowego użytku ; kompatybilne do aparatu typ C2 firmy Inomed ; opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | op | 4
Suma :

## 33
Pakiet nr 33 – Elektrody neutralne
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość oakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w okalający pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 105-122cm2, powierzchni całkowitej 170cm2, rozmiar elektrody: 168-176 x 117-164mm., Elektrody pakowane w pakietach po 5 szt, do każdego pakietu załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta; op: 100 szt. | op. | 8
2 | Elektroda neutralna, jednorazowego użytku, dwudzielna, połówki o powierzchni 85-90 cm2 oraz z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią , powierzchnia 23 cm2; elektrody wykonane na włókninie przepuszczalnej; op: 100 szt. | op. | 26
Suma :

## 34
Pakiet nr 34 – Osprzęt do Pracowni TK do urządzenia CT Expres
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1 | Zestaw do stosowania u wielu pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. | szt. | 375
2 | Jednorazowy przekłuwacz do butelek z kontrastem łączący butelkę ze środkiem cieniującym z zestawem dziennym. | szt. | 840
3 | Zestaw dzienny łączący trzy źródła, składający się z dwóch rurek prowadzących do dwóch butelek z środkiem cieniującym, trzeciej rurki do doprowadzania fizjologicznego roztworu soli oraz trójnika na dalszym końcu. | szt. | 330
4 | Jednorazowy łącznik, o długości 120 cm, z zaworami zwrotnymi na każdym końcu : z jednej strony żeńskim łącznikiem Luera, z drugiej strony męski łącznik Luera. | szt. | 3500
Suma :
Uwagi :
1. Elementy muszą być kompatybilne z urządzeniem CT Expres i dopuszczone przez producenta urządzenia.

## 35
Pakiet nr 35 – Zgłębniki
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Zgłębnik gastrostomijny typu Flocare G-Tube, przetokowy, balonowy, używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy podczas interwencji operacyjnej ; w skład zestawu wchodzi : port do nadmuchiwania balonu o pojemności 5 lub 15 ml (w zależności od rozmiaru), końcówka służąca do podaży diet, przezroczysty zgłębnik silikonowy z nadrukowaną centymetrową podziałką, silikonową płytką zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, silikonowy wewnętrzny balon mocujący z widocznym w RTG znacznikiem, zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety lub innej zawartości żołądka ; jałowy ; długości około 230 mm ; rozmiar : Ch 14, Ch 18, Ch 20 ; pakowany pojedyńczo w folię. | szt. | 10
2. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu Flocare PEG, zakładany techniką pull pod kontrolą endoskopii, do długotrwałego (powyżej 30 dni) żywienia dożołądkowego ; w skład zestawu wchodzi : przeźroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 400 mm z pasmem znacznika widocznym w promieniach RTG, z przymocowaną na stałe silikonową płytką wewnętrzną z 120 mm podziałką od strony płytki wewnętrznej oraz dystalną, hydromerową końcówką zakończoną pętlą, silikonową płytką zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, poliuretanowy stożkowy łącznik, skalpel jednorazowy, igła punkcyjna z prowadnicą, nić trakcyjna do przeciągnięcia zgłębnika ; jałowy ; rozmiar : Ch 10, Ch 14, Ch 18 ; pakowany pojedyńczo w folię. | szt. | 12
3. | Zgłębnik nosowo-jelitowy z łącznikiem typu ENLFit przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejący przez 6 tygodni ; w skład zestawu wchodzi : poliuretanowy łącznik z łącznikiem ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do zywienia dojelitowego, przezroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika z linią kontrastującą w promieniach RTG i centymetrową podziałką ; opatentowana spirala Bengmark z poliuretanową końcówką z powłoką hydromerową, zamkniętym ujściem i dwoma bocznymi otworami ; prowadnica pokryta silikonem z kulkową końcówką i żeńskim lącznikiem ENFit ; jałowy ; rozmiar : Ch 10 / 1450 mm, ; pakowany pojedyńczo w folię. | szt. | 8
4. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka, wyposażony w dodatkowy port do odbarczania, przeznaczony do ewakuacji treści żołądka ( umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia ) ; bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit ; zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu ; zgłębnik należy wymieniać częściej niż co 6 tygodni ; zawiera podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika oraz metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) ; zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG ; nie zawiera DEHP ani lateksu ; opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy ; rozmiar Ch 10/110 cm, 12/110 cm, 14/110 cm | szt. | 40
Suma :

## 36
Pakiet nr 36 – Akcesoria do VAC
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | szt. | 100
2. | Jałowy opatrunek o wymiarach (17x15x1,8) 2 szt, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany | szt. | 160
3. | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem-podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany | szt. | 30
Suma :
Uwagi :
Akcesoria kompatybilne z urządzeniem VAC Ulta i INFO VAC – własność Szpitala

## 37
Pakiet nr 37 – Jałowe wyposażenie Bloku Operacyjnego i oddziałów
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość opakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17-25 g / m², z napotnikiem i gumką w tylnej części, charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza. | szt. | 4500
2. | Czepek uniwersalny, lekki, w formie beretu, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16-17 g / m², ściągany lekko gumką ; charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza. | szt. | 1000
3. | Podkład jednorazowego użytku, wzmocniony, o dużej chłonności, przeznaczony do stosowania przy zabiegach ambulatoryjnych oraz chirurgicznych z dużą ilością płynów ; wykonany z dwuwarstwowego, perforowanego laminatu typu BTBS ( składający się z chłonnej włókniny polipropelynowej oraz nieprzemakalnej, przepuszczalnej dla pary folii polietylenowej ) ; całkowita masa powierzchniowa laminatu 27 g / m2 ; nie elektryzująca się ; duża wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na rozerwanie zgodnie z norma PN EN 29073-3:1992 ; rozmiar 220 x 90 cm ; kolor biały ; fabrycznie złożone ; opakowanie 100 sztuk. | op. | 90
4. | Bandaż dziany (Opaska dziana ) nieelastyczny, 100 wiskoza, rozmiar 10cm x4 m A 1 szt, sterylny, wymagane co najmniej dwie naklejki do przyklejenia na dokumentacje medyczną potwierdzające rodzaj użytego materiału | szt. | 50
5. | Bandaż dziany (Opaska dziana ) nieelastyczny, 100 wiskoza, rozmiar 15cm x4 m A 1 szt, sterylny, wymagane co najmniej dwie naklejki do przyklejenia na dokumentacje medyczną potwierdzające rodzaj użytego materiału | szt. | 50
6. | Bandaż elastyczny (Opaska elastyczna) z zapinką 4m x15cm-skłądający się z bawełny i włókien syntetycznych, A'1szt sterylny wymagane co najmniej dwie naklejki do przyklejenia na dokumentacje medyczną potwierdzające rodzaj użytego materiału | szt. | 50
7. | Serweta operacyjna z gazy 17n 6 w, jałowa , kl II A reg , z nitką RTG i tasiemką, rozmiar: 45 – 45 cm. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykietą w języku polskim z min 2 tagai do wklejenia do dokumentacji medycznej , A 1 szt | szt. | 180
8. | Tupfer z gazy 20 n , rożek 15x15 cm laryngologiczny o dł 14 cm , z nitką RTG, a 2 szt | op. | 300
9. | Tupfer z gazy 17 n , fasolka 9,5x9,5 cm laryngologiczny, a 5 szt | op. | 300
10. | Tupfer z gazy 17 n , fasolka 15 x15 cm , laryngologiczny, a 3 szt | op. | 300
11. | Tupfer z gazy 17n , groszek 12x12 cm, z nitką RTG, a 5 szt | op. | 500
12. | Tupfer z gazy 17n , kula 20x20 cm pakowany po 5 szt. z nitką rtg. | op. | 300
13. | Majtki wielorazowe, siatkowe, o splocie prążkowym, przeznaczone do mocowania pieluch anatomicznych, wkładów chłonnych oraz wkładek urologicznych, wykonane z materiału zawierającego 87% poliestru i 13% elastanu ; bez lateksu ; bez bocznych szwów zewnętrznych, z mankietami wykonanymi z miękkiej mikrofibry oraz podwyższonym pasem ; możliwe do prania w temperaturze 600 C ; rozmiar : M ( obwód 70-95 cm ), L ( obwód 80-120 cm ), XL ( obwód 90-130 cm ), XXL ( obwód 100-155 cm ) ; opakowanie 5 sztuk. | op. | 300
14. | Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g / m2 ; rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm ; wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku ; szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2 cm, dł. 13 i 5 cm ; troki mocowane ultradźwiękowo ; oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu ; opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy ; fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie ; rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 ; termin ważności 5 lat. | szt. | 1500
15. | Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 38cm(L), min. 40cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- parametry potwierdzone kartą danych technicznych. | szt. | 800
16. | Gaza opatrunkowa bawełniana, jałowa, 17 nitkowa, wielkość : 1 m x 1 m. | szt. | 2500
17. | Kompres wysokochłonny, jałowy,wykonany z pulpy celulozowej i włókniny, jako warstwy zewnętrznej. ; wielkość : 20 x 10 cm ; opakowanie 20 szt. | op. | 6
18. | Kompresy z gazy, niejałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe ; wielkość : 5 x 5 cm ; opakowanie 100 szt. | op. | 3000
19. | Kompresy z gazy, niejałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe ; wielkość : 7,5 x 7,5 cm ; opakowanie 100 szt. | op. | 2000
20. | Kompresy z gazy, niejałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe ; wielkość : 10 x 10 cm ; opakowanie 100 szt. | op. | 200
21. | Kompresy z gazy, jałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe ; wielkość : 7,5 x 7,5 cm ; opakowanie 3 szt. | op. | 500
22. | Kompresy z gazy, jałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe; wielkość : 10 x 10 cm ; opakowanie 10 szt. | op. | 12000
23. | Kompresy gazowe 17n 12 w , w rozmiarze 10x10 pakowane po 10 szt. z nitką RTG | op. | 12000
24. | Opaska elastyczna kohezyjna, z powłoką lateksową, zawierająca wiskozę, poliamid i bawełnę lub bezlateksowy polimer ; nieprzywierająca do skóry i ubrań ; miękka ; umożliwiająca dostęp powietrza ; niejałowa ; biała ; wielkość : 10 cm x 4-4,5 m. | szt. | 50
25. | Opaska elastyczna, tkana, z 1-2 szt. zapinek ; wielkość : 15 cm x 5 m. | szt. | 1000
26. | Opaska podtrzymująca ; 100% wiskoza ; Wielkość : 5–6 cm x 4-5 m. | szt. | 500
27. | Opaska podtrzymująca ; 100% wiskoza ; wielkość : 10 cm x 4-5 m. | szt. | 4000
28. | Opaska podtrzymująca ; 100% wiskoza ; wielkość : 14-15 cm x 4-5 m. | szt. | 4000
29. | Pieluchomajtki dla dorosłych wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu. Właściowści : - rozmiar L - przewidziane dla osób o obwodzie pasa 100 - 150 cm ; - chłonność min. 2600 g wg ISO 11 948 – 1 ; - system umożliwiający szybkie i równomierne rozprowadzenie wilgości wewnątrz wkładu chłonnego w postaci paska włókniny dystrybucyjnej ; - ściągacze taliowe - jeden z tyłu, jeden z przodu ; - cztery elastyczne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie ; - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem ; - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu ; - podwójny indykator wilgotności ; - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała ; opakowanie 30 sztuk. Parametry potwierdzone kartą danych technicznich. | op. | 750
30. | Podkład higieniczny do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie dla osób z inkontynencją, z warstwą spodnią, białą, izolacyjną, z folią antypoślizgowa z nadrukiem ; w wkładzie chłonnym posiadający rozdrobnioną celulozę, dodatkowo pokrytą bibułą ; warstwę wierzchnią stanowi włóknina ; rozmiar 60 x 90cm ; masa podkładu min. 95 g ; chłonność nie mniej niż 1400 g wg ISO 11948-1 ; opakowanie 30 sztuk. | op. | 900
31. | Prześcieradło włókninowe, trójwarstwowe, gramatura 35 g / m2 ; niejałowe ; wielkość : 90 cm x 80 cm. | szt. | 300
32. | Prześcieradło włókninowe, trójwarstwowe, gramatura 35 g / m2 ; niejałowe ; wielkość : 160 cm x 90 cm. | szt. | 3000
33. | Prześcieradło włókninowe, trójwarstwowe, gramatura 35 g / m2 ; niejałowe ; wielkość : 210 cm x 160 cm. | szt. | 500
34. | Siatka opatrunkowa, elastyczna w formie rękawa, zawierająca poliamid i poliuretan, o dużej rozciągliwości ( w spoczynku 10-15 m, w stanie rozciągnięcia 25 m ) ; łatwa i szybka w użyciu ; biała ; niejałowa ; rozmiar : na udo | szt. | 50
35. | Setony laryngologiczne z gazy, bielonej bezchlorowo, jałowe, wysoce absorbcyjne, wielkość 1 x 100 cm ; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50
36. | Setony laryngologiczne z gazy, bielonej bezchlorowo, jałowe, wysoce absorbcyjne, wielkość 2 x 100 cm ; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50
37. | Setony z gazy, bielonej bezchlorowo, jałowe, wysoce absorbcyjne, z nitką RTG ; wielkość 5 x 100 cm ; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50
38. | Setony z gazy, bielonej bezchlorowo, jałowe, wysoce absorbcyjne, z nitką RTG ; wielkość 10 x 100 cm ; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50
39. | Wata celulozowa, bielona, w arkuszach 40 cm x 60 cm x 5 kg ;w opakowaniu foliowym chroniącym przed wilgocią zarejestrowana jako wyrób medyczny. | szt. | 250
40. | Wata opatrunkowa, bawełniana, opakowanie 500 g, zarejestrowana jako wyrób medyczny. | op. | 2
Suma :

## 38
Pakiet nr 38 – Jałowe wyposażenie Bloku Operacyjnego cz. 2
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość opakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Gaziki włókninowe do dezynfekcji skóry, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, posiadające bardzo dobre właściwości odkażające i szerokie spektrum działania bakteriobójczego oraz grzybobójczego ; indywidualnie pakowane ; opakowanie 100 sztuk. | op. | 400
2. | Gąbka myjąca z 2% roztworem chlorheksydyny, nasączona substancją myjącą, nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania ; pakowana pojedyńczo w opakowania foliowe ; rozmiar 12 x 8 x 2,5 cm ; zarejestrowana jako wyrób medyczny. | op. | 200
3. | Serweta jałowa, dwuwarstwowa ( laminat + włóknina ), o gramaturze 56-75 g / m², o wymiarach 75-90 x 80-90 cm z przylepcem na dłuższym boku ; chłonność 350-570%. | szt. | 350
4. | Serweta jałowa, dwuwarstwowa ( laminat + włóknina ), o gramaturze 56-60 g / m², o wymiarach 120-150 x 80-90 cm z przylepcem na dłuższym boku ; chłonność 350-570%. | szt. | 600
5. | Serweta jałowa dwuwarstwowa ( laminat + włóknina ), o gramaturze 56-60 g / m², o wymiarach 90 x 75 cm z otworem o średnicy 6 x 8 cm i przylepcem wokół otworu ; chłonność 350-570%. | szt. | 200
6. | Serweta jałowa, dwuwarstwowa ( laminat + włóknina ), o gramaturze 56-60 g / m², o wymiarach 120 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm i przylepcem wokół otworu ; chłonność 350-570%. | szt. | 150
7. | Serwety z celulozy do wycierania rąk ; wielkość : 40 x 40-50 cm ; opakowanie 1 szt. | op. | 4000
8. | Serwety operacyjne z gazy, jałowe, 17 nitkowe, 4 warstwowe, z nitką RTG ; wielkość : 45 x 45 cm ; opakowanie 5 sztuk z etykietą centralną, w języku polskim, z dwoma naklejkami z serią, datą ważności oraz danymi producenta do wklejenia do dokumentacji medycznej ; sterylizowane parą wodną. | op. | 550
9. | Serwety włókninowe, jałowe, dwuwarstwowe ( laminat + włóknina ) ; gramatura 56-60 g / m² ; wielkość : 45 cm x 45 cm, chłonność 350-570%. | szt. | 1000
10. | Myjka prostokątna, 12 x 20 cm do mycia ciała, wykonana w 100% z włókien poliestrowych ; gramatura 150 g ; obustronnie pokryta żelem dermatologicznym, o neutralnym pH, wzbogacona wyciągiem z aloesu i rumianku ; czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 rok, na brak Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli ; opakowanie 10 sztuk. | op. | 2600
11. | Koc ratunkowy, termiczny, wykonany z metalicznej folii PE ; odporny na uszkodzenia ; hypoalergiczny ; niejałowy ; kolor srebrno-złoty ; rozmiar 210 x 160 cm. | szt. | 30
12. | Obłożenie na stolik Mayo ; wielkość : 80 x 140-145 cm ; pakowane pojedynczo. | szt. | 300
13. | Osłona na przewody sterylna, jednorazowa, z foliową taśmą do mocowania na końcach, wykonana z folii polietylenowej ; duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego ; łatwe montowanie ; rozmiar 16 x 250 cm ( +/- 2 cm ). | szt. | 400
14. | Zestaw jednorazowy do operacji urologiczno - ginekoligicznych o składzie : - 1 serweta na stolik 150 x 190 cm ; - 1 serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm ; - 1 serweta z przylepcem 160 x 180 cm ; - 1 serweta kroczowa 75 x 100 cm z otworem przylepnym o wym. 6 x 14 cm z przylepcem - 2 nogawice 70 x 120 cm ; - 1 taśma przylepna 10 x 50 cm. Opakowanie : typu TYVEC lub folia-papier z etykietą w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 250
15. | Zestaw obłożeń jednorazowych uniwersalnych, wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polietylen / polipropylen), gramatura 56 g / m², o składzie : - 1 serweta na stolik 150 x 190 cm ; - 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 140- 145 cm ; - 1 serweta z przylepcem 170 x 240 cm ; - 1 serweta z przylepcem 170 x 180 cm ; - 2 serwety z przylepcem 75 x 90 cm ; - 1 taśma chirurgiczna przylepna 10 x 50 cm ; - 4 serwety chłonne do rąk 30 x 30 cm. Opakowanie : typu TYVEC z etykietą w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 400
16. | Jednorazowe szczotki do chirurgicznego mycia rąk nasączone 4% roztworem chlorheksydyny składające się z dwóch części. Jedną część szczotki stanowi miękkie, delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu niepowodujące podrażnień skóry, druga zaś strona szczotki to miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry. Do każdej szczotki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu. Bez zawartości lateksu. Opakowanie- folia. | szt. | 1800
17. | Spodenki do kolonoskopii, wykonane z włókniny PP, gramatura 40 g / m², posiadające przecięcie ; rozmiar uniwersalny ; opakowanie 10 sztuk. | op. | 280
18. | Komplet odzieży operacyjnej, wykonany z włókniny SMS, o gramaturze 35-45 g / m², pakowany indywidualnie w worek foliowy ; bluza z krótkim rękawem ; wycięciem V pod szyją ; na przodzie bluzy dwie kieszenie i kieszonka na długopis ; spodnie proste, wykończone trokiem do ściągnięcia; rozmiar : S, M, L, XL, XXL. | szt. | 300
19. | Bluza z długim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m². Rękawy długie zakończone elastycznymi mankietami. Zapinana na napy. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Bluza pakowana jednostkowo. | szt. | 300
Suma :

## 39
Pakiet nr 39 – Jałowe zestawy i obłożenia
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość opakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Zestaw dla noworodka o składzie : - 1 podkład higieniczny z wkładem chłonnym 60 x 60 cm ( górna warstwa wykonana z miękkiej włókniny, dolna pokryta nieprzepuszczalną folią, chłonność nie mniej niż 1400 g ) ; - 2 serwety z włókniny kompresowej 80 x 60 cm ; - 1 kocyk flanelowy 160 x 75 cm ; - 1 czapeczka, z podwójnym mankietem, z dzianiny bawełnianej o splocie ściągaczowym ; rozmiar u dołu bez naciągania 20 cm w obwodzie. Opakowanie : torba papierowo-foliowa z etykietą centralną w języku polskim i dwoma naklejkami z numerem serii, datą ważności i danymi producenta do wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 80
2. | Zestaw do wkłucia lędźwiowego, jałowy, o składzie : - 1 serweta podfoliowana 75 x 45-50 cm ; - 1 serweta podfoliowana 50 x 60 cm, z otworem o średnicy 7-10 cm i przylepcem wokół otworu + przylepce po 2 stronach od góry - 10 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm ; - 1 pęseta plastikowa ; - 1 strzykawka jednorazowa 2 ml lub 3 ml ; - 1 strzykawka jednorazowa 5 ml ; (zwykła) - 1 igła 1,2 x 40 mm ; - 1 igła 0,5 x 25 mm ; - 1 opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5 x 7,2 cm. Opakowanie : typu " twardy blister ", 3 komory. | szt. | 400
3. | Zestaw do wkłuć centralnych, jałowy, o składzie : - 1 serwetka podfoliowana 45-75 x 75-90 cm ; - 1 serwetka z otworem i przylepcem 45 x 75 cm ; - 10 tupferów kulistych 20 x 20 cm ; - 10 kompresów z gazy 7,5 x 7,5 cm ; - 1 ostrze chirurgiczne nr 11 ; - 1 pęseta jednorazowa ; - 1 strzykawka 20 ml ; - 1 strzykawka 10 ml ; - 1 imadło metalowe ; - 1 igła 0,8 x 40 mm ; - 1 igła 1,2 x 40 mm. Opakowanie : typu " twardy blister ", 2 komory | szt. | 200
4. | Zestaw do cesarskiego cięcia o składzie : - 1 serweta o wymiarach 320 x 180 cm z otworem wypełnionym folią 35 x 32-35 cm z wycięciem w kształcie półksiężyca ułatwiającego nacięcie ; serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen / polietylen), o gramat. 56 g / m2 ; odporność na przenikanie płynów min. 250 l H2O ; - 1 serweta na stolik Mayo 140-145 x 80 cm ; - 1 serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm ; - 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny kompresowej, o gramaturze 40 g / m2 , w rozmiarze 80 x 60 cm ; - 2 fartuchy standardowe pełnobarierowe z włókniny polipropylenowej typu SMS, o gramaturze 35 g / m2, z elastycznymi mankietami z dzianiny 8 cm ; rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 13 cm ; szwy wykonane ultradźwiękowo ; tylne części fartucha zachodzące na siebie ; konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora ; wiązany na troki, wgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku ; rozmiar XL 135 cm ; - 1 fartuchy standard o parametrach j. w. w rozmiarze L 125 cm ; - 10 serwet gazowych 17 nit., 4 warst., 45 x 45 cm z nitką RTG, tasiemka ; - 20 kompresów gazowych 17 nitk., 8 warst., 10 x 10 cm z nitką RTG ; - 2 ręczniki do rąk 20 x 40 cm z włókniny kompresowej. Opakowanie : torba papierowo-foliowa z etykietą centralną w języku polskim i 4 naklejkami z numerem serii, datą ważności i danymi producenta do wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 500
5. | Zestaw zabiegowy na blok operacyjny o składzie : - 4 serwety gazowe 45 x 45 cm, 17 nitk., 4-8 warst., z nitką RTG i tasiemką ; - 5 opakowań kompresów gazowych 10 x 10 cm, 17 nitk., 12-16 warst., z nitką RTG, przewiązany po 10 sztuk ( 5 x 10 szt. = 50 szt. ) ; - 10 tupferów kulistych 15-20 x 15-20 cm, 17 nitkowych z nitką RTG. Opakowanie : torba z etykietą centralną w języku polskim i dwoma naklejkami z numerem serii, datą ważności i danymi producenta do wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 50
6. | Zestaw obłożeń jednorazowych uniwersalnych, wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polietylen / polipropylen), gramatura min 55 g / m², o składzie : - 1 serweta na stolik 150 x 190 cm ; - 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 140-145 cm ; - 1 serweta z przylepcem 150 x 240 cm ; - 1 serweta z przylepcem 170 x 180 cm ; - 2 serwety z przylepcem 75 x 90 cm ; - 1 taśma chirurgiczna przylepna 9 x 50 cm ; - 2 serwety chłonne szt. 20 x 40 cm. Opakowanie : typu blister z etykietą w języku polskim z 4 naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 1000
7. | Zestaw uniersalny, sterylny, wzmocniony zawierający minimum : - 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 190 cm ; - 1 serweta na stolik Mayo min. 80 cm x 140-145 cm ; - 1 taśma samoprzylepna min. 9-10 cm x 50 cm ; - 2 samoprzylepne serwety operacyjne min. 75 cm x 90 cm ( 37,5 x 70 cm dodatkowa łata chłonna) ; - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170 cm x 200 cm ( 37,5 x 70 cm dodatkowa łata chłonna) ; - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150 cm x 240 cm ( 37,5 x70 cm dodatkowa łata chłonna) ; - 4 serwety do rąk 20-30 cm x 30-40 cm; z włokniny kompresowej 40 g / m2 ; - 2 fartuchy chirurgiczne standard o gram. 35 g / m2, rozmiar XL ; - 1 fartuch chiruriczny standard o gram. 35 g / m2, rozmiar L ; - 1 pojemnik do liczenia igieł ; - 30 kompresów gazowych 10 x 10 cm, 17n16w z nitką RTG, przewiązywane po 10 szt ; - 1 kieszeń jedno lub dwukomorowa 40-42 x 30-35 cm, samoprzylepna z kształtkami. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 62 g / m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gram. 62-80 g / m2 wykonane z wlókniny polipropylenowej teksturowanej ; odporność na przenikanie cieczy 152-457 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2019 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych ; laminat wolny od lateksu ; I klasa palności ; parametry potwierdzone kartą danych technicznych ; Opakowanie : torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | op. | 100
8. | Zestaw sterylny do laparotomii zawierający minimum : - 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 190 cm ; - 1 serweta na stolik Mayo min. 80 cm x 140-145 cm ; - 1 taśma samoprzylepna min. 9-10 cm x 50 cm ; - 2 -samoprzylepne serwety operacyjne min. 75 cm x 90 cm ( 25-37,5 x 60-70 cm dodatkowa łata chłonna ) ; - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170 cm x 200 cm ( 25-37,5 x 60-70 cm dodatkowa łata chłonna) ; - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150 cm x 240 cm ( 25-37,5 x 60-70 cm dodatkowa łata chłonna) ; - 4 serwety do rąk 20-30,5 x 34-40 cm z włokniny kompresowej 40 g / m2 ; - 2 fartuchy chirurgiczne standard o gram. 35 g / m2, rozmiar XL ; - 1 fartuch chiruriczny standard o gram. 35 g / m2, rozmiar L ; - 1 pojemnik do liczenia igieł ; - 50 kompresów gazowych 10 x 10 cm, 17 nitk., 16 warst., z nitką RTG, przewiązywane po 10 szt. - 5 serwet gazowych 45 x 45 cm, 17 nitk., 6-8 warstw. z nitką RTG ; - 1 kieszeń jedno lub dwukomorowa 40-42 x 30-35 cm, samoprzylepna z kształtkami ; - 10 tupferów gazowych kulistych 20 x 20 cm, z gazy 17 nitk. z nitką RTG ; - 1 ssak yankauer CH 21-24 ; - 1 dren do odssysania pola operacyjnego 180-210 cm CH 24. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa / folia polipropylenowo-polietylenowa ) o gramaturze 60g / m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 62g / m2, wykonane z wlókniny polipropylenowej teksturowanej ; odporność na przenikanie cieczy 197-457 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2019 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych ; laminat wolny od lateksu ; I klasa palności ; parametry potwierdzone kartą danych technicznych ; Opakowanie : Torebka foliowa ze wstawką Tywek lub torebka papierowo -foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | op. | 140
9. | Zestaw obłożeń do laparoskopii zawierający : - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm ; - 1 serweta 140-145 x 80 cm na stół Mayo ; - 2 serwety operacyjne z przylepcem 75 x 90 cm ; - 1 serweta operacyjna z przylepcem 150 x 240 cm ; - 1 serweta operacyjna z przylepcem 170 x 180 cm ; - 1 taśma medyczna 9-10 x 50 cm ; - 4 serwety do rąk 20-30,5 x 34-40 cm z włokniny kompresowej 40 g / m2 ; - 2 fartuchy chirurgiczne standard o gram. 35 g / m2, rozmiar XL ; - 1 fartuch chiruriczny standard o gram. 35 g / m2, rozmiar L ; - 1 osłona na kamerę 14-16 x 249-251 cm ; - 20 kompresów gazowych 10 x 10 cm, 17 nitk., 12 warst. z nitką RTG. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa / folia polipropylenowo-polietylenowa ) o gramaturze min. 55 g / m2 ; odporność na przenikanie cieczy 196-250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2019 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych ; laminat wolny od lateksu ; I klasa palności ; Opakowanie : torebka papierowo - foliowa, etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | op. | 400
10. | Zestaw porodowy z metalowymi narzędziami o składzie : - 1 serweta 113-115 x 90-150 cm pod pośladki w kształcie stożka, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 55 g / m2 ; - 10 kompresów gazowych 17 nit., 8 warstw 10 x 10 cm ; - 2 serwety kompresowe wykonane z włókniny o gramaturze 40 g / m2 w rozmiarze 60 x 80 cm ; - 1 nożyczki metalowe j.u. do nacięcia krocza ; - 1 nożyczki metalowe j.u. do przecięcia pępowiny ; - 2 zaciski do pępowiny plastikowe ; - 1 serweta podfoliowana wykonana z laminatu o gramaturze 43 g / m2 w rozmiarze 150 x 90-100 cm do owinięcia zestawu jako osłona na stolik narzędziowy. Opakowanie : torba papierowo-foliowa z etykietą centralną w języku polskim i dwoma naklejkami z numerem serii, datą ważności i danymi producenta do wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 240
Suma :

## 40
Pakiet nr 40 – Podkłady ochronne
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość opakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Podkłady ochronne, jednorazowe ; papierowo-foliowe ( 3 warstwy ) ; gramatura: 34-48 g/m2. Wielkość 33-38 cm x 40-50 cm ; rolka 50-80 szt. ( dł. 30 - 40 m ). | op. | 80
2. | Podkłady ochronne, jednorazowe ; papierowo-foliowe ; gramatura: 34-48 g/m2 Wielkość : 50-53 cm x 50 cm ; rolka 80 szt. ( dł. 40 m ). | op. | 1000
3. | Podkłady ochronne, jednorazowe ; papierowo-foliowe ; gramatura: 34-48 g/m2 Wielkość : 50-53 cm x 160 cm ; rolka 25 szt. ( dł. 40 m ). | op. | 500
4. | Prześcieradła ochronne medyczne, z chłonną powierzchnią i nieprzepuszczalną dla cieczy warstwę dolną, wymiary: 80-90 x 160-170 cm. | szt. | 2000
5. | Podkład medyczny jednorazowego użytku, wzmocniony, o dużej chłonności, przeznaczony do stosowania przy zabiegach ambulatoryjnych oraz chirurgicznych z dużą ilością płynów ; składający się z włókniny, folii i celulozy o gram min. 90 g/m2, wymiary: 200- 220 x 60-100 cm. Chłonność: 2- 4 l | szt. | 600
6. | Koc ogrzewający jednorazowego użytku, o wysokich właściwościach termicznych (>0,03 m²K/W), niejałowy, bezlateksowy, wykonany z włókniny PP z poliestrowym wypełnieniem, pikowany na całej długości, szyty wzdłuż i wszerz szwami ultradźwiękowymi, materiał oddychający, waga 300g, wym. 190 x 110 cm. | szt. | 50
Suma :

## 41
Pakiet nr 41 – Plastry
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość opakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Jałowe paski do bezurazowego zamykania ran ; elastyczne, cienkie, somoprzylepne, z nylonowej tkaniny spunbond pokrytej klejem akrylowym ; hypoalergiczne ; białe ; rozmiar : 6 x 100 mm ; opakowanie 10 sztuk. | op. | 200
2. | Opatrunek jałowy, poiniekcyjny, uciskowy, samoprzylepny z wkładem chłonnym wykonanym z włókniny ; hypoalergiczny ; biały ; rozmiar : 2,5 x 8,5 cm. X100 szt. | op. | 45
3. | Opatrunek jałowy, z folii poliuretanowej, przezroczysty, posiadający trójstopniowy system aplikacji typu "ramka" ; wodoodporny ; hypoalergiczny ; paroprzepuszczalny ; posiadający taśmę do opisu ; rozmiar : 10 x 12 cm x 100 szt. | op. | 8
4. | Opatrunek sterylny, samoprzylepny, z włókniny, do mocowania kaniul ; rozmiar : 8 x 6 cm ; opakowanie 100 szt. | op. | 500
5. | Opatrunek sterylny, samoprzylepny, foliowy, przeźroczysty, do mocowania kaniul ; Rozmiar : 5,8 x 8 cm ; opakowanie 100 szt. | op. | 80
6. | Opatrunek sterylny, samoprzylepny, z włókniny, koloru białego ; rozmiar : 5 x 7,2 cm ; opakowanie 100 sztuk. | op. | 150
7. | Opatrunek sterylny, samoprzylepny, z włókniny, koloru białego ; rozmiar : 10 x 10 cm ; opakowanie 30 sztuk. | op. | 200
8. | Opatrunek sterylny, samoprzylepny, z włókniny, koloru białego ; rozmiar : 10 x 15 cm ; opakowanie 30 sztuk. | op. | 350
9. | Opatrunek sterylny, samoprzylepny, z włókniny, koloru białego ; rozmiar : 10 x 20 cm ; opakowanie 25 sztuk. | op. | 350
10. | Opatrunek sterylny, samoprzylepny, z włókniny, koloru białego ; rozmiar : 10 x 25 cm ; opakowanie 25 sztuk. | op. | 300
11. | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym z przecięciem i otworem O ; samoprzylepny ; wykonany z hydrofobowej włókniny pokrytej hypoalergicznym klejem akrylowym ; posiadający warstwę zabezpieczającą ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną aplikację ; hypoalergiczny ; rozmiar : 9 x 10 cm. op. 30 sztuk | op. | 10
12. | Przylepiec mocujący do rurek donosowych, włókninowy, koloru cielistego ; posiadający dobre właściwości przylepne, z systemem aplikacji dwustopniowej o kształcie litery H ; hypoalergiczny ; dla dorosłych ; rozmiar : 7 x 7,1 cm ; opakowanie 50 sztuk. | op. | 10
13. | Przylepiec niejałowy, nawinięty na rolkę, wykonany z tkaniny bawełnianej o dobrej przepuszczalności powietrza i pary wodnej ; hipoalergiczny ; kolor cielisty ; rozmiar : 2,5 cm x 5 m. | szt. | 1000
14. | Przylepiec niejałowy, nawinięty na rolkę, wykonany z tkaniny bawełnianej o dobrej przepuszczalności powietrza i pary wodnej ; hipoalergiczny ; kolor cielisty ; rozmiar : 5 cm x 5 m. | szt. | 300
15. | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z akrylowym ; kolor biały ; rozmiar : 2,5 cm x 9,14 m. | szt. | 720
16. | Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokrytej klejem akrylowym ; paroprzepuszczalna dzięki obecności mikropor ; warstwa zabezpieczająca wykonana z silikonowanego papieru z podziałką metryczną ; kartonik dyspenser unożliwiający dozowanie bez potrzeby wyjmowania ; elastyczna ; hipoalergiczna ; niejałowa ; rozmiar : 10 cm x 10 m. | op. | 60
17. | Tampony z waty celulozowej 4x5cm, posiadające wzmocnione brzegi, łatwo się oddzielające, niepylące przy używaniu. Produkowane z bielonej waty celulozowej w nawoju na rolce. Foliowe opakowanie jednostkowe zawierające 2 rolki a'500szt | op. | 150
Suma :

## 42
Pakiet nr 42 - Opatrunki pooperacyjne
L. p. | Asortyment ( nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania ) | j. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalogowy | Producent kraj
1 | Foliowy opatrunek pooperacyjny z unikalnym wkładem piankowym w kształcie plastra miodu, o dużej chłonności, umożliwiający obserwację ran bez konieczności zmiany opatrunku, zapobiegający przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz ( w tym MRSA ) oraz chroniący przed wtórnymi zakażeniami ; preparat musi wykazywać się wysoką paroprzepuszczalnością i nie dopuszczać do gromadzenia się wilgoci oraz zmniejszać ryzyko maceracji skóry ; elastyczna folia musi redukować powstawanie pęcherzy ; stosowany klej nie może powodować podrażnień ; nie zawierający lateksu ; możliwy do stosowania przez dłuższy okres ; wodoodporny, umożliwiający branie prysznica przez pacjenta ; opakowanie 20 sztuk ; rozmiar : 10 x 8 cm ( wkładu chłonnego : 10,1 x 4,6 cm ) | op | 5
2 | Foliowy opatrunek pooperacyjny z unikalnym wkładem piankowym w kształcie plastra miodu, o dużej chłonności, umożliwiający obserwację ran bez konieczności zmiany opatrunku, zapobiegający przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz ( w tym MRSA ) oraz chroniący przed wtórnymi zakażeniami ; preparat musi wykazywać się wysoką paroprzepuszczalnością i nie dopuszczać do gromadzenia się wilgoci oraz zmniejszać ryzyko maceracji skóry ; elastyczna folia musi redukować powstawanie pęcherzy ; stosowany klej nie może powodować podrażnień ; nie zawierający lateksu ; możliwy do stosowania przez dłuższy okres ; wodoodporny, umożliwiający branie prysznica przez pacjenta ; opakowanie 20 sztuk ; rozmiar : 15 x 10 cm ( wkładu chłonnego : 10,1 x 4,6 cm ) | op | 5
3 | Foliowy opatrunek pooperacyjny z unikalnym wkładem piankowym w kształcie plastra miodu, o dużej chłonności, umożliwiający obserwację ran bez konieczności zmiany opatrunku, zapobiegający przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz ( w tym MRSA ) oraz chroniący przed wtórnymi zakażeniami ; preparat musi wykazywać się wysoką paroprzepuszczalnością i nie dopuszczać do gromadzenia się wilgoci oraz zmniejszać ryzyko maceracji skóry ; elastyczna folia musi redukować powstawanie pęcherzy ; stosowany klej nie może powodować podrażnień ; nie zawierający lateksu ; możliwy do stosowania przez dłuższy okres ; wodoodporny, umożliwiający branie prysznica przez pacjenta ; opakowanie 20 sztuk ; rozmiar : 25 x 10 cm ( wkładu chłonnego : 20,1 x 4,6 cm ) | op | 20
Suma :

## 43
Pakiet nr 43 – Opatrunki specjalistyczne
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego wyrobu nr katalogowy | Producent kraj
1. | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego, rozmiar: 10 x 10 cm | szt. | 100
2. | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego, rozmiar: 15 x 20 cm | szt. | 200
3. | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach, rozmiar: 8 x 8 cm | szt. | 100
4. | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach, rozmiar: 10 x 10 cm | szt. | 100
5. | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach, rozmiar: 13 x 13 cm | szt. | 100
6. | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach, rozmiar: 15 x 20 cm | szt. | 100
7. | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach, rozmiar: 20 x 20 cm | szt. | 50
8. | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) rozmiar: 10 x 12 cm | szt. | 300
9. | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) rozmiar: 15 x 20 cm | szt. | 300
10. | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem, rozmiar: 3 x 6 cm | szt. | 100
11. | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem, rozmiar: 10 x 10 cm | szt. | 50
12. | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem, rozmiar: 15 x 20 cm | szt. | 50
13. | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF), rozmiar: 10 x 12 cm | szt. | 50
14. | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF), rozmiar: 15 x 20 cm | szt. | 50
15. | Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan), rozmiar: 10 x 12 cm | szt. | 100
16. | Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan), rozmiar: 15 x 20 cm | szt. | 50
Suma :

## 44
Pakiet nr 44 – Testy diagnostyczne do diagnozy in vitro
L. p. | Asortyment ( nazwa, opis, wielkość opakowania ) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Testy paskowe do pomiaru glukozy w krwi włośniczkowej kompatybilne do posiadanych glucometrów D+ 50 szt. w op. * | op. | 700
2. | Test ciążowy, płytkowy x 1 szt./op. | op. | 30
3. | Test panelowy do szybkiego i jakościowego wykrywania obecności narkotyków w moczu w stężeniach wyższych od określonego punktu odcięcia. Liczba wykrywanych narkotyków w panelu: od 10 do 12. | szt. | 250
4. | Test combo do wykrywania antygenów wirusów SARS-CoV-2, grypy typu A i B oraz RSV podczas jednego badania. | szt. | 4000
5. | Test kasetkowy, umożliwia szybkie półilościowe, oznaczenie CRP w próbkach krwi x 20 szt. | op. | 6
6. | Test do szybkiego wykrywania antygenu Streptococcus grupy A w wymazach z gardła x 10 szt. | op. | 4
Suma :
* | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w razie potrzeby odpowiedniej ilości glukometrów D+.

## 45
Pakiet nr 45 – Testy diagnostyczne do diagnozy in vitro cz. 2
L. p. | Opis preparatu | Postać | Dawka | Wielkość opakowania | J. m. | Ilość | VAT | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Szybki test do wykrywania pęknięć błon płodowych u kobiet ciężarnych poprzez wymaz z pochwy ; możliwość identyfikacji 2 markerów : IGFBP-1 i AFP ; granica wykrywalności testu : 5 ng/ml dla IGFBP-1 i 10 ng/ml dla AFP ; czułość diagnostyczna : 95% - 100% dla IGFB-1 i 96,9% - 100% dla AFP ; swoistość diagnostyczna : 93% - 98% dla IGFBP-1 i 85,7% - 92,9% lda AFP ; możliwość przechowywania w temperaturze 2 – 30 st. C. Wymagana data ważności 6 miesięcy. | Test płytkowy | - | 10 szt. | op. | 8
2. | Test ureazowy Helico ( suchy ) | test płytkowy | - | 50 szt. | op. | 40
Suma :

## 46
Pakiet nr 46 – Testy do urządzenia do badania CRP typu: QuikRead go
L. p. | Asortyment (nazwa, wielkość opakowania) | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Szybki test do ilościowego oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego (ang. C-reactive protein, CRP) w krwi pełnej, surowicy i osoczu, wyniki w ciągu kilku minut, wykonywany za pomocą aparatu QuikRead go x 50 szt./op. (zestaw testowy z kapilarami) | op. | 6
Suma :

## 47
Pakiet nr 47 – Znacznik do lokalizacji węzłów chłonnych
L. p. | Opis preparatu | Postać | Dawka | Wielkość opakowania | J. m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Produkt nr katalog. | Producent kraj
1. | Znacznik magnetyczny na bazie superparamagnetycznego tlenku żelaza, do oznaczania i lokalizacji węzłów chłonnych u pacjentów z nowotworami złośliwymi ; możliwy do wykrycia w ciągu trzydziestu dni od wstrzyknięcia ; kompatybilny i skalibrowany z posiadanym urządzeniem Sentimag. | zawiesina wodna do wstrzyknięć podskórnych | 28 mg Fe / 1 ml | 1 fiolka po około 2,2 ml | op. (1 op.=10 fiolek) | 7
Suma :