Szczecin, 13 maja 2022 r.

**Sygnatura: ZP/220/23/22**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa nici chirurgicznych, hemostatyków, klejów tkankowych oraz siatek chirurgicznych na potrzeby bloków operacyjnych SPSK-2 w Szczecinie.”

# **I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

# **WYKONAWCA I (1-22)**

1. Dot. Zadanie nr 2, poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić chirurgiczną z igłą 24mm(zapis SWZ – igła 26mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 2, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić chirurgiczną z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, o zakończeniu micro point, stanowiącą odpowiednik igły opisanej w treści SWZ (zapis SWZ – igła ostra kosmetyczna o trzech- czterech krawędziach tnących), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 2, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić chirurgiczną z igłą kosmetyczną, mikrograwerowaną, o trapezoidalnym kształcie trzonu i precyzyjnym dwustronnym cienkim zakończeniu, z ostrzem micro-point, stanowiącą odpowiednik igły opisanej w treści SWZ(zapis SWZ – igła ostra kosmetyczna o trzech- czterech krawędziach tnących), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 2, poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić chirurgiczną z igłą 16mm(zapis SWZ – igła 19mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W uzasadnieniu nadmieniamy, iż zamawiana ilość saszetek dla tej pozycji w skali 36 miesięcy wynosi zaledwie 72 sztuki, co stanowi znikomy procent całości asortymentu wskazanego w treści Zadania nr 2.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Jedynym użytkownikiem opisanego szwu jest Klinika Patologii Noworodka, stąd niewielka ilość zamawianych saszetek.

1. Dot. Zadanie nr 2, poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić chirurgiczną z igłą kosmetyczną, odwrotnie tnącą, z zakończeniem micro-point(zapis SWZ – odwrotnie tnąca lub tnąca przyostrzana), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W uzasadnieniu nadmieniamy, iż zamawiana ilość saszetek dla tej pozycji w skali 36 miesięcy wynosi zaledwie 72 sztuki, co stanowi znikomy procent całości asortymentu wskazanego w treści Zadania nr 2.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 2, poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 90cm(zapis SWZ – nić 100cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na szew chirurgiczny, sterylny, wchłanialny, syntetyczna plecionka wykonana z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, całkowite wchłanianie szwu 56-70 dni, profil podtrzymywania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach, powlekane, barwione na fioletowo, sterylizowany tlenkiem etylenu, będące szwami równoważnymi pod względem jakości i parametrów techniczno-użytkowych wobec szwów opisanych w treści SWZ dla tego zadania?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm (zapis SWZ – nić 75cm), z igłą bez wzmocnienia, charakteryzującą się wysoką odpornością na wyginanie i odkształcanie(igła wykonana ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, o wysokich parametrach użytkowych, eliminujących potrzebę wzmocnienia igły lub jej pogrubienia), co będzie można potwierdzić poprzez analizę złożonych próbek oferowanej nici dla tej pozycji, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm (zapis SWZ – nić 75cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm(zapis SWZ – nić 75cm), z igłą dodatkowo wzmocnioną, charakteryzującą się wysoką odpornością na wyginanie i odkształcanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z igłą bez wzmocnienia, charakteryzującą się wysoką odpornością na wyginanie i odkształcanie(igła wykonana ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, o wysokich parametrach użytkowych, eliminujących potrzebę wzmocnienia igły lub jej pogrubienia), co będzie można potwierdzić poprzez analizę złożonych próbek oferowanej nici dla tej pozycji, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm (zapis SWZ – nić 75cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm (zapis SWZ – nić 75cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z igłą 64mm(zapis SWZ – igła 65mm) oraz nicią o długości 90cm(zapis SWZ – nić 100cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm (zapis SWZ – nić 75cm), z igłą dodatkowo wzmocnioną, charakteryzującą się wysoką odpornością na wyginanie i odkształcanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm(zapis SWZ – nić 75cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm(zapis SWZ – nić 75cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm(zapis SWZ – nić 75cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm(zapis SWZ – nić 75cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadanie nr 7,poz.14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z nicią o długości 70cm (zapis SWZ – nić 75cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**PYTANIA DO UMOWY:**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnych zadań, określonej w § 8 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

b) w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów

c) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty;

**Odpowiedź**: **Zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SWZ.**

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga przekazywania faktur w formie i na warunkach określonychw SWZ rozdział II „Projektowane postanowienia umowy”, par. 8 ust. 1.

Jednocześnie zamawiający wskazuje, że w projekcie umowy przewidziano podanie kontaktowego adresu e-mailowego do działu zamawiającego, bezpośrednio realizującego umowę.

# **WYKONAWCA II (23-29)**

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym w czasie absorbcji 24-48 godzin. Działanie hemostatyczne udokumentowane w badaniach klinicznych na ludziach oraz przeciwzrostowe potwierdzone w badaniach również na zwierzętach. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego hemostatyku. Wymogiem Zamawiającego jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań na ludziach.**

Środek hemostatyczny i przeciwzrostowy stosowany jest przede wszystkim w Klinice Ginekologii Operacyjnej (ok. 80% całościowego zużycia), gdzie jednym z częściej wykonywanych zabiegów są operacje na przydatkach, szczególnie operacje torbieli endometrialnych. Brak zastosowania skutecznego środka przeciwzrostowego jest częstym powodem tworzenia się zrostów jajowodowych i niepłodności. Skuteczne i udokumentowane działanie przeciwzrostowe jest kluczowym wymogiem stawianym środkom hemostatyczno-przeciwzrostowym, które poza wysoką efektywnością działania stanowią również ochronę prawną Zamawiającego w przypadku wystąpienia powikłań.

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 aplikator sprzedawany w opakowaniach handlowych po 10 szt, w środku opakowania każdy aplikator zapakowany oddzielnie w sterylne podwójne opakowanie, przezroczysta prowadnica 38cm, pozostałe parametry bez zmian. Sposób konfekcjonowania nie ma wpływu na wartości użytkowe produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności 60 dni?

**Odpowiedź:** obowiązującym terminem płatności jest termin określony w SWZ rozdział II „Projektowane postanowienia umowy”, par. 8 ust. 1, to jest do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź faktury otrzymanej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (skrzynka SPSK2-PUM).

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktury w formie elektronicznej w formacie pdf. na adres email wskazany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga przekazywania faktur w formie i na warunkach określonychw SWZ rozdział II „Projektowane postanowienia umowy”, par. 8 ust. 1.

Jednocześnie zamawiający wskazuje, że w projekcie umowy przewidziano podanie kontaktowego adresu e-mailowego do działu zamawiającego bezpośrednio realizującego umowę.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał Zamówień pełnych opakowań produktów, zgodnie z ich konfekcjonowaniem.

**Odpowiedź**: Zamawiający potwierdza, że zamówienia będą składane z uwzględnieniem opakowań handlowych.

1. Prosimy Zamawiającego o obniżenie maksymalnego limitu kar do 20% wartości brutto umowy. Umożliwi to wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę ofert.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SWZ.**

1. Prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy zastrzeżenia, że przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu na to dodatkowy, odpowiedni termin.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SWZ.**

# **WYKONAWCA III (30-34)**

1. Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 16 poz. 1 i 2

"Wnosimy o **odstąpienie i wykreślenie** przez Zamawiającego w Zadaniu nr 16 poz. 1 i 2 w formularzu cen jednostkowych wymogu potwierdzenia obu działań hemostatycznego i przeciwzrostowego certyfikatem CE/jednostką notyfikowaną, w sytuacji gdy nie wynika on z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest całkowicie bezpodstawny”.

Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. *o wyrobach medycznych* certyfikat zgodności jest dokumentem wydawanym przez jednostką notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczającym przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacja lub kontrola i badania końcowe są zgodne z wymaganiami zasadniczymi. W definicji certyfikatu nie ma mowy o zamieszczaniu w nim informacji o przewidzianym zastosowaniu wyrobu. Funkcją certyfikatu jest potwierdzenie spełnienie wymagań zasadniczych i wskazanie procedury oceny zgodności, a nie opisywanie działania wyrobu. Informacje o właściwym działaniu i używaniu wyrobów medycznych powinny być zawarte w instrukcji używania wyrobu zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, załącznik I Wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych,* ust 13.1. Wobec powyższych uwarunkowań prawodawstwa krajowego podkreślamy, że wymóg potwierdzenia działania hemostatycznego i przeciwzrostowego środka hemostatycznego w certyfikacie CE jest całkowicie bezpodstawny. W związku z powyższym, wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź: Zamawiający odpowie na pytanie w terminie późniejszym.**

1. Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 16 poz. 1 i 2

„Wnosimy o **odstąpienie i wykreślenie** przez Zamawiającego w Zadaniu nr 16 poz. 1 i 2 w formularzu cen jednostkowych wymogu udokumentowania min. 3 badaniami działania przeciwzrostowego na ludziach o min. 70% skuteczności, który narusza przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z zm.), w szczególności zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców bądź zmianę zapisów treści SWZ poprzez wymóg udokumentowania działania przeciwzrostowego minimum 3 dokumentami dotyczącymi zaoferowanego środka hemostatycznego”.

Podkreślamy, że Zamawiający wymagając udokumentowania min. 3 badaniami działania przeciwzrostowego na ludziach o min. 70% skuteczności, które posiada jedynie produkt 4Dry, naruszył zasadę uczciwej konkurencji doprowadzając do wyeliminowania innych Wykonawców z postępowania ograniczając możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcy, a niezasadne i bezpodstawne ograniczenie innym oferentom dostępu do zamówienia publicznego skutkuje pozbawieniem Zamawiającego możliwości uzyskania korzystniejszych cen w przedmiotowym postępowaniu. W myśl art. 16 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Posiadanie przez Oferenta min. 3 badań potwierdzających działanie przeciwzrostowe na ludziach o min. 70% winno być przedmiotem pozacenowych kryteriów oceny ofert, za które Wykonawcy mogliby uzyskać dodatkową liczbę punktów, nie blokując w ten sposób innym Wykonawcom możliwości złożenia oferty w przedmiotowym zadaniu, analogicznie jak w postępowaniu przetargowym znak sprawy ZP/220/75/19, w którym Zamawiający badania kliniczne u ludzi potwierdzające skuteczności i bezpieczeństwo stosowania preparatu w zakresie działania hemostatycznego i przeciwzrostowego ujął w kryteriach jakości.

**Odpowiedź: Zamawiający odpowie na pytanie w terminie późniejszym.**

1. Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 16 poz. 1 i 2 „Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiające/go środka hemostatycznego o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym o potwierdzonym działaniu hemostatycznym certyfikatem CE zbudowanego z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; czas biodegradacji min 3 do max 7dni po aplikacji; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający udokumentowane działanie przeciwzrostowe minimum w 3 dokumentach dotyczących wyrobu; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako proszek lub żel (oddzielający mezotelialne powierzchnie); niecytotoksyczny; niewspomagający wzrostu komórek nowotworowych; wielkość opakowania 3g, 5g. Oferowany produkt posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP. Informujemy, że produkt klasy III przeszedł ocenę kliniczną, zgodnie z wymaganiami dyrektywy o wyrobach medycznych tj. MDD 93/42/EWG, w której udowodniono działania kliniczne zgodne z przeznaczeniem wyrobu”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego produktu.**

1. Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 16 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w zadaniu nr 16 poz. 3 rozwiązania równoważnego, w którym wymagany aplikator ma długość 38 cm a prowadnica 35,5 cm która jest elastyczna pozwalająca na swobodne skierowanie jej w wybrane miejsce pola operacyjnego zarówno w chirurgii klasycznej jak i laparoskopowej z możliwością łatwego przycięcia do wymaganej długości. (Zamawiający wymaga długości 33cm) pozostałe parametry bez zmian. W obecnej postaci opisu ofertę można złożyć tylko na 1 produkt. Dopuszczenie równoważnego aplikatora umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego rosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź: Zamawiający odpowie na pytanie w terminie późniejszym.**

# **WYKONAWCA IV (35-36)**

1. Dotyczy Zapis SWZ: Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy (rozdział II SWZ, dalej jako: „Umowa”) poprzez zmianę oznaczonego tam terminu z 5 dni roboczych na 10 dni roboczych. Wykonawca nadmienia, iż uwagi za szeroką gamę asortymentu objętego niniejszym postępowaniem, niezbędne jest zapewnienie dłuższego terminu na skompletowanie i dostarczenie przedmiotowej dokumentacji.

**Odpowiedź: Zamawiający odpowie na pytanie w terminie późniejszym.**

1. Dotyczy Zadanie nr 10, część C

Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 182-238 dni oraz o profilu podtrzymywania tkankowego 60-80% po 14 dniach, 40-70% po 28 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

# **WYKONAWCA V (37)**

1. Pakiet 17- Hemostatyki miejscowe Czy Zamawiający dopuści hemostatyczny, resorbowalny kompres kolagenowy z niezdenaturowanego, liofilizowanego kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego. Jest szybko działającym miejscowym środkiem tamującym krwawienie. Zatrzymuje przepływ krwi w ciągu 2 do 6 minut, w zależności od intensywności krwawienia. Biały kompres pakowany pojedynczo w sterylne opakowania.

Rozmiary: poz. 1 2.5x3.5x0.6 cm; poz. 2 7x5x0.6 cm; poz. 3 10x7x0.4 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody** na zaoferowanie opisanego hemostatyku.

Wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

# **WYKONAWCA VI (38-50)**

1. Pytanie 1 dot. Zadanie 1 poz.3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 3 szwu o dł. 2x150 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 2 dot. Zadanie 1 poz.3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 3 szwu o dł. 100 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 3 dot. Zadanie nr 2 poz.4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 2 poz.4 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 4 dot. Zadanie nr 2 poz.5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 2 poz.5 szwu z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną o 3 krawędziach tnących. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 5 dot. Zadanie nr 2 poz.8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 2 poz.8 szwu z igłą konwencjonalnie tnącą . Pozostałe parametry bez zmian.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 6 dot. Zadanie nr 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 5 wosku kostnego o składzie: Mieszanina wosku pszczelego, parafiny i środka zmiękczającego – palmitynianu izopropylowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 7 dot. Zadanie nr 7: W ramach zadania nr 7 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie równoważnych szwów o parametrach:

szwy wchłanialne wykonane z syntetycznego poliesteru złożonego z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 8 dot. Zadanie nr 7 poz.8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 7 poz.8 szwu z igłą okrągła tępą typu Protect Point ½ koła 64 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 9 dot. Zadanie nr 7 poz.14: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 7 poz.14 szwu niebarwionego. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 10 dot. Zadanie nr 12: W ramach zadania nr 12 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie równoważnych szwów o parametrach:

szwy wchłanialne wykonane z syntetycznego poliesteru złożonego z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Pytanie 11 dot. Zadanie nr 15: W ramach zadania nr 15 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie równoważnych szwów o parametrach:

szwy wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczepienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź: Zamawiający odpowie na pytanie w terminie późniejszym.**

1. Dotyczy rozdział XIX ust. 1 pkt. b) SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do grona uprawnionych do złożenia stosownych dokumentów i oświadczeń podmiotów, obok producenta oraz autoryzowanego przedstawiciela producenta dodatkowo autoryzowanego dystrybutora producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający odpowie na pytanie w terminie późniejszym.**

# **WYKONAWCA VII (51-56)**

Zadanie 2 poz. 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ**.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 40mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ**.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 36mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ**.**

Zadanie 2 poz. 7

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 40mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Wymagania zgodnie z SWZ.

Zadanie 2 poz. 8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Wymagania zgodnie z SWZ.

Zadanie 15 poz. 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą odwrotnie tnącą?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Wymagania zgodnie z SWZ.

# **WYKONAWCA VIII (57-59)**

1. Pytanie 1 do zadania 16 pozycja 1 i 2

Zasady równości i proporcjonalności nakładana na  Zamawiającego obowiązek równego traktowania wszystkich wykonawców, które powinno występować na każdym etapie postępowania bez stosowania przywilejów ale także środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Równe traktowanie odnosi się zarówno do aspektu merytorycznego jaki formalnego zamówienia. Używając zapisu ,,Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym -oba działania potwierdzone certyfikatem CE'' (patent - parametr wykluczający, wprowadzany jako minimalne wymaganie  i  nie poddany ocenie punktowej) może naruszać te zasady przez celową eliminacje wykonawców i doprowadzenie do sytuacji w której tylko jeden z nich weźmie udział w postępowaniu, Z kolei zasada uczciwej konkurencji nakłada na Zamawiającego obowiązek przygotowania i prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Naruszenie uczciwej konkurencji to nie tylko eliminowanie z ubiegania się o niektórych wykonawców przez wskazanie nazbyt konkretnego wymogu jakim jej ww. zapis.

  Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia ( zadanie 16 ) zawarł  ZBYT dokładny opis przedmiotu zamówienia, który zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

  Pragniemy zwrócić uwagę, że  Zamawiający  użył opisów zbyt dokładnych, gdyż proponowany opis produktu uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej, Zamawiający użył opisu przedmiotu zamówienia charakterystycznego dla jednego dostawcy- firmy BL Medica, ograniczającego konkurencję. W materiałach reklamowych produktu 4dryField PH można uzyskać informacje, że jest to: „Jedyny na świecie produkt posiadający certyfikat CE do hemostazy & zapobiegania zrostom” (PATETNT, <https://blmedica.pl/images/Katalogi/ulotka%20A4%202017.pdf>).

Dlatego  korzystając ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie w związku z powyższym  proponujemy  ofertę równoważną na  produkt:

Czy zamawiający dopuści produkt  równoważny  tj. produkt, który jest bezpośrednimi odpowiednikami produktów przedstawionych w specyfikacji, o tej samej nazwie międzynarodowej, postaci farmaceutycznej i dawce?

 Proszek hemostatyczny , z  dokumentami dopuszczającymi do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  - CE, Deklaracja i wyrób medyczny zgłoszony w Urzędzie rejestracji wyrobów medycznych i przeznaczony do stosowania w obrębie ran operacyjnych jako wchłanialny środek hamujący krwawienie. 100% polisacharyd pochodzenia roślinnego. Jest to hydrofilny, płynny, mikroporowaty proszek, syntetyzowany przez oczyszczoną skrobię sieciowaną w ramach zastrzeżonego procesu chemicznego. Środek nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. To drobnoziarnisty, suchy, sterylizowany biokompatybilny i apirogenny biały proszek. Typowy okres wchłaniania wynosi od 24 do 48 godzin. O działaniu przeciwzrostowym.

|  |
| --- |
| Czas hemostazy 1-4min. |

DZIAŁANIE

Proponowany proszek to hydrofilny posiew cząsteczkowy, wzmacniający naturalną hemostazę poprzez koncentrowanie stałych składników krwi, takich jak płytki, krwinki czerwone oraz białka, na powierzchni cząstek i tworzenie macierzy żelowej. Skoncentrowana macierz żelowa stanowi barierę uniemożliwiającą dalszą utratę krwi i powstaje niezależnie od stanu koagulacji pacjenta. Wysokie stężenie czynników krzepnięcia i płytek krwi w żelu wzmaga naturalne reakcje krzepnięcia i pomaga wytworzyć stabilny czop hemostatyczny. Proces wchłaniania rozpoczyna się natychmiast, a na jego przebieg wpływa kilka czynników, w tym ilość naniesionego środka oraz obszar zastosowania.

WSKAZANIA

Środek jest przeznaczony do stosowania w ramach zabiegów chirurgicznych (poza okulistycznymi) jako pomocnicze kleszcze hemostatyczne, jeżeli kontrola krwawienia kapilarnego, żylnego i tętniczego poprzez ucisk, stosowanie podwiązek oraz innymi konwencjonalnymi metodami okaże się nieskuteczna lub niepraktyczna.

 SPOSÓB DOSTARCZANIA

Środek jest dostarczany w aplikatorach z miechem o pojemności  3 ,5 gramów.

Proponowany materiał hemostatyczny z USA  jest stosowany  od lat w wielu klinikach i szpitalach zarówno w Polsce jak i na świecie) , wysokiej jakości produktuprodukty  pochodzą z USA i posiada wszelkie dokumenty typu CE i FDA , spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa

Czy Zamawiający  uzna powyższy produkt za równoważny i tym samym dopuści go do udziału w postępowaniu  ?

**Odpowiedź: Zamawiający odpowie na pytanie w terminie późniejszym.**

1. Pytanie  2 do zadanie 16 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści Alikator kompatybilny z proszkiem w pozycji 1 i 2 o długości 40 cm zamiast  38 cm? ( parametr lepszy, nadmiar można uciąć)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ**.**

1. W przypadku odpowiedzi negatywnej, kiedy to Zamawiający zachowa swoje wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, prosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie przyczyny odrzucenia zaproponowanych rozwiązań i uzasadnienie przyczyny takiego wyboru w oparciu o naukowe dowody.

**Odpowiedź**: wobec odpowiedzi dopuszczającej na pytanie 58, zamawiający nie odniesie się do treści powyżej.

# **WYKONAWCA IX (60-95)**

1. Dotyczy Zadania nr 2, pozycji nr 1, 3 - 8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycjach nr 1, 3 - 8 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 2, pozycji nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 2, pozycji nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 4 dopuści igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 2, pozycji nr 5 i 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 5 i 6 dopuści igłę o długości 18 mm lub 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę 18 mm oraz 20 mm.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 2, pozycji nr 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 7 dopuści igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 3,

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3, dopuści szew chirurgiczny, sterylny, syntetyczny, plecionka z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowicie wchłanialny w okresie 60 - 90 dni, podtrzymywanie tkankowe: ok. 65% po 14 dniach, ok. 40% po 21 dniach, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 2 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 3 dopuści igłę okrągłą nie mocną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**. Wymagania zgodnie z SWZ.

Igła 40 mm jest dużą igłą i Zamawiający wymaga, aby była to igła mocna (wzmocniona, odporna na odkształcanie) lub wykonana ze stopu gwarantującego tę cechę, na co pytanie Wykonawcy nie wskazuje.

1. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 4 dopuści igłę okrągłą nie mocną o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

Igła 37 mm jest dużą igłą i Zamawiający wymaga, aby była to igła mocna (wzmocniona, odporna na odkształcanie) lub wykonana ze stopu gwarantującego tę cechę, na co pytanie Wykonawcy nie wskazuje.

1. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 7 dopuści igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 9, 10 i 12

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3, Pozycjach nr 9, 10 i 12 dopuści długość nici 5 x 70 cm z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 11

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 11 dopuści długość nici 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 1 dopuści igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 48 mm i nić pakowaną 1 x 75 cm z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 3 dopuści igłę o długości 50 mm i nić pakowaną 1 x 75 cm z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 4 dopuści nić pakowaną 250 cm w saszetce z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 5 dopuści nić pakowaną 250 cm w saszetce z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 6, pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 1 dopuści igłę o długości 2 x 12 mm i długość nici 45 cm w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 6, pozycji nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 2 x 8 mm i długość nici 45 cm w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 6, pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 3 dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 2 x 8 mm i nić w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 6, pozycji nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 4 dopuści igłę o długości 2 x 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 6, pozycji nr 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 5 dopuści igłę o długości 2 x 6,4 mm i nić plecioną fioletową z wchłanialnego kwasu poliglikolowego (PGA),  pozostałe parametry bez zmian?

Sterylne nici wchłanialne PGA wykonane z kwasu poliglikolowego, pokryte ε-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia lub mieszanką polikaprolaktonu i stearynianu wapnia. Występują jako monofilament (USP 10/0-9/0) i plecionka (USP 8/0-4/0).

Efektywny okres podtrzymywania tkankowego: 28 – 35 dni

Całkowity czas wchłaniania: 60 – 90 dni

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 6, pozycji nr 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 7 dopuści igłę ½ koła o długości 2 x 5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7,

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, dopuści szew chirurgiczny, sterylny, wchłanialny, syntetyczna plecionka, polimer kwasu mlekowego i glikolowego lub poliglikolowego, całkowite wchłanianie szwu 56-70 dni, profil podtrzymywania tkankowego: ok. 65% po 14 dniach, ok. 40% po 21 dniach, powlekane, barwione na fioletowo, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 1 dopuści igłę okrągłą nie mocną i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

Igła 48 mm jest dużą igłą i Zamawiający wymaga, aby była to igła mocna (wzmocniona, odporna na odkształcanie) lub wykonana ze stopu gwarantującego tę cechę, na co pytanie Wykonawcy nie wskazuje.

Zamawiający wyraża natomiast zgodę na zaoferowanie **nici 90 cm** – **dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 3 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 3 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 4 dopuści igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 5 dopuści igłę okrągłą nie mocną i grubość nici „0” oraz długość nici 150 cm pętla, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

Igła 65 mm jest dużą igłą i Zamawiający wymaga, aby była to igła mocna (wzmocniona, odporna na odkształcanie) lub wykonana ze stopu gwarantującego tę cechę, na co pytanie Wykonawcy nie wskazuje.

Zamawiający wyraża natomiast zgodę na zaoferowanie nici 90 cm - **dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie szwu o grubości 0. Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 7 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 8 dopuści igłę tępą wzmocnioną o długości 45 mm i szew chirurgiczny, sterylny, syntetyczny, plecionka z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowicie wchłanialny w okresie 60 - 90 dni, podtrzymywanie tkankowe: ok. 65% po 14 dniach, ok. 40% po 21 dniach, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu o grubości „2” oraz długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 9

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 9 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 13

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 13 dopuści igłę o długości 40 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 14

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 14 dopuści szew chirurgiczny, sterylny, syntetyczny, plecionka z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowicie wchłanialny w okresie 60 - 90 dni, podtrzymywanie tkankowe: ok. 65% po 14 dniach, ok. 40% po 21 dniach, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 15,

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 15, dopuści szew chirurgiczny, sterylny, plecionka wykonana z homopolimerów kwasu glikolowego i pokryta powłoką z epsilon-kaprolaktonu oraz stearynianem wapnia; po 7 dniach po implantacji zachowują in vivo 40% swojej początkowej wytrzymałości na rozciąganie; całkowite wchłonięcie szwu po ok. 42 dniach; niebarwiona (beżowa)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy Zadania nr 15, pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 15, Pozycji nr 3 dopuści igłę o długości 24 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

# **WYKONAWCA X (96-99)**

Dotyczy zadania nr 10

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 część A poz. 1 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Igły w dużym rozmiarze (zamawiający wymaga igły 48mm) są bardziej podatne na wygięcie dlatego zalecamy przy takich igłach ich wzmocnienie, co zmniejsza ryzyko ich wygięcia. Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 10 część A poz. 3 szew polipropylenowy i szew z polifluorku winylidenu (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia) o grubości 3/0, długość 75cm, z igłą 24mm 3/8 koła, odwrotnie tnącą kosmetyczną o pięciu krawędziach tnących bez zachowania pierwotnych wymagań? Szew, który chcemy zaoferować, również dedykowany jest do za zabiegów tarczycowych.

**Odpowiedź: Zamawiający** potwierdza i wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego szwu – **dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 część A poz. 13 dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła? Brak w naszym asortymencie igły 8mm o krzywiźnie ½ koła uniemożliwia nam złożenie oferty na pozostałe nici z tego pakietu. Igła 8mm o krzywiźnie 3/8 koła jest obecnie używana przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zamawiający w zadaniu nr 10 w części C wymaga **pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia nitki**. Ze względu na możliwą, różnorodną interpretację tego wymogu proszę o doprecyzowanie czy poprzez zapis ten rozumieć należy taki sposób pakowania szwów, aby na każdym kolejnym etapie otwarcia nitki, łącznie z ostatnim, wewnętrznym nośnikiem nitki, możliwa była pełna identyfikacja poprzez określenie nazwy, długości i grubości nitki oraz długości i krzywizny igły. Pełna identyfikacja szwu eliminuje ryzyko użycia niewłaściwej nitki podczas zabiegu chirurgicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wskazany w pytaniu wymóg.**

# **WYKONAWCA XI (100)**

1. Pytanie do zadania 17: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hemostatycznego wg opisu:

przeznaczony do tamowania krwotoków zagrażających życiu, o średniej i dużej intensywności typu QUIKCLOT® to zastrzeżona technologia hemostatyczna składająca się z włókniny impregnowanej kaolinem, nieorganicznym minerałem, który aktywujący czynnik XII, co z kolei przyspiesza naturalną zdolność krzepnięcia organizmu. Ten skuteczny środek tamujący krwawienie jest szybki i intuicyjny: idealny do niezliczonych zastosowań w wielu obszarach. Ratowanie życia i poprawa wyników pacjentów. Szybka i skuteczna kontrola krwawienia.

w poz. 1 rozmiar 7,5x3,7cm / w poz. 2 rozmiar 5x5cm / w poz. 3 rozmiar 10x10cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.** Wymagania zgodnie z SWZ.

# **WYKONAWCA XII (101-103)**

1. Dot. Zadania nr 2, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadania nr 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Dot. Zadania nr 6, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szew 10/0 z igłą o krzywiźnie ½ koła?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

# **WYKONAWCA XIII (104-122)**

1. Zadanie nr 2, pozycja 2 i 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 szwu o dł. 75 cm - Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ **Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 8 szwu o dł. 75 cm**

1. Zadanie nr 2, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej o trzech krawędziach tnących?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 2, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych, sterylnych, syntetycznych, plecionych z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowite wchłanianie w okresie 60 – 90 dni, podtrzymywanie tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 21 tygodniach, ok. 20% po 28 dniach, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20 lub 26mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igły 20 mm oraz 26 mm.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 3, pozycja 9, 10, 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2 x 75cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości saszetek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga konfekcjonowania po 5 lub 6 szt.**

1. Zadanie nr 3, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 1 x 150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych, sterylnych, syntetycznych, plecionych z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowite wchłanianie w okresie 60 – 90 dni, podtrzymywanie tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 21 tygodniach, ok. 20% po 28 dniach, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Szwy wykonane z kwasu poliglikolowego opisane są w zadaniu nr 3.**

1. Zadanie nr 7, pozycja 3, 9, 13, 14– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej mocnej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 7, pozycja 5, 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 90cm?

**Odpowiedź: W poz. 5 Zamawiający nie wyraża zgody, natomiast w poz. 8 wyraża zgodę.**

1. Zadanie nr 7, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła okrągłej mocnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody (wymaga igły tępej).**

1. Zadanie nr 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych, sterylnych, syntetycznych, plecionych z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowite wchłanianie w okresie 60 – 90 dni, podtrzymywanie tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 21 tygodniach, ok. 20% po 28 dniach, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: W zadaniu nr 12 Zamawiający wymaga zaoferowania szwów z mieszanki polimerów dwóch kwasów: mlekowego i glikolowego - nie wyraża zatem zgody na zaoferowanie opisanych szwów.**

1. Zadanie nr 12, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2x75cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 12, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6x45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 15 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych, sterylnych, syntetycznych, plecionych z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowite wchłanianie 42 dni, podtrzymywanie tkankowego ok. 50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach, niebarwione?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych szwów.** Wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 15, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej mocnej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 15, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza, ale nie wymaga.** Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1. Zadanie nr 15, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnąca?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** Wymagania zgodnie z SWZ.

**Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.**

**DYREKTOR SPSK-2**

PODPIS W ORYGINALE