Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia
Producent: ………………………………………………...
Model/Typ: ………………………………………………..
Rok produkcji: ………………………………………..….

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Parametr oferowany (podać)	Ocena punktowa
Aparat z ramieniem C
	Głębokość ramienia C / (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C)	≥ 68 cm		≥ 73 cm – 5 pkt / < 73 cm – 0 pkt
	Odległość SID	≥ 103 cm		Bez punktacji
	Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG)	≥ 81 cm		Bez punktacji
	Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C	≥ 20 cm		Bez punktacji
	Zakres ruchu pionowego ramienia C	≥ 43 cm		Bez punktacji
	Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie	Tak		Bez punktacji
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C	≥ 130°		Bez punktacji
	Zakres rotacji ramienia C / (ruch wokół osi wzdłużnej)	≥ ±190°		Bez punktacji
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej	≥ ±10°		≥ ±12°– 5 pkt / < ±12°– 0 pkt
	Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego)	Tak		Bez punktacji
	Panel do sterowania funkcjami aparatu w formie dotykowego monitora	Tak		Bez punktacji
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody	Tak		Bez punktacji
	Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C	Tak		Bez punktacji
	Hamulec kół	Tak		Bez punktacji
	Ręczny włącznik do włączania promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci	Tak		Bez punktacji
	Szerokość wózka z ramieniem C	≤ 80 cm		Bez punktacji
	Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów)	≤ 315 kg		Bez punktacji
Generator
	Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 44 kHz	Tak, podać		Bez punktacji
	Moc generatora RTG	Min. 2,0 kW – max. 3 kW		Bez punktacji
	Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub impulsowej	Tak, podać		Bez punktacji
	Fluoroskopia pulsacyjna min. od 2 p/s do 15 p/s	Tak, podać		Bez punktacji
	Radiografia cyfrowa	Tak		Bez punktacji
	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii	≥ 110 kV		Bez punktacji
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej	≥ 20 mA		Bez punktacji
	Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej	≥ 24 mA		Bez punktacji
	Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii	Tak		Bez punktacji
	Zasilanie generatora 230V +/-10%, 50Hz	Tak		Bez punktacji
Lampa RTG
	Lampa rtg z anodą stacjonarną, / jedno lub dwuogniskowa	Tak, podać		Jednoogniskowa – 0 pkt / Dwuogniskowa – 5 pkt
	Wielkość pojedynczego ogniska lub małego ogniska w przypadku lampy dwuogniskowej	≤ 0,6		Bez punktacji
	Wielkość dużego ogniska (w przypadku lampy dwuogniskowej)	≤ 1,0		Bez punktacji
	Całkowita filtracja wewnętrzna	≥ 3,0 mm Al		≥ 7,5 mm Al – 5 pkt / < 7,5 mm Al – 0 pkt
	Kolimator szczelinowy z nieograniczonym obrotem	Tak		Bez punktacji
	Kolimator koncentryczny - prostokątny lub kołowy	Tak, podać		Bez punktacji
	Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon	Tak		Bez punktacji
	Pojemność cieplna anody	≥ 75 kHU		≥ 100 kHU – 5 pkt / < 100 kHU – 0 pkt
	Pojemność cieplna kołpaka	≥ 1000 kHU		≥ 1100 kHU – 5 pkt / < 1100 kHU – 0 pkt
	Szybkość chłodzenia anody	≥ 50 kHU/min		Bez punktacji
Płaski detektor cyfrowy
	Wielkość detektora cyfrowego	≥ 20 x 20 cm		Bez punktacji
	Liczba pól obrazowych	≥ 3		Bez punktacji
	Współczynnik DQE	≥ 80%		Bez punktacji
	Rozdzielczość detektora	≥ 1000 x 1000 / pikseli		Bez punktacji
	Głębia obrazu	≥ 16 bit		Bez punktacji
System obróbki obrazu
	Funkcja LIH (Last Image Hold)	Tak		Bez punktacji
	Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów	Tak		Bez punktacji
	Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo)	Tak		Bez punktacji
	Cyfrowe powiększenie obrazu	Tak		Bez punktacji
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów	Tak		Bez punktacji
	System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała	Tak		Bez punktacji
	Pomiar kątów i odległości	Tak		Bez punktacji
	System wpisywania danych pacjenta	Tak		Bez punktacji
	System zarządzania bazą danych z badaniami	Tak		Bez punktacji
Wózek z monitorami, wyposażenie
	Liczba monitorów	≥ 2		Bez punktacji
	Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” / i rozdzielczości min. 1280x1024	Tak, podać		Bez punktacji
	Maksymalna luminancja monitorów	≥ 650 cd/m2		Bez punktacji
	Maksymalna luminancja monitorów skalibrowanych do krzywej DICOM	≥ 400 cd/m2		Bez punktacji
	Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy)	≥178°/ 178°		Bez punktacji
	Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami	Tak		Bez punktacji
	Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu.	Tak		Bez punktacji
	Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz TIFF oraz AVI	Tak		Bez punktacji
	Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: / - DICOM Send / - DICOM Storage Commitment, / - DICOM Worklist / - DICOM MPPS	Tak		Bez punktacji
	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG	Tak		Bez punktacji
	Videoprinter na papier termiczny o szerokości min. 110 mm			Bez punktacji
	Możliwość podłączenia zewnętrznych monitorów / (min. 2 wyjścia w standardzie DVI)	Tak		Bez punktacji
	Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora	Tak		Bez punktacji
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 150 000 obrazów	Tak		≥ 300 000 – 5 pkt / < 300 000 – 0 pkt
	Bezprzewodowy przycisk nożny do włączania promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci	Tak		Bez punktacji
	Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez minimum rok. Wymiana baterii bez konieczności wzywania serwisu. / Brak konieczności parowania przełącznika z systemem po uruchomieniu aparatu.	Tak/Nie		Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt
Dodatkowe funkcje i wymagania
	Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie subtrakcji oraz roadmapy z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2. / Prezentacja obrazu z maksymalnym wypełnieniem (opacyfikacja) dla środka kontrastującego zawierającego jod (MaxOp) oraz dla CO2 (MinOp).	Tak		Bez punktacji
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego	Tak		Bez punktacji
	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące	Tak, podać		Bez punktacji
	Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu aparatów	Tak		Bez punktacji
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta	Tak		Bez punktacji
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski	Tak, podać		Bez punktacji
	Instrukcja obsługi w języku polskim / (z dostawą)	Tak		Bez punktacji
	Deklaracja zgodności CE / na cały aparat	Tak		Bez punktacji
	Dostępność części zamiennych przez 10 lat, IT 5 lat liczonych od daty instalacji aparatu	Tak		Bez punktacji
	Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych aparatu RTG	Tak		Bez punktacji
	Paszport techniczny dla aparatu przy dostawie	Tak		Bez punktacji

Załącznik ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.