# Sterylizator parowy 6 STE  														Załącznik nr 2

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2022 | Tak/podać |  |
| Parametry techniczne |
|  | Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu; przewężenie do 20 mm zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi. | Tak, podać |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 L wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra ≤0,6µm | Tak, podać |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 4 mm | Podać |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory | Tak |  |
|  | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory 6 STE | Tak, podać |  |
|  | Komora o wymiarach 660x660x950 mm +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Wymiary sterylizatora max. (Szer. x Wys. X Głęb.) 1170x1900x1225mm +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy max 36 kW +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna moc sterylizatora do 39 kW | Tak, podać |  |
|  | Na panelu czołowym od strony załadowczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD minimum 7” | Tak |  |
|  | Wyświetlacz wraz z manometrami umieszczonymi po prawej stronie komory. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak |  |
|  | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach | Tak |  |
|  | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | 19 programów sterylizacyjnych 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej | Tak |  |
|  | Dodatkowe 2 programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka igłowa parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku | Tak |  |
|  | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania | Tak |  |
|  | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,3µm | Tak |  |
|  | Suszenie próżniowe | Tak |  |
|  | System automatycznego odmulania wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej poprzez wodowskaz umieszczony na panelu czołowym od strony załadowczej | Tak |  |
|  | Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | Tak |  |
|  | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |
|  | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej | Tak |  |
|  | Oblachowanie zewnętrzne, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali min. 304 wg AISI | Tak |  |
|  | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
|  | Drzwi sterylizatora przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu | Tak |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |
|  | Napęd drzwi pneumatyczny | Tak, podać |  |
|  | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem | Tak |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector) | Tak, podać |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada oznakowanie CE, zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU oraz 93/42/EWG deklaracja potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE | Tak |  |
|  | Aktualne certyfikaty dla serwisu wystawione przez producenta (nie wcześniej niż 2020) | Tak, dołączyć kopie |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Tak, podać adres |  |
|  | System załadowczy kompatybilny z posiadanym sprzętem: wózek wsadowy- 1 szt., wózek wsadowy 2 – półkowy siatkowy – 1 szt., wózek transportowy 2 szt., kosze sterylizacyjne o pojemności 1 DIN - 6 szt. | Tak |  |
|  | Dostępność części min. 10 lat | Tak |  |
|  | Gwarancja | Tak, podać |  |
|  | Minimum 2 autoryzowane serwisy w promieniu do 150 km gwarantujące szybką reakcję do 24 h rozumianą jako fizyczną obecność przy urządzeniu w przypadku awarii. | Tak, podać adresy oraz certyfikaty wystawione przez producenta |  |