Załącznik nr 2.2 do SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Aparat RTG cyfrowy Przyłóżkowy  - 1 szt.

| Nazwa aparatu / model / typ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |  |
| Dostawca sprzętu: |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
|  |  | INFORMACJE OGÓLNEI |  |  |  |
|  |  | Aparat fabrycznie wyposażony w detektor, nie dopuszcza się ucyfrowienia detektorem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  |  | Rok produkcji 2020, nie dopuszcza się powystawowych | Tak |  | Bez punktacji |
|  |  | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| GENERATOR |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc generatora | ≥20kW |  | ≥32kW – 20 pkt <32kW– 0 pkt |
|  |  | Napięcie generatora | ≥40-125kV Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  |  | Częstotliwość pracy generatora | ≥ 40 kHz Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  |  | Zakres nastaw mAs co najmniej 0,32 -320 mAs | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  |  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | Bez punktacji |
| KOLUMNA Z LAMPĄ RTG. |  |  |  |  |  |
|  |  | Wielkość największego ogniska lampy RTG dopuszcza się lampy jedno – i dwuogniskowe | ≤ 1,3 |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość stosowania dodatkowych filtrów | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | Pojemność cieplna anody | ≥ 120 kHU |  | Bez punktacji |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 900 kHU |  | Bez punktacji |
|  |  | Miernik dawki DAP | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Zakres obrotu kolimatora | ≥ +/-90° |  | ≥ 120° - 10pkt < 120° - 0 pkt |
|  |  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu. | TAK/NIE podać |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu bez konieczności ich doładowania do określonego poziomu) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | Wykonanie ekspozycji w trybie analogowym (bez detektora) np. na kasecie CR (sytuacje awaryjne) | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą | ≥ 200 cm |  | ≥ 210 cm – 10 pkt <210 cm – 0 pkt |
|  |  | Szerokość aparatu | ≤ 60 cm |  | ≤ 60 cm – 10 pkt >60 cm – 0 pkt |
|  |  | Wysokość aparatu podczas transportu | ≤ 160cm |  | Bez punktacji |
|  |  | Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska) | ≥ 120 cm |  | Bez punktacji |
|  |  | Obrotowe ramię z lampą – obrót wokół pionowej osi w zakresie | ≥ 180° |  | Bez punktacji |
|  |  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość przemieszczania systemu przy całkowicie rozładowanych akumulatorach aparatu (zwolnienie blokady) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | W szufladzie akumulator detektora jest doładowywany min. podczas postoju (w przypadku odpowiedzi „NIE” należy dostarczyć dodatkową, zewnętrzną ładowarkę do akumulatorów detektora z min. jednym zapasowym akumulatorem) | TAK/NIE, podać |  | Bez punktacji |
|  |  | Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych itp.) | TAK/NIE |  | TAK – 10pkt NIE - 0pkt |
|  |  | Przycisk ekspozycyjny na kablu, długości min. 2,5 m | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji, zasięg min 4 m | TAK/NIE podać |  | Bez punktacji |
|  |  | DETEKTOR |  |  |  |
|  |  | Detektor bezprzewodowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 41x41cm TAK/NIE |  | Tak – 20pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 6,5mln |  | Bez punktacji |
|  |  | Rozmiary piksela ≤ 150 µm | TAK/NIE |  | < 150µm – 10pkt ≥ 150µm - 0pkt |
|  |  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  | Bez punktacji |
|  |  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) | ≥ 150 kg |  | Bez punktacji |
|  |  | Waga panelu | ≤ 3.2kg |  | ≤ 3.0kg-10pkt > 3.0kg -0pkt |
|  |  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  |  | Detektor czuły na promieniowanie rentgenowskie (możliwość wykonywania zdjęć np. na innym stacjonarnym aparacie RTG) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | Dedykowany uchwyt do detektora z kratką przeciwrozproszeniową | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | STACJA TECHNIKA |  |  |  |
|  |  | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK/NIE |  | Język polski -10pkt inny- 0 pkt |
|  |  | Monitor min. 17”, kolorowy, z ekranem dotykowym do obsługi aparatu | TAK podać |  | >17”- 10pkt ≤ 17”- 0pkt |
|  |  | Podgląd zdjęcia rtg max po 5 s od zakończenia ekspozycji | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  |  | DICOM, min.: • DICOM Send, • DICOM Print • DICOM Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Programy anatomiczne min.70 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  |  | Odbiór listy pacjentów z systemu HIS/RIS oraz możliwość rejestracji ręcznej pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna (windowing) • wyostrzenie krawędzi • obróbka obrazu z wyostrzeniem kontrastu i redukcją szumów • wyświetlanie znaczników | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do aparatu | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  |  | Nagrywanie obrazów na wbudowanym napędzie CD/DVD w formacie DICOM | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | Przewodowa i bezprzewodowa transmisja obrazów do sieci szpitalnej w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Fartuch ochronny dla technika 0.35mmPb | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Fartuch ochronny dla pacjenta (koc ołowiowy) 0.5mmPb | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość rozbudowy urządzenia w przyszłości do współpracy z dodatkowymi detektorami oraz detektorami o innych wymiarach | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Wykonanie testów akceptacyjnych i testów specjalistycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Okres gwarancji dla całej zaoferowanej konfiguracji (z lampą rtg) na okres min. 24 miesięcy | TAK podać |  | ≥ 36 miesięcy - 20pkt < 36 miesięcy - 0 pkt |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; czas przystąpienia do napraw maks. 24 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych ( min. 15 osób) | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Zestaw fantomów do kontroli testów podstawowych | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy