## Zadanie 1
Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY ZMIANA 1
Zadanie 1 - Narzędzia do zabiegów na drogach żółciowych I
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5 x 6 = 7. | 8. | 7 x 8 = 9. | 7 + 9 = 10
1. |  | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,3mm (4,0 Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,025'' (0,64mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. |  | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" i 0,035'' długość robocza 2700 i 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. |  | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. |  | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia długa zwężana; średnica końcówki 3,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,025''; długość narzędzia 1950mm; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. |  | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 1950mm; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. |  | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7; 8,5 i 10Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. |  | Prosta proteza plastikowa do dróg żółciowych, prosta, średnica 7; 8,5; 10Fr, długość (do wyboru) 50, 70, 90, 120, 150, 180 mm. | szt. | 140 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. |  | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40, 50, 60, 80 i 100mm; średnica 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. |  | Jednorazowa, samorozprężalna, proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; posiada listki zapobiegające migracji na obydwu końcach; długość całkowita 40, 60, 80 i 100mm (do wyboru) ; średnica 10mm; ; posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowe oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców; aplikator o długości 180cm i średnicy 2,8mm (8,5 Fr); posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Zamawiający dopuszcza protezy o średnicy aplikatora 2,83mm/8,5Fr zamiast wymaganych 2,8mm/8,5Fr z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z swz. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. |  | Jednorazowa proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu; częściowo pokrywana silikonem; długość robocza 54mm, długość całkowita 90mm, średnica 20mm; średnica kołnierzy 26mm; 16 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i po 4 na granicy części pokrywanej silikonem; 1 lasso; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr, wyposażony w mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym uwolnieniem stentu, posiadający oznaczenie, do którego możliwe jest wycofanie protezy w celu repozycjonowania oraz punkt oznaczający całkowite uwolnienienie stentu z aplikatora. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. |  | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm oraz 15,0mm, 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. |  | Jednorazowy mechaniczny litotryptor awaryjny, zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych; przeznaczony do koszyków: BML-V242QR-30;BML-V232QR-30, BML-V232QR-26, BML-V442QR-30, BML-V437QR-30; całkowita długość narzędzia 885mm; w zestawie z metalową zwojową osłoną. | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. |  | Proteza samorozprężalna proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji. Długość protezy 40, 60, 80, 100 i 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza proksymalnego 13,5mm, średnica kołnierza dystalnego 10mm; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowe i 2 na listkachj; również do zastosowań łagodnych. Posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Aplikator o długości 180cm i średnicy 3,16mm/ 9,5 Fr Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala. Zamawiający dopuszcza protezy o średnicy aplikatora 2,83mm/8,5Fr zamiast wymaganych 3,16mm/9,5Fr z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z swz. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2
Załącznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY ZMIANA 1
Zadanie 2 - Narzędzia do zabiegów na drogach żółciowych II
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5 x 6 = 7. | 8. | 7 x 8 = 9. | 7 + 9 = 10
1. |  | Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, dł. 260 i 480 cm, 5 cm koniec cieniodajna, pokryta hydrofilnie, dostępna w rozmiarach 0,021’’, 0,025’’ i 0,035’’, końcówka prosta i zagięta w wersji 0,035" dł. 480 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. |  | Prowadnik do zabiegów ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm., atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4cm, dająca cień w promieniach RTG prosta lub zagięta. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 260 lub 450 cm, średnica 0,025” lub 0,035”. Do użytku jednorazowego. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. |  | Cewnik dwukanałowy umożliwiający podanie kontrastu do dróg żółciowych i trzustkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu prowadnika w osobnym kanale. Posiada 3 znaczniki na dystalnym końcu oraz cieniodajne opaski stosowane w celu określenia głębokości kaniulacji. Rozmiary: długość cewnika 200 cm, długość mandrynu 100 cm, średnica cewnika 6 Fr. Końcówka zaokgrąglona. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. |  | Sfinkterotom trójkanałowy, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", zakrzywiony. Cewnik 7 FR temperowany do 5 Fr dł.175 cm , cięciwa pleciona lub monofilament 20, 25 lub 30 mm, długość narzędzia minimalny kanał roboczy 2,8 mm. System Mark V® z cienodajnymi opaskami na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika stosowany w celu określenia głębokości kaniulacji. Sterylny, jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomy trójkanałowe z cewnikiem o średnicy 7.5Fr z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z swz. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. |  | Zagięty sfinkterotom zakończony długim stożkiem, do kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych, do wykonania sfinkterotomii. Średnica cewnika 5.1 - 4 Fr. Długość cewnika: 180 cm. Średnica prowadnika 0,021". Długość cięciwy tnącej: 15, 20, 25 i 30 mm. Typ cięciwy tnącej pleciona lub monofilamentowa. Do wyboru przez zamawiającego. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. |  | Sfinkterotom do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych i do sfinkterotomii. Rozdzieralny kanał dla prowadnika uszczelniający się po rozerwaniu umożliwiając dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu. Zagięta cieniodajna końcówka zapewnia optymalne ułożenie do cięcia. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na odpowiednią głębokość. Zaokrąglona końcówka DomeTip zaprojektowanan z myślą o łatwej kaniulacji. Przeładowany prowadnikiem 0,035” o długości 480 lub 260 cm, dł. cewnika 175 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. |  | Igłowy sfinkterotom trójkanałowy, stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego, posiadający temperowany koniec dystalny 7.5-6 Fr. Wysunięcie igły 4 +/- 2 mm, osobne kanały dla prowadnika 0.035" i do podawania kontrastu, długość cewnika 177 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. |  | Jednostopniowy balon dwukanałowy do ektrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej balonu. Posiada cieniujące znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu. Rozmiary: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 6.8-5 Fr, średnica balonu 8.5, 12 lub 15 mm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. |  | Trójstopniowy balon trójkanałowy do ekstrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Posiada cieniodajne znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu. Rozmiar: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 7-5 Fr, średnice napełnianego balonu do 8.5, 12 lub 15 mm za pomocą jednej strzykawki. Akceptuje prowadnik 0.035". Posiada dodatkowy port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. |  | Trójkanałowy balon do ekstarkcji złogów, średnica cewnika 6.6 Fr, dł. 200 cm, czterostopniowa średnice balonu : 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20 mm, oznaczenia na strzykawce wskazują średnicę napełnienia balonu. Możliwość podania kontrastu poniżej lub powyżej balonu. Cieniujące znaczniki wskazują proksymalną i dystalną krawędź balonu i wzmacniają jego wizualizację fluoroskopową. System Mark V® zapewnia widoczność endoskopową na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika oznaczającą głębokość kaniulacji. Opcjonalnie – port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Na prowadnik 0,035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. |  | Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne, dostępne w rozmiarach 8.4 i 9,6 Fr, dł. 195 cm, cewnik 7 Fr koniec temperowany do 5 Fr na dł. 5 cm, do prowadnicy 0,035’’. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. |  | Poszerzadło do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężonych dróg żółciowcyh i trzustkowych, wyposażone w cieniodajną opaskę widoczną we fluoroskopii. Rozmiary: średnica temperowanego cewnika 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6 i 11.4-7 Fr o długości 195 cm; długość zwężonej końcówki 4 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. |  | Proteza plastikowa stosowana do drenażu dróg zablokowanych przewodów żółciowych. Produkt zawiera: cieniodajną protezę wykonaną z EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) oraz osłonkę ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Rozmiary: średnica 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr, długość 5, 7, 9, 12 i 15 cm. Współpracuje z zestawami wprowadzającymi. Produkt jałowy, jednorazowego użytku | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. |  | Stent trzustkowy z otworami ułożonymi spiralnie drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec. Rozmiar 3, 5, 7, 8.5 i 10 Fr, długość od 3cm do 15cm. Wykonany z polietylenu, sterylny. Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów, stenty trzustkowe z temperowanym końcem dla protez w rozmiarze 7, 8.5 i 10Fr z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z swz. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. |  | Proteza plastikowa do drenażu dróg trzustkowych z otworami drenującymi ułożonymi spiralnie na całej długości i dwoma języczkami minimalizującymi przemieszczanie. Rozmiary: średnica 5 Fr o długości 3, 5 i 7 cm oraz 7 Fr o dugości 3 cm. Proteza wykonana z PE lub EVA. Produkt jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. |  | Proteza plastikowa do drenażu dróg żółciowych typu „podwójny pigtail” do zablokowanych dróg żółciowych. Produkt zawiera protezę wykonaną z polietylenu oraz osłonkę prostującą, ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary: średnica 5, 7, 8 i 10 Fr, dł. od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, przeznaczony do jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. |  | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, temperowany koniec dla rozmiaru 7 Fr. Średnica 5 i 7 Fr, długość 3, 5, 7, 9, 10, 12 i 15 cm. Język uniemożliwiający migrację. Pojedynczy pigtail. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. |  | Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, średnica cewnika prowadzącego 5 i 6Fr na nim cewniki popychające w zależności od rozmiaru 8.5, 10 i 11 Fr, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm umożliwiające ocenę odległości, długość 205cm, akceptujący prowadnik 0,035. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. |  | Cewnik popychający stosowany do endoskopowego wprowadzania stentów w celu drenażu zablokowanych dróg żółciowych. Średnica cewnika popychającego 3 Fr na prowadnik 0,018, 5, 6, 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr, dł. 170 cm na prowadnik 0,035. Sterylny, jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów, cewniki popychające ze średnicą cewnika popychającego 3Fr na prowadnik 0.018 oraz 5, 6, 7, 8.5, 10, 11Fr na prowadnik 0.035. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20. |  | Ciśnieniowe balony do poszerzeń zwężeń przełyku dł. 8 cm. Balony rozprężające się płynnie w trzech średnicach 8-9-10 mm, 10-11-12 mm, 12-13,5-15 mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20. Regulowany strzykawką ciśnieniową, balony wypełniane są na obu końcach dzięki czemu nie ma efektu wypychania ze zwężenia. Dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki na balonie ułatwiają jego doskonałe umiejscowienie. Balon zakończony giętkim nitinolowym rdzeniem izolowanym silikonem. Cewnik 7 Fr dł. 180 cm. Minimalna średnica kanału roboczego: 2.8 mm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21. |  | Poszerzadło balonowe z prowadnicą dł. 300 cm do endoskopowego poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, dwunastnicy i okrężnicy. Średnica cewnika 8 Fr dł. 240 cm. Odporny na załamania nitinolowy cewnik zapewnia bardzo dobrą manewrowalność. Balony rozprężające się płynnie w trzech średnicach 8-9-10 mm, 10-11-12 mm, 12-13,5-15 mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20. Dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki na balonie ułatwiają jego doskonałe umiejscowienie. Minimalna średnica kanału roboczego: 2.8 mm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22. |  | Metalowa prowadnica jednorazowego użytku typu Amplatz, powlekana teflonem. Temperowany rdzeń na dł. 7 cm. Dł. 260 i 300 cm. Do protez przełykowych. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23. |  | Stent samorozprężalny nitinolowy do "zmain łagodnych" w przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki 80%, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy jedną ręką. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu po umieszczeniu, usunięcie w określonym czasie. Wymagane rozmiary stentu całkowicie powleczonego 8, 10 i 12 cm średnica 18 lub 20 mm, cewnik wprowadzający 8 mm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24. |  | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki 80%, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy jedną ręką. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu natychmiast po umieszczeniu. Wymagane rozmiary stentu z odkrytymi kołnieżami średnica 20 mm dł. 8, 10, 12.5 i 15 cm, cewnik wprowadzający 8 mm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25. |  | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnicą 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26. |  | Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca, nie ulega skracaniu w trakcie uwalniania, posiadający po obu stronach cztery złote markery. Średnica zestawu wprowadzającego 6 Fr, długość zestawu 200 cm na prowadnicę 0,035. Możliwość wprowadzenia do kanału roboczego dwóch protez jednocześnie. Rozmiary: średnica 6, 8 i 10 mm, długość 4, 6 i 8cm. Port do podania kontrastu. Rezonans magnetyczny 1.5 lub 3 T. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27. |  | Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca, nie ulega skracaniu w trakcie uwalniania, posiadający po obu stronach cztery złote markery. Średnica zestawu wprowadzającego 6 Fr, długość zestawu 200 cm na prowadnicę 0,035. Możliwość wprowadzenia do kanału roboczego dwóch protez jednocześnie. Rozmiary: średnica 6, 8 i 10 mm, długość 10 i 12 cm. Port do podania kontrastu. Rezonans magnetyczny 1.5 lub 3 T. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28. |  | Dwukanałowe szczoteczki cytologiczne do dróg żółciowych. Stosowane do pobierania komórek z dróg żółciowych. Cewnik średnica 6.6 i 8 Fr, dł. 185 i 200 cm. Podwójne światło umożliwia wprowadzenie prowadnika podczas pobierania komórek i ułatwia wymianę prowadnika 0,021 i 0,035. Średnica włosia szczoteczki 3mm, dł. 2.5 cm. Sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3
Załącznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 3 - Narzędzia do zabiegów na drogach żółciowych III
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5 x 6 = 7. | 8. | 7 x 8 = 9. | 7 + 9 = 10
1. |  | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. |  | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. |  | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica nrzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. |  | Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. |  | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. |  | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 140 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 4
Załącznik nr 2.4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY ZMIANA 1
Zadanie 4 - Narzędzia do zabiegów na drogach żółciowych IV
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5 x 6 = 7. | 8. | 7 x 8 = 9. | 7 + 9 = 10
1. |  | Jednorazowy sfinkterotom trójkanałowy, średnica cewnika 2,55 mm, dystalna część cewnika 2,1 mm, cięciwa 20 mm, nosek 3 mm, na prowadnik 0,035”, dł. robocza 200 mm, możliwość odchylenia cięciwy o 30 stopni w lewo i w prawo. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. |  | Jednorazowy prowadnik nitinolowy, dł. 450 cm, typu zebra, czarna końcówka silnie hydrofilna o dł. 50 mm, średnica 0,035 cala i 0,025 cala. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. |  | Jednorazowy koszyk do ekstrakcji, czterodutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,35 mm, dł. 200 cm, rozmiar kosza 20x40 mm i 25x50 mm. | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. |  | Jednorazowy koszyk do litotrypsji, kompatybilny z litotryptorem charakteryzującym się przesuwaniem drutu wzdłuż rączki - nie poprzez nawijanie, czterodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, rozmiar 30 x 60 mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. |  | Jednorazowa szczotka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, na prowadnik 0.035 cala, śr. 2,7 mm, dł. robocza 180 cm. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. |  | Jednorazowe poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, długość 180 cm, średnice 4-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 7-10, 7-12 Fr, temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035", łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. |  | Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji pokrytej silikonem, możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężonego stentu. Dobrze widoczne znaczniki, aplikator o dł. 175 cm i śr. Fr. 9,0. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie co powoduje, że cewnik jest całkowicie odporny namzałamania. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 60 mm i 80 mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. |  | Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji pokrytej silikonem, wersja prosta eko, aplikator o dł. 185 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 60 mm i 80 mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. |  | Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji niepokrytej, wersja prosta eko, aplikator o dł. 185 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 40 mm. | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. |  | Stent przełykowy, biodegradowalny (wykonany z polidioksanonu), system wprowadzający o śr. 18F/28F i dł. 75 cm, na prowadnik 0,035 cala, dostępne średnice (korpus/kielich): 18/23 mm, 20/25 mm, 23/28 mm, 25/31 mm, dostępne długości dla każdej średnicy: 60, 80, 100 mm, dla średnicy 25/31 dodatkowo długość 135 mm. | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. |  | Jednorazowy chwytak do usuwania protez, bransze zakończone zębem szczura, dł. 180-230 cm, śr. 2,3 mm. Zamawiający dopuszcza dodatkowo chwytak o śr. 1,8 mm. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. |  | Zestaw do litotrypsji składający się z: - 1 x rączka (Typ3) z mechanizmem przesuwania drutu wzdłuż raczki, tym samym eliminującym skręcanie się drutu, możliwość sterylizacji w autoklawie, - 3 x spirala ze stali nierdzewenej, jednorazowa, o długości 195 cm i średnicy 2,6 mm (możliwość użycia w kanale duodenoskopu o śr. 2,8 mm), - 1 x spirala ze stali nierdzewnej, jednorazowa, do litotrypsji awaryjnej, dł. 100 cm, śr. 4,0 mm, - 1 x kosz czterożyłowy, jednorazowy, śr. 2,6 mm, rozmiar 25 x 50 mm, - 1 x kosz czterożyłowy, jednorazowy, śr. 2,6 mm, rozmiar 30 x 60 mm, - 1 x kosz czterożyłowy, jednorazowy, śr. 2,6 mm, rozmiar 35 x 70 mm, w zestawie również walizka na ww. elementy. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0