# FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU FIZYKO-CHEMICZNEGO 
I LABORATORYJNEGO

# Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

Należy podać oferowany model, producenta, „Oferowany czas realizacji zamówienia”, „Oferowany czas reakcji”, „Dodatkowy okres gwarancji”, „Oferowany czas naprawy”, „Oferowany czas wymiany”, cenę, stawkę podatku VAT oraz opis każdej pozycji 
w kolumnie „PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE”.

# Część I: KARUZELOWY STOJAK DO PIPET AUTOMATYCZNYCH VIAFLO

# Zamawiamy jeden karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem być zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia oferowanego stojaka do pipet w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania CE.

- Karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | bezpieczny, szybki dostęp jak i ładowanie oraz przechowywanie wykorzystywanych w procesie badawczym pipet automatycznych VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES |  |
|  | Inne | Przenośny karuzelowy stojak z funkcją ładowania do elektronicznych pipet automatycznych VIAFLO INTEGRA, musi m.in.: posiadać możliwość powieszenia na ładowarkowym wieszaku stojaka co najmniej czterech elektronicznych pipet (jednokanałowych jak i wielokanałowych) VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES (być w pełni kompatybilny co najmniej z jednokanałowymi automatycznymi elektronicznymi pipetami VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES o pojemności 12,5μl, 300μl i 5000μl); posiadać wbudowane złącze/a pozwalające na ładowanie pipet VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES (pipet powieszonych na wieszaku stojaka), stojak musi być zasilany z sieci energetycznej o napięciu ~230V 50Hz. |  |

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wyposażenie | zasilacz/ adapter kompatybilny z oferowanym stojakiem oraz elektronicznymi pipetami VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES; instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| KARUZELOWY STOJAK DO PIPET AUTOMATYCZNYCH VIAFLO (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część I - (Karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO z wyposażeniem) .... złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część I - (Karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO z wyposażeniem) .... złotych

# Część II: ZESTAW DO TESTU KOMETKOWEGO

Zamawiamy jeden zestaw do testu kometkowego.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony zestaw do testu kometkowego musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania 
i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia oferowanego zestawu do testu kometowego w jakiekolwiek akcesoria, które nie są wymienione w specyfikacji technicznej, a są wymagane do jego prawidłowej pracy). Oferowany zestaw do testu kometowego musi spełniać wymagania CE.

- Zestaw do testu kometowego stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden zestaw do testu kometkowego

model: ....................... producent: ...........................

wyposażenie: ..........................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | detekcja oraz analiza stopnia uszkodzenia DNA pojedynczych komórek pod wpływem różnych czynników toksycznych czy mutagennych i ich naprawy, detekcji realizowanej za pomocą rozdziału elektroforetycznego (SCGE) pojedynczych komórek (poddanych lizie, wybarwieniu pod analizę wizualną za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego i analizę ilościową i statystyczną za pomocą oprogramowania) zatopionych w agarozie na szkiełku mikroskopowym (mikroskop i oprogramowanie nie stanowią przedmiotu zamówienia). |  |
|  | Parametry | zestaw do testu kometkowego musi pozwalać/ umożliwiać na wykonanie jednocześnie/ równolegle, w pojedynczym rozdziale elektroforetycznym, co najmniej 20 próbek umieszczonych na szkiełkach mikroskopowych o wymiarach (dł. x szer.) 75 x 25 mm; komora do rozdziału elektroforetycznego o wymiarach nie większych niż (szer. x dł. x wys.) 350 mm x 350 mm x 200 mm; zestaw do testu kometkowego musi spełniać wymagania normy EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych. |  |
|  | Wyposażenie | Zestaw do testu kometowego do elektroforezy żelowej pojedynczych komórek (SCGE), musi składać się m.in. z: komory do elektroforezy kometowej, która musi m.in. posiadać: komorę (zbiornik z wiekiem) wykonaną np. z ciemnego akrylu chroniącego próbki przed światłem zewnętrznym/z otocznia oraz tła (prowadzenie rozdziału elektroforetycznego w ciemności, ochrona barwników światłoczułych), wbudowany układ do termostatowania/ schładzania platformy z umieszczonymi na niej szkiełkami mikroskopowymi (utrzymanie zadanej optymalnej do wstępnej inkubacji, rozdziału, wybarwiania temperaturze, ochronna próbek przed przegrzaniem), możliwość termostatowanie platformy za pomocą np. zewnętrznego termostatu/ cyrkulatora cieczowego, możliwość wymuszenia recyrkulacji bufora w komorze np. za pomocą pompy perystaltycznej podłączonej do komory poprzez wbudowane w komorę porty (zabezpieczenie przed powstaniem/ tworzeniem się gradientu jonowego); tackę schładzającą z układem chłodzącym pasywnym (z wkładami mrożącymi) do przygotowania próbek do rozdziału kometowego, do szybkiego schłodzenia/ zestalanie agarozy z próbkami, próbek na szkiełkach mikroskopowych (o dł. i szer.: 75 x 25 mm) w ilości do 26 szkiełek mikroskopowych umieszczonych na tacce schładzającej (z rozkładem szkiełek w taki sposób aby końcówki szkiełek mikroskopowych wystawały poza aluminiową płytę schładzającą pozwalając na łatwe uwolnienie/ podniesienie szybek przymarzniętych do płyty w wyniku np. kondensacji). Tacka schładzająca wyposażona np. w: aluminiową płytę na których rozkładane są szkiełka mikroskopowe, poniżej której umieszczona jest szuflada na wkłady/ pakiety mrożących (pasywne schładzanie płyty aluminiowej), tacka powinna być wyposażona w uchwyty do bezpiecznego przenoszenia tacki schładzającej; oferowany zamawiany zestaw musi być wyposażony w niezbędne akcesoria np. wkłady mrożące/ pakiety chłodzące w skład tacki schładzającej (z chłodzeniem pasywnym), szkiełka mikroskopowe (dł. x szer.) 75 x 25 mm ze szkiełkami nakrywkowymi w ilości co najmniej 20szt., przewody zasilające do podłączenia komory z zasilaczem o dł. ok. 1m (zasilacz do elektroforezy nie jest przedmiotem zamówienia), itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| ZESTAW DO TESTU KOMETKOWEGO (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część II – (Zestaw do testu kometkowego z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część II – (Zestaw do testu kometkowego z wyposażeniem) ….... złotych

# CZĘŚĆ III: LEGALIZOWANA DWUZAKRESOWA WAGA ANALITYCZNA

Zamawiamy jedną legalizowaną dwuzakresową wagę analityczną.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona legalizowana dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, 
a zarazem zgodna z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy 
w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowana legalizowana dwuzakresowa waga analityczna 
z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie legalizowanej dwuzakresowej wagi analitycznej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Dostarczona legalizowana dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jedną legalizowaną dwuzakresową wagę analityczną

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Maksymalny zakres ważenia | co najmniej dla zakresu: zakres 1: 60g; zakres 2: 220 g |  |
|  | Obciążenie minimalne | nie większe niż 1 mg |  |
|  | Działka legalizacyjna e | 1mg |  |
| 1 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż dla zakresu: zakres 1: 0,01mg; zakres 2: 0,1mg |  |
| 2 | Liniowość | nie gorsza niż dla zakresu: zakres 1: ±0,05mg; zakres 2: ±0,2mg |  |
|  | Powtarzalność standardowa (5% MAX) | nie gorsza niż 0,01 mg |  |
|  | Powtarzalność standardowa (MAX) | nie gorsza niż 0,06 mg |  |
|  | Jednostki ważenia | co najmniej: miligramy, gramy, jednostka definiowana przez użytkownika |  |
|  | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 3 s |  |
| 2 | Inne | Waga musi posiadać: duży czytelny kolorowy wyświetlacz LCD co najmniej 5 cala dotykowy lub równoważny do wyświetlania wyników, parametrów konfiguracyjnych, błędów, stabilizacji wyniku pomiaru itp., z możliwością pracy w trybie: ważenia, doważania, dozowania, odchyłki, wyznaczanie gęstości (ciał stałych, cieczy); ważenia statystycznego (możliwość wyznaczania wartości maksymalnej i minimalnej, różnicy, sumy, wartość średniej, odchylenia standardowego); możliwość zdefiniowania np. z ekranu dotykowego, przycisków szybkiego dostępu do określonych funkcji wagi; zaimplementowaną funkcję pozwalającą na personalizację ustawień wagi, dopasowania ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika tj. np.: indywidualne profile z wybraną wersją językową (z pośród co najmniej języka: polskiego i angielskiego), przyciskami szybkiego dostępu, filtrami, ustawieniami trybów pracy, typów wydruku itp.; wbudowaną automatyczną wewnętrzną kalibracje wagi z możliwość zdefiniowania harmonogramu wykonania w określonym czasie adiustacji wagi; wbudowane co najmniej dwa programowalne czujniki zbliżeniowe, pozwalające na przypisanie im określonych akcji/ czynności w pracy bezdotykowej z wagą np. tarowania, zerowania wagi, drukowania, itp.; wbudowaną automatyczną kontrolę wypoziomowania wagi ze zgłaszaniem komunikatów z każdego odchylenia wagi poza tolerancję poziomu; możliwość zapisu we wbudowaną nieulotną pamięć raportów, danych z serii ważeń z możliwością analizowania zapisanych danych, przeglądania, drukowania, eksportowania, archiwizacji danych z wagi do komputera; zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; pełną lub ażurowa szalkę pomiarową o rozmiarze ok. od Φ80 mm do Φ100 mm; wbudowane co najmniej złącza do połączenia wagi z komputerem PC, pamięcią flash typu pendrive, czytnikiem kodów kreskowych, drukarką, titratorem, realizacji połączenia przez sieć np.: 2xUSB, 1x RS 232, 1xEthernet lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; zaimplementowaną funkcję autotestu GLP do kontroli jakość użytkowanej wagi, z generowaniem raportu z przeprowadzonego testu przechowywanego w pamięci wagi; możliwość generowania raportów w formacie GLP; możliwość wydruku raportów z wykorzystaniem standardowych wbudowanych szablonów oraz tworzenia raportów użytkownika zawierających indywidualne dane, sekcje oraz zmienne; szafę/osłonę przeciw-podmuchową o konstrukcji pozwalającej na łatwe czyszczenie wagi oraz pozwalającej na dostęp do komory ważenia: z góry, z prawej oraz lewej strony wagi; możliwość doposażenia w okresie późniejszym w: dejonizator (do eliminacji elektrostatyki próbki i pojemnika na pomiar), zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i ciekłych, oprogramowanie (do zbierania, prezentacji i analizy statystycznej pomiarów przesłanych z wag do komputera PC, eksportu danych do pliku w formacie: PDF, RTF, XLX, XLSX,itp.); opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | osłona przeciwwietrzna; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| LEGALIZOWANA DWUZAKRESOWA WAGA ANALITYCZNA (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część III (Legalizowana dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część III (Legalizowana dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem) ….... złotych

# Część IV: SPEKTROFOTOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ TITROWANIA

Zamawiamy jeden spektrofotometr z możliwością titrowania z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony spektrofotometr z możliwością titrowania z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, 
a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany spektrofotometr z możliwością titrowania musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie 
w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie spektrofotometru z możliwością titrowania z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi 
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Spektrofotometr z możliwością titrowania stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden spektrofotometr z możliwością titrowania

model: ....................... producent: ...........................

wyposażenie: ...........................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | pomiar absorbancji, transmitancji i stężenia badanych roztworów oraz oznaczanie ilościowe badanej substancji (analitu) rozpuszczonej w próbce za pomocą spektrofotometrycznej analizy miareczkowej (wyznaczanie fotometrycznie punktu końcowego miareczkowania lub punktu równoważności z ręcznym miareczkowaniem titrantu) |  |
| 1 | Zakres długości falowej | od 330 do 990 nm |  |
| 2 | Szerokość spektralna | nie większa niż 5nm |  |
| 3 | Dokładność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±1nm |  |
| 4 | Powtarzalność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±0,4nm |  |
| 6 | Zakres pomiarowy transmitancji | od 0 do 100,0 %T |  |
| 7 | Zakres pomiarowy absorbancji | od -0,1 do 3,0A |  |
|  | Zakres pomiaru stężenia | od 0 do 2999 C |  |
| 9 | Dokładność fotometryczna | nie gorsza niż 0,004A w zakresie od 0,5 do 1,0A |  |
| 10 | Stabilność | nie gorsza niż 0,003A/h po ½ h wygrzewaniu |  |
| 12 | Światło rozproszone | 0,1 % T przy 340 nm |  |
| 15 | Inne | Spektrofotometr musi posiadać: konstrukcję umożliwiającą pomiar badanych roztworów w kuwetach (o przekroju kwadratowym, prostokątnym) i długości drogi optycznej: 10mm, 50mm; elektroniczny układ sterowania parametrów pracy spektrofotometru z wbudowany wyświetlaczem np.: LCD lub innym równoważnym do wyświetlania wartości oraz parametrów pomiarowych: absorbancji, transmitancji, stężenia, zgłaszanych błędów itp., ustawienia pomiarowej długości falowej z krokiem co najmniej 1nm, monochromator siatkowy lub równoważny; interfejs pozwalający na podłączenie bezpośrednio do spektrofotometru drukarki; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | uchwyt na kuwety 10mm i 50mm; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 600 x 600 x 500 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 12 kg |  |
| 6 | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| SPEKTROFOTOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ TITROWANIA (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część IV - (Spektrofotometr z możliwością titrowania z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część IV - (Spektrofotometr z możliwością titrowania z wyposażeniem) ….... złotych

# Część V: KOMORA RĘKAWICOWA

Zamawiamy jedną komorę rękawicową z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona komora rękawicowa z wyposażeniem musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodna 
z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia komory rękawicowej w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, 
który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana komora rękawicowa z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim 
lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie komory rękawicowej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Dostarczona komora rękawicowa z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godziny, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. bieżącej obsługi i konserwacji komory rękawicowej. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jedną komorę rękawicową

model: ....................... producent: ...........................

wyposażenie: ...........................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | przygotowanie, pakowanie do nowo opracowywanych/ projektowanych nowoczesnych opakowań, pakowanie w zmodyfikowanej atmosferze, różnego typu towarów (produktów spożywczych, substancji higroskopijnych, łatwo utleniających się, itp.) oraz badanie wpływu zastosowanych opakowań, technik pakowania i zastosowanej zmodyfikowanej atmosfery na trwałość i jakość przechowywanych towarów/ produktów. |  |
|  | Parametry | wymiary części roboczej komory rękawicowej (wnętrze komory) co najmniej (szer. x gł. x wys.) 1000 x 600 x 700 mm; wymiary zewnętrzne komory rękawicowej nie większe niż miejsce przeznaczone pod komorę rękawicową tj. nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 1500 x 900 x 900mm (maksymalna wielkość komory/ elementów składających się na komorę rękawicową nie może być większy niż otwór drzwiowy o szerokości 90cm, wymiary muszą pozwalać na przeniesienie komory/ jej elementów do miejsca w którym będzie użytkowana); możliwość bezpiecznego użytkowania komory rękawicowej przy max ciśnieniu absolutnym komory głównej/ roboczej co najmniej ±2 WC (ok. ±5 mbar, ±3,7 mmHg) i komory załadunkowej/ transferowej (śluzy) przy podciśnieniu co najmniej -300 mbar (ok. -225 mmHg); wyciek gazu z komory głównej poniżej 0,05% obj./godz. zgodnie z ISO 10648-2 (metoda tlenowa) lub ISO 25412 (metoda ciśnieniowa); ciężar komory nie większy niż 300kg. |  |
|  | Inne | Komora rękawicowa z kontrolowaną/ dedykowaną atmosferą (atmosferą suchą beztlenową modyfikowaną gazem obojętnym np. azotem, argonem, helem itp.) musi posiadać m.in.: konstrukcje pozwalającą na przenoszenie komory rękawicowej oraz ustawienie komory na stole laboratoryjnym/ mobilnym stoliku laboratoryjnym np. na kółkach; komorę główną/ roboczą, porty i śluzy (załadunkowe np. do wyposażenia komory roboczej w niezbędne do badań akcesoria osprzęt np. wagę, statyw, stojaki itp. oraz badane materiały/ próbki) wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, np. z przezroczystego akrylu/ poliwęglanu/ polietylenu itp. o wysokiej przezroczystości (konstrukcję zapewniającą bezcieniowe oświetlenie powierzchni roboczej komory światłem padającym do komory z zewnętrz z oświetlania pomieszczenia laboratoryjnego lub z wbudowanego w komorę oświetlenia typu LED lub fluorescencyjnego) oraz/ lub stali nierdzewnej itp. z uszczelnieniem pokryw, drzwi, portów itp. wykonanym np. z wysokojakościowego silikonu. Komora w śluzy główną i pomocniczą zostaną doposażona w późniejszym czasie (z powodu braku środków na zakup komory z wyposażeniem) dlatego też w przypadku oferowania komory bez zamontowanych śluz porty/ otwory pod te śluzy muszą być zaślepione; dwa porty rękawicowe umieszczone na ścianie frontowej o wymiarach 10" z zamontowanymi rękawicami gumowymi (gumowe butylowe o rozmiarze L, system zamocowania rękawic musi umożliwiać wymianę rękawic przez użytkownika komory) wyposażone w zaślepki portów rękawicowych (zabezpieczenie w trybie stand-by przed dyfuzją do komory zanieczyszczeń np. tlenu, wilgoci, itp.); komorę roboczą główną wyposażoną w: mierniki ciśnienia (pomiar w komorze głównej ciśnienia absolutnego pod- i nadciśnienia) oraz zawory z króćcami do przepłukiwania, odpompowania, wypełniania gazem obojętnym, zapowietrzania, przewietrzania komory głównej/ roboczej; bezpieczniki/ zawory mechaniczne przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w komorze roboczej, komora główna może być wyposażona w zawór typu "Pop valve" lub inne równoważne rozwiązanie (redukujące wzrost ciśnienia w komorze głównej w czasie wsuwania rąk do komory roboczej), przepusty na przewody zasilające, kable sygnałowe itp.; możliwość doposażenia/ rozbudowy komory rękawicowej w późniejszym czasie w: dwa porty załadunkowe/ śluzy (do wyposażenia komory w niezbędne wyposażenie oraz do umieszczenia/ wyjęcia z komory przygotowywanych/ badanych materiałów), porty umieszczone np. na bokach komory głównej/ roboczej po jej prawej stronie. Jeden z portów (śluza pomocnicza) o wymiarach wewnętrznych co najmniej np. średnicy 100mm lub przekroju kwadratowym 100x100mm i długości wewnątrz 250 mm, ) z ręcznie zamykanymi szczelnymi zamknięciami śluzy z jednej strony z zewnątrz komory rękawicowej jak i z drugiej strony z wewnątrz komory roboczej, umożliwiająca odtlenienie wprowadzanych przedmiotów do wnętrza komory. Drugi z portów (śluza główna) z ręcznie zamykanymi szczelnymi zamknięciami śluzy z jednej strony z zewnątrz komory rękawicowej jak i z drugiej strony z wewnątrz komory roboczej) umożliwiająca odtlenienie wprowadzanych przedmiotów do wnętrza komory, śluza główna np. jako śluza cylindryczna o średnicy wewnętrznej co najmniej 300 mm lub śluza o przekroju kwadratowym o wymiarach co najmniej 250x250 mm i długości 500mm może być z przesuwną półką (do np. umieszczania jak i usuwania z komory roboczej, bez zaburzenia jej atmosfery, badanego materiału). Możliwość umieszczenia śluzy (komory wstępnej załadunkowej/ transferowej) po prawej stronie komory głównej/roboczej. Śluzy (komora pomocnicza i główna/ załadunkowa) wyposażone w mierniki ciśnienia (pomiar podciśnienia) oraz zawory z króćcami do przepłukiwania, odpompowania, wypełniania gazem obojętnym, zapowietrzania, przewietrzania, itp. śluz; w system oczyszczania atmosfery w komorze roboczej (z wilgoci, tlenu) z możliwością regenerowania złoża, układ pomiarowym do monitorowania w komorze roboczej, np. w sposób ciągły, zawartości tlenu i wilgoci, gniazdka elektryczne ~230V z obciążeniem co najmniej 5A, zestaw półek umieszczonych w komorze roboczej, pompę próżniową, do odpowietrzania komory głównej/ roboczej i śluz (komór wstępnych/ załadunkowych); opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty (jeżeli takowe będą) w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zapasowe rękawice; niezbędne akcesoria do instalacji, uruchomienia oraz konserwacji oferowanej komory rękawicowej z wyposażeniem (przewody, węże, redukcje itp.), itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| KOMORA RĘKAWICOWA (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część V – (Komora rękawicowa z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część V – (Komora rękawicowa z wyposażeniem) ….... złotych

# Część VI: TESTER GĘSTOŚCI NASYPOWEJ

Zamawiamy jeden tester gęstości nasypowej z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony tester gęstości nasypowej z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany tester gęstości nasypowej z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie 
w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie testera gęstości nasypowej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie 
z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP.

- Tester gęstości nasypowej z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu 
zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jeden tester gęstości nasypowej

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ..............................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | badanie właściwości fizycznych/ technologicznych proszków/ granulatów i podobnych materiałów tj. wyznaczanie np. gęstości nasypowej luźnej, gęstości nasypowej z usadem, ściśliwości, badań prowadzonych zgodnie ze standardem USP<616> (Metoda1, Metoda2) |  |
|  | Parametry | testowanie wg USP <616> metodą I - z częstością uderzeń/ ubijania/ wstrząsów cylindrów pomiarowych z testowanym materiałem 300 uderzeń/ min i amplitudą ubijania 14mm z dokładnością ± 2mm; testowanie wg USP <616> metodą II - z częstością uderzeń/ ubijania/ wstrząsów cylindrów pomiarowych z testowanym materiałem 250 uderzeń/ min i amplitudą ubijania 3mm z dokładnością ± 2mm; programowana/ regulowana ilość uderzeń/ wstrząsów cylindrów pomiarowych (z testowanym materiałem) przypadających na jeden test, ilość uderzeń/ wstrząsów programowana w zakresie co najmniej od 10 do 8000 uderzeń/ wstrząsów przypadających na jeden test |  |
|  | Inne | Tester gęstości nasypowej, musi posiadać: konstrukcję pozwalająca na samodzielną pracę testera (bez komputera); wbudowany mikroprocesorowy układ sterowania pracą testera oraz wodoodporną klawiaturę i wyświetlacz LCD (do konfiguracji/ monitorowania pracy przyrządu, wyświetlania danych konfiguracyjnych, wyliczonych wartości gęstości nasypowej luźnej (Bulk Density), gęstości nasypowej z usadem (Tapped Density), indeksu ściśliwości (Compressibility Index), współczynnika Hausnera (Hausner Ratio) oraz zgłaszanych błędów itp.); wbudowane dwie stacje testowe z zainstalowanymi dwoma szklanymi cylindrami pomiarowymi: jeden o pojemności 100ml (z podziałką odczytową z dokładnością 1ml) oraz drugi o pojemności 250ml (z podziałką odczytową z dokładnością 2ml); opisy wskaźników i klawiszy urządzenia oraz wyświetlane informacje i komunikaty muszą być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zestaw podstawowych części do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji oferowanego testera gęstości nasypowej tj. np.: uszczelki, przewody połączeniowe, redukcje, itp.; instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. |  |
|  | Zasilanie | ~ 230 V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| TESTER GĘSTOŚCI NASYPOWEJ (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 |
| Dodatkowe funkcjonalności - Zmawiający wymaga podania przez wykonawcę, czy oferowany przedmiot zamówienia będący ofertą wykonawcy, posiada funkcjonalności opisane w wierszach od 1 do 6. Posiadanie przez oferowany przez wykonawcę sprzęt, którejś z opisanych w wierszach od 1 do 6 funkcjonalności, należy potwierdzić w tych, że to wierszach w kolumnie 2 niniejszej tabeli wpisując słowo „TAK” lub „T” lub „POSIADA”. Niewypełnienie, pozostawienie wiersza pustego, wpisanie słowa „NIE” lub „N” lub też „NIE POSIADA”, a także opisanie go w sposób niezgodny z powyżej zamieszczonym opisem, skutkować będzie przyjęciem do oceny tej pozycji/ wiersza 0 pkt.. |
|  | Opis funkcjonalności | Oferowany tester gęstości nasypowej posiada funkcjonalność opisana w niniejszym wierszu. („TAK”/ „T”/ „POSIADA” lub „NIE”/ „N”/ „NIE POSIADA”) |
| 1 | 2 |
|  | Tester posiada możliwość przeprowadzenia testów wg USP <616> metodą III |  |
|  | Tester posiada możliwość wymiany i zainstalowania szklanych cylindrów pomiarowych o pojemności co najmniej: 10ml, 25ml oraz 50ml (cylindry mogą być mocowane do stacji testowych za pomocą adapterów). |  |
|  | Tester posiada możliwość pracy w trybie czasowym z regulowanym czasem do co najmniej 3 godz. |  |
|  | Teter posiada możliwość regulacji prędkości obrotu platformy/ stacji z cylindrami w zakresie co najmniej od 5 do 15 obr./ min. |  |
|  | Tester posiada możliwość programowania częstość uderzeń/ ubijania/ wstrząsów cylindrów pomiarowych z możliwością ustawienia/ wyboru częstości uderzeń/ ubijania z częstością co najmniej: 100, 150, 200, 300 uderzeń/ min. |  |
|  | Tester posiada możliwość jego doposażenia, w późniejszym czasie, w komorę akustyczną (tłumiącą hałasu) z przeszklonymi drzwiami pozwalającymi na wizualne monitorowanie przebiegu procesu ubijania. |  |
| TESTER GĘSTOŚCI NASYPOWEJ (pozostałe kryteria) |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część VI - (Tester gęstości nasypowej z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VI - (Tester gęstości nasypowej z wyposażeniem) ….... złotych

# Część VII: LABORATORYJNY REAKTOR CIŚNIENIOWY

Zamawiamy jeden laboratoryjny reaktor ciśnieniowy z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony laboratoryjny reaktor ciśnieniowy z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnej z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany laboratoryjny reaktor ciśnieniowy z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE.

- Montaż i uruchomienie laboratoryjnego reaktora ciśnieniowego z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Laboratoryjny reaktor ciśnieniowy z wyposażeniem stanowiący przedmiot oferty wymieniony w niniejszej części zamówienia musi być objęty podstawowym okresem gwarancyjnym w wymiarze nie krótszym niż 12 miesięcy, 
w którym to też okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doboru osprzętu, itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden laboratoryjny reaktor ciśnieniowy

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Prowadzenie reakcji polimeryzacji, uwodnienia oraz testów katalitycznych |  |
| 2 | Parametry | Możliwość prowadzenia reakcji: w naczynkach o objętości co najmniej od 100ml do 300ml; pod ciśnieniem w zakresie od co najmniej -1 bar do 100 bar (dla naczyń szklanych do co najmniej 10bar); w zakresie temperatur od co najmniej -20ºC do +200 ºC. |  |
|  | Inne | Reaktor ciśnieniowy, metal/szkło autoklaw bez mieszadła, który musi: posiadać konstrukcję pozwalającą na wykonanie bezpiecznych reakcji pod podwyższonym ciśnieniem i w warunkach wymienionych w wierszu 2 powyżej niniejszej tabeli, z możliwością użycia do reakcji naczyń wykonanych co najmniej ze: stali nierdzewnej, szkła borokrzemowego (bez płaszcza/ osłony), stopu Hastelloy (z wkładem z PTFE); posiadać głowicę/ pokrywę reaktora czterootworową, z uchwytem/ nakrętką na naczynia reaktora wykonaną ze stali nierdzewnej (gwarantującym szczelne połączenie naczynia reakcyjnego z głowicą/ pokrywą reaktora), z zamontowanymi w głowicę/ pokrywę reaktora ciśnieniowego: manometrem na ciśnienie od -1 do +15 bar, czujnikiem temperatury PT 100 (z przewodem połączeniowym o dł. ok. 0,5 m łączącym czujnik temperaturowy z mieszadłem magnetycznym Chemland SH-4C, wtyczką termometru musi być kompatybilna/ zgodna z gniazdem tegoż mieszadła) lub równoważnym, zaworem iglicowym lub równoważnym oraz dyskiem/zaworem bezpieczeństwa na ciśnienie 10 bar ±10%; posiadać na wyposażeniu statyw, do szklanych naczyń reakcyjnych (wyposażony w pierścień teflonowy pod kołnierz naczynia szklanego), z wbudowanym w statyw uchwytem oraz ochronną siatką ze stali nierdzewnej (uchwytem gwarantującym szczelne połączenie szklanego naczynia reakcyjnego z głowicą/ pokrywą reaktora, ochronę użytkownika w przypadku pęknięcia/rozsadzenia szklanego naczynka, a zarazem pozwalająca użytkownikowi na wizualną kontroli przebiegu reakcji w szklanym naczyniu) lub inne równoważne rozwiązanie; posiadać możliwość zastosowania/ doposażenia reaktora ciśnieniowego w wymienne naczynia reakcyjne (bez konieczności zmiany całego układu reaktora): naczynia stalowe ze stali nierdzewnej 316L lub równoważnej o pojemnościach co najmniej: 100ml, 200ml i 300ml oraz naczynia reakcyjne szklane ze szkła borokrzemowwego 3.3 lub równoważnego o pojemnościach co najmniej: 100ml, 200ml, 250ml; posiadać możliwość grzania reaktora ciśnieniowego z zamontowanym naczynkiem reakcyjnym w łaźni; posiadać pełną zgodność CE (potwierdzona certyfikatem/ świadectwem) oraz wyprodukowany i testowany zgodnie z PED, AD2000. |  |
|  | Wyposażenie | Zamawiany/ oferowany reaktor ciśnieniowy musi być wyposażony w (akcesoria w pełni kompatybilne z zamawianym/ oferowanym reaktorem ciśnieniowym opisanym powyżej): naczynie szklane ze szkła borokrzemowego bez otworu spustowego (1szt.) o pojemności co najmniej 300 ml na ciśnienie co najmniej do 10bar oraz temperaturę pracy co najmniej od -20ºC do +200ºC oraz statyw z uchwytem z osłoną (zamawianego szklane naczynia reakcyjnego wymienionego powyżej) siatką stalową , zapewniającą możliwość wizualnej kontroli reakcji, w postaci siatki ze stali kwasoodpornej; zestaw niezbędnych narzędzi oraz części/ akcesoriów do uruchomienia i eksploatacji reaktora ciśnieniowego (np. złącza nakrętkowe, łącze Swagelok z dyskiem bezpieczeństwa, uszczelki z modyfikowanego PTFE, Kalrez, itp.); instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. |  |
|  | Wymiary reaktora (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 200 x 200 x 400 mm |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| LABORATORYJNY REAKTOR CIŚNIENIOWY (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część VII (Laboratoryjny reaktor ciśnieniowy z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część VII (Laboratoryjny reaktor ciśnieniowy z wyposażeniem) ….... złotych

# Część VIII: PROFESJONALNA LEGALIZOWANA DWUZAKRESOWA WAGA ANALITYCZNA

Zamawiamy jedną profesjonalną legalizowaną dwuzakresową wagę analityczną

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona profesjonalna legalizowana dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem musi być kompletna 
tzn. uruchomiona i gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu 
w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana profesjonalna legalizowana dwuzakresowa waga analityczna musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie profesjonalnej legalizowanej dwuzakresowej wagi analitycznej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Profesjonalna legalizowana dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem stanowiąca przedmiot oferty wymieniona w niniejszej części zamówienia musi być objęta podstawowym okresem gwarancyjnym w wymiarze nie krótszym niż 12 miesięcy, w którym to też okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu 
zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jedną profesjonalną legalizowaną dwuzakresową wagę analityczną

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Maksymalny zakres ważenia | co najmniej dla zakresu: zakres 1: 80g; zakres 2: 220 g |  |
| 2 | Działka legalizacyjna e | 1mg |  |
| 3 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż dla zakresu: zakres 1: 0,01mg; zakres 2: 0,1mg |  |
| 4 | Liniowość | nie gorsza niż dla zakresu: zakres 1: ±0,2 mg; zakres 2: ±0,3mg |  |
|  | Dryf czułości z temperaturą | nie większy niż 0,0002%/°C |  |
| 5 | Powtarzalność standardowa (Max) | nie gorsza niż dla zakresu: zakres 1: ±0,01 mg; zakres 2: ±0,1 mg |  |
|  | Powtarzalność standardowa (5% MAX) | nie gorsza niż 0,02 mg |  |
|  | Minimalna naważka standardowa USP | nie większa niż 20mg |  |
|  | Minimalna naważka standardowa (k=2, U=1%) | nie większa niż 2 mg |  |
| 7 | Jednostki ważenia | co najmniej: miligramy, gramy, jednostka definiowana przez użytkownika |  |
| 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 2 s |  |
|  | Inne | Waga musi posiadać: jednostkę sterującą/ monitorującą pracę wagi w postaci terminala połączonego z wagą np. przewodowo, terminala wyposażonego w duży czytelny kolorowy wyświetlacz LCD co najmniej 4 cala dotykowy lub równoważny do wyświetlania wyników, parametrów konfiguracyjnych, błędów, stabilizacji wyniku pomiaru itp., sterującego i nadzorującego praca wagi/ wyborem trybu pracy wagi (pozwalającego na utworzenie dla wymienionych poniżej trybów pracy indywidualnych/ spersonalizowanych metod pomiarowych/ testowych z możliwością ich późniejszego edytowania, klonowania, usuwania itp.): tryb ważenia; tryb recepturowania (recepty z jednego oraz z wielu składników oraz przygotowania roztworów z automatycznym wyznaczaniem stężenia/ zawartości dodawanej substancji, celem otrzymania końcowego/ recepturowanego produktu, możliwość np. ręcznego wpisania ilości dodawanego składnika lub też jego wyliczane automatyczne na podstawie wprowadzonej wartości wyrażonej np. w jednostkach molowych: mol/l, mmol/l lub też masy np.: mg/ml, mg/l, μg/ml, g/ml, g/l); tryb ważenia statystycznego (możliwość wyznaczania wartości maksymalnej i minimalnej, różnicy, sumy, wartość średniej, odchylenia standardowego); tryb wyznaczanie gęstości (ciał stałych, cieczy oraz wyznaczanie gęstości z pomiarem piknometrycznym); tryb ważenia kontrolnego/ testowego (sprawdzanie przez użytkownika czułości wagi, powtarzalności, błędu przy niewspółosiowości/ centryczności obciążenia szalki); automatyczną komorę/osłonę przeciw-podmuchową pozwalającą na dostęp do wnętrza komory ważenia: z góry, z prawej oraz lewej strony wagi, z zaimplementowanym systemem bezdotykowego (np. za pomocą czujnika IR) automatycznego otwierania i zamykanie komory ważenia, z możliwością zdefiniowania stopnia otwarcia drzwi komory ważenia w tym również przejścia z trybu automatycznego na tryb ręczny otwierania/ zamykania ręcznie drzwiczek komory/ osłony przeciw-podmuchowej. Komora o konstrukcji pozwalającej na szybki i beznarzędziowy jej demontaż dzięki np. zatrzaskowemu systemowi montażu elementów komory, zapewnienie łatwości czyszczenia/ mycia/ utrzymania w czystości komory z szalką pomiarową; komorę/osłonę przeciw-podmuchowa wagi wyposażoną w wbudowany w komorę jonizator do neutralizacji ładunków lub inne równoważne rozwiązanie; wbudowaną automatyczną kontrolę wypoziomowania wagi ze zgłaszaniem komunikatów z każdego odchylenia wagi poza tolerancję poziomu; programowalny czujnik zbliżeniowy, pozwalający na przypisanie mu określonych akcji/ czynności w pracy bezdotykowej z wagą np. tarowania, zerowania wagi, drukowania, otwierania drzwi komory, itp.; wbudowaną funkcję automatycznego tarowania; wbudowaną funkcja automatycznego dopasowania rozdzielczości zakresu ważenia do ważonej masy; zaimplementowaną funkcję pozwalającą na personalizację ustawień wagi dla co najmniej 6 użytkowników, dopasowania ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika tj. np.: indywidualne profile filtrami, ustawieniami trybów pracy, typów wydruku itp.; wbudowaną automatyczną wewnętrzną adiustacje/ kalibrację wagi z możliwość zdefiniowania harmonogramu wykonania w określonym czasie adiustacji wagi; możliwość wykonania wewnętrznej oraz zewnętrznej adiustacji/ kalibracji wagi; możliwość zapisu, archiwizacji, eksportowania danych z wagi do komputera PC; zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; ażurowa/ grilowa szalka pomiarową o rozmiarze ok. od 70 x 70 mm do 100 x 100 mm z możliwością przystosowania szalki ażurowej/ grilowej do pracy w formie szalki pełnej lub równoważne rozwiązanie; wbudowane co najmniej złącza do połączenia wagi z komputerem PC, pamięcią flash typu pendrive, czytnikiem kodów kreskowych, drukarką, titratorem np.: 3xUSB, interfejs do połączenia wagi z PC przez sieć komputerową Ethernet oraz bezprzewodowo np. Bluetooth lub inne równoważne interfejsy zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; zaimplementowaną funkcję autotestu zgodnego z GWP (Good Weighing Practice) lub równoważnego do kontroli jakość użytkowanej wagi, z generowaniem raportu z przeprowadzonego testu; możliwość wydruku raportów z wykorzystaniem standardowych wbudowanych szablonów oraz tworzenia raportów użytkownika zawierających indywidualne dane, sekcje oraz zmienne; zgodność wagi z regulacją 21 CFR część 11 (zarządzanie: dostępem do danymi, kopiowaniem danych, ustawieniem haseł, kontrolą logowania, nadania uprawnień użytkownikom, wylogowaniem użytkowników, ochrona danych, podpisywanie elektroniczne np. serii pomiarów) możliwość doposażenia w okresie późniejszym w: uchwyty do naczynek laboratoryjnych (do bezpiecznego umieszczenia na szalce naczynek laboratoryjnych z badaną próbą) np. na kolby miarowe o pojemności od 1 do 10 ml, na probówki PCR, Eppendorf , probówki reakcyjne, mikro probówek; zestaw do szybkiego ważenia filtrów z próbkami do średnicy ok. 100 mm (z możliwością łatwego i precyzyjnego pozycjonowania filtrów, z zaimplementowaną osłoną antyelektrostatyczną); zestaw do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania gęstości ciał stałych, ciekłych, substancji porowatych i past; przystawkę do kalibracji pipet o pojemnościach co najmniej: od 20 μl do 2000μl i 100 ml; oprogramowanie do zdalnego sterowania/ konfigurowania, monitorowania pracy wag z komputera PC, możliwość zarządzania danymi z kilku wag połączonych np. przez sieć Ethernet (tworzenie kont, grup roboczych z różnymi prawem dostępu do danych, i ich przetwarzania, kopiowana, usuwania, generowanie raportów, analiz statystycznych, itp.) , oprogramowania integrującego się z systemami informatycznymi laboratorium, takimi jak LIMS; adaptery/ moduły do połączenia wagi z komputerem PC przez Ethernet bezprzewodowo np. przez Wi-Fi; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | pokrowiec na oferowaną wagę; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| PROFESJONALNA LEGALIZOWANA DWUZAKRESOWA WAGA ANALITYCZNA (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część VIII (Profesjonalna legalizowana dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem) …… złotych

Podatek VAT – stawka:  .....................%

Cena brutto za część VIII (Profesjonalna legalizowana dwuzakresowa waga analityczna z wyposażeniem) …… złotych

# Część IX: ZESTAW DO ELEKTROFOREZY DWUKIERUNKOWEJ 2D

Zamawiamy jeden zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony zestaw do elektroforezy 2D z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego zestawu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, 
który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w konfiguracji wymienionej w niniejszej specyfikacji technicznej). Oferowany sprzęt z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie sprzętu do elektroforezy 2D z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie 
z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Sprzęt z wyposażeniem wchodzący w skład przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, 
w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doboru osprzętu, tworzenia/ wyboru metod rozdziału białek itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 3 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu z wyposażeniem, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jeden zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | rozdział białek metoda elektroforetyczną 2D (dwukierunkową/ dwuwymiarową) do przeprowadzenia kompleksowej analizy proteomu, składu i aktywności naturalnych substancji bioaktywnych rodzimych roślin zielnych w biologicznej ochronie zbóż. Z elektroforezą 2D, w kierunku pierwszym, za pomocą ogniskowania izoelektrycznego IEF na paskach IPG (Immobilized pH Gradient) oraz w kierunku drugim z rozdziałem wagowym analizowanych białek, za pomocą elektroforezy płytowej w warunkach denaturujących SDS-PAGE, do uzyskania dwuwymiarowej mapy białkowej. Oferowany zestaw musi umożliwiać wykonanie elektroforezy w warunkach denaturujących SDS-PAGE oraz w warunkach natywnych (z zachowaniem aktywności biologicznej rozdzielanych związków) oraz z dokumentowaniem uzyskanych obrazów żelu za pomocą kamer do postaci cyfrowej celem dalszej analizy (kamera nie stanowi przedmiotu zamówienia). |  |
|  | System do ogniskowania IEF na paskach IPG | System do rozdziału białek metodą ogniskowania izoelektrycznego IEF na imobilizowanych paskach IPG (Immobilized pH Gradient), musi posiadać: możliwość pracy przyrządu w samodzielnej (bez komputera) pracy, z pełnym programowaniem parametrów procesu rehydracji pasków, przebiegu procesu elektroforezy (z programowaniem parametrów: napięcia i jego zmian wpostaci rampy napięciowej, natężenia prądu, czasu trwania elektroforezy - możliwość wyrażonych czasu w godz. i woltogodz.) z monitorowaniem procesu elektroforezy; możliwość wykonania elektroforezy: z żelem zwróconym do góry w tacce do ogniskowania, z żelem zwróconym na dół, z elektrodami wicks oraz bez tych elektrod, z możliwością wprowadzenia analizowanych próbek białkowych do żelu: w czasie rehydracji pasków IPG (możliwość wykonania rehydracji pasków z analizowana próbką w trybie pasywnym i aktywnym), po rehydracji pasków IPG (rehydracja bez próbki) jak również w czasie elektroforezy z pojemniczka/ studzienki próbek umieszczonego nad jednym z końców paska IPG; możliwość wykonania jednoczesnych rozdziałów IEF (w tym samym czasie/ równocześnie) dla co najmniej dziesięciu pasków IPG z: różnymi gradientami pH, z różnymi typami próbek, różnymi stężeniami i przewodnością), różnymi zdefiniowanymi metodami/ protokołami (uruchomionymi w tym samym czasie) - niezależne/ indywidualne zasilanie każdego z kanałów (zasilanie dedykowane do pojedynczego paska IPG pozwalając na zadanie/ zaprogramowanie różnych protokołów rozdziału) z precyzyjną kontrolą parametrów elektroforezy każdego z kanałów; możliwość wykonania rozdziału IEF na paskach IPG z różnym gradientem pH (np. z gradientem pH: 3-10, 3-6, 4-7, 5-8, 7-10, itp., z gradientem liniowym i nieliniowym), z różną długością pasków IPG co najmniej o długości 7 cm z możliwością rozbudowy zamawianego/ oferowanego sprzętu, w późniejszym czasie, o obsługę/ rozdział IEF na paskach IPG o długościach co najmniej: 11, 13, 17, 18 i 24 cm; możliwość termostatowania pasków IPG (w czasie trwania/ przebiegu procesu rehydracji oraz ogniskowania) za pomocą wbudowanego układu Peltiera w zakresie co najmniej od 10 ºC do 25ºC ±1.0ºC przy max temperaturze otaczającego powietrza 23ºC; możliwość programowania parametrów procesu ogniskowania i rehydracji: programowania górnej granicy/ limitu napięcia w przedziale co najmniej od 50V do 10000V, programowania zmiany dochodzenia do zadanego limitu/ górnej granicznej wartości napięcia poprzez: zmianę skokową (do wartości jednak takiej która nie spowoduje jednocześnie przekroczenia zadanej górnej granicy/ limitu natężenia prądu), zmianę liniową, zmianę stopniowaną/ schodkową; możliwość zaprogramowania: górnej granicy napięcia 0V oraz w zakresie od 50V do 10000 V z krokiem zmian co 1V (mocą źródła zasilania do ok. 1W/ na kanał); górnej granicy prądu w zakresie od 0 do 100 μA z krokiem zmian co 1 μA; czasu trwania procesu rehydracji/ ogniskowania w przedziale od 1min do 99h oraz od 1Vh do 999999Vh; możliwość przechowywania parametrów konfiguracyjnych w wbudowanej w przyrząd nieulotnej pamięci wewnętrznej; możliwość: aktualizacji danych uruchomionych procesów, przeglądania elektronicznych profili dla indywidualnych linii/ kanałów, porównywania profili próbek z różnych pomiarów, generowania i drukowania raportów z grafiką przebiegu prowadzonych procesów, tworzenia protokołów z możliwością ich transferu do pamięci flash przez wbudowane w aparat złącze np. USB; możliwość współpracy z komputerem PC; możliwość rozbudowy/ doposażenia (w późniejszym czasie) zamówionego/ oferowanego aparatu/ systemu do ogniskowania IEF w: tacki do ogniskowania i rehydracji pod paski o dł. o co najmniej 11, 13, 17, 18 i 24 cm; gotowe do użycia paski IPG z różnym gradientem pH (np. 3-10, 3-6, 4-7, 5-8, 7-10, itp.); elektrody wicks do elektroforezy pasków IPG z żelem umieszczonym do góry w tacce ogniskowania, z żelem umieszczonym na dół w tacce ogniskowania; zgodność z wymaganiami normy EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych, posiadać izolowane od uziemienia napięcia na wyjściu aparatu; niezbędne wyposażenie do eksploatacji i konserwacji/ czyszczenia (oferowanego sprzętu z wyposażeniem) tj. np.: tacki do ogniskowania i rehydracji pasków 7cm, uchwyty z naczynkami do próbek, op. elektrody wicks do elektroforezy pasków IPG z żelem umieszczonym do góry oraz z żelem umieszczonym na dół w tacce ogniskowania, gotowe do użycia paski IPG z gradientem pH 3-10 od dł.: 7 cm, bufor do rehydracji próbek, szczoteczki do czyszczenia elektrod i tacek do ogniskowania, rylce, pincety, roztwór do czyszczenia o pojemności ok. 1litr, olej mineralny itp., opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Zestaw do elektroforezy, z pasków IPE po ogniskowaniu IEF, do uzyskania „dwuwymiarowej mapy białkowej” w elektroforezie 2D | Zestaw do elektroforezy 2D, w drugim kierunku/ wymiarze, o konstrukcji modułowej: komora elektroforetyczna z modułem do elektroforezy pionowej płytowej z pasków IPG po ogniskowaniu IEF (zestaw kompatybilny z zamawianym oferowanym wymienionym powyżej systemem do ogniskowania IEF na paskach IPG), z modułem do wykonania samodzielne w warunkach laboratoryjnych żeli poliakrylamidowych. W skład zamawianego/ oferowanego zestawu musi wchodzić m.in.: komora elektroforetyczna (zbiornik z pokrywą) z modułem do elektroforezy wertykalnej/ pionowej płytowej, który musi posiadać m.in.: możliwość użycia w elektroforezie gotowych jak i wykonanych samodzielnie w warunkach laboratoryjnych żeli (musi być zachowana kompatybilność z modułem do wylewania żeli opisanym poniżej); maksymalne parametry pracy, co najmniej: zasilanie stałym napięciem do 600V, z maksymalną moc do 500W w temperaturze otoczenia do 40°C; możliwość zastosowania do elektroforezy 2D, elektrolizy w tzw. drugim kierunku/ wymiarze, z rozdziałem wagowym analizowanych białek z pasków IPG (po ogniskowaniu izoelektrycznym IEF) z możliwością naniesienia/ dozowania, np. do studzienki markera białek/ drabinki białkowej/ standardu ze znanymi białkami lub umieszczenia w żelu o bok studzienki na pasek IPG (o dł. paska IPG 7 cm) standardu białkowego w postaci agarowej wkładki; możliwość wykonania elektroforezy, od jednego aż do co najmniej czterech żeli poliakrylamidowym (jednocześnie/ w jednym czasie), żeli do elektroforezy 2D z pasków IPG/ żel oraz żeli z wieloma studzienkami do elektroforezy 1DE (dla wielu próbek umieszczanych w studzienkach, co najmniej do 10 próbek/ na żel dozowanych do kieszonek/ studzienek w żelach poliakrylamidowym); możliwość wykonania elektroforezy natywnej Native PAGE oraz denaturującej SDS-PAGE; na wyposażeniu: zbiornik/ komora elektroforetyczna z pokrywą, kompatybilny z zamawianymi/ oferowanymi modułami opisanymi w niniejszym pkt., łopatki do zsunięcia żeli z płytki szklanej celem umieszczenia w roztworze barwiącym, przewody połączeniowe do połączenia z zasilaczem opisanym poniżej w niniejszym pkt., itp.; zgodność z normą EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych; modułu do wylewania w warunkach laboratoryjnych żeli poliakrylamidowych, który musi posiadać m.in.: możliwość wykonywania samodzielne przez użytkownika żeli o wymiarach nie mniejszych niż 8 cm x 6 cm (w formacie żeli typu MINI) kompatybilnych z zamawianym/ oferowanym modułem do elektroforezy wertykalnej/ pionowej (wymienionym powyżej) ; możliwość wykonania żeli o grubościach co najmniej: 1mm, 1,5 mm; możliwość wykonania żeli o stałym stężeniu poliakrylamidu w całej objętości oraz żeli gradientowych w tym z rosnącym stężeniem poliakrylamidu; na wyposażeniu co najmniej: grzebień do tworzenia żeli do elektroforezy 2D o gr. 1mm pod paski IPG 7cm - 5 szt. z dołkiem lub możliwością wykonania dołka/ studzienki referencyjnej (pod marker/ standard białkowy), grzebień do tworzenia wielu studzienek/ dołków w żelu poliakrylamidowym do elektroforezy 1D (np. grzebień do żeli z 10 studzienkami o gr. 1mm – 5szt.), moduł do wylewania żeli z szybami, stojakiem, dystansami pod wymagane grubości wylewanych żeli, itp.; zasilacza do elektroforezy, który musi posiadać m.in.: pełną kompatybilność z komorą elektroforetyczną z modułem do elektroforezy wertykalnej/ pionowej płytowej (opisaną powyżej); możliwość zaprogramowania do pracy/ wykonania elektroforezy przy stałej zadanej wartości jednego z parametrów: stałego zadanego prądu I, stałego zadanego napięcia U oraz stałej zadanej mocy P (przy pozostałych zadanych parametrach ustalających tylko górny dopuszczalny graniczny limit wartości) oraz możliwość zaprogramowania co najmniej pięciu metod z co najmniej 8 stopniami; możliwość regulacji/ zaprogramowania: napięcia stałego w zakresie co najmniej od 10 do 500V z krokiem zmian co 1 V, prądu w zakresie od 10 do 2500 mA z krokiem zmian co 1 mA i mocy od 1 do 500W z krokiem zmian co 1 W, czasu pracy od 1 min do 99 godz. z krokiem zmian co 1min; możliwość wykrycia przerw w obwodzie, zwarć, wahań rezystancji obciążenia, wystąpienia upływności do ziemi, przekroczenia maksymalnej wartości zadanego napięcia; zgodność z normą EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych. |  |
| 3 | Materiały i odczynniki | Materiały i odczynniki (kompatybilne ze sprzętem składającym się na zamawiany/ oferowany zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D oraz materiałami i odczynnikami wchodzącymi w skład zamawianego/ oferowanego zestawu): zliofilizowane (suche) paski IPG 7cm (zamawianych jest co najmniej 12 szt., uwzględniając wchodzące w zestaw startowy z oferowanym przyrządem) np. ReadyStrip IPG Strips, o dł. 7 cm z gradientem liniowym pH 3–10, w pełni kompatybilnych z zamawianym/ oferowanym system do ogniskowania IEF na paskach IPG (opisanym powyżej w ppkt. 2 niniejszej tabeli); gotowe do użycia żele poliakrylamidowe, o stężeniu 8-16%, do elektroforezy wertykalnej/ pionowej płytowej typu SDS-PAGE oraz PAGE typu TGX (Tris-Glycine eXtended) lub równoważne, o wymiarach: ok. 9 cm x 7 cm i gr. 1mm ze studzienką/ dołkiem pod paski IPG o dł. 7 cm (zamawianych jest co najmniej 10 szt. opisanych w niniejszym podpunkcie żeli w formacie tzw. MINI) z możliwością umieszczenia w żelu precyzyjnego standardu białkowego (opisanego poniżej), żeli przeznaczonych do elektroforezy w warunkach denaturujących SDS-PAGE, w buforze elektroforetycznym Laemmli’ego kompatybilnych z komorą elektroforetyczną z modułami i zliofilizowanymi (suchymi) paskami IPG (komorą i paskiem - opisanym powyżej) np. 8-16% Mini-PROTEAN TGX Precast Protein Gel,7 cm IPG/ prep well 450µl (oferowane żele powinny posiadać trwałość/ możliwość przechowywania do ok. 12m-cy, zgodnie ze specyfikacją producenta oferowanych żeli, bez ujemnego wpływu na ich jakość) – zamawiane co najmniej 10 szt. żeli; precyzyjny standard białkowy np. Precision Plus Protein Standard Plugs, unstained, Strep-tagged, recombinant lub równoważny, w postaci agarowej wkładki (w ilości co najmniej 24 szt.), o masie cząsteczkowej od 10 do 250kD, przeznaczony do żeli poliakrylamidowych bez studzienki referencyjnej (studzienki/ dołka do standardu/ drabinki białkowej/ markera) do elektroforezy wirtualnej 2D, zawierający co najmniej 10 znanymi rekombinowanymi białkami z trzema pasmami referencyjnymi. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania zamawianego/ oferowanego sprzętu | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy – dotyczy sprzętu (gwarancja/ okres trwałości/ gwarantowanej jakości na odczynniki i materiały eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie) |  |

| ZESTAW DO ELEKTROFOREZY DWUKIERUNKOWEJ 2D (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji (okres ten nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych), którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część IX - (Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D z wyposażeniem) …… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część IX - (Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D z wyposażeniem) ….. złotych

# CZĘŚĆ X: RĘCZNY SPEKTROFOTOMETR VIS/NIR

Zamawiamy jeden ręczny spektrofotometr VIS/NIR.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony ręczny spektrofotometr VIS/NIR z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy 
do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego zestawu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy 
w konfiguracji wymienionej w niniejszej specyfikacji technicznej). Oferowany sprzęt z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie ręcznego spektrofotometru VIS/NIR z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie 
z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Sprzęt z wyposażeniem wchodzący w skład przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, 
w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden ręczny spektrofotometr VIS/NIR

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: .........................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Przeznaczenie | Bezinwazyjna, za pomocą spektrometrii odbiciowej w VIS/NIR analiza jakościowa między innymi owoców z wykorzystaniem analizy chemometrycznej. |  |
|  | Parametry | Ręczny spektrofotometr VIS/NIR powinien posiadać m.in.: możliwość skanowania badanych obiektów/ próbek w zakres długości fal co najmniej od 400nm do 1050nm oraz rozdzielczością nie większą niż 14 nm; możliwość zbierania/ zapisywania danych pomiarowych skanowanych obiektów/ próbek w postaci: danych nieprzetworzonych surowych, absorbancji, pierwszej i drugiej pochodnej absorbancji; zaimplementowane w spektrofotometr modele do analizy chemometrycznej owoców (ocena/ prognozowanie zawartości suchej masy DM (Dry Matter), całkowitego stężenia kwasowości (titratable acidity), całkowitej ilości rozpuszczalnych substancji stałych Total Soluble Solids TSS/Brix,, ze standardowym błędem przewidywania RMSEP (Root Mean Square Error of Prediction) dla TSS/Brix na poziomie ±0,5 Brix; zewnętrzną powierzchnię optyki, powierzchnię obiektywu spektrofotometru o zwiększonej twardości, odporne na zadrapanie; źródło światła lampa ksenonowo-wolframowa lub inne o równoważnej wydajności; szybkość skanowania badanych obiektów (w całym wymaganym zakresie długości falowych) w czasie ok. 7s; możliwość pracy skanera w temperaturze co najmniej od 0ºC do +50 ºC; wagę spektrofotometru nie większą niż 3kg. |  |
|  | Inne | Przenośny spektrofotometr VIS/NIR musi posiadać: konstrukcję kompaktową pozwalającą na wykonanie pomiarów tak w laboratorium jak i w terenie (wbudowane zasilanie bateryjne/ akumulatorowe z żywotnością/ pojemnością baterii pozwalająca na wykonanie co najmniej 1000 pomiarów/ w jednym ładowaniu), z możliwością skanowania analizowanego obiektu za pomocą spektrofotometru trzymanego w dłoni (w pracy samodzielnej spektrofotometru, bez podłączonej zewnętrznej jednostki komputerowej) z wbudowanym bezpośrednio w spektrofotometr ekranem LCD lub równoważnym oraz klawiaturą/ klawiszami pozwalającymi na konfigurowanie spektrofotometru, zbieranie, odczyt danych pomiarowych i zgłaszanych błędów, w tym zapisywanie danych pomiarowych do podłączonej do spektrofotometru np. pamięci flash np. karty SD; możliwość zapisu danych pomiarowych (danych surowych/ nieprzetworzonych, absorbancji, drugiej pochodnej itp.), w standardowym formacie, pozwalającym na przenoszenie danych do innych oprogramowań celem dalszej analizy/ obróbki np. do Microsoft Excell itp. oraz archiwizowania/ przenoszenia/ składowania danych pomiarowych w pamięci flash podłączonej do spektrofotometru; złącze do podłączenia pamięci flash np. karty SD, złącza USB i WiFi lub równoważne oraz interfejs GPS do mapowania lokalizacji miejsca pomiaru badanego obiektu/ próbki, do np. planowania sekwencji zbiorów w terenie, dojrzewania, przechowalnictwa chłodni, magazynie, punktach sprzedaży detalicznej zarządzania uprawami, itp.; na wyposażeniu oprogramowanie pozwalające generować i wgrywać do spektrofotometru własne modele do analizy chemometrycznej, oprogramowanie to musi być w wersji polsko lub angielskojęzycznej, być oprogramowaniem pełnowartościowym bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym, jak i czasowym, posiadać pełną zgodność/ kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim; instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| RĘCZNY SPEKTROFOTOMETR VIS/NIR (opis kryteriów zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 |
| Dodatkowe funkcjonalności - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę, czy oferowany przedmiot zamówienia będący ofertą wykonawcy, wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, posiada funkcjonalności opisane w wierszach 1 i 2. Posiadanie przez oferowany przez wykonawcę sprzęt, którejś z opisanych w wierszach 1 i 2 funkcjonalności, należy potwierdzić w tych, że to wierszach w kolumnie 2 w niniejszej tabeli wpisując słowo „TAK” lub „T” lub „POSIADA”. Niewypełnienie, pozostawienie wiersza pustego, wpisanie słowa „NIE” lub „N” lub też „NIE POSIADA”, a także opisanie go w sposób niezgodny z powyżej zamieszczonym opisem, skutkować będzie przyjęciem do oceny tej pozycji/ wiersza 0 pkt.. |
| Opis funkcjonalności | Oferowany ręczny spektrofotometr VIS/ NIR posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu. („TAK”/ „T”/ „POSIADA” lub „NIE”/ „N”/ „NIE POSIADA”) |
| 1 | 2 |
|  | Ręczny spektrofotometr VIS/NIR, będący przedmiotem oferty wykonawcy, wyposażony jest w przystawki do pomiaru badanych próbek w postaci cieczy, proszków, lepkich płynów oraz ciał stałych o nieregularnych kształtach. |  |
|  | Ręczny spektrofotometr VIS/NIR, będący przedmiotem oferty wykonawcy, wyposażony jest w zestaw do pomiaru drobnych/ małych owoców. |  |
| RĘCZNY SPEKTROFOTOMETR VIS/NIR (pozostałe kryteria) |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część X (Ręczny spektrofotometr VIS/NIR z wyposażeniem) …… złotych

Podatek VAT – stawka:  .....................%

Cena brutto za część X (Ręczny spektrofotometr VIS/NIR z wyposażeniem) …… złotych