Kraków, dnia 17.11.2023 r.

Nr sprawy: DFP.271.173.2023.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie stołu operacyjnego z wyposażeniem wraz ze szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego, o potwierdzenie że w punkcie 9 tabeli technicznej wymagając:

„… Stół wyposażony w pilot sterujący wyposażony w dotykowy, krystaliczny ekran …”

doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga:

Stół wyposażony w pilot sterujący wyposażony w dotykowy, ciekłokrystaliczny ekran?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga „Stół wyposażony w pilot sterujący wyposażony w dotykowy, ciekłokrystaliczny ekran”.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w punkcie 15 tabeli technicznej dopuści do zaoferowania, wysokiej klasy stół operacyjny posiadający regulację wysokości w zakresie od 59,8cm do 114,8 cm?

Jest to parametr równoważny nie powodujący pogorszenia warunków użytkowych sprzętu.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Prosimy Zamawiającego, o potwierdzenie że w punkcie 20 tabeli technicznej wymagając:

„… Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. 90° do +90°…”

doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga:

Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -90° do +90°

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga „Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -90° do +90°”.

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1a do SWZ) uwzględniający powyżej udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany.