zmieniony Załącznik Nr 1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-123/24

po odpowiedziach z 11.12.2024 do SWZ

dnia .....................................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa........................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

............................................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji....................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon.......................................... fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………... PESEL (dotyczy osób fizycznych)  ………...…………….

- REGON………………………....

- BDO: ………………………..….

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na dostawę aparatury medycznej z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii, opublikowanego w Dz.U. U.E 
Nr …………………….

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium: ……………………………….…………………………...

2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego 
w pieniądzu: .........................................................................................................................................

IV. Oferowana cena w PLN ogółem za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w SWZ, zgodnie z wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej                      (Zał. Nr 2 do SWZ).

Cena netto ogółem: ..........................

Słownie:........................................................................................................................................

wartość VAT:.........................

Słownie:........................................................................................................................................

Cena brutto ogółem:.........................

Słownie:........................................................................................................................................

V. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie*** ............................... dni od dnia podpisania umowy (określić liczbę pełnych dni**, nie dłużej jednak niż 120 dni od dnia podpisania umowy). Zaoferowanie terminu wykonania powyżej progu ustalonego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

VI. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty adaptacyjne będące przedmiotem umowy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Określić w pełnych miesiącach, nie krócej jednak niż 60 m-cy oraz nie dłużej niż 120 miesięcy **** licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zaoferowanie okresu gwarancji powyżej ustalonego progu nie będzie wyżej punktowane, a ocena oferty nastąpi                      na poziomie maksymalnie ustalonego progu, natomiast zaoferowanie okresu gwarancji poniżej progu ustalonego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

VII. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w pozostałum zakresie przez okres 
i na warunkach określonych w rozdziale V pkt 7 lit. b), c) SWZ tj. na:

b) sprzęt, wyroby medyczne, oprogramowanie i sprzęt kompuyterowy określone w Zał. Nr 3/1 - 3/10 do SWZ:

c) meble, drobny sprzęt wyposażenia, akcesoria uzupełniające dostarczane przez Wykonawcę wymieniony w Zał. Nr 3/11 do SWZ:

VIII. Termin płatności: akceptujemy termin i zasady płatności określone we wzorze umowy załączonym do SWZ.

IX. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 6a i 6b                        do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty                    do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

X. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy               z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835 z 15.04.2022).

XI. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1                 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który stanowi, że:

„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) 
i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu,                        o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.

UWAGA! - należy załączyć do oferty wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazać, czy Wykonawca polega                     na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. Jeśli Wykonawca złoży niniejsze oświadczenie i nie złoży wykazu przyjmie się, że zamierza on realizować zamówienie, w którym na podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się, nie przypadnie ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z interpretacją UZP, powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z tym Wykonawca ma obowiązek aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

XII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 90 dni licząc od dnia,                     w którym upływa termin składania ofert.

XIII. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

XIV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XV. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ /nie będzie⃰  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….………………  + ….. % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XVI. Inne informacje Wykonawcy:

1) informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy, o ile są znani).

……………………………...................…………………………………………………….........…….

2) informacje dotyczące polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

TAK/NIE*

(jeżeli TAK, należy złożyć wraz z Ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby zgodnie                     z wymogiem określonym w Rozdziale IV pkt 9.2 SWZ).

XVII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu                     w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XVIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XIX. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…..........................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

XX. Wykonawca jest  *:

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

niepotrzebne skreślić*.

XXI. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………….…………………………

(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „godziny„ „dni”,”dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/ 1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane odpowiednio do wymagań SWZ.

UWAGA!

- ** -  w przypadku wpisania w formularzu ofertowym warunków w kryteriach dot. terminu dostawy/wykonania zamówienia            poprzez użycie wyrażenia „dni robocze”, Zamawiajacy przyjmie, że chodzi tu o „dni” zgodnie ze sposobem oceny przyjętym w SWZ.

*** - zaoferowanie terminu wykonania powyżej progu ustalonego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

**** - zaoferowanie okresu gwarancji powyżej ustalonego progu nie będzie wyżej punktowane, a ocena oferty nastąpi              na poziomie maksymalnie ustalonego progu, natomiast zaoferowanie okresu gwarancji poniżej progu ustalonego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

……………………………

(podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

zmieniony Załącznik Nr 2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-123/24

po odpowiedziach z 11.12.2024 do SWZ

SPECYFIKACJA ASORTYMENTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWA

Przedmiot zamówienia:  dostawa aparatury medycznej z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość (zakres) przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto (pozycje nr 1 - 10) lub Ryczałt (pozycje nr 11 i 12) | Wartość netto pozycji ogółem | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tor wizyjny ze wsparciem dla EUS Dostawa. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/1 do SWZ. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoskopy wraz z wyposażeniem Dostawa. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/2 do SWZ. | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do znieczulenia z wyposażeniem Dostawa.. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/3 do SWZ. | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Diatermia z akcesoriami Dostawa. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/4 do SWZ. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stół operacyjny endoskopowy Dostawa. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/5do SWZ. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolumna sufitowa endoskopowa - anestezjologiczna Dostawa. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/6 do SWZ. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolumna sufitowa endoskopowa Dostawa. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/7 do SWZ. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Myjnia endoskopów z wyposażeniem Dostawa. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/8 do SWZ. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szafa do przechowywania endoskopów z wyposażeniem Dostawa. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/9 do SWZ. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | System rejestracji badań endoskopowych Dostawa. Parametry wg opisu w Zał. Nr 3/10 do SWZ. | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wyposażenie Pracowni Endoskopii (meble, drobny sprzęt wyposażenia, akcesoria uzupełniające) wg opisu „Wyposażenia Pracowni Endoskopii” w Zał. Nr 3/11 do SWZ. | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wykonanie projektu i robót remontowych adaptacyjnych. Zakres na podstawie opisu wg dokumentu „Zakres prac adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii” w Zał. Nr 3/12 do SWZ. | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Montaż, instalacja, wdrożenie, całościowa integracja sprzętu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem przedmiotu zamówienia: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! – niniejszy wzór specyfikacji może być modyfikowany; należy uwzględnić w wycenie cały zakres przedmiotu zamówienia odpowiednio do jego specyfiki i zakresu określonego w SWZ.

Słownie wartość ogółem przedmiotu zamówienia brutto: .................................................................................................................................................................................................................................................

...................................		            		                                                    	   	                                                    ....................................................

data                                     			                                                         		                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy

zmieniony Załącznik Nr 3/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-123/24

po odpowiedziach z 11.12.2024 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-użytkowe)                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia:

dostawa aparatury medycznej z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń

na potrzeby Pracowni Endoskopii

Pełna nazwa urządzenia: Tor wizyjny ze wsparciem dla EUS – 2 szt.

Typ, model (podać):………………………………………………

Producent (podać):……………………………………………….

Rok produkcji (podać: nie starszy niż 2023):………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesor wideo |  |  |  |
|  | Dedykowany do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. | Tak, podać |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem | Tak, podać |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | Tak, podać |  |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów lub miniatury wykonanych zdjęć widoczne na monitorze głównym bez konieczności ich przywołania | Tak, podać |  |
|  | Główne wyjście wideo 4K (typ: 12G-SDI, min. 1 szt.) | Tak, podać |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: typ: 3G-SDI, Composite – min. po 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: typ: SDI, min. 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo: typ: SDI, Y/C – min. po 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Zapis ustawień dla min. 10 użytkowników | Tak, podać |  |
|  | Regulacji koloru, min. 8 poziomów. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest oddalony od obserwowanych obiektów | Tak, podać |  |
|  | Minimum 2 stopniowa regulacja kontrastu | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja jasności min. 15 stopniowa | Tak, podać |  |
|  | Minimum trzy tryby przesłony:auto, średni, szczytowy | Tak, podać |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu min. 8 stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczne powiększenie: 3x, małe, średnie, duże | Tak, podać |  |
|  | Funkcja PIP, POP | Tak, podać |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z systemem magnetycznego pozycjonowania endoskopów | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | Tak, podać |  |
|  | Format zapisu obrazów min.: TIFF, JPEG | Tak, podać |  |
|  | Pamięć wewnętrzna | Tak, podać |  |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła / uwidocznienie krwawienia | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | Tak, podać |  |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | Tak, podać |  |
|  | W zestawie: butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo typu 12G-SDI 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop min. 4, panel dotykowy – min. 3 podstawowe + min. 10 indywidualnych | Tak, podać |  |
|  | Odłączanie i podłączanie endoskopu bez potrzeby wyłączania zasilania | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanymi endoskopami | Tak, podać |  |
|  | Przystosowany do pełnej współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem ENDOBASE. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami produkcji Olympus wybranych serii i oferowanymi w niniejszym postępowaniu. Oferowany procesor musi być kompatybilny z posiadanymi procesorami firmy Olympus serii 180 i 190 – zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilność z wózkiem endoskopowym oferowanym. | Tak, podać |  |
| Procesor do komunikacji z endoskopami EUS |  |  |  |
|  | Standard obrazowania: 1080p | Tak, podać |  |
|  | Wyjścia / wejścia sygnału : DVI-D, HD-SDI x3 , S-video, Composite | Tak, podać |  |
|  | Wejścia sygnału HD-SDI | Tak, podać |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. | Tak, podać |  |
|  | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań–załączony USB Stick | Tak, podać |  |
|  | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | Tak, podać |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak, podać |  |
|  | Trzy tryby przesłony automatycznej: auto, maksymalny, średni. | Tak, podać |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu. Dopuszczamy procesor do komunikacji z endoskopami EUS, który w oryginalnych dostępnych na dzień składania pytań materiałach, nie posiada potwierdzenia parametru: „Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu”– zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak/Nie, podać |  |
|  | Funkcja ZOOM od x 1,2 | Tak, podać |  |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - 2, na klawiaturze - 4. | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami giętkimi olympus różnych serii | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z posiadanym systemem ENDOBASE | Tak, podać |  |
| Moduł sztucznej inteligencji |  |  |  |
|  | Procesor sztucznej inteligencji do endoskopii posiadający aplikacje do wykrywania gruczolaków, polipy. Wejście minimum 1 x SDI 4K wyjście minimum 2 SDI 4K/1080P. Możliwość sterowania z przełączników zdalnych na endoskopie. Kompatybilny z posiadanym procesorem EVIS X1 oraz posiadanymi kolonoskopami. Dopuszczamy do zaoferowania modułu sztucznej inteligencji kompatybilnego z kolonoskopami serii 185 / 190 / 1100 / 1200 / 1500 – zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak, podać |  |
| Monitor endoskopowy |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu: min. 30” | Tak, podać |  |
|  | Technologia panelu: LCD | Tak, podać |  |
|  | Podświetlenie: LED | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość min: 3840 × 2160 | Tak, podać |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 | Tak, podać |  |
|  | Jasność: min. 450 cd/m2 | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. Poziom / pion: 178°/ 178° | Tak, podać |  |
|  | Kontrast min.1000:1 | Tak, podać |  |
|  | Wejścia sygnału 4K: min. typu 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | Tak, podać |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K: min. typu 12G-SDI ×2 | Tak, podać |  |
|  | Wejścia sygnału 2K: min. typu 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 lub 4x3G-SDI, 1 x DVI | Tak, podać |  |
|  | Wyjścia sygnału 2K: min. typu 3G-SDI ×1 | Tak, podać |  |
|  | Funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany zasilacz monitora | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | Tak, podać |  |
|  | Rączki koszyków spełniające również funkcję podpórek w czasie załadunku szkiełek – utrzymujące koszyk stabilnie w pozycji stojącej na blacie roboczym. | Tak, podać | Parametry wykreślony i usunięty – zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. |
| Pompa płucząca |  |  |  |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, produkcji Olympus, które są w posiadaniu Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie umożliwiające spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą sterownika nożnego jak i możliwe sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu przez posiadane przez Zamawiającego procesory prod. Olympus (Evis Exera). | Tak, podać |  |
|  | Funkcja "trybu gotowości", w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po max. 20 sekundach ciągłej pracy. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja mocy przepływu – min. 8 stopni | Tak, podać |  |
|  | Pojemnik na wodę min. 2 litry, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody | Tak, podać |  |
|  | Koryto na zbiornik z wodą, zintegrowane z pompą | Tak, podać |  |
|  | Wymiary umożliwiające instalację na wózku endoskopowym oferowanym. | Tak, podać |  |
|  | Ilość pomp płuczących w oferowanym zestawie – 2 szt. | Tak, podać |  |
| Ssak endoskopowy |  |  |  |
|  | Płynna regulacja mocy ssania. Dopuszczamy ssak endoskopowy z regulacją mocy ssania za pomocą regulatora z membraną do precyzyjnej regulacji próżni - zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne podciśnienie do -95kPa | Tak, podać |  |
|  | 3 poziomy prędkości 40l/min, 50l/min, 60l/min, | Tak, podać |  |
|  | Pokrętło sterujące tempem zwiększania podciśnienia | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem; zabezpieczenie przed przelaniem. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość montażu na wózku endoskopowym. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pojemnik oraz filtr. | Tak, podać |  |
| Insuflator CO2 |  |  |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. | Tak, podać |  |
|  | Regulowany system podawania gazu poprzez odpowiednie dreny. | Tak, podać |  |
|  | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu). | Tak, podać |  |
|  | Butelka woda-gaz kompatybilna ze źródłem światła CLV-190 EVIS EXERAIII i endoskopami różnych serii olympus posiadanymi przez Zamawiającego bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów umożliwiając insuflację CO2 | Tak, podać |  |
|  | Zawór woda/gaz uniemożliwiający wydostawanie się CO2 poza obieg kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami produkcji Olympus (kolonoskopy, gastroskopy, duodenoskopy) | Tak, podać |  |
|  | Możliwa współpraca i sterowanie przez procesory oferowane i posiadany EVIS EXERA III | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie 45 kPa | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie z możliwością bezpośredniego podłączenia do wózka endoskopowego poprzez gniazdo: 230 V | Tak, podać |  |
|  | Rozmiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym max: szer.125X głęb. 300X wys.150 | Tak, podać |  |
|  | Waga max. 6 kg | Tak, podać |  |
| Wózek endoskopowy |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół o średnicy min. 120 mm | Tak, podać |  |
|  | Wieszak na min. dwa endoskopy | Tak, podać |  |
|  | Umieszczenie wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | Tak, podać |  |
|  | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie również poza obrysem wózka | Tak, podać |  |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie min. 12 urządzeń | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe minimalne wyposażenie: uchwyt na butlę CO2, pojemnik na akcesoria, uchwyt na dwa pojemniki ssaka, uchwyt na dren do płukania. | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania: warunki gwarancji i serwisu, szkolenia |  |  |
|  | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe (podlegające gwarancji) w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta- zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak, podać |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji w okresie gwarancji tj. przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia - max. 2 dni robocze z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji z serwisem gwarancyjnym – 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | Tak, podać |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji” traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem spowoduje odrzucenie oferty.

...................................						   ....................................................

data 								     pieczątka i podpis Wykonawcy

zmieniony Załącznik Nr 3/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-123/24

po odpowiedziach z 11.12.2024 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-użytkowe)                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia:

dostawa aparatury medycznej z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń

na potrzeby Pracowni Endoskopii

Pełna nazwa urządzenia: Endoskopy wraz z wyposażeniem – 1 kpl.

Typ, model (podać):………………………………………………

Producent (podać):……………………………………………….

Rok produkcji (podać: nie starszy niż 2023):………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany. Parametry oceniane opisano. | Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideogastroskop zabiegowy – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Model | Tak, podać |  |
|  | Nazwa Katalogowa | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy. | Tak, podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego - 3,7 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika maksymalnie 12 mm (w tym zakresie parametr wymagany) | Tak, podać. Ocena: ≤ 11 mm – 5 pkt. > 11 mm – 0 pkt. |  |
|  | Średnica końcówki endoskopu maksymalnie 11 mm (w tym zakresie parametr wymagany) | Tak, podać. Ocena: ≤ 10,1 mm – 5 pkt. > 10,1 mm – 0 pkt. |  |
|  | Głębia ostrości: 2-100 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt obserwacji 140 stopni | Tak, podać |  |
|  | Kąty zginania końcówki Góra:210o, Dół:90o, Lewo:100o, Prawo:100o | Tak, podać |  |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 szt | Tak, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny - Water Jet | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza - 1030 mm | Tak, podać |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | Tak, podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z procesorem posiadanym EVIS EXERA III | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami endoskopowymi ETD | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z posiadanym zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i dezynfekcji – ENDOSKAN. | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z systemem do insuflacji CO2 i z posiadanymi szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym systemem ENDOBASE | Tak, podać |  |
| Wideogastroskop pediatryczny – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Model | Tak, podać |  |
|  | Nazwa Katalogowa | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy. | Tak, podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego – 2,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika maksymalnie 6 mm (w tym zakresie parametr wymagany) | Tak, podać. Ocena: ≤ 5,9 mm – 5 pkt. > 5,9 mm – 0 pkt |  |
|  | Średnica końcówki endoskopu maksymalnie 5,6 mm (w tym zakresie parametr wymagany) | Tak, podać Ocena: ≤ 5,4 mm – 5 pkt. > 5,4 mm – 0 pkt |  |
|  | Głębia ostrości: 3-100 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt obserwacji 140 stopni | Tak, podać |  |
|  | Kąty zginania końcówki Góra:210o, Dół:90o, Lewo:100o, Prawo:100o | Tak, podać |  |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 szt | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza - min. 1100 mm | Tak, podać |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | Tak, podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, niewymagający nakładek uszczelniających. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z procesorami oferowanymi i posiadanym przez Zamawiającego EVIS EXERA III | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z myjniami endoskopowymi ETD | Tak, podać |  |
|  | Współpraca ze zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i dezynfekcji – ENDOSKAN. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym systemem ENDOBASE | Tak, podać |  |
| Duodenoskop – 4 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Model | Tak, podać |  |
|  | Nazwa Katalogowa | Tak, podać |  |
|  | Pole Widzenia – min. 100 o | Tak, podać |  |
|  | Kierunek widzenia – min. 15 o | Tak, podać |  |
|  | Głębia Ostrości – min. 5-60 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewn. Końcówki – max. 13,5 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewn. Sondy – max. 11,3 mm | Tak, podać |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki - G:120o D: 90o L:90o P:110o | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza sondy – max. 1240 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego – max. 4,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Końcówka dystalna współpracująca wyłącznie z jednorazowymi nakładkami podczas procedur medycznych | Tak, podać |  |
|  | Układ przeniesienia sił pchających i skrętnych 1 :1 na dystalny koniec duodenoskopu, poprawiający ergonomię i responsywność sondy | Tak, podać |  |
|  | Szybkie i bezpieczne zablokowanie krótkiego prowadnika z podwójnym systemem w części dystalnej. | Tak, podać |  |
|  | Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na rękojeści – min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Wykorzystanie funkcji wąskiego pasma światła w oparciu o filtry optyczne umieszczane w źródle światła toru wizyjnego. | Tak, podać |  |
|  | Przystosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanej przez Zamawiającego myjni ETD. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany układ RFID lub dołączony chip zbliżeniowy RFID do identyfikacji endoskopu kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem raportowania i monitorowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN oraz szafą do suszenia i przechowywania endoskopów model EDC. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Evis Exera III. | Tak, podać |  |
|  | Osłonka dystalna do wideo-duodenoskopu – min. 20 szt. | Tak, podać |  |
| Wideokolonoskop – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Model | Tak, podać |  |
|  | Nazwa Katalogowa | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu. | Tak, podać |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej max 13,5 mm. (w tym zakresie parametr wymagany) | Tak, podać. Ocena: ≤ 13 mm – 5 pkt. > 13 mm – 0 pkt. |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 13,5 mm. (w tym zakresie parametr wymagany) | Tak, podać. Ocena: ≤ 13,3 mm – 5 pkt. > 13,3 mm – 0 pkt. |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm. | Tak, podać |  |
|  | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. 1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm. | Tak, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160°. | Tak, podać |  |
|  | Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca dostęp do przycisków sterujących. | Tak, podać |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora min. 5. | Tak, podać |  |
|  | Długość sondy roboczej min. 1680 mm. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 75 x przy zastosowaniu wybranych monitorów HDTV. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 90 x przy zastosowaniu wybranych monitorów 4K. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łącząca obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu. | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | Tak, podać |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | Tak, podać |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny, nie wymagający zabezpieczających przed zalaniem nasadek. | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z procesorem obrazu oferowanym i pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji badań ENDOBASE | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z systemem do insuflacji CO2 i z szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu. | Tak, podać |  |
|  | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | Tak, podać |  |
|  | Miejsce dodatkowego zgięcia tuby wziernikowej ułatwiające pokonywanie mocnych zagięć | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z oferowanym procesorem sztucznej inteligencji do endoskopii posiadającym aplikację do wykrywania gruczolaków, polipów. | Tak, podać |  |
| Wideokolonoskop z opcją zoom – 2 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Model | Tak, podać |  |
|  | Nazwa Katalogowa | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy – uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | Tak, podać |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej max. 13,5 mm. (w tym zakresie parametr wymagany) | Tak, podać. Ocena: ≤ 12,8 mm – 5 pkt. > 12,8 mm – 0 pkt |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 13,5 mm. (w tym zakresie parametr wymagany) | Tak, podać. Ocena: ≤ 13,2 mm – 5 pkt. > 13,2 mm – 0 pkt. |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm. | Tak, podać |  |
|  | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości typowa 7-100 mm i w trybie tele 1-2 mm | Tak, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160°. | Tak, podać |  |
|  | Pole widzenia szerokie min. 170°, w trybie tele min. 90° | Tak, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny - Water Jet. | Tak, podać |  |
|  | Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca dostęp do przycisków sterujących. | Tak, podać |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora min. 4. | Tak, podać |  |
|  | Długość sondy roboczej min. 1330 mm. | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie optyczne min. 135 ktotne | Tak, podać |  |
|  | Precyzyjna regulacja powiększenia za pomocą ręcznej dżwigni | Tak, podać |  |
|  | Skanowanie sekwencyjne z możliwością korzystania z trybu dużej liczby klatek na sekundę przeznaczonego do rejestrowania obrazów z prędkością 120 klatek na sekundę minimalizującego migotanie obrazu i aberracje chromatyczne. | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor). | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | Tak, podać |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | Tak, podać |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny, nie wymagający zabezpieczających przed zalaniem nasadek. | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z oferowanym torem wizyjnym | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z posiadanym systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i posiadanymi szafami EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z systemem do insuflacji CO2 i z szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji procedur endoskopowych ENDOBASE | Tak, podać |  |
| Wideokolonoskop – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Model | Tak, podać |  |
|  | Nazwa Katalogowa | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu. | Tak, podać |  |
|  | Jakość obrazu HDTV | Tak, podać |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej max 12,0 mm. | Tak, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 11,8 mm. | Tak, podać |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,2 mm. | Tak, podać |  |
|  | Dwustopniowa głębia ostrości min. 2-6 mm oraz 5-100 mm. | Tak, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160°. | Tak, podać |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora min. 5. | Tak, podać |  |
|  | Długość sondy roboczej min. 1680 mm. | Tak, podać |  |
|  | Pole widzenia w trybie normalnego ostrzenia 170o, w trybie zbliżeniowego ostrzenia 160o | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | Tak, podać |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | Tak, podać |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny, nie wymagający zabezpieczających przed zalaniem nasadek. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanym procesorem obrazu i posiadanym EVIS EXERA III | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z systemem do insuflacji CO2 i z szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu. | Tak, podać |  |
|  | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | Tak, podać |  |
|  | Miejsce dodatkowego zgięcia tuby wziernikowej ułatwiające pokonywanie mocnych zagięć | Tak, podać |  |
| Endoskop ultrasonograficzny o skanowaniu liniowym – 4 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Model | Tak, podać |  |
|  | Nazwa Katalogowa | Tak, podać |  |
|  | Rodzaj obrazu wideo - Chip typu CCD | Tak, podać |  |
|  | Pole Widzenia wideo - 100o | Tak, podać |  |
|  | Kierunek widzenia - Boczny 55o Dopuszczamy do zaoferowania Endoskopu ultrasonograficznego z układem optycznym o kierunku widzenia odchylonym od osi pod kątem 55° - zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak, podać |  |
|  | Głębia ostrości w zakresie od 3 do 100 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki - 14,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy - 12,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki - Góra:130o Dół: 90o Prawo:90o Lewo: 90o | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza sondy - 1250 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego - 3,7 mm | Tak, podać |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora: - 4 przyciski | Tak, podać |  |
|  | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, między innymi poprzez fizyczne wycięcie widma pasma czerwonego, poprzez umieszczenie filtra optycznego w źródle światła. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja Kontrastowania Echo Harmonicznego z funkcją wykrywania sygnałów szerokopasmowych | Tak, podać |  |
|  | Zakres skanowania endoskopu ultrasonograficznego – liniowe 180o | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie endoskopu zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z myjnią do endoskopów ETD posiadaną przez Zamawiającego poprzez chip RFID do sczytywania informacji o endoskopie przez system ENDOSKAN posiadany przez Zamawiającego, monitorujący i raportujący poprawność procesów mycia i dezynfekcji. Współpraca z posiadaną przez Zamawiającego szafą do suszenia i przechowywania endoskopów model EDC. | Tak, podać |  |
|  | Funkcje ultrasonograficzne : B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow-mode | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwości pracy endoskopu ultrasonograficznego między innymi : 5 / 6 / 7,5 / 10 MHz | Tak, podać |  |
|  | Odłączany od endoskopu przewód łączący endoskop z USG | Tak, podać |  |
|  | Pełna współpraca z torem wizyjnym Evis Exera III, posiadanym przez Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| Ultrasonograf – 2 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Model | Tak, podać |  |
|  | Nazwa Katalogowa | Tak, podać |  |
|  | Przewód łączący endoskop z centralą USG | Tak, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji min. 2024 | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2020 | Tak, podać |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | Tak, podać |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych min. 4000000 | Tak, podać |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych min. 2 | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 310 dB | Tak, podać |  |
|  | Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cala. | Tak, podać |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali. | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 20 MHz. | Tak, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 69 000 obrazów. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | Tak, podać |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 800 s. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 35 cm | Tak, podać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 | Tak, podać |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | Tak, podać |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) B + Color + M | Tak, podać |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3500 obrazów/s | Tak, podać |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 650 obrazów/s | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak, podać |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min.0,5 do 20 kHz | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | Tak, podać |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 6,0 m/s | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min.0,1 do 30 kHz | Tak, podać |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 mm do 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | Tak, podać |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30 stopni | Tak, podać |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 80 stopni | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | Tak, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) pracujący jednocześnie z obrazowaniem trapezowym | Tak, podać |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | Tak, podać |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzn dual doppler) możliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI , PW/TDI | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym min. 320 GB | Tak, podać |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | Tak, podać |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | Tak, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak, podać |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak, podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x20 | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20 | Tak, podać |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. x10 | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak, podać |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak, podać |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Brzusznych - Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z głowicami endoskopowymi firmy Olympus | Tak, podać |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki (Elastografia Strain) | Tak, podać |  |
|  | Kontrastowe obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | Tak, podać |  |
|  | Kąt skanowania min. 70 st. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | Tak, podać |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 12,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | Tak, podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości | Tak, podać |  |
|  | Obrazowane trapezowe | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania: warunki gwarancji i serwisu, szkolenia |  |  |
|  | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | Tak, podać |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji w okresie gwarancji tj. przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia - max. 2 dni robocze z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji z serwisem gwarancyjnym – 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | Tak, podać |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem spowoduje odrzucenie oferty.

...................................						   ....................................................

data 								     pieczątka i podpis Wykonawcy

zmieniony Załącznik Nr 3/9

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-123/24

po odpowiedziach z 11.12.2024 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-użytkowe)                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia:

dostawa aparatury medycznej z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń

na potrzeby Pracowni Endoskopii

Pełna nazwa urządzenia: Szafa do przechowywania endoskopów z wyposażeniem – 2 szt.

Typ, model (podać):………………………………………………

Producent (podać):……………………………………………….

Rok produkcji (podać: nie starszy niż 2023):………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szafa endoskopowa susząco-przechowująca |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne suszenie i przechowywanie endoskopów. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola i monitorowanie procesu suszenia i przechowywania. | Tak, podać |  |
|  | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji. | Tak, podać |  |
|  | Programowanie czasu suszenia i przechowywania. | Tak, podać |  |
|  | Badania mikrobiologiczne skuteczności szafy wykonane z użyciem medycznych endoskopów giętkich. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary szafy max.: szerokość: 1300 mm, głębokość 500mm, wysokość : 2300mm. | Tak, podać |  |
|  | Waga max: 200 kg. | Tak, podać |  |
|  | Głębokość komory suszenia, umożliwiająca łatwe ułożenie endoskopów, min.: 350 mm. | Tak, podać |  |
|  | Pojemność komory suszenia, umożliwiająca poprawne ułożenie endoskopów, min.: 0,65 m3. | Tak, podać |  |
|  | Utrzymywanie nadciśnienia wewnątrz komory suszenia. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość miejsca na endoskop min. 80mm w celu łatwego zawieszania endoskopów. | Tak, podać |  |
|  | Liczba miejsc na endoskopy min: 8. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową komorę pasywną pracującą na wspólnej części sterującej na min. 4 endoskopy. | Tak, podać |  |
|  | Przechowywanie endoskopów w pozycji pionowej. | Tak, podać |  |
|  | Monitorowany przepływ powietrza przez każdy endoskop. | Tak, podać |  |
|  | Programowanie czasu suszenia. | Tak, podać |  |
|  | Suszenie do min. 120 minut. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V. | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie do sieci jednofazowej L1, N, PE. | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie do sieci komputrowej LAN RJ45. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 250 wat, w celu ograniczenia ciepła wydzielanego do pomieszczenia w którym znajduje się szafa. | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie do sprężonego powietrza klasy medycznej punkt rosy - 43oC, ciśnienie 3-8 barów. | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie do powietrza medycznego za pomocą szybkozłączki lub za pomocą zaworu z gwintem. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze 100 l/min. | Tak, podać |  |
|  | Filtr HEPA min. 0,3µ. Dopuszczamy szafę endoskopową wyposażoną w filtr HEPA H13 zatrzymujący cząstki o średnicy od 0,3 μm - zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak, podać |  |
|  | Klasa filtra min. H13. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja bez agregatu w celu ograniczenia hałasu oraz wydzielania ciepła do pracowni. Zamawiający dopuszcza możliwość wpięcia szafy bezpośrednio do instalacji szpitalnej. Mając na uwadze fakt, że zadanie dotyczy zarówno dostawy urządzeń jak i adaptacji pomieszczeń to po stronie Wykonawcy jest wykonanie niezbędnych przyłączy i prac modernizacyjnych, w tym sprawdzenia wydajności - zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak, podać |  |
|  | Szafa bezobsługowa, nie wymaga od użytkownika czynności serwisowych np. opróżniania skroplin. | Tak, podać |  |
|  | Czytnik RFID do identyfikacji osoby obsługującej i endoskopu w celu śledzenia drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia. | Tak, podać |  |
|  | Czytnik RFID szafy kompatybilny z chipami RFID posiadanych i oferowanych endoskopów. | Tak, podać |  |
|  | Przeszklone drzwi umożliwiające wgląd do szafy bez jej otwierania. | Tak, podać |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne komory. | Tak, podać |  |
|  | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi. | Tak, podać |  |
|  | System podświetlania wiszących endoskopów różnymi kolorami w zależności od stanu endoskopu: endoskop w stanie suszenia (niebieski), endoskop w stanie przechowywania (zielony), endoskop przekroczonym czasem przechowywania (czerwony). | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD. Dopuszczamy do zaoferowania szafy wyposażonej w panel sterowania w postaci kolorowego ekranu dotykowego - zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania pokazujący wykorzystany czas przechowywania oraz czas pozostały. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie wartości nadciśnienia. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie wartości wilgotności względnej. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie godziny i daty. | Tak, podać |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | Tak, podać |  |
|  | Alarm braku nadciśnienia. | Tak, podać |  |
|  | Alarm braku przepływu powietrza. | Tak, podać |  |
|  | Alarm awarii zasilania. | Tak, podać |  |
|  | Alarm przekroczonego czasu przechowywania. | Tak, podać |  |
|  | Alarm przekroczonej temperatury maksymalnej. | Tak, podać |  |
|  | Dostęp do szafy po sczytaniu personalnej karty chipowej. | Tak, podać |  |
|  | Dostęp serwisowy do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania przez szufladę znajdującą się obok szafy, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminacje. | Tak, podać |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem dokumentacji badań. | Tak, podać |  |
|  | W zestawie adaptery do podłączenia posiadanych przez Zamawiającego endoskopów produkcji Olympus: duodenoskopy, gastroskopy, kolonoskopy, echoendoskopy. | Tak, podać |  |
|  | Raport z przeprowadzonych badań potwierdzających czystość mikrobiologiczną, dla minimum 10 dniowego okresu przechowywania endoskopów. | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania: warunki gwarancji i serwisu, szkolenia |  |  |
|  | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe (podlegające gwarancji) w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta- zgodnie z odpowiedzią na zapytanie. | Tak, podać |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji w okresie gwarancji tj. przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia - max. 2 dni robocze z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji z serwisem gwarancyjnym – 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | Tak, podać |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem spowoduje odrzucenie oferty.

...................................						   ....................................................

data 								     pieczątka i podpis Wykonawcy

zmieniony Załącznik Nr 3/10

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-123/24

po odpowiedziach z 11.12.2024 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-użytkowe)                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia:

dostawa aparatury medycznej z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń

na potrzeby Pracowni Endoskopii

Pełna nazwa urządzenia: System rejestracji badań endoskopowych – 1 kpl.

Typ, model (podać):………………………………………………

Producent (podać):……………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| System do rejestracji obrazów |  |  |  |
|  | Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server Możliwość rozbudowy systemu o komunikacje elektronicznej wymiany danych w medycynie wg standardów | Tak, podać |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z funkcją: - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu - importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09) - załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na raporcie | Tak, podać |  |
|  | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie rejestracją zdjęć bezpośrednio z przycisków na głowicy oferowanych endoskopów | Tak, podać |  |
|  | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z funkcją nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD | Tak, podać |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | Tak, podać |  |
|  | Eksportowanie raportów w znanych formatach: PDF, TXT | Tak, podać |  |
|  | Zapisywanie i edycja zdjęć z funkcją zaznaczania elementów graficznych i tekstu | Tak, podać |  |
|  | Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych, min. ilości wykonanych badań, ilości schorzeń, instytucjach kierujących | Tak, podać |  |
|  | Eksport oraz import plików w znanych formatach: BMP, JPG, PNG, PDF, TXT, AVI, MPG2 na nośnik typu pendrive | Tak, podać |  |
|  | Edycja obrazów bezpośrednio po zabiegu przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych | Tak, podać |  |
|  | Identyfikacja automatyczna nie manualna podłączonego endoskopu z podaniem typu i numeru seryjnego dla oferowanych procesorów | Tak, podać |  |
|  | Funkcja nagrywania notatek głosowych połączonych z elektroniczną historią pacjenta | Tak, podać |  |
|  | System w pełni współpracujący z posiadanym systemem badań ENDOBASE i posiadanymi procesorami EVIS EXERA III jak i oferowanymi | Tak, podać |  |
|  | Zestaw komputerowy – 3 szt. (dwa przy torach wizyjnych, jeden biurowy) zapewniający pełną funkcjonalność systemu pracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem opisu i dystrybucji badań endoskopowych ENDOBASE. Zestawy z systemem operacyjnycm Windows 11 Pro lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez w/w system oraz oferujący wszystkie funkcjonalności w/w systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w system, z procesorem min. i5, z pamięcią min. 8GB, dyskami min. 500gb ssd i 500gb hdd, monitorem min. 22‘‘ Full HD HDMI. Komputer wyposażony w kartę przechwytującą obraz (frame grabber) z dostarczanego toru wizyjnego w jakości cyfrowej z łączem HD SDI. Każda stacja komputerowa zawiera UPS bez dodatkowych wentylatorów i drukarkę laserową kolorową. 2) Wykonawca w ramach dostawy zainstaluje i skonfiguruje zestaw komputerowy. Dostarczony sprzęt komputerowy musi mieć możliwość współpracy z domeną Active Directory Zamawiającego (o ile dotyczy) oraz gwarantować optymalną i ergonomiczną pracę w oferowanym systemie. | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania: warunki gwarancji i serwisu, szkolenia |  |  |
|  | Okres gwarancji z serwisem gwarancyjnym – min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące pracy z systemem dla pracowników Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia system pomocy zdalnej z możliwością przekazywania zgłoszeń (w tym zgłaszanie błędów) w formie telefonicznej, e-mail, w tym co najmniej jedną z form całodobowo. Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń pomocy technicznej i serwisowych spełniając wszystkie poniższe kryteria minimalne: - w dni robocze w godzinach 7:00 – 16:00. - koszt połączenia z pomocą telefoniczną Wykonawcy (jeden numer telefonu dla wszystkich zgłoszeń) nie może być wyższy niż koszt połączenia krajowego w Polsce na numer stacjonarny. - niedopuszczalne jest zaoferowanie systemu pomocy opartego o numer o podwyższonej opłacie (np. 0-700 itp.). | Tak, podać |  |
|  | W zależności od typu zgłoszenia maksymalny czas usunięcia awarii wynosi: Zgłoszenie błędu krytycznego do 2 dni robocze od zgłoszenia. Pod pojęciem błędu krytycznego Zamawiający rozumie całkowity brak działania systemu lub jego części uniemożliwiający dostęp do zgromadzonych danych, rejestrowania zleceń i/lub przyjmowania materiałów. Zgłoszenie błędu poważnego (ograniczona praca w systemie) – do 7 dni roboczych od zgłoszenia. Pod pojęciem błędu poważnego Zamawiający rozumie takie ograniczenie pracy systemu, w wyniku którego nie jest możliwe prowadzenie diagnostyki w pełnym zakresie od przyjęcia zlecenia do wydania wyniku w wymaganym reżimie czasowym. Zgłoszenie błędu zwykłego – do 14 dni roboczych od zgłoszenia. Za błąd zwykły Zamawiający uznaje utrudnienia w pracy systemu (w tym brak płynności działania) lub brak dostępu do funkcjonalności, które mogą być realizowane w systemie w inny sposób. W przypadku awarii systemu, której nie da się usunąć zdalnie, Wykonawca na własny koszt realizuje czynności w siedzibie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa oraz opublikowanymi najnowszymi standardami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić wprowadzanie wszelkich zmian konfiguracji systemu na życzenie Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić wprowadzanie wszelkich zmian konfiguracji oferowanego/dostarczonego systemu na życzenie Zamawiającego - zgodnie z odpowiedzią na zapytanie do SWZ. | Tak, podać |  |
|  | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | Tak, podać |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem spowoduje odrzucenie oferty.

...................................						   ....................................................

data 								     pieczątka i podpis Wykonawcy

zmieniony Załącznik Nr 3/11

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-123/24

po odpowiedziach z 11.12.2024 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-użytkowe)                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia:

dostawa aparatury medycznej z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń

na potrzeby Pracowni Endoskopii

Pełna nazwa: Wyposażenie pracowni endoskopii

UWAGA! - parametry i rozmiary wyrobów z tego załącznika mają charakter planowany, a Wykonawca będzie mógł jej zmienić w szczególności w zakresie rozmiarowym i dostosować na etapie projektowania adaptacji pomieszczeń do faktycznych potrzeb wynikających z przyjętych założeń użytkowych, instalacyjnych i uzgodnień z Zamawiającym.

UWAGA! - rozmiary wyrobów z tego załącznika mają charakter planowany, a Wykonawca będzie mógł jej zmienić 
w szczególności  rozmiarowo, pod względem materiałów i kolorystyki oraz dostosować na etapie projektowania adaptacji pomieszczeń do faktycznych potrzeb wynikających z przyjętych założeń użytkowych, instalacyjnych i uzgodnień 
z Zamawiającym.

- zgodnie z odpowiedzią  na zapytanie do SWZ.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie meblowe pracowni |  |  |  |
|  | - 1. Zlew gospodarczy z kratą - 1 szt. wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścienie o wys.200 mm. Wymiary: 600x400x250mm. W wyposażeniu bateria z wyciąganą rączka natrysku. | Tak, podać |  |
|  | - Zabudowa kuchenna wg projektu – 1 komplet z płyty melaminowanej, korpusy szafek i półki z płyty grubości minimum 18 mm w kolorze jasnoszarym z czarnym obrzeżem, blat grubości min.25mm. Szafki ze stopkami pozwalającymi na regulację. Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej + bateria sztorcowa z regulowaną wylewką. Zawiasy FGV/Blum lub równoważne. W skład zabudowy wchodzą: - szafka stojąca szerokości 90 cm ze zlewozmywakiem z ociekaczem i drzwiami dwuskrzydłowymi, - 2x szafka stojąca szerokości 60 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi, - szafka wisząca szerokości 90 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi, - 2x szafka wisząca szerokości 60 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi, - płyta indukcyjna dwupalnikowa, - okap | Tak, podać |  |
|  | - Stół kuchenny z blatem z płyty melaminowanej, z płyty grubości minimum 25 mm w kolorze jasnoszarym z czarnym obrzeżem, wymiary: długość 140 cm, szerokość 70 cm, wysokość ok. 75 cm – 1 sztuka | Tak, podać |  |
|  | - Krzesło sztaplowane na stelażu 4-nożnym chromowanym, oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa, lekka i stabilna konstrukcja, możliwość sztaplowania czyli wkładania jednego krzesła w drugie, łatwe do utrzymania w czystości – 6 sztuk | Tak, podać typ/model |  |
|  | - Biurko z blatem z laminatu kompaktowego Blat biurka wykonany z płyty odpornej na działanie środków chemicznych (typu "Trespa"), blat grubości minimum 13 mm w kolorze jasnoszarym z czarnym rdzeniem. Nogi ze stali nierdzewnej, wykonane z profili zamkniętych, ze stopkami pozwalającymi na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Przelotka do kabli w blacie. Wymiary: szerokość 140cm, głębokość 70cm, wysokość ok.78cm. – 3 sztuki | Tak, podać |  |
|  | - Fotel obrotowy na kółkach, tapicerka zmywalna, podłokietniki, pięć skrętnych kółek, regulacja wysokości, nachylenia oparcia itp. za pomocą sprężyny gazowej – 5 sztuk | Tak, podać typ/model |  |
|  | - Zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej 260x80cm – 2 komplety. - Szafka stojąca dwudrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) ze zlewozmywakiem jednokomorowym długości 130cm, baterią sztorcową i zamykaną szafką o wym.180x80cm. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Obok stół roboczy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o wym. 80x80cm.Oba meble na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości min.40mm. Pistolety wpuszczane w blat stołu poprzez przelotki w zabudowie. | Tak, podać |  |
|  | - Pistolet na wodę demineralizowaną –2 sztuki. Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, wyposażony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na ścianie, wyposażone w zestaw 8 końcówek, podłączenie do instalacji sprężonego powietrza 1/2", przewód zasilający ze stali nierdzewnej 1,5 m. | Tak, podać typ/model |  |
|  | - Pistolet na sprężone powietrze –2 sztuki. Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, wyposażony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na ścianie, bez końcówek, podłączenie do instalacji sprężonego powietrza 1/2", przewód zasilający ze stali nierdzewnej 1,5 m. | Tak, podać typ/model |  |
|  | - Stelaż do worków foliowych 60l – pojedynczy z pokrywą – 3 sztuki. - Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę satynową (matową) podnoszoną nożnie. Pokrywa - po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. - Pokrywa wolnoopadająca. Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. - Podstawa z kółkami fi 50 mm w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 400x510x710. | Tak, podać |  |
|  | - Biurko z blatem z płyty melaminowanej – 2 sztuki. Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej, blat grubości minimum 18 mm w kolorze jasnoszarym z czarnym obrzeżem. Nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, ze stopkami pozwalającymi na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Przelotka do kabli w blacie. Wymiary: szerokość 140cm, głębokość 70cm, wysokość ok.78cm. | Tak, podać |  |
|  | - Kontenerek podbiurkowy z płyty melaminowanej – 2 sztuki. korpus i balt z płyty grubości minimum 18 mm w kolorze jasnoszarym z czarnym obrzeżem. Kontener szer. 430 mm, gł. 600 mm, z zamkiem centralnym. | Tak, podać |  |
|  | - Szafa aktowa dwudrzwiowa z nadstawką – 4 sztuki. z płyty melaminowanej grubości minimum 18 mm w kolorze jasnoszarym z czarnym obrzeżem. PółkI regulowane, jedna półka staa (najwyższą) i dwuskrzydłowa szafka nad półką stałą. Wymiary ok: 800 x 500 x 2000mm. | Tak, podać |  |
|  | - Wieszak ścienny – 5 sztuk. - wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak na listwie (profilu) z min.4 haczykami. Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm ok.350x61x88. | Tak, podać |  |
|  | - Krzesło do poczekalni (ławka trzyosobowa na metalowej konstrukcji z profilowanymi siedziskami) - 3 sztuki. | Tak, podać |  |
|  | - Krzesło do poczekalni (ławka dwuosobowa na metalowej konstrukcji z profilowanymi siedziskami) – 3 sztuki. | Tak, podać |  |
|  | - Lada rejestracyjna – 1 sztuka. podwieszana, złożona z dwóch modułów, z płyty odpornej na działanie środków chemicznych (typu "Trespa"), blat grubości minimum 13 mm, dł. ok.200cm. | Tak, podać |  |
|  | - Telewizor wiszący OLED 55" – 1 sztuka. | Tak, (podać nazwę producenta i model) |  |
|  | - Zestaw dezynfekcyjny – 4 sztuki, - (pojemnik na mydło w płynie o poj. min.800ml, pojemnik na środek do dezynfekcji o poj. min.800ml, pojemnik na ręczniki papierowe składane, min. 250szt), metalowy kosz na odpady ok.20L. | Tak, podać typ/model |  |
|  | - Zestaw do WC – 3 sztuki. - (pojemnik na papier toaletowy o średnicy min.23cm, szczotka WC), metalowy kosz na odpady ok.20L. | Tak, podać |  |
|  | - Lustro nadumywalkowe – 3 sztuki. - min. 40x50cm, fazowane krawędzie. | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania: warunki gwarancji i serwisu, szkolenia |  |  |
|  | - Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | Tak, podać | Warunek wyłączony z uwagi na specyfikę wyrobów - wg odpowiedzi na zapytanie do SWZ. |
|  | - Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | Tak, podać | Warunek wyłączony z uwagi na specyfikę wyrobów - wg odpowiedzi na zapytanie do SWZ |
|  | - Instrukcja w języku polskim | Tak, podać | Warunek wyłączony z uwagi na specyfikę wyrobów - wg odpowiedzi na zapytanie do SWZ |
|  | - Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji w okresie gwarancji tj. przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia - max. 3 dni robocze z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. | Tak, podać |  |
|  | - Okres gwarancji z serwisem gwarancyjnym – 18 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | - Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Tak, podać |  |
|  | - Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | Tak, podać |  |

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem spowoduje odrzucenie oferty.

...................................						   ....................................................

data 								     pieczątka i podpis Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

? W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124  z 20.5.2003, s. 36).                             Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.