### Zakres nr 1. – Oddz. KARDIOLOGII/PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  ECHOKADRIOGRAF szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | kpl. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 1 POZ. ………

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

- W przypadku, gdy zaoferowany asortyment objęty jest różną stawką podatku Vat, Wykonawca wpisuje w tabeli cenę z rozbiciem  zróżnicowanej  stawki podatku

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1–   ECHOKADRIOGRAF  szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - ECHOKADRIOGRAF szt/kpl. 1. |  |  |  |  |
| 1. | Aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej wyposażonej w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich centralnym pedałem, rok produkcji 2023 |  |  |  |
| 2. | Zasilanie aparatu 230V ±10%; 50Hz | Tak |  | Wymagane |
| 3. | Monitor o przekątnej min. 21,5”, o rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | Tak | (*) | Parametr oceniany 40 pkt –OLED lub QLED 1 pkt - LCD |
| 4. | Panel sterowania regulowany góra/dół, w zakresie min. 20 cm | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo w zakresie +/- 30 stopni, niezależnie od jednostki centralnej | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12’’ do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Wyjście typu DP, HDMI lub DVI-I umożliwiające przesyłanie obrazu z aparatu na dodatkowy monitor obserwacyjny | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na panelu dotykowym | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 4700000 | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Dynamika systemu 320 dB | Tak |  | Wymagane |
| 11. | Regulacja wzmocnienia w zakresie głębokości obrazowania (min. 8 regulatorów) | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Regulacja wzmocnienia w kierunku poprzecznym wiązki (min. 4 regulatory) | Tak |  | Wymagane |
| 13. | Zakres głębokości obrazowania: 1 do 40 cm | Tak |  | Wymagane |
| 14. | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) od 1,5 do 18 MHz | Tak |  | Wymagane |
| 15. | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych, w tym głowicy przezprzełykowej min. 4 gniazda | Tak |  | Wymagane |
| 16. | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | Tak |  | Wymagane |
| 17. | Podręczna pamięć min. 2200 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru czasu trwania pętli obrazowych | Tak |  | Wymagane |
| 18. | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D 1900 obrazów/s | Tak |  | Wymagane |
| 19. | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, przy użyciu wbudowanego modułu EKG | Tak |  | Wymagane |
| 20. | Videoprinter czarno-biały małego formatu o szerokości wydruku 110 mm | Tak |  | Wymagane |
| 21. | Zasilanie bateryjne (lub zainstalowany UPS) pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie do 20s | Tak |  | Wymagane |
| 22. | Współpraca aparatu z głowicami: 1. phased array 2. liniowe 3. convex 4. przezprzełykowe wielopłaszczyznowe 5. dopplerowskie typu ołówkowego 6. matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezprzełykowej | Tak |  | Wymagane |
| 23. | Tryby obrazowania: 3D 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | Tak |  | Wymagane |
|  | Dla trybu 2D: |  |  | Wymagane |
| 24. | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 5x | Tak | (**) | Wymagane |
| 25. | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | Tak |  | Wymagane |
| 26. | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | Tak |  | Wymagane |
|  | Dla trybu M: |  |  | Wymagane |
| 27. | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | Tak |  | Wymagane |
| 28. | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | Tak |  | Wymagane |
| 29. | Anatomiczny M-mode | Tak |  | Wymagane |
|  | Dla trybu Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |  |
| 30. | Wielkość bramki PW Doppler regulowana w zakresie od 1 do 15 mm | Tak |  | Wymagane |
| 31. | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | Tak |  | Wymagane |
| 32. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  | Wymagane |
|  | Dla trybu Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) |  |  |  |
| 33. | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  | Wymagane |
| 34. | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°: co najmniej 12 m/s | Tak | (**) | Wymagane |
|  | Dla trybu Doppler Kolorowy (CD) |  |  |  |
| 35. | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy | Tak |  | Wymagane |
| 36. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | Tak |  | Wymagane |
| 37. | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym |  |  |  |
| 38. | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli) | Tak |  | Wymagane |
| 39. | Obrazowanie w sektorze min. 90° x 90° | Tak |  | Wymagane |
| 40. | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | Tak |  | Wymagane |
| 41. | Tryb 3D/3D Live na głowicy przezprzełykowej wielopłaszczyznowej z prędkością do 90 vps | Tak |  | Wymagane |
| 42. | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler) z głowicy przezprzełykowej | Tak |  | Wymagane |
| 43. | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | Tak |  | Wymagane |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
| 44. | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca Zakres częstotliwości pracy od 1,5 do 4,5 MHz. Ilość elementów min. 80 Kąt pola skanowania 90° | Tak |  | Wymagane |
| 45. | Współpraca oferowanego aparatu z posiadaną przez zamawiającego głowicą 6VT-D firmy General Electric | Tak |  | Wymagane |
|  | Oprogramowanie aparatu |  |  |  |
| 46. | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: 1.echokardiograficznych dorosłych 2.naczyniowych 3.echokardiograficznych pediatrycznych 4. jamy brzusznej | Tak |  | Wymagane |
| 47. | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak |  | Wymagane |
| 48. | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora | Tak |  | Wymagane |
| 49. | Oprogramowanie, które pozwala na automatyczne wyznaczanie pola, objętości i frakcji wyrzutowej i FAC lewej komory z projekcji AP4 i AP2 | Tak |  | Wymagane |
| 50. | Oprogramowanie do badań StressEcho z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do 10 etapów, długość akwizycji: od 1 do 180 sekund | Tak |  | Wymagane |
| 51. | Oprogramowanie, które pozwala na automatyczne wyznaczanie pola, objętości i frakcji wyrzutowej i FAC lewej komory z projekcji AP4 i AP2 | Tak |  | Wymagane |
| 52. | Oprogramowanie do badań StressEcho z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do 10 etapów, długość akwizycji: od 1 do 180 sekund | Tak |  | Wymagane |
|  | Dodatkowe moduły |  |  |  |
| 53. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | Tak |  | Wymagane |
| 54. | Współpraca z zewnętrzną stacją roboczą EchoPAC wyposażoną w oprogramowanie, umożliwiające dalszą analizę obrazów, przeglądanie bazy, przyjmowanie danych pomiarowych w formacie DICOM, przechowywanie obrazów w formacie kompatybilnym z aparatem, tworzenie szablonów raportów, komentarz, przyjmowanie obrazów z aparatów lub pobieranie obrazów z systemów PACS, analiza obrazów 3D i 4D, pakiety pomiarowe kardiologiczne oraz naczyniowe, obróbki uzyskanych obrazów 3D przy pomocy głowicy przezprzełykowej itp. Stacja komunikuje się z aparatami USG poprzez sieć LAN w standardzie DICOM 3.0. | Tak |  | Wymagane |
|  | Archiwizacja |  |  |  |
| 55. | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 512 GB | Tak |  | Wymagane |
| 56. | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |  | Wymagane |
| 57. | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak |  | Wymagane |
| 58. | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | Tak |  | Wymagane |
| 59. | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. | Tak |  | Wymagane |
| 60. | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | Tak |  | Wymagane |
| 61. | Pełna konfiguracja z systemem RIS/PACS Zamawiającego | Tak |  | Wymagane |
| 62. | Podłączenie oferowanego aparatu do posiadanego przez Zamawiajacego systemu komputerowej analizy badań echokardiograficznych | Tak |  | Wymagane |
| 63. | Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki aparatu przez internet pozwalającej na wykonanie testów, zgrania logów błędu, powiadamianiu serwera o wystąpieniu błędu itp. | Tak |  | Wymagane |
| 64. | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne oraz naczyniowe, komunikacja przez LAN | Tak |  | Wymagane |
| 65. | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne oraz naczyniowe, komunikacja przez WiFi | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·             (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1. - Modyfikacja

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony - sprzęt( podać w miesiącach), liczona - od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego |  |  | - min 24 miesiące podać |  | - Bez punktacji |
| - 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  |  | TAK |  | - Bez punktacji |
| - 3 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 4 | - Maksymalny czas naprawy nie może - przekroczyć 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści - czas naprawy do 5 dni roboczych w - przypadku konieczności sprowadzenia - części zamiennych spoza Polski i 7 dni - roboczych w przypadku konieczności - sprowadzenia części zamiennych spoza UE. |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 6 | - Liczba napraw powodująca wymianę - podzespołu na nowy – maksimum 3 |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 7.. | - Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin - gwarancji – max. 2 dni robocze |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 8.. | - Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w - okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy - serwisu) |  |  | - Tak, podać ilość przeglądów |  | - Bez punktacji |
|  |  | # SZKOLENIA |  |  |  |  |
| - 9 | - - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
|  |  | # INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| - 10 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  |  | TAK |  | - Bez punktacji |
| - 11 | - Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart - pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  |  | - TAK |  | Bez punktacji |
| - 12.. | - Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

### Zakres nr 1. – Oddz. KARDIOLOGII/PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  APARATY EKG  wraz z integracją z systemem INFINNITT   szt/kpl. 2.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | kpl. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 2 POZ. ………

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

- W przypadku, gdy zaoferowany asortyment objęty jest różną stawką podatku Vat, Wykonawca wpisuje w tabeli cenę z rozbiciem  zróżnicowanej  stawki podatku

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2–   APARATY EKG wraz z integracją z systemem INFINNITT    szt/kpl. 2.

Załącznik 1B Zakres nr 2   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - APARATY EKG wraz z integracją z systemem INFINNITT szt/kpl. 2. |  |  |  |  |
| 1. | APARATY EKG 12 - kanałowy |  |  |  |
| 2. | Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: -10-elektrodowy (wymienny) kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 - przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu - wskaźnik LED jakości oklejenia pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 3. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta z wyświetlaniem na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy LCD o min. przekątnej 10” i rozdzielczości min 1366x768 pikseli | Tak | (**) | Wymagane |
| 5. | Możliwość podglądu na ekranie w czasie rzeczywistym i po rejestracji (przed wydrukiem) do 12-tu odprowadzeń EKG jednocześnie. | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu; - częstości rytmu; - czułości, - prędkości zapisu rodzaju filtru. | Tak | (**) | Wymagane |
| 7. | Pasmo przenoszenia: minimum 0,05 ÷ 300 Hz. | Tak | (**) | Wymagane |
| 8. | Prędkość zapisu : minimum 5, 10, 25 i 50 mm/s. | Tak | (**) | Wymagane |
| 9. | Czułość: minimum 5, 10 i 20 mm/mV. | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Rozdzielczość zapisu: minimum 8 pkt./mm. | Tak |  | Wymagane |
| 11. | Wykrywanie impulsów stymulatora z częstotliwością próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: minimum 40 000 próbek /s/ kanał. | Tak | (**) | Wymagane |
| 12. | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: minimum 1000 próbek / s / kanał. | Tak | (**) | Wymagane |
| 13. | Rozdzielczość przetwarzania: minimum 20 bitów. | Tak | (**) | Wymagane |
| 14. | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. | Tak |  | Wymagane |
| 15. | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych i pływania linii izoelektrycznej. | Tak | (**) | Wymagane |
| 16. | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. | Tak |  | Wymagane |
| 17. | Jednoczasowa rejestracja sygnału EKG co najmniej: z 3, 6 lub 12-tu odprowadzeń do wyboru. | Tak |  | Wymagane |
| 18. | Formaty wydruku: co najmniej z 3 + 1 kanał, 3 + 3 kanały, 6 kanałów, 6 + 6 kanałów, 12 kanałów. | Tak |  | Wymagane |
| 19. | 2 tryby pracy: automatyczny i ręczny do wyboru z menu | Tak |  | Wymagane |
| 20. | Dla trybu automatycznego: Wydruk ostatnich 10 sekund zapisu EKG. | Tak |  | Wymagane |
| 21. | Dla trybu automatycznego: Bufor do 5 minut ciągłego zapisu EKG, rejestrowany od momentu podłączenia pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 22. | Dla trybu automatycznego: możliwość automatycznego wyboru, wyświetlania i wydruku najlepszego pod względem diagnostycznym 10 sekundowego odcinka z bufora ciągłego zapisu EKG. | Tak |  | Wymagane |
| 23. | Dla trybu ręcznego: wydruki do wyboru 3, 6, 8 i 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. | Tak | (**) | Wymagane |
|  | Dla trybu ręcznego: możliwość archiwizacji w pamięci aparatu do 5 minut 12-kanałowego zapisu rytmu |  |  | Wymagane |
| 24. | Drukarka termiczna, wbudowana w aparat. | Tak | (**) | Wymagane |
| 25. | Wydruki na perforowanym składanym papierze termicznym formatu A4 o wymiarach 210x297 mm | Tak |  | Wymagane |
| 26. | Możliwość stosowania papieru termicznego w formacie Smart (210 x 280 mm; 250 kartek) lub Letter (216 x 280 mm; 250 kartek). | Tak | (**) | Wymagane |
| 27. | Ryza startowa papieru termicznego w zestawie – minimum 250 kartek. | Tak |  | Wymagane |
| 28. | Wydruki z oznaczoną datą i godziną badania. | Tak |  | Wymagane |
| 29. | Możliwość rekonfiguracji ankiety pacjenta poprzez dodawanie, usuwanie, zmianę nazwy i położenia wybranych pól. | Tak |  | Wymagane |
| 30. | Możliwość zdefiniowania pól obowiązkowych ankiety pacjenta: ID pacjenta, imię, nazwisko, data urodzenia, ID technika. | Tak |  | Wymagane |
| 31. | Możliwość rozbudowy o funkcję zabezpieczenia danych z użyciem usług LDAP lub Active Directory. | Tak |  | Wymagane |
| 32. | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | Tak |  | Wymagane |
| 33. | Automatyczne wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. |  | (**) |  |
| 34. | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. | Tak | (**) | Wymagane |
| 35. | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania | Tak | (**) | Wymagane |
| 36. | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. | Tak |  | Wymagane |
| 37. | Pamięć wewnętrzna z możliwością przechowywania minimum 40 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym, z możliwością podglądu. | Tak |  | Wymagane |
| 38. | Możliwość przeglądania i wydruku zarchiwizowanego w pamięci aparatu 12 kanałowego zapisu rytmu | Tak |  | Wymagane |
| 39. | Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi wartościami czułości i prędkości zapisu, zmienionymi parametrami filtru i w innym układzie wydruku. | Tak |  | Wymagane |
| 40. | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak |  | Wymagane |
| 41. | Usuwanie zapisów EKG z pamięci aparatu po 1-99 dni od akwizycji, wydruku lub transmisji. | Tak |  | Wymagane |
| 42. | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak |  | Wymagane |
| 43. | Możliwość przesłania do komputera w postaci jednego wielostronicowego pliku PDF zapamiętanego EKG z trybu ręcznego o czasie trwania do 5 minut. | Tak |  | Wymagane |
| 44. | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | Tak |  | Wymagane |
| 45. | Możliwość rozbudowy o obsługę zapytań HL7 Patient Data Query | Tak |  | Wymagane |
| 46. | Interfejs komunikacyjny sieci przewodowej Ethernet LAN. | Tak |  | Wymagane |
| 47. | Interfejs komunikacyjny sieci bezprzewodowej WLAN. | Tak |  | Wymagane |
| 48. | Obsługa standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z systemem szpitalnym w zakresie pobierania listy zleceń MWL i archiwizacji wyników C-Store | Tak |  | Wymagane |
| 49. | Integracja ze szpitalnym systemem archiwizacji danych obrazowych INFFINITT | Tak |  | Wymagane |
| 50. | Możliwość rozbudowy o opcje badania wysiłkowego z możliwością sterowania bieżnią bądź ergometrem | Tak |  | Wymagane |
| 51. | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | Tak |  | Wymagane |
| 52. | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. | Tak |  | Wymagane |
| 53. | Aparat mobilny zainstalowany na oryginalnym wózku kolumnowym tego samego producenta | Tak |  | Wymagane |
| 54. | Możliwość blokady min. 2 kół wózka. | Tak |  | Wymagane |
| 55. | Wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria zainstalowany na kolumnie wózka | Tak |  | Wymagane |
| 56. | Wózek wyposażony w wysięgnik na moduł akwizycji | Tak |  | Wymagane |
| 57. | Na wyposażeniu elektrody klamrowe kończynowe – 1 kpl., elektrody przyssawkowe przedsercowe – 1 kpl., adaptery do elektrod listkowych, elektrody listkowe – zestaw na 10 badań, ryza papieru termicznego formatu A4 (250 kartek). | Tak |  | Wymagane |
| 58. | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: nie większa niż 7 kg | Tak |  | Wymagane |
| 59. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na płycie CD. | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2.  – Modyfikacja

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony - sprzęt( podać w miesiącach), liczona - od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego |  |  | - min 24 miesiące podać |  | - Bez punktacji |
| - 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  |  | TAK |  | - Bez punktacji |
| - 3 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku - polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz - numer telefonów kontaktowych i faksu |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 4 | - Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 6 | - Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 7.. | - Minimalna liczba przestoju - przedłużająca termin gwarancji – max. - dni robocze |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 8.. | - Przeglądy i naprawy wliczone w cenę - oferty w okresie gwarancji (części, - dojazd, czas pracy serwisu) |  |  | - Tak, podać ilość przeglądów |  | - Bez punktacji |
|  |  | # SZKOLENIA |  |  |  |  |
| - 9 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
|  |  | # INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| - 10 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  |  | TAK |  | - Bez punktacji |
| - 11 | - Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  |  | - TAK |  | Bez punktacji |
| - 12.. | - Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  |  | - TAK |  | - Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................