## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.12.2022.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto ^ :
| część 1 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 2 | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dotyczy część 1 poz. 1 - 30, część 2 poz. 1 - 3). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty i urządzenia będące przedmiotem dzierżawy spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część 1
| DFP.271.12.2022.AM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 | Arkusz cenowy
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m
Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz ze stacją uzdatniania wody (oraz dodatkowym osprzętem) dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej SU oraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych. |  | ilość oznaczeń (łącznie z kontrolami i kalibracjami ) na 36 miesięcy
Nazwa parametru
1. | Albuminy | 5400 | oznaczeń
2. | Aminotransferaza alaninowa / GPT | 9000 | oznaczeń
3. | Aminotransferaza asparaginianowa AST/GOT | 9000 | oznaczeń
4. | Białko C-Reaktywne / CRP | 4500 | oznaczeń
5. | Białko całkowite / TP | 5400 | oznaczeń
6. | Białko w moczu i PMR U/CSF | 2700 | oznaczeń
7. | Cholesterol LDL | 3600 | oznaczeń
8. | Bilirubina całkowita | 4500 | oznaczeń
9. | CK-MB | 1800 | oznaczeń
10. | Żelazo | 3600 | oznaczeń
11. | Chlorki / Cl | 2000 | oznaczeń
12. | Cholesterol | 7200 | oznaczeń
13. | Cholesterol HDL | 6300 | oznaczeń
14. | Cholinesteraza /CHE | 3600 | oznaczeń
15. | Dehydrogenaza mleczanowa / LDH | 4500 | oznaczeń
16. | Fosfataza zasadowa / ALP | 3600 | oznaczeń
17. | Fosforany nieorganiczne / PHOS | 4500 | oznaczeń
18. | Gamma-Glutamylotransferaza / GGT | 7200 | oznaczeń
19. | Glukoza | 14400 | oznaczeń
20. | Kinaza kreatynowa / CK | 3600 | oznaczeń
21. | Kreatynina (met. enzym.) | 4500 | oznaczeń
22. | Kwas moczowy / UA | 7200 | oznaczeń
23. | Magnez / Mg | 3150 | oznaczeń
24. | Mocznik / UREA | 9000 | oznaczeń
25. | Potas / K | 2000 | oznaczeń
26. | Sód / Na | 2000 | oznaczeń
27. | Triglicerydy / TRIG | 4500 | oznaczeń
28. | UIBC | 1800 | oznaczeń
29. | Wapń / Ca | 5400 | oznaczeń
30. | alfa-Amylaza / AMYL | 5400 | oznaczeń
31. | Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz ze stacją uzdatniania wody (oraz dodatkowym osprzętem) - 1 szt. | 36 | miesięcy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
[7 empty] | RAZEM: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego analizatora | Czynsz dzierżawny brutto ^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto ^ pozycji
31. | Dzierżawa analizator biochemiczny wraz ze stacją uzdatniania wody (oraz dodatkowym osprzętem) - 1 szt. | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
31. | Analizator biochemiczny wraz ze stacją uzdatniania wody (oraz dodatkowym osprzętem) - 1 szt. | 8300 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH odnośnie sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej
Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany
| a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać)
b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany
| a) usuwania błędów; | (nie wypełniać)
b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych;
c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu;
d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: Obsługa serwisowa systemu integracji w dni robocze /poniedziałek-piątek/ w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany
| a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać)
a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie;
b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie;
c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę;
b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu
a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h
b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h
c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
* Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagania graniczne dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Dostępność testu do oznaczania kreatyniny metodą enzymatyczną
2. | Dostępność płynów myjących zapewniająca wykonywanie oznaczeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
3. | Dostępność materiałów kontrolnych zapewniająca wykonywanie oznaczeń zgodnie ze standardami obowiązującymi w diagnostyce laboratoryjnej
4. | Jednorazowe kuwetki pomiarowe.
5. | Pomiar jonów sodowych, potasowych i chlorkowych za pomocą elektrody jonowoselektywnej metodą pośrednią i bezpośrednią.
6. | Możliwość automatycznego pobierania próbki z mikronaczynka, próbówek typu Sarstedt (5 mL) oraz Vacutainer (7 i 10 mL)
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora biochemicznego | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Automatyczny analizator biochemiczny wraz ze stacją uzdatniania wody . Analizator – wolno stojący wraz z komputerem, monitorem LCD oraz drukarką, czytnikiem kodów kreskowych (wewnętrzny, zewnętrzny) do sterowania systemem stanowiące jego integralną część
Wymiary aparatu umożliwiające instalację z wykorzystaniem wyposażenia Zamawiającego (stołu laboratoryjnego), czyli Szerokość – 120cm Głębokość – 60cm lub też zaoferowanie stołu laboratoryjnego przystosowanego do oferowanego systemu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do postawienia na stole o wymiarach szer. 135cm x gł. 66 cm
2 | Podtrzymywanie zasilania min 30 min UPS jako wyposażenie systemu
3 | Możliwość pracy przez 24 godziny
4 | Stacja uzdatniania wody na potrzeby oferowanego analizatora – kompatybilna do oferowanego analizatora
5 | Możliwość pracy w trybie próbka po próbce oraz CITO
6 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
7 | Możliwość kalibracji automatycznej oraz kalibracji ręcznej
8 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości
9 | Możliwość odczytu kodów paskowych na próbkach- czytnik wewnętrzny i zewnętrzny
10 | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody
11 | Czujnik detekcji skrzepu i poziomu materiału w badanej próbce
12 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 340 oznaczeń na godzinę (bez ISE)
13 | Możliwości analityczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
14 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR.
15 | Minimum 32 pozycje dla odczynników w kasetach.
16 | Możliwość użycia dwóch kaset odczynnikowych dla tego samego testu z prekalibracją
17 | Maksymalne zużycie wody dejonizowanej nie większe niż 40 L/24 h .
18 | Możliwość automatycznego zaprogramowania mycia na początek dnia
19 | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego ( obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.)Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia.
20 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku- bezpośrednia linia serwisowa.
21 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii analizatora i stacji uzdatniania wody w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)
22 | Możliwość oznakowania analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy
23 | Aparat nie starszy niż 2020 2019 rok
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 2
| DFP.271.12.2022.AM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 | Arkusz cenowy
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
Nazwa testu
1. | Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgA (opłaszczone białkiem rekombinowanym (domena S1) pół ilościowe oznaczenie | 3360 | 96 testów | 35
2. | Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG (opłaszczone białkiem rekombinowanym (domena S1) ilościowe oznaczenie | 7680 | 96 testów | 80
3. | Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG (białkiem rekombinowanym (białko nukleokapsydu N) pół ilościowe oznaczenie | 1920 | 96 testów | 20
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
[7 empty] | RAZEM: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp. | Warunki graniczne dla zestawu do oznaczania przeciwciał Anti-SARS-CoV-2 metodą ELISA | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Możliwość oznaczenia następujących parametrów: Anti-SARS-CoV-2 metodą ELISA
2. | Możliwość oznaczenia w/w parametrów w klasie IgG oraz IgA
3. | Możliwość oznaczenia przeciwciał w surowicy, osoczu EDTA, osoczu cytrynianowym
4. | Płytki ELISA opłaszczone białkiem rekombinowanym (domena S1) wirusa SARS-CoV-2 w klasie IgG lub IgA
5. | Płytki ELISA opłaszczone białkiem rekombinowanym (białko nukleokapsydu N) wirusa SARS-CoV-2 w klasie IgG
6. | Możliwość automatyzacji metody
7. | Inkubacja testu w schemacie 60min/30min/30min
8. | Inkubacja próbki oraz koniugatu w temperaturze 37°C w klasie IgG lub IgA
9. | Inkubacja próbki w temperaturze 37°C w klasie IgG dla testu z białkiem rekombinowanym (białko nukleokapsydu N)
10. | Odczyt przy długości fali 450nm ( referencyjna 620 – 650nm)
* Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty