Nr referencyjny LI.262.10.2024	Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.10.4.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 4

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Procesor tkankowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| - Procesor tkankowy - 1 szt. |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2024 |  |
|  | Certyfikat zgodności CE |  |  |
|  | Procesor tkankowy o pojemności min 300. |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek. |  |  |
|  | Pojemność butli odczynników min. 5 l. |  |  |
|  | Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą od 45oC do 65oC. |  |  |
|  | Stacje wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę. |  |  |
|  | Komora w kształcie cylindrycznym zamykana, umożliwiająca wizualną kontrolę procesu. |  |  |
|  | Komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek. |  |  |
|  | Komora wyposażona w czujnik przepełnienia. |  |  |
|  | Komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem węglowym uruchamiającym się automatycznie po otwarciu pokrywy. |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki. |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek. |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy z interfejsem użytkownika w języku polskim. |  |  |
|  | Kontrola stężenia alkoholu bazująca na pomiarze jego ciężaru właściwego. |  |  |
|  | Możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników. |  |  |
|  | Wstępne podgrzewanie odczynników do 35°C. |  |  |
|  | System automatycznej rotacji odczynników odbywający się w trakcie trwania programu, nie zaburzający jego działania. |  |  |
|  | Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen (lub odczynniki do procesu bezksylenowego). |  |  |
|  | System automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu. |  |  |
|  | Dwa stanowiska na formalinę (lub inny utrwalacz) wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników. |  |  |
|  | Trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników. |  |  |
|  | Miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami z możliwością podłączenia do zewnętrznego odciągu. |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika. |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 1 min. do 99 godzin 59 min. |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika. |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika. |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika. |  |  |
|  | Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie. |  |  |
|  | Wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych |  |  |
|  | System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia |  |  |
|  | Układ kontroli filtrów. |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka umożliwiający jego przemieszczanie. |  |  |
| - II | - Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  | Częstotliwość przeglądów …………………………. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.