## 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.1.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy prowadników do PTCA zmian trudnych z uwzględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych, pętli do usuwania ciał obcych i balonów wysokociśnieniowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ...… dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | PROWADNIKI DO ZMIAN KRĘTYCH I CIASNYCH - średnica 0,014”; - prowadnik wykonany ze stal nierdzewnej; - dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika; - rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip; - sztywność końcówki 0,5g i 0,7g; - końcówka cieniująca 3cm (platyna); - kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2 cm oraz „J” a także pre-shape; - pokrycie hydrofilne na oplocie; - dostępne długości: 190 cm i 300 cm; - wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; | szt. | 800
2. | PROWADNIKI DO CTO: - średnica 0,014”; - prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej; - rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip; - dostępne prowadniki o sztywnościach końcówki: 0,5 g, 0,6g, 0,7g, 0,8g; - dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20 cm; - dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm; - dystalna część upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika; - kształt końcówki: prosta i „J” oraz pre-shape; - dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm; - dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,009”; 0,010”; - wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej | szt. | 150
3. | PROWADNIKI DO CTO: - średnica: 0,010”, 0,014”; - prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej; - rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip; - dostępne prowadniki o sztywnościach końcówki: 3,0g; - dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika; - kształt końcówki: prosta i pre-shape; - dostępne długości: 180 cm, 190 cm, 200cm, 300cm, 330 cm; - wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej | szt. | 50
4. | PROWADNIKI DEDYKOWANE DO CTO: - profil przejścia 0,014”; - dostępne końcówki taperowane o średnicy: 0,011”; 0,012”; - prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej; - prowadniki o zwiększonej odporności przeciw utknięciu i złamaniu w zmianie; - rdzeń zbudowany z jednego kawałka drutu; - dystalna cześć rdzenia wzmocniona oplotem z 6 drutów – technologia ACT ONE; - oplot zewnętrzny składający się z 8 splotów drutów, każdy ze splotów zbudowany jest z 7 drutów; - prowadniki z dystalną częścią uplecioną z 63 drutów; - dostępne sztywności końcówki: 2 g, 4 g, 6 g; - dostępna końcówka cieniująca: 15 cm; - kształt końcówki pre-shape; - dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm; - dostępne długości: 190 cm; 300 cm; - prowadniki dedykowane do złożonych i przewlekłych okluzji; | szt. | 20 | 550
5. | CEWNIK BALONOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY - cewnik balonowy typu rapid exchange (RX na dł. 23 cm); - non-compliant (niepodatny); - bez efektu dog boning - psiej kości; - możliwość stosowania balonu do pre- i post- dylatacji; - podwójna ściana balonu; - ciśnienie RBP 35 bar (atm); - ciśnienie nominalne NP 10 bar (atm); - profil wejścia (lesion entry profile) 0,016”; - profil przejścia (crossing profile) równy 0,028”; - średnice balonu 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5 mm; - długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic; - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnic 1.5 – 3.5 mm, oraz z 7F dla średnic 4.0 – 4.5 mm; - kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; - długość użytkowa szaftu 140 cm; - długi taperowany tip 4mm; - 2 platynowe markery; | szt. | 30
6. | INHALATOR DO CEWNIKA BALONOWEGO WYSOKOCIŚNIENIOWEGO: - inflator analogowy do uzyskiwania standardowych do 40 atm i super wysokich ciśnień do 55 atm; - dostępne pojemności: 14 ml/cc, 25 ml/cc; - przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; - czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą; - pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym oraz metalu; - dostępne rozdzielczości manometru: 1, 2 (do 20 atm), 5 (do 40 atm); - dokładność manometru ( + - )1 atm; - dren zakończony męskim luerem; - mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację; - blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; - możliwość wykonania precyzyjnej inflacji; - w zestawie dołączony kranik trójdrożny; - pakowany pojedynczo; | szt. | 30 | 205
7. | SYSTEM DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z NACZYŃ KRWIONOŚNYCH: - zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik; - pętla wykonana z nitinolu i wolframu, pokryta złotem, co zapewnia doskonałą widoczność w skopii; - rozmiar cewnika 2,3F-3F; - pojedyncza pętla ustawiona pod kątem 90 stopni; - rozmiary pętli: 2 mm; 4 mm; 7 mm; - długość pętli 175 cm, 200 cm; - długość cewnika 150cm, 175 cm; - pętla z wypustką ułatwiającą uchwycenie małych obiektów; - cewnik odporny na załamania i zagięcia z markerem na dystalnym końcu; | szt. | 10
8. | SYSTEM DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z NACZYŃ KRWIONOŚNYCH: - zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik; - rozmiar cewnika 4F, 6F; - pętla wykonana z nitinolu i wolframu, pokryta złotem, co zapewnia doskonałą widoczność w skopii; - pojedyncza pętla ustawiona pod kątem 90 stopni; - rozmiary pętli: 5 mm; 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; - długość pętli: 65 cm i 120 cm; - długość cewnika 48cm, 100 cm; - pętla z wypustką ułatwiającą uchwycenie małych obiektów; - cewnik odporny na załamania i zagięcia z markerem na dystalnym końcu; | szt. | 10
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.2.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników prowadzących do PTCA i do zabiegów trudnych i przedłużonych, zwanych dalej wyrobami 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ….... dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | CEWNIK PROWADZĄCY DO ZMIAN TRUDNYCH - dostępne średnice 5, 6,7 Fr o długości 100cm; - niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr; - materiał wykonania Poliester z wewnętrznym pokryciem śliskim PTFE; - metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; - pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU, - dostępny cewnik przedłużający 120cm prosty do zabiegów teleskopowych typu „child in mother”; - miękka i atraumatyczna końcówka wykonana z materiałów o różnej sztywności ; - odporny na załamania i skręcanie - obrót 1:1 | szt. | 200
2. | CEWNIK PROWADZĄCY DO TRUDNYCH ZABIEGÓW - dostępne średnice 5, 6,7,8 Fr o długości 100 cm; - niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr; - zewnętrzne śliskie pokrycie hydrofilne ułatwiające przejście w trudnych anatomiach; - metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; - pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Extra Backup do lewej i prawej tętnicy wieńcowej; - miękka i atraumatyczna końcówka; - odporny na załamania i skręcanie; - obrót 1:1; - dostępny cewnik 125 cm z krzywizną dedykowaną do tętnic nerkowych z dostępu promieniowego Multipurpose; | szt. | 100
|  |  |  | Razem netto: | 0 | Razem brutto: | 0

## 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.3.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do planowanej implantacji stentów (prowadniki,stenty), zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; b) uzupełnić bank depozytowy uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………............................lub zgłoszenia telefonicznego na numer …………………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7.Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | PROWADNIKI DO PTCA - z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; - średnica 0,014”; - długość 190 i 300 cm; - końcówka prosta i w kształcie „J”; - min 32 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki); - dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; - dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). - dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009”, 0,010”, 0,0105” i 0,012” -dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki). -dostępność w ofercie prowadników z rdzeniem stalowym i stopowym | szt. | 3000
2. | STENTY ZE STOPÓW KOBALTOWYCH POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ Z GRUPY LIMUS - stent ze stopu kobaltowo-chromowego L-605, typu slotted tube, - stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) - grubość ściany stentu 0,0032” (0,081 mm) dla wszystkich rozmiarów - crossing profile 0,039” dla rozmiaru 3.0/18 mm - długość systemu doprowadzającego 145 cm - przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0) , - możliwość postdylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm - długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm dla wszystkich oferowanych średnic. Długość 48 mm dostępna dla średnic 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 mm. - ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2.0-2.5 i 12 atm dla pozostałych rozmiarów - RBP: 16 atm dla wszystkich średnic z wyjątkiem długości 48mm (18 atm). - bardzo dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm) - wysoka siła radialna 1195 mmHg dla rozmiaru 3.0/18 mm. - taperowany tip typu True Center, ułatwiający nawigowanie stentu współosiowo w stosunku do światła naczynia, - skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym: 0% | szt. | 1200
|  |  |  | Razem netto: | 0 | Razem brutto: | 0

## 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.4.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy prowadników angiograficznych, zwanych dalej wyrobami 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …... dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | PROWADNIK DIAGNOSTYCZNY: - prowadnik stalowy, pokryty PTFE, - średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”,0.038”; - długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm; - dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12mm); - dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem. Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core,Rosen Heavy Duty | szt. | 180
2. | PROWADNIK SZTYWNY: - prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE; - średnice: 0,035”oraz 0,038”; - długości: 75/145/180/260cm; - końcówka: kształtowalna o długości 3 cm, kształt prosty i J-tip 3mm. | szt. | 80
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## 5
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.5.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do PTCA zmian w tętnicach krętych (stenty, cewniki balonowe), zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; b) uzupełnić bank depozytowy uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………............................lub zgłoszenia telefonicznego na numer …………………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7.Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | STENT KOBALTOWO - CHROMOWY UWALNIAJĄCY SIROLIMUS BEZ POWŁOKI POLIMEROWEJ - ilość substancji czynnej 1.2 µg/mm2; - bezpolimerowe pokrycie stentu; - całkowita absorpcja leku w okresie do 90 dni po implantacji stentu; - minimalny zakres średnic 2.0 – 4.0 mm (min. 7 średnic); - minimalny zakres długości stentu: od 9 mm do min. 38 mm (min. 8 długości); - shafty: proxymalny 1,9 F; dystalny 2,5 F dla wszystkich rozmiarów; - hydrofilna powłoka dystalnej części shaftu; - długość systemu doprowadzającego min. 145 cm; - profil wejścia do zmiany 0,016”; - crossing profile dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0.035”; - grubość ściany stentu 0,0022” dla średnicy 3.0 mm; - ciśnienie: RBP 18 atm dla średnic od 2,0 do 3,5 mm , NP. 10 atm dla wszystkich rozmiarów. | szt. | 300
2. | CEWNIK BALONOWY TYPU SEMI COMPLIANT - balon typu semi-compliant, system doprowadzający typu monorail; - hydrofilna powłoka balonu; - długość systemu doprowadzającego 145 cm; - minimalny wymagany zakres średnic: 1,25 - 4,0 mm (min. 9 średnic); - minimalny wymagany zakres długości: 10 - 30 mm; - crossing profile 0,025” dla średnicy 3.0 mm; - profil wejścia balonu 0,016"; - shaft proksymalny 1,9F (dla wszystkich rozmiarów); - shaft dystalny 2,5F (dla wszystkich rozmiarów); - ciśnienie nominalne 6 atm dla średnic 2.0 - 4.0 mm oraz 10 atm dla średnic 1.25 – 1.5 mm - RBP 14 atm. w zakresie średnic 2,0 – 4.0 mm oraz 18 atm dla średnic 1.25 – 1.5 mm - możliwość wykonania procedury „kissing baloon” przy użyciu cewnika 6F | szt. | 300
3. | CEWNIK BALONOWY TYPU NON COMPLIANT - balon do PTCA typu non-compliant; - balon nylonowy z 3- krotną pamięcią złożenia; - hydrofilowa powłoka balonu na shafcie dystalnym minimalizująca tarcie w trudnych zmianach; - shaft proksymalny 1,9 F; shaft dystalny 2,7 F; - długość użytkowa 140 cm; - profil wejścia balonu 0,016"; - długość cewnika typu „rapid exchange” 25 cm; - kompatybilność z prowadnikiem 0,014''; - ciśnienie nominalne 12 atm, cisnienie RBP 20 atm; - cewnik prowadzący 5 F; - zakres średnic od 2.0 mm do 4.5 mm; - zakres długości od 8 mm do 30 mm (min. 8 długości). | szt. | 300
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## 6
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.6.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do PTCA zmian trudnych w OZW (stenty, cewniki balonowe), zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; b) uzupełnić bank depozytowy uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………............................lub zgłoszenia telefonicznego na numer …………………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7.Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | STENTY ZE STOPÓW KOBALTOWYCH PASYWNIE POKRYWANE, UWALNIAJĄCE LEK Z GRUPY LIMUS - stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” - dwu konektorowe połączenia; - sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu; - grubość ściany stentu poniżej 90µm; - niewielka dawka leku: poniżej 4,0 µg/mm; - średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm; - długość stentów od 9.0 mm do 38 mm; - ciśnienie nominalne ≥9 atm; - rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm; - profil końcówki dystalnej – 0,017” i uwalniania leku 3-4m; - bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu (co najmniej 4,57 mm2 dla stentu 3,0 mm); - kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów; - długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm; - możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi; - udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli; - stent certyfikowany i rekomendowany w wytycznych ESC 2014 do użycia klinicznego, o udowodnionej skuteczności badaniami klinicznymi; - stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM. | szt. | 600
2. | CEWNIKI BALONOWE O NISKIM PROFILU DO ZMIAN KRĘTYCH I TRUDNYCH - cewniki balonowe do okluzji typu RX; - zmodyfikowany, spiralny szaft w części środkowej o zwiększonej popychalności i odporności na załamania, przeznaczony do zabiegów o bardzo dużej trudności oraz CTO; - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów; - długość systemu co najmniej 145cm; - średnica od 1.25 do 3.00mm - ( 1,25/1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0 mm); - długość od 10mm do 20mm – (10/15/20 mm) - średnica szaftu dystalnego 2,4 – 2,5Fr; - średnica proksymalna shaft’u 1.9Fr; - ciśnienie nominalne: 6 atm; - RBP - 14 atm; - ultra niski entry profil końcówki: 0,40mm dla balonu 1,25mm; - końcówka atraumatyczna o dużej elastyczności ułatwiająca przejście z prowadnikiem w bardzo krętych naczyniach, zapobiegająca powstawaniu efektu „fishmouthing”; - balon składany trójstopniowo; - laserowo wycinane, heliakalne wzmocnienie szaftu u ujścia prowadnika zapewniające doskonałą popychalność i odporność na zagięcia; - crossing profile 0,026” dla średnicy 1.25mm; - hydrofilne pokrycie; - markery na balonie i marker głębokości na shaft’cie; - możliwość wykorzystania w technice Kissing Balloon przy 6F cewniku prowadzącym. | szt. | 600
|  |  |  | Razem netto: | 0 | Razem brutto: | 0

## 7
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.7.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentów do głównego pnia LTW i ujścia tętnic wieńcowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; b) uzupełnić bank depozytowy uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………............................lub zgłoszenia telefonicznego na numer …………………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | STENTY DO GŁÓWNEGO PNIA LTW i UJŚCIA TĘTNIC WIEŃCOWYCH - stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605; - stent wycinany laserowo typu „slotted tube”; - kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (0,058”); - dostępne średnice stentu: 2,25mm/2,5mm/ 2,75mm/ 3,0mm/ 3,5mm/ 4,0mm/ 4,5mm; - dostępne długości stentu: 8mm/12mm/ 16mm/ 20mm/ 25mm/ 31mm/ 38mm/ 46mm; - stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia; - pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu; - ciśnienie nominalne 9atm; - ciśnienie RBP 18atm; - ciśnienie ABP 24atm; - długość robocza cewnika 142cm; - 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym; - specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”; - crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm. | szt. | 600
|  |  |  | Razem netto: | 0 | Razem brutto: | 0

## 8
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.8.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 8
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników balonowych do angioplastyki wieńcowej, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; b) uzupełnić bank depozytowy uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………............................lub zgłoszenia telefonicznego na numer …………………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | CEWNIKI BALONOWE TYPU SEMI COMPLIANT - typ: “rapid exchange” ; - ciśnienie nominalne 6 - 8 atm; - ciśnienie RBP 12-14 atm; - profil balonu ≤ 0,023” przy średnicy 3,0mm; - profil balonu ≤ 0,020” przy średnicy 1,25mm; - obecność w ofercie cewników balonowych o średnicy 1,25 mm i 1,5 mm przeznaczonych do udrożnień trudnych zmian; - dla balonów o średnicy 1,25mm i 1,5mm - obecność jednego markera; - profil wejścia końcówki balonu ≤ 0,016”; - końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach; - udokumentowana możliwość wykonywania zabiegu metodą „kissing balloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F przy jakiejkolwiek kombinacji balonów do średnicy 3,5 mm; - wymagane średnice balonu od 1,25 do 4,0 mm; - dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm; - wymagane długości od 6,0 do 30,0 mm. | szt. | 2500
2. | CEWNIKI BALONOWE TYPU NON COMPLIANT - typ: “rapid exchange”; - średnice balonu (mm): 2,0/ 2,25/ 2,5/ 2,75/ 3,0/ 3,25/ 3,5/ 3,75/ 4,0/ 4,5/ 5,0 mm; - różne długości balonu: 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm; - typ balonu “non-compliant”; - trwałość kształtu – nie odkształca się po pierwszym wypełnieniu; - nominal pressure 10 atm.; - rated burst pressure 18 atm.; - distal shaft 2,4F/2,6F, proximal shaft 1,9F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm); - distal shaft 3,0F, proximal shaft 1,9F (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm); - długość użytkowa cewnika 142 cm; - crossing profile (dla balonu 3,0 mm) – 0,026” dla rozmiaru 2,0 mm – 0,024”; - entry profile 0,015”; - cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów. | szt. | 1200
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## 9
Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.9.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 9
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kateterów do walwuloplastyki balonowej, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; b) uzupełnić bank depozytowy uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………............................lub zgłoszenia telefonicznego na numer …………………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | KATETERY (BALONY) DO WALWULOPLASTYKI BALONOWEJ - balon o średnicy od 5 mm do 16 mm (ze skokiem co 1 mm), od 18 mm do 30 mm (ze skokiem co 2-3 mm) i 35 mm - do wyboru przez Zamawiającego, - długość 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm - do wyboru przez Zamawiającego, - balon kompatybilny z introducerami o średnicach 4F-16F w zależności od średnicy balonu lub balony do walwuloplastyki o średnicach 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 i 30 mm; - długościach balonu 20, 30, 40, 50 i 60 mm; - kompatybilne z introducerami 4F – 10F | szt. | 25
2. | INTRODUCERY dedykowane do wprowadzania kateterów (balonów) do walwuloplastyki wskazanych w poz. 1, w rozmiarach od co najmniej 6F do 16F do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 25
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## 10
Załącznik nr 11 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.10.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 10
1.Przedmiotem zamówienia są: 1.1) sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego zestawów do litotrypsji w naczyniach wieńcowych i obwodowych, zwanych dalej wyrobami, 1.2) dzierżawa generatora wraz z kablem, zwanego dalej urządzeniem, 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów wskazanych w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do ......... dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ......................................................... lub zgłoszenia telefonicznego na numer …………………………………… , 2.3 zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia, 2.4 przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………… 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 8. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 4 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | ZESTAW DO LITOTRYPSJI W NACZYNIACH WIEŃCOWYCH - balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach 2,5- 4,00 mm (co 0,5 mm); - długość balonu 12 mm; - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; - zestaw kompatybilny z introducerem 5F; - długość robocza 138 cm | szt. | 80
2. | ZESTAW DO LITOTRYPSJI W NACZYNIACH OBWODOWYCH - balon dostępny w rozmiarach 3,5 – 8 mm; - długość balonu 60 mm; - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, - zestaw kompatybilny z introducerem 6/7 F, - długość robocza 135 cm | szt. | 20
3. | ZESTAW DO LITOTRYPSJI W NACZYNIACH OBWODOWYCH DEDYKOWANY OBSZAROWI BTK - balon do litotrypsji w rozmiarach 2,5 – 4 mm; - długość balonu 40 mm; - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; - zestaw kompatybilny z introducerem 5 F; - długość robocza 135 cm; - powłoka hydrofilna ułatwiająca przejście balonu. | szt. | 10
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość szt. | Okres dzierżawy ( m-ce) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Generator do litotrypsji wraz z kablem | 1 | 30
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto 6=4x5 |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  | 8% | 0
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  | 23% | 0
| Razem Netto: | 0 |  |  |  | Razem Brutto: | 0

## 11
Załącznik nr 12 do SWZ
Załącznik do umowy nr NZ.261.52.11.2024
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 11
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników elektronicznych i mechanicznych do IVUS , zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, b) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ......... dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .......................................................... c) dostarczyć Zamawiającemu do używania system do korejestracji (Pracowania Radiologii Zabiegowej – 1 szt.), zwany dalej urządzeniem, wymagania eksploatacyjno-techniczne opisane w tab. nr 2. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | CEWNIK ELEKTRONICZNY Min. Cewnik prowadzący 5F Max średnica prowadnika 0,014” Max średnica obrazowania 20mm Długośc robocza 150 cm System plus & play – cewnik nie wymaga wstępnego przygotowania Częstliwośc 20 Mhz Kompatybilność z zaproponowanym systemem z pkt 2 c) | szt. | 252
2. | CEWNIK MECHANICZNY Długość robocza 135 cm Max średnica obrazowania 14mm Max cewnik prowadzący 6F Częstotliwość 45 Mhz Kompatybilność z zaproponowanym systemem z pkt 2 c) | szt. | 60
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2
L.p. | WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE:
1. | System do pomiaru FFR,IVUS
2. | System do optymalizacji i wzmocnienia obrazu angiograficznego z opcją QCA oraz z opcją korejestracji obrazu angiograficznego z obrazem IVUS oraz iFR Scout