D10.251.50.E.2022														Zał. nr 1 do SWZ 																					Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Endosonograf (EUS) wraz z torem wizyjnym, endoskopami giętkimi i diatermią endoskopową

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | 2022 |  |
|  | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o. o. |  |
| Aparat USG – 1 szt. |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z najnowszym oprogramowaniem do badań endoskopowych | Tak |  |
|  | Aparat w pełni kompatybilny z oferowanym wideogastroskopem ultrasonograficznym | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min.250 dB | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 do 18 MHz | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. od 1 do 35 cm | Tak, podać |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki lub uchwyty na głowice | Tak |  |
|  | Monitor cyfrowy LCD lub OLED na ruchomym ramieniu o ekranie min. 21” i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |
|  | Port USB do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak, podać |  |
|  | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna umieszczona na konsoli operatora lub wysuwana spod konsoli | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów | Tak |  |
|  | Ustawienia wstępne Użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |
|  | Aparat w cenie oferty wyposażony co najmniej w poniższe tryby obrazowania: 1) Tryb 2D (B-mode) 2) Tryb M-mode 3) Tryb Kolor M-mode 4) Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) 5) Tryb Duplex (2D + PWD) 6) Tryb Triplex (2D + PWD + CD) 7) Tryb Doppler ciągły (CW) 6) Tryb Doppler kolorowy (CD) 7) Tryb Power Doppler 8) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny 9) Tripplex mode | Tak |  |
|  | Technologia optymalizująca obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu dla zapewnienia poprawy jakości obrazowania małych struktur | Tak, podać |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne pozwalające na tworzenie anatomicznych przekrojów dowolnych struktur | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zapewniające uzyskanie wysokiej jakości obrazu głęboko położonych struktur | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
|  | Funkcja elastografii w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Funkcja kontrastu harmonicznego | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK, podać |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat – automatyczne dogrywanie przeglądarki DICOM do nagrywanych badań | Tak |  |
|  | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 500GB | Tak, podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście wideo umożliwiające podłączenie dodatkowego monitora | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet do podłączenia aparatu do systemu PACS/RIS | Tak, podać |  |
|  | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak |  |
|  | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. W cenie oferty również Wykonawca przewidzi asystę serwisu podczas konfiguracji aparatu z systemem PACS/RIS – planowany termin konfiguracji w trakcie trwania gwarancji. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |
| Wideogastroskop ultrasonograficzny – 1 szt. |
|  | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym aparatem USG | Tak |  |
|  | Wideogastroskop ultrasonograficzny z cyfrową głowicą sektorową (liniową) | Tak |  |
|  | Częstotliwość akustyczna głowicy USG w zakresie min. 5 - 13MHz | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego 4,0 mm (+/- 2 mm) | Tak, podać |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min 3,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy oraz końcówki odpowiednio: max. 13,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza sondy max. 1300 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia video min. 120° | Tak, podać |  |
|  | Kierunek widzenia: boczny 45° (+/-5°) | Tak, podać |  |
|  | Głębia ostrości – zakres min. 4 - 100 mm | Tak, podać |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 160° - w dół: 130° - w prawo: 120° - w lewo: 120° | Tak, podać |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku | Tak, podać |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak |  |
| Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy – 4 szt. |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego: 3,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max.10,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1100 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. 140° | Tak, podać |  |
|  | Głębia ostrości – zakres minimalny 2 - 100 mm | Tak, podać |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 210° - w dół: 120° - w prawo: 120° - w lewo: 120° | Tak, podać |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku | Tak, podać |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola operacyjnego – tzw. WaterJet | Tak |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak |  |
| Wideokolonoskop diagnostyczno- zabiegowy – 3 szt. |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm (+/- 2 mm) | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 13,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1600 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. 140° | Tak, podać |  |
|  | Głębia ostrości – zakres min. 4-100 mm | Tak, podać |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 180° - w dół: 180° - w prawo: 160° - w lewo: 160° | Tak, podać |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku | Tak, podać |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola operacyjnego tzw. Water Jet | Tak |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak |  |
| Wideoduodenoskop – 2 szt. |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego 4,2 mm (+/- 2 mm) | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 11,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1400 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. 100° | Tak, podać |  |
|  | Głębia ostrości – zakres min. 4-60 mm | Tak, podać |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 120° - w dół: 90° - w prawo: 105° - w lewo: 90° | Tak, podać |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku | Tak, podać |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak |  |
| Pompa do spłukiwania pola roboczego – 2 szt. |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez kanał WaterJet oraz poprzez kanał roboczy | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność z oferowanymi endoskopami | Tak |  |
|  | Zbiornik płynu min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny) | Tak |  |
|  | Sterowanie za pomocą przycisku nożnego | Tak |  |
|  | Regulacja mocy przepływu | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak |  |
| Monitor medyczny FULL HD min. 26” – 2 szt. |
|  | Monitor medyczny z matrycą LED do obrazowania (certyfikowany do diagnostyki w ramach realizacji procedur endoskopowych) z przekątną ekranu min. 26" | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak |  |
|  | Minimalna obsługiwana rozdzielczość sygnału z gniazd DVI oraz HD-SDI: 1920x1080, 1080i | Tak |  |
|  | Wejścia/wyjścia min: - 2x DVI-D - 2x HD-SDI - 1x S-Video - 1x VGA | Tak |  |
|  | Możliwość zmian widocznego obrazu w zakresie: nasycenia, jasności, kontrastu, ostrości | Tak |  |
|  | Funckje: PIP, POP, FLIP | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazów z dwóch źródeł jednocześnie w trybach PIP oraz POP | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie obrazu ze wszystkich oferowanych gniazd sygnałów wejściowych | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie proporcji wyświetlanego obrazu w zależności od rodzaju przesłanego sygnału, standard dla sygnału DVI oraz HD-SDI – 16:9 | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania (stand by) w przypadku braku sygnałów wejściowych oraz automatycznego włączania po przesłaniu obrazu na monitor | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w przycisk ręcznego wyboru źródła sygnału obrazu wejściowego | Tak |  |
|  | Język menu: min. polski i/lub angielski | Tak |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji środkami chemicznymi powszechnie stosowanymi w gabinetach zabiegowych, na bazie alkoholu etylowego. | Tak |  |
| Diatermia endoskopowa – 1 szt. |
|  | Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych na wózku | Tak |  |
|  | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna i bipolarna | Tak, podać |  |
|  | Przystawka argonowa na wózku (dopuszcza się jeden wózek z diatermią) z dedykowanym miejscem na butlę. W zestawie reduktor ciśnienia i butla na argon min. 4,5l | Tak |  |
|  | Włącznik nożny min. dwuprzyciskowy | Tak |  |
|  | Zestaw akcesoriów startowych min. - wielorazowy kabel do elektrody neutralnej długości min. 4 m – 3 szt. - jednorazowa elektroda neutralna dla dorosłych – min. 300 szt. - wielorazowy kabel do sondy argonowej długości min. 2 m. – 4 szt. - wielorazowa elastyczna sonda argonowa – min. 4 szt. - kontener lub dedykowane opakowanie do sterylizacji w/w kabli i sond argonowych – 4 szt. - kabel do narzędzi monopolarnych różnych producentów – 4 szt. - zestaw filtrów umożliwiających wykonanie min. 250 procedur – dopuszcza się filtry jednorazowe lub wielorazowe | Tak |  |
| Pozostałe Wymagania |
|  | Wszystkie zaoferowane endoskopy (gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy oraz wideogastroskop ultrasonograficzny) w pełni współpracujące z procesorami posiadanymi przez Szpital tj. Pentax EPK-I, EPK-i5000, EPK-i7000, EPK-i7010. W przypadku braku współpracy Wykonawca w cenie oferty dostarczy dodatkowo 4 procesory o parametrach nie gorszych od w/w w celu zapewnienia możliwości wykonywania badań we wszystkich gabinetach Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie zaoferowane endoskopy (gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy oraz wideogastroskop ultrasonograficzny) przystosowane do automatycznego mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. W przypadku braku kompatybilnych złączy, w cenie oferty zagwarantowane przejściówki umożliwiające spełnienie kryterium. Dodatkowo wraz z każdym endoskopem zostanie dostarczony znacznik RFID do komunikacji z modułem EndoScan w celu przypisania endoskopu do procesu mycia i dezynfekcji – konfiguracja w cenie oferty. | Tak |  |

………………………………….…………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)