|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/1/23** |  |  |

Dotyczy: Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla SPSK-2 w Szczecinie.

**WYJAŚNIENIA DO SWZ nr 2**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**PYTANIE 1: zadanie nr 11 pozycja 1**

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści, jako równoważny zamknięty system do kontrolowanej zworki stolca o następujących parametrach: Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji przenoszenia zapachów z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości i/lub zapachu przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 2: zadanie nr 11 pozycja 2**

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści, jako równoważne worki do systemu o następujących parametrach: Worki zbiorcze o pojemności 1500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Worki jednostronnie przezroczyste z zabezpieczeniem przed wylaniem zawartości. W opakowaniu 10 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 3: zadanie nr 9 pozycja 1 i 2**

Zamawiający wymaga wkładów z fabrycznie napyloną wewnątrz substancją powodującą zżelowanie całej zawartości. Czy Zamawiający dopuści wkłady o pojemności 1000 i 2000 ml, które fabrycznie są napełnione saszetkami z proszkiem żelującym powodującym zżelowanie całej zawartości. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone, aby zapobiegać rozsypywaniu się proszku podczas transportu. Pozostałe parametry wkładów zgodne z w wymogami SWZ.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 4: zadanie nr 8 pozycja 1 i 2**

Wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga drenu o parametrach:

A) zakończenie męskie stożkowe pozwalające na bezpieczne i szczelne wykonanie połączeń z zakończeniami żeńskimi. Zintegrowana z drenem zatyczka typu CAP pozwalająca na zamknięcie końcówki stożkowej.

**Odpowiedź**: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem.

B) zakończenie męskie stożkowe do kontrolowanego odsysania z otworem bocznym z zintegrowaną zatyczką typu CAP pozwalającą na zamknięcie końcówki stożkowej.

**Odpowiedź**: Nie.

**PYTANIE 5: zadanie nr 8 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do odsysania o długości drenu 200cm i 300cm średnica wewnętrzna drenu 7 mm z kulką w rozmiarze ch 32 w wersjach z kontrolą siły ssania, bez kontroli siły ssania do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, nie potrzebuje drenów o rozmiarze 32CH, dlatego rezygnuje z drenów z kulką. Reszta wymagań zgodnie z swz.

**PYTANIE 6: zadanie nr 8 pozycja 3**

Czy Zamawiający ma na myśli zestawy do odsysania o średnicy wewnętrznej drenu 7 mm.( podobnie jak dreny w pozycji 1 i 2 która to średnica gwarantuje swobodne odsysanie z pola operacyjnego z minimalnym ryzykiem zapychania drenu podczas zabiegu).

**Odpowiedź**: Zamawiający potwierdza 7mm.

**PYTANIE 7: Dotyczy zapisów SWZ, zadanie nr 9 pozycja 1**

W treści SWZ w zakresie pak. 9 poz. 1 Zamawiający wymaga załączenia próbek oferowanych wyrobów w ilości 2 szt. Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające dołączenie do oferty 1 sztuki wzorów.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie zmienia wymogu swz- wymaga 2 sztuk próbki.

**PYTANIE 8: Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być, bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź**: Zamawiający zapisy uwzględnił w § 7 i § 8 w Projektowanych Postanowieniach Umowy ( rozdział II swz ).

**PYTANIE 9: zadanie 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do inhalacji z nebulizatorem 6ml?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 10: zadanie 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do inhalacji w opakowaniach zbiorczych a’100 szt.?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 11: zadanie 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do inhalacji z uniwersalnym łącznikiem T o średnicy 22M/15F - 22F umożliwiającym podłączenie zestawu do: rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej oraz obwodu oddechowego?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 12: zadanie 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści osłonki na termometr douszny w opakowaniu a’800szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 13: zadanie 5, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze w opakowaniu zbiorczym a’50 szt.?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 14: zadanie 5, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zatyczki w opakowaniu zbiorczym a’200 szt.?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 15: zadanie 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie, co 100 ml, numerycznie, co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 16: zadanie 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie, co 100 ml, numerycznie, co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 17: zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie, jako równoważną maskę tlenową z drenem o dł. 200cm, maska w rozmiarze standardowym uniwersalnym dla dorosłych oraz w rozmiarze dla dzieci, opakowanie zbiorcze 125 szt.?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

**PYTANIE 18: zdanie nr 3 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę z nebulizatorem oraz drenem w rozmiarze standardowym uniwersalnym dla dorosłych oraz w rozmiarze dla dzieci, opakowanie zbiorcze w wersji dla dorosłych 100 szt, dla dzieci 125 szt ?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

**PYTANIE 19: zadanie nr 3 pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny zestaw składający się z drenu o dł. 200cm, nebulizatora o pojemności 8ml, opakowanie zbiorcze 150 szt?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

**PYTANIE 20: zadanie nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny zestaw do nebulizacji w obwodzie oddechowym bez dyfuzora obrotowego oraz zastawki sprężynowej w opakowaniu zbiorczym 150 szt ?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

**PYTANIE 21: Zadanie 3, Poz.1**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej z drenem dostępnej w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla pacjentów dorosłych, spełniającej pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 22: Zadanie 3, Poz.2**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej z drenem i rezerwuarem dostępnej w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla pacjentów dorosłych, spełniającej pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 23: Zadanie 3, Poz.3**

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania nebulizatora o pojemności 5ml, spełniającego pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

2.Prosimy o sprecyzowanie czy dren w zestawie ma posiadać sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, co ułatwia jest podłączenie?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**PYTANIE 24: Zadanie 4 Poz.1**

1. Prosimy o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozszczelnieniem obwodu oddechowego, co eliminuje spadek ciśnienia w układzie, pogorszenie parametrów wentylacji pacjenta oraz przenikanie mieszaniny oddechowej do otoczenia?

2. Prosimy o sprecyzowanie czy nebulizator ma być zakładany/odłączany od łącznika T bez rozszczelniania obwodu oddechowego, a pacjent nie jest narażany na hipoksemię, niedodmę i brak rozprężenia płuca?

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy oczekuje, aby łącznik T posiadał zatyczkę na uwięzi zabezpieczającą port nebulizatora, która umożliwia zainstalowanie i pozostawienie łącznika w obwodzie oddechowym po zakończeniu podawania nebulizatu? Wyjaśniamy, że takie rozwiązanie stanowi dodatkową gwarancję szczelności i uniknięcia spadku ciśnienia w układzie.

4.Prosimy o doprecyzowanie czy łącznik karbowany – martwa przestrzeń ma cechować się długością 12cm?

**Odpowiedź**: dotyczy zapytań 1-4: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**PYTANIE 25: zadanie 5, poz. 4-6**

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

**PYTANIE 26: zadanie 5, poz. 1**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 5 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

**Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi udzielonych z dnia 19.01.2023. Modyfikacja dotyczy poniższych zagadnień: Zadanie nr 3, pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Zmodyfikowana odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie nr 3, pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do inhalacji pakowany zbiorczo po 100 sztuk?

Zmodyfikowana odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Anna Skrzypiec, tel. 91-466-1113