Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1

Część  1–  Środki ochrony radiologicznej wraz z wyposażeniem pomocniczym przeznaczonym dla zakładu medycyny nuklearnej

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona metalowa z okienkiem szklanym dla strzykawki z radiofarmaceutykiem (szkło ołowiowe): - osłona dedykowana dla strzykawki 3 częściowej: BD PLASTIPAC Luer Lock 5 ml , ref. BD 309649 - grubość osłony metalowej: równoważna 1.7-3.0 mm wolframu, grubość szkła Pb: 4 - 5 mm; - mechanizm blokujących strzykawkę w osłonie przed jej wysunięciem się; - wyklucza się stosowanie metalicznego ołowiu w osłonie. |  | szt | 8 |  |  |  |
| 2 | Osłona metalowa z okienkiem szklanym dla strzykawki z radiofarmaceutykiem (szkło ołowiowe): - osłona dedykowana dla strzykawki 2 częściowej: LUER 2 ml (podziałka strzykawki wyrażona do 3 ml); - grubość osłony metalowej: równoważna 1.7-3.0 mm wolframu, grubość szkła Pb: 4 - 5 mm; - mechanizm blokujących strzykawkę w osłonie przed jej wysunięciem się; - wymiary strzykawki: długość cylindra strzykawki 55 mm, maksymalna średnica cylindra strzykawki 11 mm; - wyklucza się stosowanie metalicznego ołowiu w osłonie. |  | szt | 4 |  |  |  |
| 3 | Osłona metalowa z okienkiem szklanym dla strzykawki z radiofarmaceutykiem (szkło ołowiowe): - osłona dedykowana dla strzykawki 2 częściowej: LUER 5 ml (podziałka strzykawki wyrażona do 6 ml); - grubość osłony metalowej: równoważna 1.7-3.0 mm wolframu, grubość szkła Pb: 4 - 5 mm; - mechanizm blokujących strzykawkę w osłonie przed jej wysunięciem się; - wymiary strzykawki: długość cylindra strzykawki 62 mm; maksymalna średnica cylindra strzykawki 14 mm; - wyklucza się stosowanie metalicznego ołowiu w osłonie. |  | szt | 2 |  |  |  |
| 4 | Osłona metalowa z okienkiem szklanym dla strzykawki z radiofarmaceutykiem (szkło ołowiowe): - osłona dedykowana dla strzykawki 2 częściowej: LUER 10 ml (podziałka strzykawki wyrażona do 12 ml); - grubość osłony metalowej: równoważna 6 - 8 mm wolframu, grubość szkła Pb: 4 - 8 mm; - mechanizm blokujących strzykawkę w osłonie przed jej wysunięciem się; - wymiary strzykawki: długość cylindra strzykawki 75 mm; maksymalna średnica cylindra strzykawki 17 mm; - wyklucza się stosowanie metalicznego ołowiu w osłonie. |  | szt | 2 |  |  |  |
| 5 | Osłona metalowa z okienkiem szklanym lub osłona szklana łączona z metalem dla strzykawki z radiofarmaceutykiem (szkło ołowiowe): - osłona dedykowana dla strzykawki 3 częściowej 1 ml (potocznie zwanej „insulinówką”); - grubość osłony metalowej: równoważna 1.7-3.0 mm wolframu; - mechanizm blokujących strzykawkę w osłonie przed jej wysunięciem się; - wymiary strzykawki: długość cylindra strzykawki 75 mm; maksymalna średnica cylindra strzykawki 7 mm; - wyklucza się stosowanie metalicznego ołowiu w osłonie; |  | szt | 6 |  |  |  |
| 6 | Osłony z pleksiglasu na strzykawki z radiofarmaceutykiem emitujących promieniowanie beta: - osłona dedykowana dla strzykawki 2 częściowej: LUER 2 ml (podziałka strzykawki wyrażona do 3 ml); - grubość osłony 1,0 – 1,5 cm pleksiglasu; - wymiary strzykawki: długość cylindra strzykawki 55 mm, maksymalna średnica cylindra strzykawki 11 mm; |  | szt | 2 |  |  |  |
| 7 | Osłony z pleksiglasu na strzykawki z radiofarmaceutykiem emitujących promieniowanie beta: - osłona dedykowana dla strzykawki dwuczęściowej: LUER 5 ml (podziałka strzykawki wyrażona do 6 ml); - grubość osłony 1,0 - 1,5 cm pleksiglasu; - wymiary strzykawki: długość cylindra strzykawki 62 mm; maksymalna średnica cylindra strzykawki 14 mm; |  | szt | 2 |  |  |  |
| 8 | Pudełka transportowe osłonne wraz z zamykanym wiekiem i chwytem do przenoszenia i przechowywania strzykawek z radiofarmaceutykiem: - wykończone na zewnątrz i wewnątrz pudełka ze stali kwasoodpornej; - pudełko wyposażone w pojedynczy centralny uchwyt oddalony co najmniej 6 cm ponad wieko; - osłonność pudełka równoważna grubości 5 - 6 mm Pb; - wymiary zewnętrzne (zakresy): szerokość: 19 - 24 cm; głębokość: 9 - 11 cm; wysokość: 8 - 10 cm (bez chwytu); - szerokość wewnętrzna minimum 17 cm; - wkład z tworzywa sztucznego stabilizujący strzykawkę w osłonie. |  | szt | 10 |  |  |  |
| 9 | Osłona radiologiczna na fiolkę z radiofarmaceutykiem: - cylindryczny pojemnik metalowy osłonny ze szkiełkiem inspekcyjnym; - osłonność części metalowej równoważna 4 - 6 mm Pb; - szkiełko inspekcyjne umieszczone z boku - szkło ołowiowe, grubość szkła ołowiowego minimum 4 mm; - osłona dedykowana na fiolkę szklaną z kapslem aluminiowym i korkiem gumowym; - wymiary przechowywanej fiolki szklanej: średnica 23 mm, wysokość 50 mm; - średnica zewnętrzna osłony 39 – 60 mm, wysokość do 80 mm; - wymagane by osłona obejmowała cała fiolkę i posiadała mocowane wieko - wieko z otworem do pobierania radiofarmaceutyku igłą; - osłona odporna na dezynfekcję; - wyklucza się stosowanie metalicznego nieosłoniętego ołowiu w osłonie. |  | szt | 3 |  |  |  |
| 10 | Suchy blok grzewczy – laboratoryjny dla potrzeb ogrzewania fiolek: - zasilanie elektryczne z sieci 230 V; - maksymalne wymiary zewnętrzne z nóżkami: szerokość 19 - 21 cm, wysokość 9 - 11 cm; głębokość 20 - 25 cm; - liczba komór dla fiolek: 2 - 4, wyjmowany blok grzewczy z bezpiecznym uchwytem; - dostarczyć dodatkowy blok grzewczy bez wywierconych komór dla fiolek; - zakres temperaturowy: 50 - 120 °C; - cyfrowa stabilizacja temperatury; - pomiaru temperatury podawany na poziomie minimum 0,5 °C lub lepszym (tj. mniejsza równa wartość niż 0,5 °C); - cyfrowy odczyt temperatury w fiolce odniesienia umieszczonej w bloku grzewczym. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Szczypce do bezpiecznego przenoszenia fiolek z radiofarmaceutykiem (manipulator) - szczypce metalowe ewentualnie z elementami z tworzywa sztucznego umożliwiające przenoszenie fiolek szklanych o średnicy kapsla 20 mm (średnica miejsca chwytu); - szczypce proste, bez uformowanych zagięć; - odległość dłoni od przenoszonej fiolki 25 - 35 cm, wyklucza się chwyt nożycowy manipulatora; |  | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Wiadra pedałowe osłonne na odpady promieniotwórcze: - pojemność odpadów: 14 - 16 litrów, kształt wiadra cylindryczny; - osłonność przed promieniowaniem jonizującym o równoważności 5 - 6 mm Pb; - wiadro obsługiwane mechanicznie przyciskiem nożnym, bez konieczności zasilania prądem; - zapewniona osłonność z boków, osłonność dna oraz osłonność przykrywy (góra); - uchwyt zapewniający możliwość przenoszenia wiadra; - wykończenie zewnętrzne ze stali kwasoodpornej (boki, przykrywa) lub zwykłej malowane proszkowo; - osłonięte powierzchnie ołowiane wewnętrzne – malowane lub osłonięte tworzywem lub stalą kwasoodporną; |  | szt | 6 |  |  |  |
| 13 | Stołowa osłona radiologiczna tzw. „L-block shield” z szybą osłonną: - szyba pochyloną pod kątem 45°; - osłona przednia i podstawa o osłonności min. 10 mm Pb (umieścić trwale informację na osłonie o grubości osłony przedniej); - osłonność szkła o równoważności min. 5 mm Pb; - wymiary osłony przedniej: szerokość frontu 39 - 46 cm, wysokość frontu - część metalowa: 33 - 39 cm; - wymiaru podstawy: szerokość 40 - 50 cm, głębokość 40 - 50 cm; - wymiary okna osłonnego szklanego: szerokość 38 - 40 cm; - waga pojedynczej osłony < 100 kg (umieścić trwale informację na osłonie o jej całkowitej wadze); - L-block dosłoniety murkiem z kształtek zapewniających osłonność ze wszystkich 4 ścian minimum 5 cm Pb; - osłona powinna mieć zabezpieczenie przed upadkiem kształtek w postać zewnętrznej opaski ze stali nierdzewnej; - osłona przeznaczona na blat o głębokości 60 cm; - wewnątrz osłony ołowianej powinna być dostępna przestrzeń robocza 40 cm x 40 cm (w płaszczyźnie poziomej); - trwała informacja w postaci metryczki informująca o całkowitej wadze osłony (L-block+ kształtki ołowiane); - szerokość frontu wraz z murem ołowianym ≤ 60 cm. |  | szt | 4 |  |  |  |
| 14 | Medyczny fotel zabiegowy: - przeznaczenie: do przeprowadzania iniekcji w zgięcie łokciowe u pacjentów w pozycji siedzącej; - fotel wyposażony w dwa regulowane podłokietniki po obu stronach pacjenta; - wymiary siedzisko: szerokość 42 - 45 cm, głębokość 42 - 45 cm, wysokość oparcia 50 - 80 cm; - wymiary całkowite fotela zewnętrzne: szerokość: 60 - 80 cm, długość (oparcie w pozycji siedzącej): 80 - 100 cm; - dopuszczalne obciążenie maksymalne ≥ 130 kg; - regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°; - wymiar podłokietników: długość 33 - 45 cm szerokość 12 - 18 cm; - fotel jest wyrobem medycznym, odpornym na dezynfekcję. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 15 | Wieszak na fartuchy radiologiczne mocowany do ściany: - maksymalne obciążenie ≥ 30 kg; - wieszak mocowany do ściany. |  | szt | 4 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część 2-  Mebli ze stali kwasoodpornej

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka ze stalowym, jednolitym i wytrzymałym blatem (całość ze stali kwasoodpornej): - szafka zabudowa ze wszystkich stron blachą stalową kwasoodporną, częściowo bez „pleców” z tyłu; - wmontowany w blat wytrzymały dwukomorowy zlew ze stali nierdzewnej; - szafka wyposażona w trzy stalowe szuflady w konfiguracji jedna nad drugą, po lewej stronie szafki; - wymiary szuflad: szerokość 25 - 40 cm, wysokość 23 - 25 cm; - cześć szafki wyposażona w szuflady zabudowana ze wszystkich stron (łącznie „z plecami”); - szafka na cokole o wysokości 8-10 cm; - rozstaw istniejących wylewek baterii: 51,5 cm ± 1cm; - wymiary szafki : długość (szerokość) 153 - 155 cm , głębokość 50-51 cm , wysokość 84-87 cm; - szafka przymocowana do ściany; - dopuszcza się dwie oddzielnie montowane komory zlewu; - powierzchnia nad szufladami tworząca niewielki blat roboczy; - liczba drzwi z dostępem do wspólnej przestrzeni pod zlewem: 2; - przestrzeń pod zlewem bez pleców, z bierną wentylacją - kratka wentylacyjna w prawej bocznej części szafki o powierzchni kratki wentylacyjnej 100 - 150 cm2; - wyklucza się drewno i inne materiały mogące absorbować wodę do konstrukcji i podzespołów szafki; - szafka na regulowanych nóżkach umożliwiających jej poziomowanie, zakres regulacji minimum 1 cm; - udźwig części blatu nad szufladami 40 kg; - konstrukcja wykonana ze wspólnym blatem, w jednym module, bez podziału na szafkę ze zlewem oraz na oddzielny, dostawiany słupek z szufladami. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Szafka ze stalowym, jednolitym i wytrzymałym blatem (całość ze stali kwasoodpornej): - szafka zabudowa ze wszystkich stron blachą stalową kwasoodporną, częściowo bez „pleców” z tyłu; - wmontowany w blat wytrzymały dwukomorowy zlew ze stali nierdzewnej; - szafka wyposażona w trzy stalowe szuflady w konfiguracji jedna nad drugą, po lewej stronie szafki; - wymiary szuflad: szerokość 25 - 40 cm, wysokość 23 – 25 cm; - cześć szafki wyposażona w szuflady zabudowana ze wszystkich stron (łącznie „z plecami”); - szafka na cokole o wysokości 8 - 10 cm; - rozstaw istniejących wylewek baterii: 71 cm ± 1cm; - wymiary szafki : długość (szerokość) 153 - 156 cm , głębokość 50-51 cm , wysokość 84-87 cm ; - szafka przymocowana do ściany; - dopuszcza się dwie oddzielnie montowane komory zlewu; - powierzchnia nad szufladami tworząca niewielki blat roboczy; - liczba drzwi z dostępem do wspólnej przestrzeni pod zlewem: 2; - przestrzeń pod zlewem bez pleców, z bierną wentylacją - kratka wentylacyjna w prawej bocznej części szafki o powierzchni kratki wentylacyjnej 100 - 150 cm2; - wyklucza się drewno i inne materiały mogące absorbować wodę do konstrukcji i podzespołów szafki; - szafka na regulowanych nóżkach umożliwiających jej poziomowanie, zakres regulacji minimum 1 cm; - udźwig części blatu nad szufladami minimum 40 kg; - konstrukcja wykonana ze wspólnym blatem, w jednym module, bez podziału na szafkę ze zlewem oraz na oddzielny, dostawiany słupek z szufladami. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Szafka ze stalowym, jednolitym i wytrzymałym blatem (całość ze stali kwasoodpornej): - szafka zabudowa ze wszystkich stron blachą stalową kwasoodporną, pełnymi „plecami” z tyłu; - szafka w górnej części wyposażona w blat roboczy z uniesionymi krawędziami na obwodzie 3 - 5 mm; - szafka wyposażona w trzy zamykane komory z drzwiczkami z uchwytem; - w każdej komorze w połowie wysokości półka z ze zmywalnego tworzywa lub stalowa udźwig 10 kg; - szafka na cokole o wysokości 8 - 10 cm; - wymiary szafki : długość (szerokość) 162 - 163 cm , głębokość 60 - 61 cm , wysokość 81 - 82 cm; - liczba drzwi z dostępem do wspólnej przestrzeni pod blatem: 3; - wyklucza się drewno i inne materiały mogące absorbować wodę do konstrukcji i podzespołów szafki; - szafka na regulowanych nóżkach umożliwiających jej poziomowanie, zakres regulacji minimum 1 cm; - udźwig blatu minimum 100 kg; - konstrukcja wykonana ze wspólnym blatem, w jednym module, bez podziału na odrębne dostawiane moduły. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Blat roboczy stalowy, jednolity i wytrzymały na nogach (całość ze stali kwasoodpornej): - blat na wytrzymałych nogach bez litych pleców zasłaniających dostępu do powierzchni grzejnika CO; - blat roboczy z uniesionymi krawędziami 3 - 5 mm; - wymiary blatu: długość (szerokość) 131 - 132 cm , głębokość 55-56 cm , wysokość 90-91 cm; - trzy szuflady rozmieszczone poziomo pod blatem: szerokość 35-40 cm wysokość 18-20 cm, głębokość 40-41 cm; - wyklucza się drewno i inne materiały mogące absorbować wodę do konstrukcji i podzespołów blatu; - blat na regulowanych nóżkach umożliwiających jej poziomowanie, zakres regulacji minimum 1 cm; - udźwig blatu nad szufladami minimum 200 kg; - konstrukcja wykonana ze wspólnym blatem, w jednym module, bez podziału na odrębne dostawiane moduły. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Blat roboczy stalowy, jednolity i wytrzymały na nogach (całość ze stali kwasoodpornej): - blat na wytrzymałych nogach/słupkach; - blat roboczy z uniesionymi krawędziami na obwodzie 3-5 mm; - wymiary blatu: długość (szerokość) 80 - 81 cm , głębokość 60 - 61 cm , wysokość 84 - 85 cm; - wyklucza się drewno i inne materiały mogące absorbować wodę do konstrukcji i podzespołów blatu; - blat na regulowanych nóżkach umożliwiających jej poziomowanie, zakres regulacji minimum 1 cm; - udźwig blatu minimum 300 kg; |  | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Szafka ze stalowym, jednolitym i wytrzymałym blatem (całość ze stali kwasoodpornej): - jedna komora pod blatem z półką pośrodku wysokości o udźwigu 10 kg oraz „plecami”; - liczba drzwi komory szafki: 2; - blat roboczy z uniesionymi krawędziami na obwodzie 3-5 mm; - wymiary blatu: długość (szerokość) 77 - 78 cm , głębokość 60-61 cm , wysokość 84-85 cm; - wyklucza się drewno i inne materiały mogące absorbować wodę do konstrukcji i podzespołów blatu; - blat na regulowanych nóżkach umożliwiających jej poziomowanie, zakres regulacji minimum 1 cm; - udźwig blatu minimum 300 kg; - stalowe stopy rozkładające ciężar na posadzce (powierzchnia 100 - 200 cm2); - konstrukcja wykonana ze wspólnym blatem, w jednym module, bez podziału na odrębne dostawiane moduły. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Szafka ze stalowym, jednolitym i wytrzymałym blatem (całość ze stali kwasoodpornej): - szafka zabudowa ze wszystkich stron blachą stalową kwasoodporną, pełnymi „plecami” z tyłu; - szafka w górnej części wyposażona w blat roboczy z uniesionymi krawędziami 3-5 mm; - szafka wyposażona w dwie zamykane komory z drzwiczkami z uchwytem; - liczba drzwi z dostępem do wspólnej przestrzeni pod blatem: 2; - w każdej komorze w połowie wysokości półka z ze zmywalnego tworzywa lub stalowa udźwig 10 kg; - szafka na cokole o wysokości 8 - 10 cm; - wymiary szafki : długość (szerokość) 103 - 105 cm , głębokość 50-51 cm , wysokość 81-82 cm; - wyklucza się drewno i inne materiały mogące absorbować wodę do konstrukcji i podzespołów szafki; - szafka na regulowanych nóżkach umożliwiających jej poziomowanie, zakres regulacji minimum 1 cm; - udźwig blatu minimum 100 kg; - konstrukcja wykonana ze wspólnym blatem, w jednym module, bez podziału na odrębne dostawiane moduły. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Stół ze stalowym, jednolitym i wytrzymałym blatem (całość ze stali kwasoodpornej): - stół wyposażona w trzy stalowe szuflady w konfiguracji jedna nad drugą, po prawej stronie szafki; - wymiary szuflad: szerokość 25 - 40 cm, wysokość 23 - 25 cm; - stół na cokole o wysokości 8 - 10 cm (w części pod szufladami); - wymiary : długość (szerokość) 140 cm, głębokość 60 cm , wysokość 84-87 cm; - wyklucza się drewno i inne materiały mogące absorbować wodę do konstrukcji i podzespołów szafki; - stół na regulowanych nóżkach umożliwiających jej poziomowanie, zakres regulacji minimum 1 cm; - stalowe stopy rozkładające ciężar na posadzce (powierzchnia 100 - 200 cm2); - udźwig części blatu minimum 400 kg; - konstrukcja wykonana ze wspólnym blatem, w jednym module; |  | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Stół ze stalowym, jednolitym i wytrzymałym blatem (całość ze stali kwasoodpornej): - wymiary : szerokość 97 -98 cm, głębokość 61 - 62 cm , wysokość (poziom powierzchni roboczej blatu) 95-96 cm; - udźwig blatu minimum 400 kg; - pod blatem wnęka na wózek: wysokość 90 - 91 cm, szerokość (przejazdu) 83 - 84 cm, głębokość 60 - 61 cm; - stalowe stopy rozkładające ciężar na posadzce (powierzchnia 100 – 200 cm2); - wyklucza się drewno i inne materiały mogące absorbować wodę do konstrukcji i podzespołów stołu; - stół na regulowanych nogach umożliwiających jej poziomowanie, zakres regulacji minimum 1 cm; - liczba nóg minimum 6; - konstrukcja wykonana ze wspólnym blatem, w jednym module; |  | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Półka ze stali kwasoodpornej, montowana do ściany: - wymiary: szerokość 97 - 98 cm, głębokość 20 - 21 cm; - udźwig minimum 20 kg. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Taca ze stali kwasoodpornej: - grubość blachy 2 - 3 mm (stal kwasoodporna); - wymiary: 39 cm x 39 cm wysokość 3 - 4 cm; - uniesione brzegi na wysokość 7 - 10 mm. |  | szt | 4 |  |  |  |
| 12 | Kuweta stalowa do windy ze stali kwasoospornej: - grubość blachy 2 - 3 mm (stal kwasoodporna); - wymiary: 90 cm x 74 cm; - uniesione brzegi na wysokość 3 -5 cm |  | szt | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

Wymagane by  na każdym stole czy każdej szafce z blatem  umieszczona była trwała metryczka informująca o udźwigu blatu stołu.

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy